|  | 新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | Xinjiang huaheng huixin engineering project management co., ltd |

招 标 文 件

项目名称：自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三）

项目编号：Hhhx2401-Zjly001

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（盖章）

采购代理机构：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司（盖章）

二〇二四年三月

目录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知前附表和投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

投标人须知	- 13 -

一、说 明	- 13 -

二、招标文件	- 16 -

三、投标文件的编制	- 18 -

四、投标文件的递交	- 20 -

五、开标与评标	- 21 -

六、授予合同	- 31 -

七、验收	- 36 -

八、其他	- 36 -

第三章 采购需求	- 38 -

第四章 评标方法和评标标准	- 112 -

一、评标方法	- 112 -

二、评标程序	- 113 -

三、评标中的落实政府采购政策具体办法	- 119 -

四、评标标准	- 122 -

第五章 拟签订的合同文本	- 130 -

第六章 投标文件格式	- 135 -

投标文件封面建议格式	- 136 -

第一节 资格证明文件格式	- 137 -

附件 1 资格、资信证明文件	- 137 -

第二节 商务技术文件格式	- 139 -

附件 1 投标函格式	- 139 -

附件 2 法定代表人授权书格式	- 140 -

附件 3 技术服务需求偏离表格式	- 141 -

附件 4 商务条款偏离表格式	- 142 -

附件 5 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函	- 143 -

附件 6 代理服务费承诺函格式	- 145 -

附件 7 投标人情况表建议格式	- 147 -

附件 8 详细的技术服务响应	- 148 -

附件 9 其他商务技术文件材料	- 151 -

第三节 报价文件格式	- 152 -

附件 1 开标一览表格式	- 152 -

附件 2 投标分项报价表格式	- 153 -

第四节 政府采购政策的证明文件	- 154 -

附件 1 中小企业声明函（货物）	- 154 -

附件 2 残疾人福利性单位声明函	- 155 -

附件 3 监狱企业证明材料	- 156 -

附件 4 节能、环境标志产品证明材料	- 157 -

# 第一章 招标公告

自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三）公开招标公告

项目概况

自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三）招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云平台）获取招标文件，并于2024年03月29日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Hhhx2401-Zjly001

项目名称：自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三）

预算金额（元）：9891150

最高限价（元）：1259550，2281400，1400000，2518200，1839500（本标项采购终止），592500

采购需求：

标项一

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1

数量：1批

预算金额（元）:1259550

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括呼吸机检测仪（带模拟肺和标准气阻）、高频电刀分析仪校准装置、输液泵/注射泵检测仪、医用离心机检测仪，具体要求详见采购文件。

备注：

标项二

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项2

数量：1批

预算金额（元）:2281400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括动态气体配气仪、便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置、气相色谱仪、液化天然气(LNG)加气机检定装置，示波记录仪具体要求详见采购文件。

备注：

标项三

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项3

数量：1批

预算金额（元）:1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括智能温度自动检定系统，具体要求详见采购文件。

备注：

标项四

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项4

数量：1批

预算金额（元）:2518200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括三等金属线纹尺、触针式表面粗糙度仪校准装置（模拟正玄多波刻度样板）、电动螺纹清理机、法兰接口器具检定夹紧台、铠装热电偶、热电阻、减压阀、在线振动管密度计检定装置管道进出口温度计、标准铂电阻温度计、温压装置改造、精密数字压力表、电动螺纹清理机、邵氏硬度计检定装置、加载称重标准测力仪、平板制动力标准测力仪、轮胎压力表检定装置、便携手持式氧气吸入器检测仪、仿组织超声体模、固定式可燃、有毒气体检测报警器、带流量计不锈钢减压阀、带流量计普通减压阀、电导率仪检定装置、电导率仪、pH(酸度)计检定仪、声级计，电缆故障测试仪、绝缘油色谱分析仪、油介损电阻率测量仪、全自动水溶性酸测试仪、全自动酸值测定仪、闭口闪点测试仪、油微水测试仪、全自动张力测定仪、油颗粒计数器、油泥与沉淀物检测仪、绝缘油介电强度测试仪（绝缘油耐压测试仪）、直流电阻测试仪、智能过程校验仪，具体要求详见采购文件。

备注：

标项五（本标项采购终止）

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项5

数量：1批

预算金额（元）:1839500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括水平雾滴分布扫描仪、实时频谱分析仪、多点三维风速测试系统（10点）、激光粒度分析仪、水压试验台具体要求详见采购文件。

备注：

标项六

标项名称：2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项6

数量：1批

预算金额（元）:592500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括二氧化碳浓度监测设备、烟气湿度仪、力值传感器及仪表（带峰值保持功能）、载荷单元、标准电流互感器（含升流器）、互感器校验仪、电流互感器负荷箱、超声波燃气表、超声流量计、深度学习人工智能工作站具体要求详见采购文件。

备注：

合同履行期限：标项 1、2、3、4、5、6：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3：专门面向中小企业采购；标项 4、5、6：无。

3.本项目的特定资格要求：

【标项 1、2、3、4、5、6】

（1）投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年03月07日至2024年03月14日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（政采云平台）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年03月29日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网（政采云平台）

开标时间：2024年03月29日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不接受进口产品投标。

2、本项目实行电子招投标响应，投标人须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

3、各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。

4、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://login.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线获取热线服务帮助。

5、投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

6、投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7、驻局纪检组举报电话：0991-2841556

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地 址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号

联系方式：18130912292

3.项目联系方式

项目联系人：陆原

电 话：18130912292

新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

2024年03月07日

# 第二章 投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.项目概述 | 1.1 | 1、项目名称：自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三） 2、项目编号：Hhhx2401-Zjly001 3、招标范围：本次采购项目，共6个标项，具体详见采购清单： 标项1：高频电刀分析仪校准装置（为核心产品）等； 标项2：LNG加气机检定装置（为核心产品）等； 标项3：智能温度实验室（智能温度自动检定系统）（为核心产品）等；； 标项4：电导率仪（为核心产品）等； 标项5：水平雾滴分布扫描仪（为核心产品）等；（本标项采购终止） 标项6：标准电流互感器（含升流器）等； 4、项目地点：采购人指定地点 5、招标方式：公开招标 6、交货期：详见“采购需求”，送至采购人指定地点。 7、资金来源及比例：财政资金100%。 8、资金落实情况：已落实 9、采购人 名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 地址：乌鲁木齐市河北东路188号 联系人：张波 电话：0991-3191512 10、采购代理机构 名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号 联系人：陆原 电话：18016893069 11、驻局纪检组举报电话：0991-2841556 |
| 2.采购项目的属性 | 1.2 | 货物 |
| 3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的所属行业为：工业（制造业） |
| 4.投标人资格要求 | 3.2 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3：专门面向中小企业采购；标项 4、5、6：无。 3、本项目的特定资格要求：【标项 1、2、3、4、5、6】 （1）投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 5.对联合体投标的具体要求 | 3.3 | □接受√不接受 对联合体各方的要求：无 |
| 6.是否允许采购进口产品 | 4.1 | 本项目不允许进口产品投标。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 7.现场踏勘 | 9.3 | √不组织 □组织 现场踏勘时间：/ 现场踏勘地点：/ |
| 8.标前会 | 9.4 | √不召开 □召开 召开开标前答疑会时间：/ 召开开标前答疑会地点：/ |
| 9支持中小企业发展 | 10.1 | 1.是否为专门面向中小企业采购：否 2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是，标项1、2、3为中小企业预留份额。 3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例：标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参与评标，本项目具体扣除比例为10%。 |
| 10政府采购支持中小企业融资 | 10.1 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 11政府采购信用担保 | 10.1 |  |
| 12政府采购促进残疾人就业、政府采购支持监狱企业发展 | 10.1 | 1.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：具体扣除比例为10%。 2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：具体扣除比例为10%。 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 13.资格、资信证明部分构成 | 12.1 | 基本资格、资信证明文件： - （1）法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； - （2）财务状况报告（以下任选其一提供）： - 1.提供近一年由会计师事务所出具财务审计报告； - 2.提供近一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； - 3.提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明； - （3）依法缴纳税收的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函； - （4）依法缴纳社会保障资金的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据； - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函； - （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） - （6）信用查询 - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； - （7）投标人须提供投标单位（投标人）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （8）投标人针对投标人限制行为的声明； （9）政府采购政策资格要求：标项1、2、3、：供应商需提供《中小企业声明函》。 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。 |
| 14.商务技术部分构成 | 12.1 | *1.投标函（格式见第六章商务技术文件格式附件 1）； *2.法定代表人授权书（格式见第六章商务技术文件格式附件 2） 或 法定代表人身份证明复印件； *3.技术服务需求偏离表（格式见第六章商务技术文件格式附件 3）； *4.商务条款偏离表（格式见第六章商务技术文件格式附件 4）； *5.投标保证金承诺函（格式见第六章商务技术文件格式附件 5）； *6.代理服务费承诺函（格式见第六章商务技术文件格式附件 6）； 7.投标人情况表（建议格式见第六章商务技术文件格式附件 7）； 8.详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； 9.评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 15报价部分构成 | 12.1 | *1.开标一览表（格式见第六章报价文件格式附件 1）； *2.投标分项报价表（格式见第六章报价文件格式附件 2）； |
| 16.投标文件内容其他要求或注意事项 | 12.2 | 1、货物及服务主要技术指标和性能的详细说明，应提供详细技术支持材料。技术支持材料形式为以下几种中的一种： ①第三方机构出具的检测报告 或 ②投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料） 或 ③产品技术手册/说明书 或 ④产品制造商出具的技术参数承诺（加盖制造商公章） 或 ⑤招标文件规定认可的其他形式。 投标人提供的多种技术支持材料内容出现矛盾的，按照从①至⑤的优先顺序进行认定（①为最优先）。 2、对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项作出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足，投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| 17.投标文件编制要求 | 13.1 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。电子版响应文件制作请咨询政采云平台。 |
| 18.投标报价 | 14.1 | 开标一览表具体格式见“附件 2” 报价方式：（货到）项目现场完税价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 |
|  | 14.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决。 |
| 19.最高限价 | 14.5 | 最高限价（最高投标限价）： 标项1：125.955万元；标项2：228.14万元；标项3：140万元；标项4：251.82万元；标项5：183.95万元（本标项采购终止）；标项6：59.25万元； |
| 20.投标有效期 | 15.1 | 自投标截止时间之日起 60 日。 |
| 21.投标保证金 | 15.2 | 投标保证金金额：标项1：人民币 25000 元（贰万伍仟元整） 标项2：人民币 45000 元（肆万伍仟元整） 标项3：人民币 28000 元（贰万捌仟元整） 标项4：人民币 50000 元（伍万元整） 标项5：人民币 36000 元（叁万陆仟元整）（本标项采购终止） 标项6：人民币 11000 元（壹万壹仟元整） 投标保证金形式：网上银行支付、电汇、新疆政府采购电子保函等非现金形式 投标保证金提交截止时间：投标人应在提交投标文件截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，按标项将投标保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交投标文件截止时间前到账，必须按要求备注：交计量院第一批专业设备采购标1（或标2/3/4/5/6）投标保证金） 投标保证金银行账号： 开户名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 账号：632815927 开户银行：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 行号：305881088014 （汇款时，请输入开户银行全称，以避免出现汇款不成功） |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 22.备份投标文件 | 16.4 | 如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，供应商应在解密截止时间前将“备份响应文件”提交至指定邮箱（1767495113@qq.com），未按时提交按撤回处理。采购代理机构通过【异常处理】端口对备份响应文件上传、解密。供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件的，响应无效。 |
| 23.样品 | 17 | √无 □有 |
| 24.投标文件提交地点及截止时间 | 18.1 | 提交地点：详见“第一章 招标公告” 投标截止时间：详见“第一章 招标公告” |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 25.开标时间和地点 | 20.1 | 开标时间：详见“第一章 招标公告” 开标地点：详见“第一章 招标公告” |
| 26.评标委员会组成 | 21.3 | 评标委员会构成：5人，业主代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 27.评标办法 | 22.1 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 28.其它无效投标情况 | 22.2.3 （2） | 1）货物招标时，投标分项报价表中对采购需求一览表中所列货物的缺项或数量缺少都将被视为未实质性响应招标文件； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的。 |
| 29.核心产品 | 22.2.6 | 本项目核心产品： 标项1：高频电刀分析仪校准装置（为核心产品）； 标项2：LNG加气机检定装置（为核心产品）； 标项3：智能温度实验室（智能温度自动检定系统）（为核心产品）； 标项4：电导率仪（为核心产品）； 标项5：水平雾滴分布扫描仪（为核心产品）； 标项6：标准电流互感器（含升流器）； |
| 30.提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 23.1.5 23.1.6 | 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则是综合得分最高的为第一中标候选人。 |
| 31.兼投不兼中说明 | 23.1.7 | 本项目兼投兼中 |
| 32.推荐的中标候选人数量 | 23.3 | 每个标项推荐的中标候选人数：3名。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| 33.定标主体 | 28.1 | 采购人确定中标人 |
| 34.中标候选人并列的处理 | 28.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定报价得分较高者为中标人。 |
| 35.财政部门指定的媒体 | 29.1 | 新疆政府采购网 |
| 36.分包要求 | / | 不允许分包 |
| 七、其他 |  |  |
| 37.接收质疑方式及联系方式 | 34 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，投标人应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：陆工 电话：18130912292 邮箱：645709441@qq.com |
| 38.履约保证金 | 38 | 履约保证金的金额：/%。 履约保证金的形式：转账或银行保函 履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在7个工作日内向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 39.采购代理服务费金额、缴纳方式和时限 | 39 | 采购代理服务费的计算与收取：中标人支付。 依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照《依据国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知》（计价格〔2002〕1980号）中招标代理服务收费标准收取。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。 代理服务费银行账号： 收款单位：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 银行账号：65050161665000001758 开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行 开户行行号：105881000454 需注明：交计量院第一批专业设备采购标1（或标2/3/4/5/6）代理服务费 |
| 40.纸质归档 | / | 中标投标人在领取中标通知书时须向代理机构提供纸质版投标文件1份（归档资料备用）。 注：纸质版投标文件必须与不见面开标系统上传的电子版固化投标文件相同，正本纸质投标文件需有单位鲜章（可彩色打印）。 提交方式：现场提交或邮寄 提交份数：一份（归档资料备用） |
| 补充条款 |  |  |
| 41.解释权 | 40.3 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 42.其他 | 40.4 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称 的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 本表是对“投标人须知正文”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。 |
| 重要说明 | / | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 备注 | / | 供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |

投标人须知

一、说 明

1 概述

1.1 项目概述见《投标人须知前附表》。

1.2 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》。

1.3 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》。

2 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7 “买方”系指购买货物和服务的单位。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

2.10 偏离

2.10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.11 若采购人员及相关人员与投标人（即投标人）有下列利害关系之一的，应当回避：

2.11.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.11.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.11.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.11.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.11.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.11.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.12 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人（即投标人）实行差别待遇或者歧视待遇：

2.12.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.12.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.12.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.12.4 对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.12.5 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.12.6 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.12.7 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.13 特别说明

2.13.1 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第84号）等相关法律、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.13.2 投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.13.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.13.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3 合格投标人

3.1 “投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

3.2 “合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》投标人资格要求的投标人。

3.3 联合体投标

3.3.1 对于本须知 3.2 条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》；对于本须知 3.2 条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。

3.3.2联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。投标人为联合体形式的，除应符合本须知 3.2 条规定外，还应遵守以下规定：

3.3.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

3.3.2.2 联合体各方均应当符合本须知 3.2 条规定的投标人基本资格条件；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.2.3 除《投标人须知前附表》中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本须知 3.2 条规定的投标人特定资格条件。

3.3.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

3.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

3.4.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系；

3.4.2 受到刑事处罚，或者受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.5 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4 进口产品

4.1 本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

5 投标费用和知识产权

5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、中化商务电子招投标平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应以立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 “招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 采购需求；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

8 对招标文件的询问

8.1 任何已从招标公告中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过招标公告中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知 34 条规定提出质疑。

9 招标文件的澄清和修改

9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

9.2 招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

9.3 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》。

9.4 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》。

10 政府采购政策支持

10.1促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见投标文件格式。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.2鼓励节能、环保政策落实

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证

机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

三、投标文件的编制

11 投标文件的语言和计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的不利后果均由投标人自行承担。

11.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

12 投标文件构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》所列资格、资信证明部分、商务技术部分和报价部分中的内容。

12.2 投标人编写的投标文件具体内容的其他要求或注意事项见《投标人须知前附表》。

12.3 投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

13.投标文件的编制

13.1 投标文件编制要求详见《投标人须知前附表》。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

13.2 投标文件按照招标文件要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

13.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

13.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

13.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

13.7 本项目为全流程电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中开标程序。

14 投标报价

14.1 报价方式详见《投标人须知前附表》。所有投标报价均以《投标人须知前附表》规定的币种和单位为计量单位。

14.2 投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第 1 包件）。

14.3 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

14.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标人案和报价将被视为无效投标。

14.5 本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》。

15 投标有效期和投标保证金

15.1 投标有效期见《投标人须知前附表》。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15.2 投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

15.3 采购代理机构自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

15.4 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目转包或部分分包给他人的；

（4）中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

（5）拒绝履行合同义务的。

（6）投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

（7）投标人出现本须知第 20.7 条所述情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

四、投标文件的递交

16.投标文件的提交

16.1 投标人必须在《投标人须知前附表》规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“新疆政采云平台”。

16.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

16.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

16.4 投标人必须在《投标人须知前附表》规定的方式提交备份投标文件。

17.样品递交

17.1如《投标人须知前附表》中要求提供样品的，应按要求提供样品及相关资料。

17.1.1提供样品的包件，必须提供与投标型号相同的现场实样展示；

17.1.2未提供样品的投标人，该包件投标将不进入样品评审，样品评审环节不得分。样品外醒目处必须用不干胶材料（自粘标签材料）粘贴并注明投标单位全称、器材（装备）名称、型号，并与投标样品清单相对应，不干胶材料大小小于4cm*4cm。

17.1.3样品按招标文件要求制作，材质、式样及规格、型号必须满足招标文件的实质性要求，并为检测合格的产品。中标后由采购人予以封存；未中标的投标样品由采购代理机构统一退还。

17.1.4样品提交要求：递交样品时需同时递交投标样品清单及U盘一套。U盘内容为电子版投标样品清单，格式为EXCEL或WORD。（样品清单表格自拟）样品清单须包含正面、背面、左侧面45度角清晰照片三张。

17.1.5采购人不对样品支付任何补偿。

17.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

18 投标截止时间及投标地点

18.1 提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章招标公告。

18.2 投标文件须按照招标文件规定的时间上传，在投标截止时间以后上传的投标文件，采购代理机构应当拒收。

18.3 采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

19.投标文件的补充、修改、撤回与退回

19.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

19.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

19.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和地点

20.1.1 开标时间及地点详见《投标人须知前附表》

20.1.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足 3 家的，不得开标。

20..2开标程序

20.2.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

20.2.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（2）报价确认。投标文件解密结束后，代理机构会开启报价确认（开启签字时段），投标人对报价记录表进行报价确认；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：1767495113@qq.com）

说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

20.3公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

20.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

20.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

20.4开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其他采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.6*有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.评标委员会

21.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

21.1.2宣布评标纪律；

21.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

21.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

21.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.1.8核对评标结果，有本须知 22.11 条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

21.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

21.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.3.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

21.3.2评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

21.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。

21.7评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第22.2条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上第1至5项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

21.9评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

22.评标

22.1评标委员会按照第三章“评标方法和评标标准”规定的评标方法、评标因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2 投标文件的初步审查

22.2.1 资格审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

22.2.2 符合性审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

22.2.3 在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）出现《投标人须知前附表》列明的其他无效投标情况之一的；

（3）法律、法规规定的其他无效情形；

（4）投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

22.2.4 评标委员会决定投标的响应性质根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

22.2.5 投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

修正后的报价按照本须知 24 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的， 其投标将被否决。

22.2.6 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》。

22.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件本须知 22.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，*投标人拒绝确认的，其投标无效。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；*投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.8本项目评标方法为：综合评分法。

22.8.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

22.8.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.8.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

22.8.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.9评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述(1)～(4)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

22.12评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.13采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。评标委员会成员及其他有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.14评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项（即：本须知 21.8 条第（1）至（5）项）情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

22.15评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

23.确定中标人

23.1定标

23.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

23.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.1.3采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人拒绝签订合同而放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

23.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.1.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.1.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.1.7关于兼投不兼中要求：详见《投标人须知前附表》。

23.2中标结果公告

23.2.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

23.2.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。

23.2.3中标公告期限为1个工作日。

23.2.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

23.3采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

23.4在确定中标人前，招标采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

23.5采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

24 投标文件的澄清、说明或补正

24.1 投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

24.2 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3 投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

25.招标终止

25.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

25.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.4政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.5因重大变故，采购任务取消的。

26.重新评标

26.1除本须知 22.11 条所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

27.保密与纪律事项

27.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评标委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，有关行政主管部门将根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

27.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

27.3有下列情形之一的，属于恶意串通，投标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

27.4投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

27.5投标人有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

27.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

27.7 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.8 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、授予合同

28 中标人的确定及合同授予

28.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》。

28.2 中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标信息的公布

29.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.中标通知

30.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.2中标人在收到中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.3招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.4采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

31.7中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

31.7.1中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

31.7.2未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

31.7.3拒绝履行合同义务的；

31.7.4违反法律、规章、规范性文件规定的。

31.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“新疆政府采购网”上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 询问、质疑和投诉

34.1 询问

34.1.1 投标人在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

34.1.2 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

34.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

34.2 质疑

34.2.1 投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在投标人依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）投标人认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

34.2.2 投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

34.2.3 质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

34.2.4 质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑项目采购活动的投标人（潜在投标人已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第 38.2.5 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）投标人对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）投标人提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

34.2.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在

法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

34.2.6 采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

34.2.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

34.3 投诉

34.3.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后 15 个工作日内向新疆政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见《投标人须知前附表》。

34.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续 三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

34.3.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

34.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于新疆政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经新疆政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

34.3.5 新疆政府采购监督管理部门自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“新疆政府采购网”发布。

34.3.6 新疆政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

七、验收

35.验收

35.1 采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

八、其他

36 投标人的商业秘密

36.1 投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

36.2 投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。

37 保密条款

37.1 除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

37.2 除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

37.3 采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

38 履约保证金

38.1 第一成交候选人在收到成交公示结束后7个工作日内（签订合同前）向采购人缴纳采购人规定的履约保证金。否则视为自动放弃成交资格，由第二候选人成交，以此类推。

38.2 履约保证金形式：转账或银行保函

成交单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

38.3 履约保证金缴纳账户信息：根据签订合同账户汇款。

38.4 履约保证金的退还：合同履约完成，质保期（一年）结束，无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由成交单位自行承担。

39 采购代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见《投标人须知前附表》，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

40 其他规定

40.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

40.2 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制，解释权属采购人与采购代理机构。

40.3 本招标文件解释规则详见《投标人须知前附表》。

40.4 其他事项详见《投标人须知前附表》。

40.5 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：1、投标人须对以本项目为单位的供货进行响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 最高限价 （人民币元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 1259550 | 详见“采购标的内容” | 专门面向中小微企业 |
| 2 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 2281400 | 详见“采购标的内容” | 专门面向中小微企业 |
| 3 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 1400000 | 详见“采购标的内容” | 专门面向中小微企业 |
| 4 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 2518200 | 详见“采购标的内容” |  |
| 5 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 1839500 | 详见“采购标的内容” | （本标项采购终止） |
| 6 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1批 | 592500 | 详见“采购标的内容” |  |

注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为投标无效。

3、本项目为政府采购项目。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）项目基本情况

项目编号：Hhhx2401-Zjly001

项目名称：自治区计量测试研究院2024年第一批专业设备采购项目（三）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9891150

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求；

2.项目属性：货物；

3.品目类别：其他计量标准器具

4.最高限价：标项1：125.955万元，标项2：228.14万元，标项3：140万元，标项4：251.82万元，标项5：183.95万元（本标项采购终止），标项6：59.25万元

5.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。

（二）项目概况

为2024年新疆维吾尔自治区计量测试研究院能力提升进行设备采购，本次采购为第一批专业设备采购。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件并加盖单位公章。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的内容（标注✮品目为核心产品）

| 标项号 | 标项名称 | 设备序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台/套/批） |  | ★质保期 | ★供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 1 | 呼吸机检测仪（带模拟肺和标准气阻） | 国产 | 1 | 台 | 12个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 2 | ✮高频电刀分析仪校准装置 | 国产 | 1 | 台 | 12个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 3 | 输液泵/注射泵检测仪 | 国产 | 1 | 台 | 12个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 4 | 医用离心机检测仪 | 国产 | 1 | 台 | 12个月 | 90 日历天内 |
| 2 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项2 | 1 | 动态气体配气仪 | 国产 | 1 | 台 | 36 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 2 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 国产 | 2 | 台 | 24 个月 | 120日历天内 |
|  |  | 3 | 气相色谱仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120日历天内 |
|  |  | 4 | ✮液化天然气(LNG)加气机检定装置 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120日历天内 |
|  |  | 5 | 示波记录仪 | 国产 | 1 | 套 | 12 个月 | 120日历天内 |
| 3 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项3 | 1 | ✮智能温度实验室（智能温度自动检定系统） | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
| 4 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项4 | 1 | 三等金属线纹尺 | 国产 | 1 | 套 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 2 | 触针式表面粗糙度仪校准装置（模拟正玄多波刻度样板） | 国产 | 1 | 台 | 12 个月 | 30日历天内 |
|  |  | 3 | 电动螺纹清理机 | 国产 | 1 | 套 | 12 个月 | 30 日历天内 |
|  |  | 4 | 法兰接口器具检定夹紧台 | 国产 | 1 | 套 | 12 个月 | 30 日历天内 |
|  |  | 5 | 铠装热电偶 | 国产 | 50 | 只 | 12 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 6 | 热电阻 | 国产 | 60 | 只 | 12 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 7 | 减压阀 | 国产 | 5 | 个 | 12 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 8 | 在线振动管密度计检定装置管道进出口温度计 | 国产 | 6 | 台 | 12 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 9 | 标准铂电阻温度计 | 国产 | 6 | 个 | 12 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 10 | 温压装置改造 | 国产 | 1 | 套 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 11 | 精密数字压力表 | 国产 | 2 | 块 | 12 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 12 | 电动螺纹清理机 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 13 | 邵氏硬度计检定装置 | 国产 | 1 | 台 | 12 个月 | 30日历天内 |
|  |  | 14 | 加载称重标准测力仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 15 | 平板制动力标准测力仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 16 | 轮胎压力表检定装置 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120日历天内 |
|  |  | 17 | 便携手持式氧气吸入器检测仪 | 国产 | 2 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 18 | 仿组织超声体模 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 19 | 固定式可燃、有毒气体检测报警器 | 国产 | 1 | 套 | 24 个月 | 60 日历天内 |
|  |  | 20 | 带流量计不锈钢减压阀 | 国产 | 20 | 个 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 21 | 带流量计普通减压阀 | 国产 | 20 | 个 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 22 | 电导率仪检定装置 | 国产 | 2 | 台 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 23 | ✮电导率仪 | 国产 | 9 | 台 | 12 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 24 | pH(酸度)计检定仪 | 国产 | 3 | 台 | 24 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 25 | 声级计 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90日历天内 |
|  |  | 26 | 电缆故障测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 27 | 绝缘油色谱分析仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 28 | 油介损电阻率测量仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 29 | 全自动水溶性酸测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 30 | 全自动酸值测定仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 31 | 闭口闪点测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 32 | 油微水测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 33 | 全自动张力测定仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 34 | 油颗粒计数器 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 35 | 油泥与沉淀物检测仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 36 | 绝缘油介电强度测试仪（绝缘油耐压测试仪） | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 37 | 直流电阻测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 120 日历天内 |
|  |  | 38 | 智能过程校验仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 30 日历天内 |
| 5 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项5（本标项采购终止） | 1 | ✮水平雾滴分布扫描仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 2 | 实时频谱分析仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 3 | 多点三维风速测试系统（10点） | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 4 | 激光粒度分析仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 5 | 水压试验台 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
| 6 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项6 | 1 | 二氧化碳浓度监测设备 | 国产 | 2 | 个 | 12 个月 | 30 日历天内 |
|  |  | 2 | 烟气湿度仪 | 国产 | 1 | 个 | 12 个月 | 30 日历天内 |
|  |  | 3 | 力值传感器及仪表（带峰值保持功能） | 国产 | 1 | 台 | 12 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 4 | 载荷单元 | 国产 | 1 | 台 | 12 个月 | 60日历天内 |
|  |  | 5 | ✮标准电流互感器（含升流器） | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 180 日历天内 |
|  |  | 6 | 互感器校验仪 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 180 日历天内 |
|  |  | 7 | 电流互感器负荷箱 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 180 日历天内 |
|  |  | 8 | 超声波燃气表 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 9 | 超声流量计 | 国产 | 1 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |
|  |  | 10 | 深度学习人工智能工作站 | 国产 | 2 | 台 | 24 个月 | 90 日历天内 |

（二）主要商务要求：

| 标的提供的时间 | 在供货期内完成所有货物的安装调试及验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点，运费由中标人负责。 |
| 付款方式 | 合同签订后第一笔支付合同价款不高于50%，乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，经甲方验收合格后，支付至价款的 90 %，留10%货款，质保期满后经再次验收无问题支付。（具体付款方式以双方签订的合同为准）。 |
| 验收要求 | （1）货物运至采购人使用现场后，中标人需安排有经验的专业技术人员到采购人现场安装、调试货物，直至达到验收要求。 （2）中标货物安装调试完成并交付使用10个工作日内，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行，验收时应带齐中标通知书复印件、合同复印件、供货清单各一份，依据招标、投标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、实现功能、资料文件（如收货单、保修单等）的验收。 （3）验收标准和验收方法：货物按厂家产品验收标准、相关国家和行业标准进行验收。产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由中标人负责并组织采购人及有关专家进行验收。 （4）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 （5）如商检或货物测试中发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权要求更换或拒收。 （6）中标人应负责在项目验收前将货物的全部有关中文或英文操作手册、安装手册、维护维修说明书或服务手册；中文或英文货物安装、调试、验收规范；出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。验收时中标人负责将全部有关技术文件、资料汇集成册交付采购人。采购人在收到上述文档资料后，才予以项目验收。 （7）验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （1）投标报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料、中文技术资料及零配件价）及其它的所有费用，包含货物购置费、保险费用、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。 （2）本项目的核心产品为： 标项1：高频电刀分析仪校准装置（为核心产品）； 标项2：LNG加气机检定装置（为核心产品）； 标项3：智能温度自动检定系统（为核心产品）； 标项4：电导率仪（为核心产品）； 标项5：水平雾滴分布扫描仪（为核心产品）； 标项6：标准电流互感器（含升流器）； 根据相关规定提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 付款及结算方式 | - 按采购人财务要求付款。 （2）付款方式：以最终合同为准。 （3）采购人向上级部门递交请款材料之日视为已按期支付。款项到账时间如有延迟的，不属于采购人逾期。 |
|  | 2 | 货物质量要求 | （1）货物必须是制造商原装、全新未使用过的产品，所供货物须按厂家承诺实行“三包”，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范的要求及该产品的出厂标准，在中国范围内合法销售。 （2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 （3）中标人应保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权。否则，中标人须承担对第三方知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |
|  | 3 | 包装、保险、运输、保管要求 | （1）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 （2）中标人负责货物运输过程中的质量及安全保障，货物装卸车、货物现场的搬运由中标人负责，由此产生的费用均由中标人承担。 （3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 （4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
|  | 4 | 安装、调试要求 | 中标人须委派专门的技术人员负责设备的调试并现场讲解，安装调试时须对各安装场地内的其它设备、设施实施良好保护措施。 |
|  | 5 | 售后服务 | （1）免费质量保证期（简称“质保期”）：所有货物质保期不得少于1年（质保期内中标人对所供货物实行保修、包换、包退、包维护保养），货物技术详细技术参数有要求的则按技术参数要求的执行（验收合格之日起计）。在质保期内中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修服务方式均为上门保修，即由中标人或原厂派员到采购人设备使用现场保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。质保期外，为采购人提供备品备件。在质量保修期期满后，如有产品尚处于该产品生产厂家承诺提供的免费质量保修期内，则按该产品生产厂家的标准或国内相关行业标准所规定的内容执行，但中标人需承诺免费提供联络、督促、追索服务，确保该产品生产厂家提供免费质量保修服务。 （2）中标人须提供优质的本地化服务，提供全方位技术支持和售后服务。免费质保期内产品质量问题或出现故障，中标人须在接到采购人报障电话后30分钟内响应，无法远程解决的，中标人接到通知后须在6小时内派技术人员上门维修并在24小时内恢复设备的正常运作，在24小时内无法完全修复的，中标人应提供同档次或高档次货物给采购人代用，一直到故障设备修好为止。因设备故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。如需要更换配件的，要求更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。中标人在售后服务承诺中承诺到场维修时间、维修站的地址、电话、联系人清单。 （3）质保期及保障运营期满后的服务要求：提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。 |
|  | 6 | 培训要求 | （1）培训地点：采购人指定地点。 （2）中标人无偿培训采购人操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货 物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使 用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训 时间按采购人要求，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排，培 训要求采购人相关人员能够正确操作使用。 （3）如果采购人有需要，中标人应免费为采购人额外提供一次全程培训。 |

（三）技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项1 | 批 | 1.00 | 1259550 | 1259550 | 工业（制造业） | 详见附表一 |
| 2 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项2 | 批 | 1.00 | 2281400 | 2281400 | 工业（制造业） | 详见附表二 |
| 3 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项3 | 批 | 1.00 | 1400000 | 1400000 | 工业（制造业） | 详见附表三 |
| 4 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项4 | 批 | 1.00 | 2518200 | 2518200 | 工业（制造业） | 详见附表四 |
| 5 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项5（本标项采购终止） | 批 | 1.00 | 1839500 | 1839500 | 工业（制造业） | 详见附表五（本标项采购终止） |
| 6 | 其他仪器仪表 | 2024年第一批专业设备采购项目（三）-标项6 | 批 | 1.00 | 592500 | 592500 | 工业（制造业） | 详见附表六 |

附表一：设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 呼吸机检测仪（带模拟肺和标准气阻） 一、测量设备名称：呼吸机检测仪 （一）、技术参数 主要技术指标： 1.触控屏，测量软件为全中文界面，操作便捷，单位转换功能。 ★2.具有有创呼吸机，无创呼吸机，心肺复苏机，麻醉机检测功能。具有空气、氧气和空氧混合气体的 ATP、STP、BTPS 测量模式。 ★3.参数要求 ： （1）潮气量：测量范围：（0～2）L，最大允许误差：±3 %或±10 mL （2）流量 ：测量范围：（0.5～180）L/min ，最大允许误差：±3 % （3）压力：测量范围：（0～10）kPa，最大允许误差：±0.1kPa （4）氧浓度：测量范围：（21～100）%，最大允许误差：±2%（vol） （5）呼吸频率：测量范围：（1～80）次/分，最大允许误差：±3 % （6）整机重量：小于2.0kg. （7）配备符合要求的模拟肺。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJF1234-2018《呼吸机校准规范》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、该测量设备出具省级及以上计量检定证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 配套连接线全套，便携式安全运输包1个。 （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 1份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 2 | 高频电刀分析仪校准装置 二、测量设备名称：高频电刀分析仪校准装置 （一）、技术参数 1.高频功率线性度检测指标：输出范围10W～400W；准确度±1%；频率范围300 kHz～500 kHz；负载200Ω～ 500Ω； ★2.高频功率频响检测指标：输出范围100W～400W；准确度±1%；频率范围100 kHz～1MHz；负载300Ω； 3.高频漏电流线性度检测指标：输出范围0～300mA；准确度±0.5%；频率范围300 kHz～500 kHz；负载200 Ω； 4.高频漏电流线频响检测指标：输出范围100 mA；准确度± 0.5%；频率范围100 kHz～1 MHz；负载200Ω； 5.电压有效值检测指标：输出范围> 200V；准确度± 0.5%；频率范围300kHz～500 kHz；负载200Ω～500 Ω； 6.电压峰值检测指标：输出范围> 200V；准确度±5%；频率范围300kHz～500 kHz下加1～2 MHz高频谐波调制；负载200Ω～500Ω （二）、通用技术要求 ★1.可模拟高频电刀电凝、电切、混合等功能，精准输出高频的电压、电流、功率等电量信号，实现对高频电刀分析仪的校准； 2.表源一体结构，同时显示电压、电流、功率等电量。体积小、质量轻，可在实验室和现场使用； 3.采用恒压源模式校准高频电刀分析仪的漏电流及功率，并能检测其线性度和频响； 4.内置测量标准的输入带宽优于 30 MHz@3dB； 5.频率范围：50kHz～1MHz； 大尺寸液晶屏，且屏幕亮度高、画质清晰，支持触摸操作，功能全面、简单快捷。 （三）、配套设备及附件 便携式安全运输包1个，附件连接线1套。 （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 1份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 3 | 输液泵/注射泵检测仪 三、测量设备名称：输液泵/注射泵检测仪 （一）、技术参数 主要技术指标： 1.显示：触摸屏 2.流量： 1）测量范围：[1～1100] mL/h 分辨力：0.01mL/h [5～20）mL/h，最大允许误差：±2.0%，重复性：≤1% [20～200] mL/h，最大允许误差：±1.0%，重复性：≤0.5% （200～1100] mL/h，最大允许误差：±2.0%，重复性：≤1% 单次累积流量测量范围：（0～999.99）mL 累积流量分辨力：0.01mL 累积流量≥20mL 时，误差≤±1% ★整机重量：小于2.0kg 3.阻塞压力： 测量范围：（0～200）kPa 分辨力：0.01kPa 最大允许误差：±2.0kPa ★4.至少具有两个检测通道。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJF1259-2018《输液泵注射泵校准规范》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、该测量设备出具省级及以上计量检定证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 配套管路全套，充电器1个，便携式安全运输包1个。 （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 1份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 4 | 医用离心机检测仪 四、测量设备名称：医用离心机检测仪 （一）、技术参数 主要技术指标： 检测仪需是用无线法测量医用离心机，同时具备转速和温度测量功能和同步计时功能。 ★1.转速测量（具备同步计时功能）： 测量范围： 20r/min～10000 r/min，0.2级，（10000-100000）r/min，0.1级，计时误差：±0.1s。 ★2.温度测量（具备同步计时功能）： 测量范围：（-10～40）℃，分辨率：0.1℃。 允差：测量误差：±0.5℃； 计时误差：±0.1s ★3.振动传感器频率范围：0.3Hz～5kHz（±3dB），计时误差：±0.1s。 4.配有专用测量软件（适用微软系统），采用 TEDS 传感技术，解决有或无观察窗离心机的转速校准，同时兼容混匀仪转速测试，包含光电和振动传感器。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJF2004-2022《医用离心机校准规范》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、该测量设备出具省级及以上计量检定证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 配套线路、传感器全套，便携式安全运输包1个。 （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 1份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |

附表二：设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 动态气体配气仪 一、测量设备名称：动态气体配气仪 （一）、技术参数 1)★配气通道：3路MFC控制 2)★配气流量：(0～10)L/min 3)★配气方式：质量流量动态配气法 4)★被稀释气：各种气体 5)稀 释 气：清洁环境空气或氮气 6)★最大允许误差：≤±1%FS 7)★流量重复性：≤±0.5% 8)★稀释倍数：1:1～1:100，可调 9)进出口压差：＜300kPa 10)进气口耐压：最大1Mpa 11)★工作温度：(-20～50)℃ 12)★工作电源：AC220V±10%,50Hz，自带锂电池 13)主机尺寸：(长353X宽200X高255)mm 14)主机重量：约5kg 15)主机功耗：≤20W 16)★电池工作时间：>5h 电池容量14.8V 4.4AH （二）通用技术要求 1)GB—T 5275.7-2014《气体分析动态体积法制备校准用混合气体第7部分：热式质量流量控制器》 2)HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 3)HJ1131-2020固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 4)HJ1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 5)提供省级以上法定计量技术机构检定/校准证书一份。 （三）、配套设备及附件 1)主机：1台 2)铝 箱：1个 3)品字尾电源线：1根 4)聚四氟乙烯管：10米 5)说明书：2份 6）合格证：1份 （四）、技术资料 1、中文操作手册一套。 2、维修手册一份。 3、装箱单一份。 4、合格证一份。 5、省级以上法定机构计量检定/校准证书一份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 36 个月。质保期过后，免费提供软件升级服务；终身负责维修，乙方每个季度巡检2次，免费进行产品检修。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 6、仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 7、安装验收期间，在用户所在地根据用户需要，进行不少于2天的仪器操作和日常维护的现场培训。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 2 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 二、测量设备名称：便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 （一）、技术参数 ★1.皂膜流量计测量范围：（50～6000）mL/min，分辨率0.1mL/min，最大允许误差±1.0%； ★2.罗茨流量计测量范围：（6～260）L/min，分辨率0.01L/min ±1.0%； ★3.中流量孔口流量计测量范围：（40～160）L/min，分辨率0.01L/min ±1.0%； ★4.大流量孔口流量计测量范围：（700～1400）L/min，分辨率0.1L/min ±1.0%； 5.环境温度测量范围：（-20～50）℃，分辨率0.1℃ ±1.0℃； ★6.微 压测量范围：（0～3000）Pa，分辨率1Pa ±1%； ★7.表 压测量范围：（-50～50）kPa，分辨率0.01kPa ±2%； 8.环境大气压测量范围：（60～130）kPa，分辨率0.01kPa ±0.5kPa； ★9.流量检测重复性：±0.5%； 10.电池工作时间 ＞8h； 11.电源适配器：输入 AC（100～240）V， 50/60Hz 输出 DC12V 2A； 12.主机尺寸：（长 232×宽 334×高 215）mm； 13.主机重量：约 9kg； 14.主机功耗 ≤10W （二）、通用技术要求 1.JJG 520-2005 粉尘采样器检定规程 2.JJG 956-2013 大气采样器检定规程 3.取得省级法定计量检定机构的检定/校准证书 （三）、配套设备及附件 1.主机 1台 2.主机箱1个 3.转接气嘴1个 4.附件铝箱 1个 5.中流量孔口流量计 1套（含不锈钢转接嘴一个） 6.手摇式压力泵 1个 7.插墙式电源适配器（MH-120200/AC100~240 V/DC12V/2A）1个 8.皂膜管信号线1根 9.塑料 T 型三通 Φ4.8 1只 10.塑料 Y 型三通 4.8mm 1只 11.硅橡胶管 Φ4×Φ7 2根（长度 1.5m） 12.硅橡胶管 Φ4×Φ7 2根（长度 0.1m） 13.硅橡胶管 Φ10×Φ16/灰 1根（长度 1m） 14.硅橡胶管 Φ12×Φ18 1根（长度 1m） 15.硅橡胶管 Φ18×Φ24 1根（长度 1m） 16.6L 皂膜管 ZR-5410A 型 1个 17.硅橡胶管 Φ6×Φ10 1根长度（1m） 18.塑料变径直通 4-6mm 1个 19.变径两通 7.5×11.7×42.2/PE 1个 20.变径两通 11.8×14.3×48.1/PP 1个 21.变径两通 18-12mm/PP 1个 22.说明书 23.合格证 24.检定/校准证书 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 6、仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 7、安装验收期间，在用户所在地对用户进行１周仪器操作和日常维护的现场培训。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 交货时间：签订合同后120日历天内。 |
|  | 3 | 气相色谱仪 三、测量设备名称：气相色谱仪 （一）、技术参数 ★1.柱箱温度：室温以上10℃～420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） ★2.最高温度：420℃ 3.程序升温：20阶21平台 4.升温设定：1℃步阶 ★5. 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加 6. 温度设定精度：0.1℃ 7. 控温精度：0.01℃ 8. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ★9. 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃） 10. 具有柱温箱温度的自动保护功能。 11. 最大运行时间：9999.99分钟 12.最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制。 13.进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口、宽口径进样口 （二）、通用技术要求 符合HJ1286-2023固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范中相关要求，取得省级及以上检定证书。 （三）、配套设备及附件 可选配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。 （四）、技术资料 设备操作说明书、出厂合格证、包括提供的检定证书 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备运输费用由乙方承担，在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的开箱和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器由供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的计量部门(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)出具的检定证书进行验收。 4、仪器经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的验收工作完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院出具的检定证书。 （七）、交货时间 交货时间：合同签订后120日历天内。 |
|  | 4 | 液化天然气(LNG)加气机检定装置 四、测量设备名称：液化天然气(LNG) 加气机检定装置 （一）、技术参数 ★(1)最大允许误差：±0.3% (2)最大工作压力：1.6MPa ★(3)流量范围：≤80kg/min (4)环境温度：-20℃～+55℃ (5)电压范围： DC12V/DC24V (6)介质温度：-196℃～+55℃ (7)大气压力：80kPa～110kPa ★(8)防爆标志：Exde ib IIB T4 Gb （二）、通用技术要求 执行标准： (1)GB 10543-2014《飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件规范`》 (2)GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》 (3)GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (4)GB/T 191-2008《包装储运图示标志》 (5)GB/T 2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》 (6)GB/T 19238-2003《汽车用液化石油气加气机》 (7)JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》 (8)JJG 1114-2015《液化天然气加气机检定规程》 (9)GB/T 36126-2018《汽车用液化天然气加气机》 （10）可设置“计量检定标准”：支持质量检定、体积检定两种不同方式；质量、体积灵活多样，涵盖市面所有计量方式。 （11）能多种方式查询检定记录明细、检定结果记录；根据不同查询条件，快速查找已检定记录,进行查看及统计分析；能生成检定记录/报表、查询结果数据导出EXCEL文件；能对查询的记录导入至 EXCLE 表中进行查询、保存、打印； （12）检定开始前支持相机连接及调试:在实际使用前，可用软件对相机进行预先调试，保证实际过程中识别正常；界面显示位置以不同颜色提示通讯状态；站点信息维护：根据检定可提供下次到检时间提示；检测站点数据选择：对已进入站点维护的站点信息，可在实际检定过程中，通过下拉逐级选择，方便、快捷；可设置“检定单位基本信息”；提供检定数据和曲线的实时显示；能查看检定装置中计量设备各参数运行状态，保证计量的准确性。 （三）、配套设备及附件 ★设备主机主要配置 1、质量流量计(液相)-1 台 2、质量流量计(气相)-1 台 3、安全阀：主体材质：黄铜-2 台 4、低温截止阀：CF8-2 台 5、数字压力表 304 不锈钢 1 台 6、加液枪座 304 不锈钢1 套 7、回气枪座 材质：304 不锈钢1 套 8、防爆电源-1 套 9、机壳 304 不锈钢喷塑1 套 （四）、设备配件主要配置 1、检定装置通信线组件-1 套 2、检定装置电源线组件-1 套 3、加液软管 不锈钢 1 套 4、真空加液枪-1 只 5、回气软管 不锈钢 2 套 6、回气枪 304 不锈钢 1 只 7、高清工业相机 1 套 8、镜头 1 件 9、工业相机三脚架 1 件 10、专用检定装置系统-1 套 11、笔记本电脑-1 台 12、防护设备（超低温防护围裙、超低温手套、防喷溅面罩）1 套 13、静电接地夹-Ф2*8 米螺旋线1 个 ★（五）、技术资料 设备操作说明书、出厂合格证、包括提供的证书（中国测试技术研究院出具的示值误差在±0.3%以内的整体装置的校准证书；液相流量计、气相流量计均符合0.15级的单独检定证书） （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备运输费用由乙方承担，在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的开箱和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器由供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的计量部门(中国测试技术研究院出具的示值误差在±0.3%以内的整体装置校准证书；液相流量计、气相流量计均符合0.15级的单独检定证书)进行验收。 4、仪器经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的验收工作完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （八）、交货时间 交货时间：合同签订后120日历天内。 |
|  | 5 | 示波记录仪 五、测量设备名称：示波记录仪 - （一）、技术参数 - 1）适用于发电机和多输出电源的测试和长期监控：提供多通道数据记录应用程序的动态分析，可测量并记录电压、电流等波形数据，具备高速存储和实时记录功能，FFT分析功能和实时保存功能，支持远程控制、参数设置、数据读取、存储和分析功能。 - 2）能准确捕获逆变器的开关波形和电源周围快速移动的噪声。 主要规格及技术参数要求： - 1）显示屏：12.1英寸TFT触摸屏，1024*768分辨率 - ★2）记录长度：1Gpts - ★3）内置硬盘：256GB-SSD硬盘，可以进行实时波形记录和数据存储 *4）采样率：200MS/s 5）最高带宽：DC-30MHz； 6）输入通道数：16通道（200MS/S采样率） 7）仪器支持最多32通道可以同时200KS/S采样率实时硬盘记录波形数据，以及单通道以200MS/s采样率进行长达20秒的连续采集。 8)通道间是否绝缘：通道间相互隔离，不共地 ★9)A/D转换分辨率：12-bit 10)垂直（电压）轴精度：DC精度为±0.5% 11)时间轴精度：±0.005% 12）最高输入电压：1000V（与10：1的普通电压探头配合时） 13）直接输入电压：200V 14）电压轴设置范围：10mV/div-20V/div（步进值1-2-5） 15）输入阻抗：1MΩ ±1.0% 约35pF； 16）输入耦合方式：AC、DC和GND 17）触发模式：单次、多次 18）触发类型：上升沿、下降沿、上升/下降沿、OR、AND、周期、脉宽、波形窗口 ★19）双捕获功能：可以以两种不同的采样率进行数据采集； ★20）FFT运算功能：可进行两个通道的FFT运算，FFT运算点数最大可达100k； 21）接口：USB、以太网 22）探头电源输出：8个输出端子，输出电压为±12V 23）供电电压：100-120VAC/220-240VAC、10-18VDC 24）工作温度范围：5-40℃ 25）具备功率运算功能：可同时分析两个系统，测量项目包括：每相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等最多126个参数值； 26）采集软件：上位机控制端进行远程仪器设定操作及控制，同时该软件具备运算能力（如FFT运算等），且可将数据实时连续记录到PC硬盘中,记录时间和文件大小没有限制,更适合耐久性和验证性试验。 仪器的附件： - 1）10：1普通电压探头 ：带宽为DC-100MHz、BNC接口、长度为1.5米、最大输入电压1000V、数量共计16个。 - 2）1：1普通电压探头及鳄鱼夹 ：整体耐压300Vrms CAT II、BNC接口、长度1.6米。数量共计8套。 - 3）工频电流探头 ：带宽为40Hz-3.5kHz、量程为AC50Arms，精度为±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)、共6个。 - 4）高频电流探头 ：带宽为DC-10MHz、、量程为150Arms，精度为±1%rdg±1mV、共3个。 - （二）、通用技术要求 须符合下表1中各项标准及规范（以现行有效版为准）的技术要求。 表1 标准和规范 序号; 标准号; 标准名称. 1; GB 191; 包装 储运 图示标志. 2; GB 4793.1; 测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求. 3; GB 6587.1; 电子测量仪器环境试验总纲. 4; GB 6587.3; 电子测量仪器湿度试验. 5; GB 6587.5; 电子测量仪器冲击试验. 6; GB 6587.6; 电子测量仪器运输试验. 7; GB 6587.8; 电子测量仪器电源频率与电压试验. 8; GB/T 6592; 电工电子测量设备性能表示. 9; GB/T 6593; 电子测量仪器质量检验规则. 10; IEC 1000; 电磁兼容性. 11; GB 4793-1984; 电子测量仪器安全要求. 12; GB/T 2423.8-1995; 电工电子产品基本环境试验规程. 注：上述标准是甲方最低要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中更高标准。 - （三）、配套设备及附件 1、专用工具1套（含便携工具箱一个，工具袋一个）。 2、备用专用测试线包1套（除设备正常必须配置的测试线外，额外配置一套备用测试线包）。 - （四）、技术资料 乙方应该向甲方交付设备时应提供以下资料：（1）产品（包括进口产品）正确完整的中文技术手册及使用说明书,；（2）保修书1份；（3）产品合格证、出厂检验报告及第三方校准证书（国家级、省部级第三方权威技术机构出具）；（4）装箱清单。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方应该到现场给甲方技术人员开展一次以上关于使用该设备主要功能的操作技能培训。 3、乙方应该给甲方技术人员开展一次以上关于使用该设备开展DCS电源切换时间测试实验完整现场培训，即依据DL/T 659-2016《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》、DL/T 5065-2009《水力发电厂计算机监控系统设计规范》、DL/T 1009-2006（（水电厂计算机监控系统运行及维护规程》、DL/T 578-2008《水电厂计算机监控系统基本技术条件》、DL/T 822-2012《水电厂计算机监控系统试验验收规程》等相关标准对电厂 4、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 5、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 6、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 7、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 - （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后120日历天内。 |

附表三：设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 智能温度实验室（智能温度自动检定系统） 一、测量设备名称：智能温度实验室（智能温度自动检定系统） - （一）、技术参数 1、智能多通道超级测温仪参数 ★1.1八位半超级测温仪，对于0℃的PT100热电阻，测温准确度高达0.004℃，对于0℃的S热电偶，测温准确度高达0.1℃ ★1.2具备RX/RS比例测量模式，支持二等标准铂电阻温度计的检定能力，对于PT25，比例系数为1的条件下，测温准确度高达0.15mK ★1.3最高可达82通道扫描采数，最大测量速度最快 10通道/s，可以测量热电阻、热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、湿度传感器、压力传感器、直流电压、直流电流和直流电阻等信号，相对传统的电学仪表，更加侧重精密温度测量特性，原生支持恒流源换向、正反信号测量、寄生热电势消除、2、3、4线热电阻测量、热电偶内部冷端补偿。 1.4内置最全面的传感器库，温度传感器、温度变送器、温度开关、湿度变送器、压力变送器统统支持；用户随意扩展、编辑自己的传感器库。 1.5完美的人机交互设计，10.1寸TFT电容触摸屏，分辨率高达1280*800，示数字、表格、图形、曲线全面支持、等测试特性需求；一键U盘升级，大容量存储，丰富的通讯接口，USB、LAN、WIFI、蓝牙一应俱全。 ★1.6主要功能特性：⑴单路测温仪主要应用于单个通道的连续测量、监控。⑵多路测温仪主要应用于指定通道序列的数据采集；可以设置扫描的触发 类型 、扫 描间隔、通道序列；支持标准通道对齐功能；扫描过程可以随时查看扫描数据、曲线、检测某一通道、进程信息。⑶传感器测试：直接控制温源形成一套全自动温度传感器测试系统。⑷温度开关测试⑸恒温源性能测试：恒温源性能测试主要用来评估干体炉、油槽、水槽、管式炉等恒温源的波动性、温场均匀性，一般使用一只或两只标准温度计即可完成测试。⑹空间温湿场测试：以立体空间的角度展示了温场的分布的测量效果，可对空间 的水平和垂直温场进行测试。测试人员可动态的观察空间分布点的温度变化；空间布点图自动生成，可选9+3或15+4模式。⑺数据管理中心：标准文件夹管理形式，方便用户快速查找、浏览存储文件；存储文件可一键导入U盘；存储文件的配置信息可导入相关应用，无需用户重新进行通道、扫描等相关配置。数据管理中心的空间容量高达5G 1.7电阻 (0~100)Ω：15ppm或0.35mΩ 电阻 (0~400)Ω：15ppm或0.4mΩ PRT电阻 (0~4000)Ω：15ppm或5mΩ 温度最高分辨力：0.0001℃ 热电偶电压(-100~100)mV： 14ppm+4ppm 寄生电势：≤0.4μV 年准确度：±0.1℃ 扫描速率：10通道/秒 2、智能精密油（水）槽技术参数 2.1油槽测温范围（60～300）℃ 波动度：±0.005℃/10min 水平温差：≤0.006℃ 垂直温差：≤0.006℃ 温场稳定性（±5mk/10min）和温场均匀性（±3mk） 水槽控温范围：(-30～100)℃ 温度波动度：±0.005℃/10分钟 温场均匀性：±0.003℃ ★2.2人机交互功能强大，大屏幕TFT电容触摸屏实时显示当前温度盒曲线，数字飞梭旋钮快速设定温度，支持USB、LAN、WIFI、蓝牙等通讯方式 可与现有设备超级测温仪控制温度的升降及通讯且控制传递数据。 2.3加热、制冷、搅拌、快速冷热介质交换、自动补液等过程实现全自动控制，一键启停。 ★2.4可快速设置控制波动度、稳定时间、目标偏差、控温速率、显示分辨率、 数值滤波系数等控制参数 ★2.5阶跃点模式：用户可预先设定目标温度阶跃点，通过数字飞梭旋钮旋转按压即可启动下一个温度阶跃点的选取和设定。 ★2.6内置恒温槽智能诊断中心，包含智能警铃、实时故障列表、历史故障日志查询、一键自检报告导出等功能，及时准确判断设备问题 ★2.7恒温槽提供有线以太网和无线Wifi两种通讯方式接入ACloud云服务，支持通过OTA方式进行设备固件升级，用户通过手机APP、PC等多种客户端方式可以随时随地监控设备的实时运行状态和数据，对设备进行远程控制，提高工作效率；只需恒温槽、手机或PC在线，即可实现远程控制，不受空间距离的限制。 - 3、干气发生装置 3.1 额定排气压力0.8MPa 3.2 容积流量200L/min ★3.3 常压露点 -40℃ - 4、通风系统技术要求： 根据智能温度实验室实际情况尺寸定制； （二）、通用技术要求 1、测量设备必须与计量院现有Acal软件通讯使用，支持与计量院计量管理软件系统对接共享。甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 2、软件支持在网络环境下运行，业务数据共享，能保证检测数据的安全，证书系统可以生成符合国家检定规范的各类检定/校准证书、检定/校准记录，支持导出Excel、PDF格式的证书，支持批量导出、打印证书。软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。 3、软件支持启动多个任务同时检定，支持对多台恒温源同时控制并开展检定或校准工作，可同时进行热电阻、热电偶、温度计、温度变送器的检定工作。软件可以灵活地创建温度检定任务，允许每个检定点采用不同的检定装置、控制参数来检定，同时不限制每个任务中的被检器具数量、检定点数量、单点采集数量、检定组数，使检定人员不受各种限制，灵活的进行温度检定。逐点保存检定数据，支持中断续检功能，软件自动保存每个检定点数据和检定进度，用户可以随时中止检定，不必担心检定数据丢失，下次启动任务将继续检定未完成的检定点。 4、该测量设备由新疆计量院出具校准证书。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 数量. 1; 智能多通道超级测温仪（含测试线及10米DSUB数据线）; 2台. 2; 多通道温度信号扫描装置（含3米DSUB数据线）; 6台. 3; 多通道过程信号扫描装置（含3米DSUB数据线）; 2台. 4; 智能精密水槽; 3台. 5; 智能精密油槽; 3台. 6; 智能精密低温槽; 1台. 7; 智能精密恒温槽; 1台. 8; 温度自动检定系统柜（685系统柜（含路由器）; 2个. 9; 通风系统（根据实际情况尺寸定制）; 1套. 10; 干气发生装置; 1套. （四）、技术资料 1、中文操作手册各一套； 2、装箱单各一份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(西北中心)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 单位：新疆计量测试研究院出具的校准证书。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |

附表四：设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三等金属线纹尺 一、测量设备名称：三等金属线纹尺 1套 （一）、技术参数 ★1、测量范围:0-1000mm ★2、示值误差：±(0.02+0.02L)mm（高于国家 JJG71-2005 标准） ★3、放大镜放大倍数：7x/10x - 4、温度计的分度值：0.5 度 - 5、米尺斜面刃边的直线度≤0.1 mm - 6、米尺的分度长度：1020mm ★7、米尺的分度值：二斜面为 1mm 和 0.2mm - 8、三等线纹尺尺寸：长 1050mm×宽 38mm×高 63mm - 9、全套重量：约 5.5Kg - 10、木（铝）匣尺寸：长 1080mm×宽 74mm×高 82mm - 11、数据管理笔记本电脑：16.9英寸屏幕，英特尔酷睿i9-13900HX,32G内存512G固态硬盘。 （二）、通用技术要求 符合JJG71-2005《三等标准金属线纹尺检定规程》中要求，取得省级及以上检定证书。 （三）、配套设备及附件 - 三等标准金属线纹尺1套； - 笔记本电脑1台 3. 省级及以上计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 2 | 触针式表面粗糙度仪校准装置（模拟正玄多波刻度样板） 二、测量设备名称：触针式表面粗糙度仪校准装置（模拟正玄多波刻度样板） 1台 （一）、技术参数 ★1.Ra 标称值 0.1μm、 0.2μm 、0.4μm、 0.8μm 、1.6μm 、3.2μm 、6.4μm ★2.U=(2～5)% k=2 （二）、通用技术要求 3.外观无瑕疵：标准区域无瑕疵； 4.外形尺寸约：40*30*8mm 磨砂区域尺寸约：18*10mm 5.技术参数符合触针式表面粗糙度测量仪校准规范(JJF 1105-2018) （三）、配套设备及附件： 1、包装盒 2、笔记本电脑（cpu：i9/13代 独立显卡：RTX4060/3070TI 内存16GB以上1TBssd 2.5K 240HZ ） 3、中国计量科学研究院出具的证书 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30日历天内。 |
|  | 3 | 电动螺纹清理机 三、测量设备名称：电动螺纹清理机 1套 （一）、技术参数 一、技术要求： 1、电动旋转，转速不低于600转/min。 2、自动定心，不得对螺纹有任何伤害。 3、大小螺纹通用，要求对大小口径、公、英、美制的螺纹均能清理。 4、要具备限位保护，不得对人体有任何伤害。 5、碎屑应有收集装置，不得四处飞溅。 6、配2根1米高压软管 二、参数要求： 1、压力表入口通径：φ22、φ16 2、螺纹尺寸：针对一般常见的压力表、变送器，中、英、美制螺纹均可通用 3、电机功率：550W 4、电压：AC220V 5、电机主轴转速：1400r/S 6、外形尺寸不大于400mm×300mm×350mm。 7、重量不超过20Kg。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称; 规格型号; 计量单位; 数量; 备注. 1; 电源线一条; 220v; 条; 1. 2; 配套钢刷; Φ100mm; 个; 4. 3; 气胶垫（表座）; 16mm×7mm×3mm; 个; 10. 4; 专用表座垫片; 24mm×5mm×3mm; 个; 10. 5; O型圈; 20mm×4mm; 个; 6. 6; O型圈; 30mm×3mm; 个; 3. 7; 尼龙管; Φ6mm; 米; 1. 8; 高压软管; M20×1.5内转M20×1.5外; 根; 2; 1米/根. （四）、技术资料 1、中文操作手册一套； 2、装箱单一份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30 日历天内 |
|  | 4 | 法兰接口器具检定夹紧台 四、测量设备名称：法兰接口器具检定夹紧台 1套 （一）、技术参数 1、适用范围 ★适用范围广，只要是法兰外径小于300mm、压力10MPa以内带法兰的压力器具（压力变送器、压力表等）都可使用该夹紧检定台。 2、额定电压与额定功率：AC220V、0.35KW 3、夹紧机构及参数 ★3.1结构紧凑，使用微型油泵与油缸夹紧系统,整体体积小(长×宽×高, 425×310×780mm）；，重量轻（<20kg）。 3.2 控压方式：自动控压，达到设定的油压后可自动停机保压； 3.3 输出油压10MPa，产生50KN的加紧力。 3.4 油缸参数：内径70mm、行程80mm ★3.5 夹紧力大，不小于50KN（5吨），多爪设计，受力均匀，加紧时间短，只需要几秒钟。 3.6 设备外形尺寸（长×宽×高）； 425×310×780mm 4、设备配置 微型油泵、油缸、电控柜、不锈钢台面、四滚轮机架、法兰密封垫板、O型密封圈（每个规格不少于5只）、不锈钢工作台面、夹紧卡爪等。 ★5、配备有专用螺纹快速连接器,最大耐压达到60MPa，快速安全转接M20×1.5和1/2NPT接头。 6、根据实际甲方需要可定制一些专用接头。 （二）、通用技术要求 1、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 （三）、设备及附件明细 序号; 名称及型号; 数量; 备注. 1; 法兰接口器具检定夹紧台; 1; 含税 及 包装运输费. 2; 螺纹快速连接器; 6; M20×1.5，4个 NPT1/2， 2个. 3; 专用接头; 4; 定制接头. （四）、技术资料 1、中文操作手册一套； 2、装箱单一份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收。 4、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30 日历天内 |
|  | 5 | 铠装热电偶 - 五、测量设备名称：铠装热电偶 50只 参数： 测量范围： 分度号：K； 精度：1级； 铠装直径：3mm; 插深：450mm; 电缆：金属网补偿电缆，末端冷压端子； 补偿电缆长度：2000mm; 交货时间：合同签订后60日历天内 |
|  | 6 | 热电阻 - 六、测量设备名称：热电阻 60只 精度等级：PT100 四线制 A级 温度范围：-50-260度 探头插入深度：55mm; 探头保护管直径：3.2mm; 抬头材质：316Ti； 导线：4线制，聚四氟乙烯导线。2000mm;末端冷压端子； 交货时间：合同签订后60日历天内 |
|  | 7 | 减压阀 - 七、测量设备名称：减压阀 5个 进口压力40MPa，出口压力1.6MPa，进口 G5/8，G1/4 1个 进口压力40MPa，出口压力1MPa，进口 G5/8，G1/4 2个 进口压力40MPa，出口压力0.6MPa，进口 G5/8，G1/4 2个 交货时间：合同签订后60日历天内 |
|  | 8 | 在线振动管密度计检定装置管道进出口温度计 八、测量设备名称：在线振动管密度计检定装置管道进出口温度计 （一）、技术参数 精度等级U=0.02℃，k=2 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG370-2019在线振动管密度计检定规程等技术规范要求。 2、该测量设备由省级及以上法定计量技术机构检定，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 单位; 数量; 型号规格. 1; 进出口温度计; 个; 6; （10-70）℃. （四）、技术资料 1、操作手册/说明书一套； 2、合格证一份； （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 - 、交货时间 - 交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 9 | 标准铂电阻温度计 九、测量设备名称：标准铂电阻温度计 （一）、技术参数 精度等级：二等；温度范围(0-420)℃，Rtp:25Ω；金属护管 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG160-2007标准铂电阻温度计检定规程要求。 2、该测量设备由省级及以上法定计量技术机构检定，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 单位; 数量. 1; 标准铂电阻温度计; 只; 6. （四）、技术资料 1、操作手册/说明书一套； 2、合格证一份； （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 - 、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 10 | 温压装置改造 十、测量设备名称：温压装置改造 （一）、技术参数 1.压力范围：（0~1000）kPa，0.1级； 2.温度范围：（-10~50）℃，0.1级。 （二）、通用技术要求 - 计量性能及技术招标必须符合JJG1030-2007《超声流量计检定规程》、JJG 633-2005《气体容积式流量计》、JJG 1037-2008《涡轮流量计》等检定规程和校准规范的要求。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。 （三）、设备维护具体内容 2024年气体流量专业将有多项规程更新，新规程中都对耐压性实验提出了新的要求，要求耐压实验压力达到公称压力的1.1倍，目前装置无法满足该项要求，需要进行升级改造，扩大压力范围，并需增加气源。 序号; 名 称. 1; 密封性试验台测试管路改造升级. （四）、技术资料 1、操作手册/说明书一套； （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备维护的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 - 、交货时间 - 交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 11 | 精密数字压力表 十一、测量设备名称：精密数字压力表 （一）、技术参数 精度等级：0.1级；压力范围(0-1000)kPa， （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG1030-2007气体涡轮流量计、JJG633-2005气体容积式流量计等检定规程要求。 2、该测量设备由省级及以上法定计量技术机构检定，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 单位; 数量. 1; 精密数字压力表; 只; 2. （四）、技术资料 1、操作手册/说明书一套； 2、合格证一份； （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 - 、交货时间 - 交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 12 | 电动螺纹清理机 十二、测量设备名称：电动螺纹清理机 （一）、技术参数 压力表入口通径：φ22、φ16；电机功率：550W； 电压：AC220V；电机主轴转速：1400r/min （二）、通用技术要求 / （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 数量. 1; 电动螺纹清理机/SH-3B-1型; 1台. （四）、技术资料 1、设备使用说明书一套； 2、维修保养手册一份 3、主要设备的出厂合格证等。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力进行现场核对和安装指导。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的法定计量技术机构出具的检定证书或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 - 、交货时间 - 交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 13 | 邵氏硬度计检定装置 十三、测量设备名称：邵氏硬度计检定装置 （一）、技术参数 1、测量范围: A型（0～10）N、（0～100.0）HA，示值误差:≤±8mN。 O型（0～20）N、（0～100.0）HO，示值误差:≤±10mN。 D型（8～50）N、（0～100.0）HD，示值误差:≤±50mN。 2、分辨率: 力值分辨率:0.1mN。 硬度分辨率:0.1HA/HO/HD。 校准台最大行程: 100mm。 可显示力值和硬度，双量程传感器分别测量A型、D型及O型邵氏硬度计。 （二）、通用技术要求 根据JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定装置》、JJG 1039-2008 《D型邵氏硬度计》及JJF 1312-2011《 AO型邵氏硬度计》校准规范研究、生产的硬度计检定装置。 （三）、配套设备及附件 1、邵氏硬度计 一台 2、规格1：1.25（-0.004，+0.004）mm中间3mm通孔 规格2：2.0（-0.004，+0.004）mm中间3mm通孔 规格3：2.54（-0.004,0）mm中间3mm通孔 规格4：2.46（0，+0.004）mm中间3mm通孔 规格5：1.25mm（-0.004，+0.004）mm，φ6mm孔 规格6：2.48mm 2.48（0，+0.004）mm，φ6mm孔 规格7：2.52mm（-0.004,0）mm，φ6mm孔 3、平面钢板(1200~1300) HV，1个 铜垫 1块 4、软件 生成原始记录、检定证书等，1份（内含） 5、证书 江苏省计量科学研究院，校准证书力值和量块证书，2份 6、数据线和插头 1份 7、铝箱 1个 8、说明书/合格证 1份 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 六）、验收 货物送达指定地点后，由乙方合同的技术规格进行验收。若设备验收不合格，乙方在15个工作日内给予更换。如退货运费由乙方承担。 （七）、交货时间 交货时间：合同签订后30日历天内发货。 |
|  | 14 | 加载称重标准测力仪 十四、测量设备名称：加载称重标准测力仪 （一）、技术参数 ★1）测力范围：（0～150）kN ★2）准确度等级：0.3 级。 3）具有峰值跟踪和拉压测试功能。 4）N、KN、MN、gf、kgf、N.m 多种单位选择。 5）2个测力信号接口，最大可连接 6 个测力传感器。预留 tep-c 接口 6）2 个测力信号接口，最大可连接 6 个测力传感器。预留 tep-c 接口 7）系统模式可选用：组合模式/独立模式。 8）整机 EMC 设计，抗干扰能力强，适用于工业环境 9）由面板键盘进行标定、通道转换、单位转换等操作。 10）具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能。 11）可与桥式电路力传感器连接，适用于多数力值传感器和扭矩传感器。 12） 24 位高精度高速∑-△A/D 转换模块，内部分辨率 1/130,000，采样频率 3200Hz ★13）力值采集准确度:±0.005% ， 灵敏度范围：-4.5mV/V～+4.5mV/V (二）、通用技术要求 符合JJG1160-2019《汽车加载制动检验台》和JJG 1014-2019《机动车检测专用轴(轮)重仪》中称重测力传感器要求，取得省级及以上检定证书。 （三）、配套设备及附件 1. 测量显示器1台； 2. 压力传感器1个； 3. 专用仪器箱1个； 4. 操作说明书1本 5. 保修卡1张； 6. 省级及以上计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 15 | 平板制动力标准测力仪 十五、测量设备名称：平板制动力标准测力仪 （一）、技术参数 ★1）测力范围：（0～50）kN ★2）准确度等级：0.3 级。 ★3）具有拉、压显示功能。 4）具有峰值跟踪和拉压测试功能。 5）N、KN、MN、gf、kgf、N.m 多种单位选择。 6）2 个测力信号接口，最大可连接 6 个测力传感器。预留 tep-c 接口 7）系统模式可选用：组合模式/独立模式。 8） 整机 EMC 设计，抗干扰能力强，适用于工业环境 9）由面板键盘进行标定、通道转换、单位转换等操作。 10）具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能。 11）可与桥式电路力传感器连接，适用于多数力值传感器和扭矩传感器。 12） 24 位高精度高速∑-△A/D 转换模块，内部分辨率 1/130,000，采样频率 3200Hz ★13）力值采集准确度:±0.005% ， 灵敏度范围：-4.5mV/V～+4.5mV/V （二）、通用技术要求 符合JJG 1020-2017《平板制动检验台》中制动测力传感器要求，取得省级及以上检定证书。 （三）、配套设备及附件 1. 测量显示器1台； 2. 拉、压两用力传感器1个； 3. 专用仪器箱1个； 4. 操作说明书1本 5. 保修卡1张； 6. 省级及以上计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 16 | 轮胎压力表检定装置 十六、测量设备名称：轮胎压力表校准装置 （一）、技术参数 ★1）手动气压源： 范围:（-0.095～6）MPa； ★2）精密数字压力表 测量范围：(0～2.5)MPa，0.05级； （二）、通用技术要求 符合JJG927-2013《轮胎压力表》要求，取得中国计量科学研究院检定/校准证书。 （三）、配套设备及附件 1. 轮胎压力表转接头1套； 2. 手动气压源1个； 3. 精密压力表1台； 3. 专用仪器箱2个； 4. 操作说明书1本 5. 保修卡1张； 6. 省级及以上计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后120日历天内。 |
|  | 17 | 便携手持式氧气吸入器检测仪 十七、测量设备名称：便携手持式氧气吸入器检测仪 （一）、技术参数 压力：测量范围：（0～0.6）MPa，0.5级； 流量：测量范围（0～20）L/min：1.0级 重量：≤500g （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG913-2015《浮标式氧气吸入器检定规程》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、该测量设备出具省级及以上计量检定证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 配套管路，充电器，便携式运输包。 （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 2份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 18 | 仿组织超声体模 十八、测量设备名称：仿组织超声体模 （一）、技术参数 仿组织超声体模 适合超声诊断仪器基本图像参数检测，适用于 5MHz 以下低频段Ｂ超仪器。系 KS107BD 型深度方向的扩展，测探测深度由 BD 型的 190mm 加深至 250mm。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵 向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。其技术指标为： 1.TM 材料声速：1540±10m/s(23±3℃) 2.TM 材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃) 3.尼龙靶线直径：0.3±0.05mm 4.尼龙靶线位置公差：±0.1mm 在ＴＭ材料内嵌埋有尼龙线靶 8 群。其中包括： （1）轴侧向分辨力靶群。其横向分支分别距声窗 30，50，70，120 和 160mm，A1和 A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为 1，5，4，3，2mm，A3─A5三群中则依次为 5，4，3，2mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为 4，3，2，1mm。 （2）盲区靶群。相邻靶线中心横向间距均为 10mm，至声窗距离分别为 10，9，8，7，6，5，4，3mm。 （3）纵向靶群。共含靶线 25 条，相邻两线中心距离均为 10mm。 （4）横向靶群，共含靶线 7 条，相邻两线中心距离均为 20mm。 模拟病灶 （1）仿肿瘤，位于深度 70--80mm 之间，呈圆柱形，直径 10mm，柱轴与靶线平行。 （2）仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径 10mm，位于深度 70--80mm 之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约 4─6mm。 （3）仿囊结构，呈圆柱形，直径６mm，柱轴与靶线平行，位于深度 47--53mm 之间。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、该测量设备出具省级及以上计量检定证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 数量. 1; 超声体模; 1. 2; 超声保养液; 1. （四）、技术资料 1.说明书 1份 2.保修单 1份 3.合格证 2份 4.检定/校准证书 1份 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |
|  | 19 | 固定式可燃、有毒气体检测报警器 十九、测量设备名称：固定式可燃、有毒气体检测报警器 （一）、技术参数 1）可燃气体检测报警器，检测气体：甲烷，检测原理：催化燃烧式，检测范围：3-100%LEL ，精度：±3%FS，输出信号：A-BUS+通讯协议，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：NPT3/4"，LED显示+声光报警器、安装支架及附件； 2）可燃气体检测报警器，检测气体：氢气，检测原理：催化燃烧式，检测范围：3-100%LEL ，精度：±3%FS，输出信号：A-BUS+通讯协议，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：NPT3/4"，LED显示+声光报警器、安装支架及附件； 3）有毒气体检测报警器，检测气体：一氧化碳，检测原理：电化学式，检测范围：0-100ppm ，精度：±3%FS，输出信号：A-BUS+通讯协议，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：NPT3/4"，LED显示+声光报警器、安装支架及附件； 4）有毒气体检测报警器，检测气体：氧气，检测原理：电化学式，检测范围：0-25%VOL ，精度：±3%FS，输出信号：A-BUS+通讯协议，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：NPT3/4"，LED显示+声光报警器、安装支架及附件 ★5）有毒气体检测报警器，检测气体：一氧化氮，检测原理：电化学式，检测范围：0-30ppm，精度：±3%FS，输出信号：A-BUS+通讯协议，防爆等级：ExdIICT6，防护等级：IP66，连接螺纹：NPT3/4"，LED显示+声光报警器、安装支架及附件； ★6）气体报警控制器，壁挂式汉字液晶显示，AC220V供电，总线设备容量32点（含探测器、输入输出模块），单回路总线通讯（2信号线，2电源线）直接给探测器供电，总线信号线通讯距离1500m），直接连接A-bus+总线制探测器，开通RS485接口功能。上述1）至5）条报警器都可一次性接入，并正常工作。 ★7）以上设备安装到甲方指定位置并通过工程验收，安装材料及产生的其他费用由乙方承担。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》等国家计量规程、规范要求。 2、提供省级或省级以上检定/校准证书。 (三）、配套设备及附件 1、调试遥控器5个； 2、中文操作手册一套； 3、维修手册一份； 4、装箱单一份； 5、合格证一份； 6、防爆证、消防合格证。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日内到货，乙方负责施工并在60日内安装完毕。 |
|  | 20 | 带流量计不锈钢减压阀 二十、测量设备名称：带流量计不锈钢减压阀 （一）、技术参数 ★1）准确度等级：不低于4级 ★2）流量测量范围：1.5L/min或1.0L/min，1.5L/min优先 3）压力表测量范围不低于15MPa ★4）材质：316L，进气口螺母W21.8-14RH （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG257-2007《浮子流量计检定规程》、JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》国家计量规程要求。 （三）、配套设备及附件 - 省级及以上计量证书1份。 2、带φ6转φ4管螺母接头附件。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 21 | 带流量计普通减压阀 二十一、测量设备名称：带流量计普通减压阀 （一）、技术参数 ★1）准确度等级：不低于4级 ★2）流量测量范围：1.0L/min 3）压力表测量范围不低于15MPa ★4）材质黄铜，进气口螺母W21.8-14RH （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG257-2007《浮子流量计检定规程》、JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》国家计量规程要求。 (三）、配套设备及附件 - 省级及以上计量证书1份。 2、带φ6转φ4管螺母接头附件。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 22 | 电导率仪检定装置 二十二、测量设备名称：电导率仪检定装置 （一）、技术参数 ★1、量程: 0.05μS～2.5×104μS ★2、最大允许误差: 电阻值相对误差不超过±0.07% ★3、质量:（2.0～3.0） kg ★4、配模拟温度调节器 5、温度测量范围：（10～50）℃ （二）、通用技术要求 符合JJG376-2007《电导率仪计量检定规程》，取得中国计量科学研究院合格计量检定证书。 （三）、配套设备及附件 1. 操作说明书1本； 2. 保修卡1张； 3. 中国计量科学研究院合格计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 23 | 电导率仪 二十三、测量设备名称：电导率仪 （一）、技术参数 - ★1、电导率测量范围：0.000μS/cm～1000mS/cm - 2、电导率分辨率：0.001～1(自动可变) - ★3、电导率精度：±0.5% - 4、TDS测量范围：0.01mg/L～600g/L - 5、TDS分辨率：0.01～1（自动可变） - ★6、TDS精度：±0.5% - 7、电阻率测量范围：0.00～100.0MΩcm - 8、电阻率分辨率：0.01～0.1（自动可变） - ★9、电阻率精度：±0.5% - 10、盐度测量范围：0.00～42psu - 11、盐度分辨率：0.01～0.1（自动可变） - ★12、盐度精度：±0.5% - 13、电导灰分测量范围：0.01～2022% - 14、电导灰分分辨率：0.01,0.1,1%（自动可变） - ★15、电导灰分精度：0.5% - 16、温度测量范围：-5.0～105.0℃ - 17、温度分辨率 0.1℃ - ★18、温度精度：±0.1℃ - 19、校准：1点，13组预设缓冲液组 - 20、数据存储：2000组 （二）、通用技术要求 - 符合JJG376--2007电导率仪检定规程要求，取得省级法定计量检定机构的检定/校准证书。 （三）、配套设备及附件 1 电导率仪主机 1台 2 电导电极 1支 3 电极夹 1套 4 缓冲溶液 1套 5 腕带 1个 6 电池 4个 （四）、技术资料 1、中文操作手册一套； 2、维修手册一份 3、装箱单一份。 4、检定/校准证书1份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 单位：省级及以上法定计量机构出具的检定证书。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内。 |
|  | 24 | pH(酸度)计检定仪 二十四、测量设备名称：pH计检定仪 （一）、技术参数 ★1、准确度级别：0.0006级 ★2、直流电位基准源： 测量范围（-2000.000~2000.000）mV 最大允许误差(-1000.000～1000.000)mV±0.02mV (-2000.000～2000.000)mV±0.05mV 分辨力0.001 mV ★3、pH、pX基准源： 最大允许误差0.0004pH、pX 分辨力0.0001pH、pX ★4、温度范围(0.0～100.000)℃，分辨力0.001℃ ★5、高阻： 最大允许误差1GΩ±10％ 3GΩ±10％ - 平板电脑无线操作，安卓或苹果系统APP软件，操作快捷，联网即可软件升级。 7、装置内置电池供电，可持续工作48小时以上。 （二）、通用技术要求 符合JJG119-2018《实验室pH（酸度）计检定规程》、JJG757-2018《实验室离子计检定规程》和JJF1547-2015《在线pH校准规范》要求，取得中国测试技术研究院0.0006级合格计量检定证书。 （三）、配套设备及附件 - 主机和平板电脑电源线各一套 2. 操作说明书1本； 3. 保修卡1张； 4. 酸度计连接线一套； 5. 中国测试技术研究院0.0006级合格计量检定证书1份。 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 25 | 声级计 二十五、测量设备名称：声级计 （一）、技术参数 ★符合国标1级标准：最大误差±0.7dB，测量范围范围：20db-143db 具备GPS定位功能。 ★工作温度范围:-20℃～60℃;相对湿度:20%～90%; ★多种数据传输方式：集成4G、WiFi、蓝牙、串口、USB。 （二）、通用技术要求 符合GB/T 3785.1-2010 / IEC61672-1:2013声级计1级标准； 符合GB/T 3241-2010/ IEC 61260-1:2014滤波器1级标准 符合GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 （三）、配套设备及附件 主要硬件:主机、打印机、测试杆、延长线、数据线、充电器、携带箱 （四）、技术资料 设备操作说明书、出厂合格证、包括提供的检定证书 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备运输费用由乙方承担，在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的开箱和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器由供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的计量部门(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)出具的检定证书进行验收。 4、仪器经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的验收工作完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院出具的检定证书。 - 、交货时间 交货时间：合同签订后90日历天内 |
|  | 26 | 电缆故障测试仪 二十六、测量设备名称：电缆故障测试系统 （一）、技术参数 电缆故障测试系统应包含：故障测距单元（电缆故障测距主机）、寻踪及识别单元（多功能电缆探测仪）、故障定点单元（智能定位仪）、高压信号单元（高频高压信号发生器）。各部分的技术参数要求如下： 1、故障测距单元（电缆故障测距主机） ★（1）测试方法：低压脉冲法；高压闪络法；速度测试。 （2）采样速率：100MHz、80MHz、40MHz、20MHz。 ★（3）测试距离：＞30km。 （4）分辨率：不大于1m。 （5）脉宽设置：“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、 “2”、“8”微秒。 （6）波速设置：交联乙烯、聚氯乙烯、油浸纸、不滴油、 未知类型。 （7）判距方式：人工判距、自动判距。 （8）分析设置：滚屏、缩放、保存、调出、波移。 （9）工作电源：内置充电电池，充满电后可连续工作8小时以上。 （10）工作条件：温度-20℃～+50℃，相对湿度≤90%。 2、寻踪及识别单元（多功能电缆探测仪） 发射机： （1）输出信号：可输出低频、中频、高频、射频四种频率的正弦交 流信号。 （2）输出功率：恒功率输出，低、中、高三档（最大不小于6瓦）。 ★（3）输出模式：直连法、耦合法、感应法。 （4）阻抗显示：99999Ω以内可显示。 （5）负载匹配：（1~10000）Ω。 （6）显示界面：大屏液晶中文、图形显示，自带背光。 （7）电 源：待机时间大于8小时，可充电源。 （8）过热过流：自动保护； （9）工作温度：-20℃~50℃ 接收机： （10）接收频率：可接收低频、中频、高频、射频、50Hz五种不同 频率的正弦交流信号. （11）接收模式：波峰法（水平线圈）、 波谷法（竖直线圈）、 外 接设备法（A字架、耦合钳）。 （12）信号界面：数字大小、光栅长短、声音缓急三种界面同时提示 信号强弱。 （13）显示界面：大屏液晶中文、图形显示，自带背光。 （14）增益控制：手动调节，动态范围（0~100）db。 （15) 探测长度：直连电缆时，最长15kM；耦合电缆时，一次耦合 可测3km，多次耦合无限远；感应电缆时，一次感 应可测300m，多次感应无限远。 （16）深度测量：直读探测深度，范围 （0~250）cm；80%法测深度， 范围（000~250）cm（感应）\500cm（直连）。 （17）电流测量：直读电流，范围（000~999）mA。 ★（18） 探测精度：埋深的5%。 （19）电 源：待机时间大于12小时，可充电源。 （20）过热过流：自动保护。 （21）工作温度：-20℃~50℃ 3、故障定点单元（智能定位仪） （1）传感器动态增益：声音通道>110dB，电磁通道>110dB。 （2）传感器工作频率范围：100Hz~1500Hz。 （3）滤波频带设置：全频带100Hz~1500Hz、低频带100Hz~400Hz、 中频带150Hz~600Hz、高频带200Hz~1500Hz。 （4）计数显示：（0~99.9）ms 范围内显示 （0.0~25）m。 ★（5）定点精度：0.1m。 （6）电磁信号显示：矩形条栅、两位半数字、最大值记录显示。 （7）供电方式：锂电池，连续工作时间大于8小时。 （8）工作环境温度：-20℃~70℃。 4、高压信号单元（高频高压信号发生器） （1）最高输出电压：32kV （2）最大工作电流：40mA （3）外接高压电容：标配 2uF/32kV （4）放电能量：≤1024J/5S （5）瞬间充电电流：大于1.5A （6）显示电压值误差：≤±2% （7）最小放电周期：3秒 （8）最大功率：≤1.5kVA （9）工作电压：220V（1±10%），50Hz。 （10）工作环境：温度 -20℃~50℃；湿度（相对）≤80%；海拔高度 4000米以下。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 产品名称; 型号 、规格; 数量; 单位. 1; 故障测距单元; /; 1; 套. 2; 寻踪及识别单元; /; 1; 套. 3; 故障定点单元; /; 1; 套. 4; 高压信号单元; /; 1; 套. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后120 日历天内。 |
|  | 27 | 绝缘油色谱分析仪 二十七、测量设备名称：绝缘油色谱分析仪 （一）、技术参数 1、整体要求 （1）可通过工作站设置，两针进样测量油中H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2九种成分。 ★（2）具有TCD和双FID三检测器，并配备高效率的甲烷转化器，分析结果灵敏度高，乙炔最小检测灵敏度应达到0.05μL/L。 （3）在5℃～35℃，（20～85）%RH环境条件下可使用。 ★2、技术参数要求 项 目; 单位; 指标. 检测组分; /; H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2. 柱箱控温范围; ℃; 室温以上10℃～100℃. 柱箱控温精度; ℃; ±0.1. 热导池（TCD）控温范围; ℃; 室温以上10℃～200℃. 热导池（TCD）控温精度; ℃; ±0.1. 热导池（TCD）灵敏度; mV·mL/mg（CH4）; ≥6000. 热导池（TCD）基线漂移; mV/30min; 0.2. 热导池（TCD）噪声; V; ≤30. 氢焰（FID）控温范围; ℃; 室温以上10℃～200℃. 氢焰（FID）控温精度; ℃; ±0.1. 氢焰（FID）检测限; g/s（CH4）; ＜5×1011. 氢焰（FID1）基线漂移; A/30min; ≤6×10-13A（≤0.3ｍＶ）. 氢焰（FID2）基线漂移; A/30min; ≤6×10-12A（≤0.3ｍＶ）. 氢焰（FID1）基线噪声; A; ≤1×10-14A（≤0.02ｍＶ）. 氢焰（FID2）基线噪声; A; ≤1×10-13A（≤0.02ｍＶ）. 镍触媒转化炉控温范围; ℃; 室温以上10℃～400℃. 镍触媒转化炉控温精度; ℃; ±0.1. 最小检测浓度; L/L; CH4≤0.1μL/L C2H4≤0.1μL/L C2H6≤0.1μL/L C2H2≤0.05μL/L H2≤2μL/L CO≤2μL/L CO2≤10μL/L O2≤10μL/L N2≤20μL/L. 工作电源; 电压; V; AC 220（1±10%）. 频率; Hz; 50. （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 变压器油色谱分析工作站; 套; /; 1. 2; 气相色谱仪; 台; 九组分检测; 1. 3; 自动脱气振荡仪; 台; 温控精度：50±0.3℃； 振荡频率：275±5次/分； 振幅：35±2mm; 1. 4; 低噪声空气泵; 台; 空气流量：0-2000ml/min； 空气纯度：无油三级； 输出压力：0-0.4Mpa; 1. 5; 氢气发生器; 台; 氢气流量：0-300ml/min； 氢气纯度：99.9999%； 输出压力：0-0.3Mpa; 1. 6; 氩气; 瓶; 40L，高纯氩气99.999%; 1. 7; 标准混合气体; 瓶; 8L，10组分; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 28 | 油介损电阻率测量仪 二十八、测量设备名称：油介损电阻率测量仪 （一）、技术参数 设备可现场检测变压器绝缘油，苯基乙苯基乙烷（PEPE）。适用220V、50Hz供电电源。 1、测量能力 （1）准确度 ★介质损耗因数：±（读数×1%+0.0001） ★电容：±（读数×1%） 比电阻：±（读数×10%） （2）测量范围 介质损耗因数：0~100，最高分辨率1×10-6 ★电容：50pF~1800pF，最高分辨率0.01pF 比电阻：2.5 MΩm~100 TΩm，最高分辨率：0.1% 2、主要功能性要求 ★（1）自动排油：检测单元免取出，可一键自动排油。 （2）易取出式检测单元：检测单元与仪器之间采用密封连接，检 测单元可从仪器中取出。 （3）测量模式：温控—介损/介电常数测量—电阻/电阻率测量—显示打印——自动排油，整个过程即可全自动完成，也可手动测量。 （4）加热方式：应采用电磁加热，加热均匀，升温快，控温准确。 （5）安全保护：应具备多重保护，开盖自动断电，毫安级测试电源。快速过流保护，10ms内切断输出。 3、测试电压 交流试验电压：600V~2000V，50Hz~60Hz，步进1Hz 直流试验电压：300V~500V 其它试验电压符合IEC 61620：1998-11标准的100V/0.4Hz方波 4、加热及温控 加热方式：感应加热 ★温控范围：20℃~110℃ 温度分辨率：不大于0.1℃ 控温误差：≤±1℃ ★5、预置标准（须包含以下标准） ·IEC 60247:2004 Standard ·IEC 60247:2004 Routine ·VDE 0380-2:2005_01 Standard ·VDE 0380-2:2005_01 Routine ·BS 5737:1979 Standard ·BS 5737:1979 Routine ·ASTM D924-15 Standard ·ASTM D924-15 Routine ·ASTM D1169-11 Standard ·ASTM D1169-11 Routine ·IEC 61620:1998-11 ·JIS C2101: 2010 ·NBR 12133 Standard ·NBR 12133 Routine （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 油介损电阻率测量仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 排油管; 根; /; 1. 4; 打印纸; 卷; /; 2. 5; 电源线; 个; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 29 | 全自动水溶性酸测试仪 二十九、测量设备名称：全自动水溶性酸测试仪 （一）、技术参数 1、性能要求 （1）以GB/T 7598—2008标准中的比色法为设计基础，微处理器控制可自动完成加热、恒温、震荡、冷却、进液、吸液、计时、测试、计算、样品切换、结果显示/存储/查询/打印等操作。 ★（2）可直接对试样进行颜色分析，可用户自设定颜色库。 （3）具备仪器校准及水质检测、报警和提醒等功能。 2、技术参数 ★测试杯位：不少于9杯位，最少可测3组试样。 ★测量范围：PH 3.5—7.0。 ★分 辨 率：PH 0.1。 重 复 性：≤PH 0.1。 进样误差：样品萃取液 ＜ 1%，指示剂 ＜ 0.5%。 温度误差：＜±1℃。 电源电压：AC 220V±10%，50Hz±5%。 最大功率：1000VA。 适用环境温度：（5～40）℃ 适用环境湿度：＜75% （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 全自动水溶性酸测试仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 30 | 全自动酸值测定仪 三十、测量设备名称：全自动酸值测定仪 （一）、技术参数 1、性能要求 符合GB/T264 方法要求；可准确测定变压器油、汽轮机油、抗燃油及石油产品的酸值；样品杯可自动转换，自动滴定试样，终点自动判断；可自动打印测定结果，时钟掉电保持；可与计算机连接、控制、数据存储；可避免人与化学试剂接触。 2、技术参数 ★测量范围：0.001~10 mgKOH/g。 ★准 确 度：0.001~0.1 mgKOH/g之间，0.01 mgKOH/g； 0.1~0.5 mgKOH/g之间，0.03 mgKON/g； 0.5~10 mgKOH/g之间，0.07 mgKOH/g。 ★分 辨 率：不低于0.001 mgKOH/g。 显 示 器：不小于7寸彩色LCD电容触摸屏。 操作系统：Android系统。 数据容量：不小于1G。 数据存储：不少于500个测定结果。 电 源：AC220V ±22V，50Hz±2.5 Hz。 适用环境：5℃~40℃，湿度≤75％。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 全自动酸值测试仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 31 | 闭口闪点测试仪 三十一、测量设备名称：闭口闪点测试仪 （一）、技术参数 1、性能要求 符合GB261、ASTM D93方法要求，测试试样的闭口闪点值。须采用彩色LCD电容触摸屏、安卓操作系统，具备试样结果显示、存贮、上传、打印功能；数据贮存容量不小于1G；具备时钟显示（掉电保持）功能；具备自动校正大气压强功能。 2、技术参数 ★温度范围：（40～300）℃。 ★温度检测：铂电阻(A级) 。 ★准 确 度：±1℃。 分 辨 率：0.1℃。 重复性：＞110℃，±2℃；≤110℃，±1℃。 再现性：＞110℃，±4℃；≤110℃，±2℃。 显 示 器：不小于7寸彩色LCD电容触摸屏。 操作系统：Android系统。 数据容量：不小于1G。 点火方式：电点火。 冷却方式：强制风冷。 自检功能：测试头、杆、盖、风机、点火器。 输入电源：AC220V±22V，频率50±2.5Hz。 适用环境：（5～40）℃，湿度≤75%。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 闭口闪点测试仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 32 | 油微水测试仪 三十二、测量设备名称：油微水测试仪 （一）、技术参数 滴定方式：电量滴定。 测量方法：恒流极化检测。 ★测定范围：1μgH2O～100mgH2O。 电解电流：500mA 灵 敏 度：0.1ugH2O ★准 确 度：5ug～1mgH2O，±3ug；1mgH2O以上，0.3%。 显 示 器：彩色电容触摸屏 电 源：AC220V±22V，50Hz±2.5% 适用环境：5℃～40℃，湿度≤75% 其 它：可存储300个实验结果；显示时钟，掉电保持。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 油微水测试仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 33 | 全自动张力测定仪 三十三、测量设备名称：全自动张力测定仪 （一）、技术参数 测量方法：圆环法。 ★测量范围：（5~100）mN/m。 灵 敏 阈：0.1mN/m。 ★准 确 度：±0.4mN/m。 ★温度控制：25℃±1℃。 显 示 器：不小于5寸彩色LCD电容触摸屏。 操作系统：Android系统。 数据容量：不小于1G。 存储功能：不小于 99999条。 适用环境：湿度≤75%，温度5℃~35℃。 供电电源：AC220V±22V，50Hz±2.5Hz。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 全自动张力测定仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 34 | 油颗粒计数器 三十四、测量设备名称：油颗粒计数器 （一）、技术参数 1、性能要求 ★（1）符合GB/T 18854-2002（ISO11171-1999）标准要求。 ★（2）用光阻法（遮光法）原理检测液体中固体颗粒的大小和数量。 ★（3）须内置NAS 1638、ISO 4406（GB/T14039）、GJB 420A、GJB 420B、、SAE749D、DL/T432、SAE AS4059等颗粒污染等级标准，并可根据甲方要求内置所需标准。 ★（3）不少于16个可任意设定粒径尺寸的通道，便于进行颗粒度分析。 ★（4）可同时存储不少于四条校准曲线（乳胶球校准曲线、ACFTD校准曲线、ISOMTD校准曲线、GOST校准曲线），并可相互切换，降低换算误差。 （5）检测数据存储功能，方便检测数据的存档、检索和分析。 （6）具有磁力搅拌功能，使颗粒均匀分布。 ★（7）取样体积、检测速度和清洗速度可设定。 ★（8）气压泵须配有油雾分离器、微物分离器、水分过滤器、分子筛干燥器，避免环境空气对样品的污染。 2、技术参数 光 源：半导体激光器。 ★粒径范围：1μm～400μm。 粒径显示：1μm～100μm。 灵 敏 度：1μm（ISO4402）或4μm(c)(GB/T18854，ISO11171)。 检测通道：16通道，粒径在1μm～100μm（ISO4402）或4μm(c)～ 70μm(c) (ISO11171) 范围内任意设定。 取样方式：瓶式 取样体积：（0.2～1000）ml，间隔0.1ml。 取样体积精度：优于±0.5％。 取样速度：5mL/min～60mL/min（默认15mL/min）。 清洗流速：5mL/min～60mL/min（默认15mL/min）。 取样舱最大真空：-0.08MPa。 取样舱最大压力：0.8MPa。 检测样品粘度：最大650cSt（40℃）。 检测样品温度：0℃～80℃。 分 辨 力：优于10%(GBT18854-2002)。 重合误差极限：12000粒/mL（5%重合误差）。 ★颗粒计数准确性：±5％。 颗粒计数重复性：RSD＜2%。 检测数据存储：不少于100组。 环境温度：0℃～60℃。 储存温度：-30℃～80℃。 电 源：100～245V，49～62Hz。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 油颗粒计数器; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 35 | 油泥与沉淀物检测仪 三十五、测量设备名称：油泥与沉淀物检测仪 （一）、技术参数 ★最高转速：不小于4000r/min ★最大制备容量：8×100ml 最大离心力：4250×g ★转速控制精度：±20r/min 时间控制范围：1s～99min 时间控制精度：±1s 温度控制范围：室温～+80℃ 温度控制精度：±3℃ 噪音：≤70dB 环境条件：10℃～30℃，相对湿度≤80％。 电源：AC 220V±22V，50Hz。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 油颗粒计数器; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 36 | 绝缘油介电强度测试仪（绝缘油耐压测试仪） 三十六、测量设备名称：绝缘油介电强度测试仪 （一）、技术参数 1、性能要求 （1）应采用微处理器控制，可自动升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～100kV范围内进行油循环耐压试验。 （2）具有掉电保持功能，可存储不少于100个实验结果，并可显示环境温度和湿度。 （3）具有过压、过流、限位等保护功能。 2、技术参数 ★输出电压：0～100kV。 电压畸变率：＜3%。 升压速度：（0.5～5）kV/S（可调）。 静放时间：默认15分（可调）。 升压间隔：默认5分（可调）。 升压次数：1～9次（可选）。 升压器容量：不小于1.5kVA ★测量精度：±3% 电源电压：AC 220V±10%，50Hz±1Hz。 环境条件：温度0℃～45℃，湿度＜75%RH。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 绝缘油介电强度测试仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. 3; 电源线; 根; /; 1. 4; 其它配套器材（如果有）; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 120 日历天内。 |
|  | 37 | 直流电阻测试仪 三十七、测量设备名称：直流电阻测试仪 （一）、技术参数 具体技术要求见下表： 项目; 技术指标及参数; 备注. ★测试电流; 5A、10A、20A 、50A、100A; /. ★测量范围; 50μΩ～100mΩ （100A） 100μΩ～400mΩ （50A） 200μΩ～1Ω （20A） 500μΩ～2Ω （10A） 1mΩ～4Ω （5A）; /. 最小分辨率; 0.1μΩ; /. ★准确度; ±(0.2%+2字); /. 显示; 液晶显示器; 电阻4位有效数字. 数据存储; 1000组; /. 工作环境; 环境温度:0℃～40℃ 相对湿度: ＜90%RH，不结露。; /. 电源; AC 220V±10V，50Hz±1 Hz; 保险管 10A. 最大功耗; 1000W. 测试线长度; 不小于12米; /. （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中相关技术条款的要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 产品名称; 型号 、规格; 数量; 单位. 1; 主 机; /; 1; 台. 2; 测 试 线; /; 1; 根. 3; 电 源 线; /; 1; 根. 4; 保 险 管; 2; 只. 5; 地 线; 1; 根. 6; 串 口 线; 1; 根. 7; 试 品; 1; 个. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后120 日历天内。 |
|  | 38 | 智能过程校验仪 三十八、测量设备名称：智能过程校验仪 （一）、技术参数 1.技术参数 项目; 指标. 电压测量; ±300mV：0.005%RD+0.005%FS、分辨力：1uV、输入阻抗：大于100MΩ ±30V： 0.005%RD+0.005%FS、分辨力：0.1mV、输入阻抗：大于1MΩ 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 交流高电压TRMS测量; 3V（40~500Hz）：0.5%RD+0.05%FS、分辨力：0.1 mV 30V（40~500Hz）：0.5%RD+0.05%FS、分辨力：1 mV 300V（40~500Hz）：0.5%RD+0.05%FS、分辨力：10 mV 真有效值RMS测量 输入阻抗：>4MΩ、<100pF，交流耦合 最高输入电压300V，IEC61010 300V CATII 温度系数：±(0.025%RD+0.0025%FS)/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃) 量程的9%~100%适用于上面的准确度指标. 直流高电压测量; ±3V：0.05%RD+0.01%FS、分辨力：0.1 mV ±30V：0.05%RD+0.01%FS、分辨力：1 mV ±300V：0.05%RD+0.01%FS、分辨力：10 mV 输入阻抗：>4MΩ、直流耦合 最高输入电压300V，IEC61010 300V CATII 温度系数：±0.0025%FS /℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃) 共模抑制：>100 dB（50或60 Hz时）. 电流测量; ±30mA： 0.01%RD+0.005%FS、分辨力：0.1uA、输入阻抗：小于40Ω 温度系数：±5ppmFS/℃(-10~10℃ and 30~50℃). 开关通断测量; 支持干式开关、湿式开关巡检 巡检电压范围：(3~30)V，响应速度：小于10ms. 频率测量; 0.01~50000Hz(自动量程，6位显示)：0.002%RD+2个字 最小阈值电压：2.5V 支持单位：Hz、kHz、MHz、CPM、CPH、s、ms、us. 脉冲计数; 0~9999999，可选上升沿、下降沿 最小阈值电压：2.5V. 回路电源; 开路输出电压：24V±1% 最大负载电流：30mA. 电压输出; 0~15V：0.005%RD+0.005%FS、分辨力：0.1mV 最大负载电流：10mA，负载效应：50uV/mA 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 电流输出; 0~25mA：0.01%RD+0.005%FS、分辨力：0.1uA 最大开路电压：24V，驱动能力：1kΩ/20mA 最大外部电压：50V 温度系数：±5ppmFS/℃(-10~10℃ and 30~50℃). 频率输出; 0.01~50000Hz(自动量程，6位显示)：0.002%RD+2个字 输出波形：正方波、50%占空比，方波幅度：0~15V，幅度精度：±0.2%FS 最大负载电流：10mA 支持单位：Hz、kHz、MHz、CPM、CPH、s、ms、us. 脉冲输出; 0~9999999，可选上升沿、下降沿. 热电偶测量 （mV测量）; (-10~75)mV：0.008%RD+0.004%FS 分辨力：0.1uV、 输入阻抗：大于100MΩ 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 模拟热电偶输出 （mV输出）; (-10~75)mV：0.008%RD+0.004%FS 分辨力：1uV 最大负载电流：5mA，负载效应：<5uV/mA 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 内部冷端温度CJC测量; ±0.15℃（-10℃~50℃保证指标）. 热电阻测量 （电阻测量）; 0~400Ω：0.005%RD+0.005%FS、0~4000Ω：0.01%RD+0.005%FS 分辨力：1mΩ/10 mΩ 线加50mΩ、3线加10mΩ， 激励电流：0.25mA 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 模拟热电阻输出 （电阻输出）; 0~400Ω：0.005%RD+0.005%FS、0~4000Ω：0.01%RD+0.005%FS 分辨力：1mΩ/10 mΩ 最大激励电流：0~400Ω@2mA、400~4000Ω@0.3mA 支持1ms脉冲激励 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃) 温度系数：±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃). 大气压测量; 内置大气压传感器，量程（60~110）kPa.a，年准确度±55Pa，用户可校准. 2、功能要求 双模式HART通信功能 可直接维护和校准HART设备，无需任何其他设备和其他工具。提供HART自动校准模式和手操器模式，双模式HART通信功能，不仅为被测设备提供高效、便利的互操作模式，还支持访问设备全功能。 自动校准模式： 一致的操作菜单位置，操作更便捷，免除HART设备多样性带来的功能反复查找的烦恼； 全中文触控式操作，界面更友好； 便利、高效、自动化的交互操作，轻松完成日常维护工作； 强大兼容性，支持绝大多数的HART设备 手操器模式： 使用了标准的SDC625解析器，可访问HART设备的全部功能，支持特定于设备的专用命令； 增强的HART校准体验，支持与ConST326标准数据的自动交互。 实现校准和测试过程无纸化和自动化，提供强大的文档化校准任务应用，用户无需携带计算机到现场，即可在本机快速的创建、执行任务，同时自动进行误差判定，任务执行结果可本地存储，文档化校准任务覆盖温度、压力、流量和回路等四大类设备。 温度传感器库 内置温度传感器库，用户非常方便的测量或模拟输出各种热电阻、热电偶，其中工业热电阻18种、工业热电偶15种，用户亦可按ITS90和CVD公式编辑标准铂电阻，也可修改工业热电阻的R0参数，同时也支持标准热电偶的多种系数输入方式。 支持外部TC冷端补偿 提供三种TC冷端补偿方式：键入固定值、内部自动补偿和外部补偿。外部补偿模式下，用户可以使用热电阻测量插孔远端连接一只测温传感器对TC测量或模拟输出进行补偿。 热电偶MINI-TC接口，冷端内部自动补偿10秒稳定 通常，把热电偶插入MINI-TC接口后，校验仪的冷端温度值需要几分钟才可以稳定，这大大影响了校准效率。在热电偶插入后，冷端温度10秒稳定到±0.1℃。 内置环境大气压传感器 内置一个大气压传感器，年准确度为±55Pa，用户可校准。该传感器除了用于大气压测量外，还可与数字压力模块合成后形成绝压、表压切换功能，极大的拓展了压力测量的应用。 模拟热电阻输出时脉冲激励稳定时间1ms 在工业现场有一些快速脉冲型热电阻温度变送器和快速通道扫描PLC，他们的测量激励信号很短，为了完成正确的校准，将模拟热电阻输出的脉冲激励稳定时间缩减到1ms。 回路仪表校准任务 电信号测量与输出可同时进行且在电气上互相隔离，产品内置了丰富的回路仪表校准任务，可完成回路信号变换器和控制器，如回路显示仪、回路信号源、信号隔离器/变换器、极限开关和报警器的快速校准。 流量仪表校准任务 内置流量设备相关的校准任务，可以方便的支持差压式流量计、瞬时流量计、累计流量计、涡街流量计、涡轮流量计等。 内置真有效值TRMS高压万用表功能 配置了真有效值TRMS测量功能，可以测量各种波形的有效值，无须考虑波形参数和失真，再也不用担心因不同波形而引起的误差。 大容量SD卡存储器 内置了大容量存储器，存储文件数量为：快照500个、压力安全阀测试500个、压力泄露测试500个、数据记录文件500个、文档化任务10000个，所有文件可在文件夹中快速浏览。 内置数据记录仪功能 内置了数据记录仪功能，可以对测量的压力、温度和电信号进行长时间记录，记录过程可曲线显示，记录结果可存储，导出。 可独立充电的锂电池组 采用大容量智能锂电池组供电，它可以放置在校验仪内充电亦可以取出单独充电，用户可携带一块备用电池来解决现场长时间工作的续航问题。 蓝牙通信 用户可通过手机专用APP与设备建立蓝牙连接（BLE）。 模拟变送器 可以模拟任何类型的变送器输出信号，如压力变送器、温度变送器、信号隔离/变换器等，大大提高了用户的测试效率。 内置热工计算器和单位转换器 内置了热工计算器和单位转换器，用户可以方便的完成各种数值换算。 内置接线帮助图 为了帮助用户快速上手，每个接线操作均配置了接线帮助图，给使用者提供了最大的操作便利 一键调出控制中心面板 用户可一键调出控制中心面板，该面板的功能有：显示日期、显示电池电量值、显示环境大气压和温度、屏幕锁、24V开启/关闭、背光开启/关闭、蓝牙开启/关闭、喇叭开启/关闭、屏幕快照按钮、智能诊断中心按钮。 （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术指标必须符合最新的国家规程JJF 1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》，并取得省级及以上计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告。 2、测量设备所使用的软件及功能，甲方享受免费升级，如发现设备开发商在设备中设置影响设备使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 （三）、配套设备及附件（每套配置） 序号; 名称及型号; 数量. 智能过程校验仪; 1. 数据线; 1. （四）、技术资料 1、中文操作手册一套。 2、装箱单一份。 3、检定/校准证书一份。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的主机质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方对甲方人员通过电话、视频方式提供技术支持。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内提供处理方案。 （六）、验收 1、通过快递方式交货，对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 2、收到仪器后，需方对仪器进行性能验收，验收依据为取得省级及以上计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告进行测试验收。 3、在设备调试阶段，乙方提供操作视频，甲方使用如有疑问，乙方应对甲方人员免费进行技术支持。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30 日历天内 |

附表五：设备（本标项采购终止）

附表六：设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二氧化碳浓度监测设备 一、测量设备名称：二氧化碳浓度监测设备 - （一）、技术参数 二氧化碳浓度监测设备： ★1、测量范围： 量程（0-30）%； ★2、示值误差：±1.5%FS； ★3、重复性：≤1.0%； ★4、响应时间：≤20s； ★5、分辨率：0.01%； 6、零点/量程点漂移：≤2%FS。 （二）、通用技术要求 ★1、支持多种数据输出方式，支持分析数据实时外传，支持网络扩建，支持系统扩展。具备设置采样时间，自动取样、吹扫、校准、故障自诊断、报警等。具备样气除尘、除湿等功能。采用采样伴热管线。分析单元采用非分光红外方式测量CO2的浓度。 各处理单元要求如下： 1）取样单元：采样不锈钢取样管、取样探头、过滤器、温控器、电加热器、安装法兰；探头内置1级2um陶瓷滤芯，用于烟气的初级过滤；采用加热式伴热管线用于样气传送，避免烟气结露；所有与烟气接触的部分均采用耐热、耐腐蚀的特种不锈钢、聚四氟乙烯等材料。 2）预处理单元：采用双级压缩机式冷凝器，样气经由采样伴热管路进入分析机柜后，快速冷凝，分离出样气中的气态水并由蠕动泵排出；采用KNF系列采样泵，用于快速抽取样气；采用过滤精度为0.1um的精密过滤器作为样气进入分析仪表前的最终过滤元件，确保样气满足仪表要求。所有与烟气接触的部分均采用耐热、耐腐蚀的特种不锈钢、聚四氟乙烯等材料。 3）控制单元：采用PLC作为核心控制元件，中间继电器作为输出元件，控制系统自动运行。 4）分析柜外形尺寸：1800×800×650，四侧开门。 5）数据采集处理单元：数据采集单元采用PLC及模拟量模块。各参数测量子系统通过4～20mA信号将测量数据传输到PLC模拟量采集模块，经CPU模块处理后转化为数字量信号，通过RS485通信接口将数据上传至数据处理单元。 2、计量性能及技术招标必须DL/T2376-2021《火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范》中的要求，仪器应符合GB/T16158-1996《烟气排放自动监测系统技术要求》的相关规定。 3、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 4、该测量设备由中国计量院或约定的计量机构校准，出具计量检定证书或校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 二氧化碳浓度监测设备配置清单（包含2套监测设备（1套设备包含1台红外分析仪，3个采样头）） 序号; 名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 1; 分析机柜; /; 2; 套. 1.1; 分析机柜; 1800*800*650; 2; 台. 1.2; 通讯电缆; /; 2; 台. 1.3; 采样泵; /; 2; 个. 1.4; 模拟量模块; /; 6; 个. 1.5; PLC及电路; /; 2; 套. 1.6; 开关电源; /; 2; 个. 1.7; 中间继电器; /; 22; 个. 1.8; 背板安装式冷凝器; /; 2; 台. 1.9; 蠕动泵; /; 4; 台. 1.10; 电磁阀; /; 4; 个. 1.11; 过滤器; /; 2; 个. 1.12; 精密过滤器; /; 2; 个. 2; 分析仪; /; 2; 台. 3; 烟气采样器（含反吹）; /; 2; 台. 4; 采样伴热管线; 35W/m,AC220V,ø8双管路; 180（含六路）; m; 六路. 5; 校准装置; CO2\N2,减压阀2只; 1; 套. 6; 备品备件; 安装辅材、滤芯; 2; 套. （四）、技术资料 序号; 文件或资料名称; 数量; 到买方时间; 备注. 1; 《分析仪表使用说明书》; 2份; 与设备同时到达. 2; 《分析系统使用说明书》; 2份; 与设备同时到达. 《电气原理图及电气接线图》. 《现场气路布置图》. 《现场电路布置图》. 3; 系统合格证; 2份; 与设备同时到达. 4; 仪表合格证; 2份; 与设备同时到达. （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30 日历天内 |
|  | 2 | 烟气湿度仪 二、测量设备名称：烟气湿度仪 （一）、技术参数 烟气湿度仪： 1、测量范围： （0-40）%； ★2、探头工作温度：（30-180）℃； 3、响应时间：≤30s； （二）、通用技术要求 1、支持多种数据输出方式，支持在线实时监测烟气湿度。 2、仪器应符合GB/T16158-1996《烟气排放自动监测系统技术要求》的相关规定。 3、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 4、该测量设备由中国计量院或约定的计量机构校准，出具计量校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 1; 烟气湿度仪; LH-535阻容法（带表头）; 1; 台. （四）、技术资料 序号; 文件或资料名称; 数量; 到买方时间; 备注. 1; 《烟气湿度仪表使用说明书》; 1份; 与设备同时到达. 2; 仪表合格证、保修卡; 1份; 与设备同时到达. （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 （七）、交货时间 1、交货时间：合同签订后30 日历天内 |
|  | 3 | 力值传感器及仪表（带峰值保持功能） 三、测量设备名称：力值传感器及仪表 （一）、技术参数 测力传感器测量范围（0-400）N，示值误差：±1% ★无线通讯：设备支持拓展无线通信，进行数据电子化存储。 触屏操控：设备采用高清彩色触摸屏搭配美观的UI界面，操作简便。 （二）、通用技术要求 JJF1551-2015附着系数测量仪校准规范 JJG1020-2017平板式制动检验台检定规程 GBT13564-2022滚筒反力式汽车制动检验台 《机动车检验设备及场地附着系数检测方法》 取得省级及以上检定证书。 （三）、配套设备及附件 1. 测量显示器1台； 2.力传感器1个； 3. 专用仪器箱1个； 4. 操作说明书1本 5. 保修卡1张； （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 4 | 载荷单元 四、测量设备名称：载荷单元 （一）、技术参数 重量：（40±2）kg 尺寸：360X180X220 （二）、通用技术要求 JJF1551-2015附着系数测量仪校准规范 JJG1020-2017平板式制动检验台检定规程 GBT13564-2022滚筒反力式汽车制动检验台 《机动车检验设备及场地附着系数检测方法》 （三）、配套设备及附件 - 外置底座 - 载荷单元 （四）、技术资料 1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。 （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： 更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。 2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 天内验收完毕。 （七）、交货时间 1、交货时间：签订合同后60日历天内。 |
|  | 5 | 标准电流互感器（含升流器） 五、测量设备名称：标准电流互感器 （一）、技术参数 该标准电流互感器为《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目所需特殊型定制化设备，涉及的技术参数以服务该项目为主，具体要求如下： 1、准确度等级：0.02S级 2、额定变比 一次电流：5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A、80A、100A、120A、150A、160A、200A、240A、250A、300A、400A、500A、600A、750A、800A、1000A。 二次电流：5A。 3、二次容量：2.5VA～5VA 4、升流器：集成式自升流标准电流互感器。 ★5、互感器外观 根据甲方需要定制，外观须满足甲方《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目的技术要求，具体要求在“多工位电力电流互感器检定装置”设计方案最终确定后确认。乙方未经甲方同意，单方面确定的外观为无效，由此造成的损失及违约行为由乙方承担。 ★6、变比自动切换控制器 该标准电流互感器须具备变比自动切换功能。标准电流互感器变比自动切换控制器应含有控制标准电流互感器一次端子切换的接触器、标准切换板、一次汇接的汇流排、一次大电流导线、二次电流导线。标准电流互感器须能通过上位机检定软件进行变比的全自动切换。乙方提供标准互感器及变比自动切换控制器，且须根据甲方《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目要求安装调试标准电流互感器的变比自动切换器，自动切换功能须达到甲方使用要求，否则按乙方违约处理。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合JJG 313《测量用电流互感器》、JJG 1189.3《测量用互感器 第3部分：电力电流互感器》、JJG 169《互感器校验仪》、JJF 1264《互感器负荷箱校准规范》中的技术要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 标准电流互感器（含升流器）; 台; /; 1. 2; 变比自动切换控制器; 套; /; 1. 3; 一次电流导线; 套; 以满足“切换控制器”需要为准; 1. 4; 二次电流导线; 套; 以满足“切换控制器”需要为准; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）、技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后180 日历天内。 |
|  | 6 | 互感器校验仪 六、测量设备名称：互感器校验仪 (一）、技术参数 该互感器校验仪为《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目所需特殊型定制化设备，涉及的技术参数以服务该项目为主，具体要求如下： 1、准确度等级：不低于2级 2、测量范围 比值差：不小于（0.0001~100.0）% 相位差：不小于（0.001~99.9）′ 3、额定测量参数 电流：5A、1A 电压：100V、100/√3V 测量范围符合JJG 313《测量用电流互感器》、JJG 1189.3《测量用互感器 第3部分：电力电流互感器》检定规程要求。 4、具有自动判断极性错误及变比错误，自动换挡、自动测量，过流保护，自动报警等功能。 ★5、互感器校验仪外观及功能 根据甲方需要定制。 （1）外观须满足甲方《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目的技术要求，具体要求在“多工位电力电流互感器检定装置”设计方案最终确定后确认。 （2）互感器校验仪的控制功能：可配合上位机电脑、标准电流互感器变比自动切换装置完成标准电流互感器变比的设置及自动切换功能，根据设置参数自动完成互感器检定。 （3）互感器校验仪应采用数字式芯片可对测量准确性进行调整，调节精度应达到小数点后6位。该数字式芯片可采用COMS-Magview-磁光技术。不接受非芯片式机械调节模式。 乙方未经甲方同意，单方面确定的外观为无效，单方面确定的功能为无效，由此造成的损失及违约行为由乙方承担。 ★6、接口适配性 该互感器校验仪的各类接口应使用标准接口，与上位机电脑、负荷箱、操作台等外接设备相匹配。 “多工位电力电流互感器检定装置”拟采用功能模块化设计，所配互感器校验仪应根据任务划分若干模块，每个模块应是独立的系统，可完成特定的任务。各模块接口标准化，降低单个模块的实现难度，提高系统的整体可靠性以及可维护性。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合JJG 313《测量用电流互感器》、JJG 1189.3《测量用互感器 第3部分：电力电流互感器》、JJG 169《互感器校验仪》、JJF 1264《互感器负荷箱校准规范》中的技术要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 互感器校验仪; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）、技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七)、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 180 日历天内。 |
|  | 7 | 电流互感器负荷箱 七、测量设备名称：电流互感器负荷箱 （一）、技术参数 该电流互感器负荷箱为《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目所需特殊型定制化设备，涉及的技术参数以服务该项目为主，具体要求如下： 1、准确度等级：不低于3级 2、额定电流：5A 3、额定负荷 功率因数0.8时：1.25VA、2.5VA、3.75VA、5VA、10VA、12.5VA、 15VA、20VA、25VA。 功率因数1.0时： 2.5VA、5VA。 ★4、须为智能程控式负荷箱。可根据上位机参数设置、自动切换负荷值。电流互感器负荷箱接口应使用标准接口，各类接口与校验仪、上位机电脑等外接设备相匹配。 ★5、外观及功能 外观及功能根据甲方需要定制。 （1）外观须满足甲方《多工位电力电流互感器检定装置的研制》科研项目的技术要求，具体要求在“多工位电力电流互感器检定装置”设计方案最终确定后确认。 （2）电流互感器负荷箱应采用数字式芯片可对量值准确性进行调整，应使用计算机智能调整，杜绝机械式调整。 乙方未经甲方同意，单方面确定的外观为无效，由此造成的损失及违约行为由乙方承担。 （二）、通用技术要求 1、设备（含辅助设施、配套器材）须符合JJG 313《测量用电流互感器》、JJG 1189.3《测量用互感器 第3部分：电力电流互感器》、JJG 169《互感器校验仪》、JJF 1264《互感器负荷箱校准规范》中的技术要求，若相关技术条款引用其它技术规范，则被引用的技术规范须被满足。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用） 3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 货物需求及供货范围一览表组部件材料配置表 序号; 仪器仪表名称; 单位; 单位要求. 产品型号; 数量. 1; 电流互感器负荷箱; 台; /; 1. 2; 测试线; 套; /; 1. （四）、技术资料 1、产品使用说明书1套； 2、装箱单1份； 3、出厂试验报告、产品合格证1份； 4、维修手册一份。 5、检定证书/校准证书/检测报告1份。 （五）技术培训及其他 1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。 2、运输：乙货方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；设备在运输中造成的损坏、丢失及与运输公司产生的纠纷均有乙方承担并处理；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理；费用乙方承担，乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 （六）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 4、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （七）、验收 1、设备、辅助设施、器材、技术资料等齐全后，按要求放置到甲方指定的实验室，完成初步安装、调试，以上程序完成后方可视为设备到货，以此日期核定验收日期。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、甲方依照技术要求和本单位设备验收流程对设备进行验收。 （八）、交货时间 1、交货时间：合同签订后 180 日历天内。 |
|  | 8 | 八、测量设备名称：超声波燃气表、超声流量计、深度学习工作站 （一）、技术参数 1、超声波燃气表：G16，（0.16~25）m3/h,1.5级，带物联网传输功能。 2、超声波流量计：TUA-100A，（10~650）m3/h,1.0级，DN100mm,1.6MPa，三声道及以上，带RS485输出 3、深度学习工作站：深度学习台式工作站，CPU:至强6242R 20核40线程 主频3.1G，内存： 128G 硬盘：1T固态+4T，显卡：T400； 4、深度学习移动工作站：AI科研人工智能深度学习笔记本移动工作站，I9-13950HX，64G内存，2T固态，高分屏，独立显卡：RTX4090，16G。 - （二）、通用技术要求 1、计量性能及技术招标必须符合JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》、JJG 1190-2022《超声波燃气表检定规程》。 2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。 3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。 4、该测量设备由省级及以上法定计量技术机构检定，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担。 （三）、配套设备及附件 序号; 名称及型号; 单位; 数量. 1; 显示器; 台; 1. 2; 键盘; 件; 1. 3; 鼠标; 件; 2. 4; 鼠标垫; 件; 2. 5; 双肩电脑包; 件; 1. 6; 系统盘; 个; 2. - （四）、技术资料 1、操作手册/说明书一套； 2、合格证一份； （五）、质量保证及售后服务 1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。 2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理： （1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。 （2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。 3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。 4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。 5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。 6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。 （六）、验收 1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。 2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。 3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。 4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。 方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。 单位：第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。 - 、交货时间 1、交货时间：合同签订后90 日历天内 |

注：1、标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6设备软件具备生成excel格式电子原始记录的功能。

- 2、具体技术(参数)要求中标★、*、＊的均为主要参数，其他未标注的为一般参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

3、具体技术(参数)要求中‘质量保证及售后服务、验收、交货时间’为设备商务要求。

# 第四章 评标方法和评标标准

## 一、评标方法

1.评标委员会

1.1评标由依法组建的评标委员会负责，其成员构成方式详见投标须知前附表。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.1.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.评标原则和评标纪律

3.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3评标纪律

3.3.1采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5采购人、采购代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，将依法严肃处理。

3.4评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5评标委员会应对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标人，起草并签署评标报告。

3.4.6评标委员会应在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，并协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

## 二、评标程序

4．投标文件的初步评标

4.1初步评标分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1资格性检查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

标项1、2、3：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 以下任选其一提供： - 1.提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告； - 2.提供近一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； - 3.提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函。（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1）依法缴纳税收的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）。 - 2）依法缴纳社会保障资金的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
| 2 | 信用查询 |  | - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 3 | 限制行为 |  | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人自行出具限制行为声明，格式自拟，加盖公章） |
| 4 | 政府采购政策资格要求 |  | - 本项目专门面向中小微企业采购，制造商非中型、小型、微型企业的将被拒绝。全部货物的制造商须为符合采购标的对应行业（工业（制造业））划分标准的中小微企业（监 狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。提供《中小企业声明函》（详见附件）或其他视为小型、微型企业证明材料。《中小企业声明函》中相关企业所属行业应当与采购标的所属行业相一致。 |
| 5 | 其他要求 |  | - / |

标项4、5、6：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 以下任选其一提供： - 1.提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告； - 2.提供近一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； - 3.提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函。（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1）依法缴纳税收的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）。 - 2）依法缴纳社会保障资金的相关材料（以下任选其一提供）： - 1.开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 - 2.提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
| 2 | 信用查询 |  | - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 3 | 限制行为 |  | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人自行出具限制行为声明，格式自拟，加盖公章） |
| 4 | 其他要求 |  | - / |

4.1.2符合性检查

4.1.2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会评标投标文件的响应性质根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.2.2投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

标项1、2、3、4、5、6

符合性检查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个标项中的内容拆开投标响应； |
| 3 | 投标报价 | 投标人其报价未超过最高限制单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金； |
| 8 | 付款方式 | 投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求； |
| 9 | 交货期 | 满足招标文件要求； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且无合理解释的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

4.3废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足投标人须知2.10条规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1款的规定经投标人确认后产生约束力，▲投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.4投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4评分标准：具体见三、评标标准

7．推荐中标候选人名单

7.1评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述（1)～(4)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

## 三、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见投标文件格式。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）具体扣除比例说明：

（一）对给予中小企业的扣除说明：

1.是否为专门面向中小企业采购：否

2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是，标项1、2、3为中小企业预留份额。

3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例：标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参与评标，本项目具体扣除比例为10%。

4.政府采购项目价格和得分计算方法。

1）适用价格扣除方法政府采购项目价格及得分计算方法：

评标价格=投标报价-投标报价*扣除比例；

投标报价得分=（评标基准价/评标价格）*价格权值*100

2）适用招标投标法的政府采购工程项目按照综合评估法（未采用低价优先法）计算基础价格得分后，按以下公式计算最终报价得分。

最终报价得分=基础价格得分+基础价格得分*加分比例；

（二）对给予残疾人企业、监狱企业的扣除说明：

1.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：具体扣除比例为10%。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。标项1、2、3：专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。标项4、5、6：具体扣除比例为10%。

2、鼓励节能、环保政策落实

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

## 四、评标标准

标项1、2、3：

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 分 |
| 商务部分 | 20 分 |
| 技术部分 | 50 分 |
| 合计 | 100 分 |

投标价格部分30分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： 1.投标报价评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； |

商务部分20分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 5分 | 提供近三年（2020 年至 2024 年）标项下同类产品的相关业绩证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
| 2 | 管理体系认证 | 3分 | 供应商或厂家需提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得3分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务体系、②故障处理方案、③技术咨询方案等）进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 设备运行和维修成本分析 | 3分 | 根据投标人提供的投标设备质保期满后的设备运行和维修成本分析进行评议： （1）设备的配件、消耗品、易耗品的使用周期长，更换频率低，价格折扣优惠力度大，设备运行和维修成本低的得3分； （2）设备的配件、消耗品、易耗品的更换频率中档，或存在价格折扣优惠力度不大，设备运行和维修成本中档的得2分； （3）设备的配件、消耗品、易耗品更换频率高，设备运行和维修成本高的得1分； （4）未提供设备运行和维修成本分析的不得分。 |
| 5 | 质保期（保修期） | 2分 | 投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 1 分，最多得 2 分。【证明材料：提供承诺函格式自拟】 |
| 6 | 政府政策 | 2分 | 1、投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 【证明材料：根据投标文件中提供投标产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。】 |
| 合计 |  | 20分 |  |

技术部分50分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 30分 | 1.所投产品的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得24分，一般参数每负偏离一项扣1分；最低得分0分，主要参数每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 2.主要参数每正偏离一项加1分；最高得分6分。 （产品技术要求中标★、*、＊的均为主要参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 投标参数不得照抄完全招标文件参数，完全照抄按无效标处理。 |
| 2 | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：①详细的质量保证措施、②质量保障计划等内容）进行综合评审： 1.质量保证措施全面具体，质量保障计划详细，符合本项目试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求，完全满足且优于项目需求的，得5分； 2.质量保证措施较为全面，质量保障计划较为可行案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，不完全符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 培训服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的培训服务方案（包括但不限于①培训计划；②培训目标；③培训方式等）进行评分： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 5 | 安装、调试、检测、项目验收方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的①安装、②调试、③检测、④项目验收方案进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

标项4

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 分 |
| 商务部分 | 20 分 |
| 技术部分 | 50 分 |
| 合计 | 100 分 |

评分细则

投标价格部分30分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（监狱企业，残疾人福利性单位，属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） | 10分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×10%×100 备注： 1.投标报价评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |
|  |  |  | 属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。具体标准详见“评标中的落实政府采购政策具体办法”。 |
|  |  |  | 属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位或监狱企业评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除，本项目的价格扣除为10%。具体标准详见“评标中的落实政府采购政策具体办法”。 |

商务部分20分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 5分 | 提供近三年（2020 年至 2024 年）标项下同类产品的相关业绩证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
| 2 | 管理体系认证 | 3分 | 供应商或厂家需提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得3分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务体系、②故障处理方案、③技术咨询方案等）进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 设备运行和维修成本分析 | 3分 | 根据投标人提供的投标设备质保期满后的设备运行和维修成本分析进行评议： （1）设备的配件、消耗品、易耗品的使用周期长，更换频率低，价格折扣优惠力度大，设备运行和维修成本低的得3分； （2）设备的配件、消耗品、易耗品的更换频率中档，或存在价格折扣优惠力度不大，设备运行和维修成本中档的得2分； （3）设备的配件、消耗品、易耗品更换频率高，设备运行和维修成本高的得1分； （4）未提供设备运行和维修成本分析的不得分。 |
| 5 | 质保期（保修期） | 2分 | 投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 1 分，最多得 2 分。【证明材料：提供承诺函格式自拟】 |
| 6 | 政府政策 | 2分 | 1、投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 【证明材料：根据投标文件中提供投标产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。】 |
| 合计 |  | 20分 |  |

技术部分50分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 30分 | 1.所投产品的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得24分，一般参数每负偏离一项扣0.25分；最低得分0分。主要参数每负偏离一项扣0.5分；最低得分0分。 2.主要参数每正偏离一项加0.5分；最高得分6分。 （产品技术要求中标★、*、＊的均为主要参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 投标参数不得照抄完全招标文件参数，完全照抄按无效标处理。 |
| 2 | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：①详细的质量保证措施、②质量保障计划等内容）进行综合评审： 1.质量保证措施全面具体，质量保障计划详细，符合本项目试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求，完全满足且优于项目需求的，得5分； 2.质量保证措施较为全面，质量保障计划较为可行案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，不完全符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 培训服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的培训服务方案（包括但不限于①培训计划；②培训目标；③培训方式等）进行评分： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 5 | 安装、调试、检测、项目验收方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的①安装、②调试、③检测、④项目验收方案进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

标项5（本标项采购终止）、6：

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 分 |
| 商务部分 | 20 分 |
| 技术部分 | 50 分 |
| 合计 | 100 分 |

评分细则

投标价格部分30分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： 1.投标报价评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； |

商务部分20分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 5分 | 提供近三年（2020 年至 2024 年）标项下同类产品的相关业绩证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
| 2 | 管理体系认证 | 3分 | 供应商或厂家需提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得3分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务体系、②故障处理方案、③技术咨询方案等）进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的售后服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 设备运行和维修成本分析 | 3分 | 根据投标人提供的投标设备质保期满后的设备运行和维修成本分析进行评议： （1）设备的配件、消耗品、易耗品的使用周期长，更换频率低，价格折扣优惠力度大，设备运行和维修成本低的得3分； （2）设备的配件、消耗品、易耗品的更换频率中档，或存在价格折扣优惠力度不大，设备运行和维修成本中档的得2分； （3）设备的配件、消耗品、易耗品更换频率高，设备运行和维修成本高的得1分； （4）未提供设备运行和维修成本分析的不得分。 |
| 5 | 质保期（保修期） | 2分 | 投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 1 分，最多得 2 分。【证明材料：提供承诺函格式自拟】 |
| 6 | 政府政策 | 2分 | 1、投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 【证明材料：根据投标文件中提供投标产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。】 |
| 合计 |  | 20分 |  |

技术部分50分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 30分 | 1.所投产品的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得24分，一般参数每负偏离一项扣1分；最低得分0分，主要参数每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 2.主要参数每正偏离一项加1分；最高得分6分。 （产品技术要求中标★、*、＊的均为主要参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 投标参数不得照抄完全招标文件参数，完全照抄按无效标处理。 |
| 2 | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：①详细的质量保证措施、②质量保障计划等内容）进行综合评审： 1.质量保证措施全面具体，质量保障计划详细，符合本项目试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求，完全满足且优于项目需求的，得5分； 2.质量保证措施较为全面，质量保障计划较为可行案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，不完全符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 4 | 培训服务方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的培训服务方案（包括但不限于①培训计划；②培训目标；③培训方式等）进行评分： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 |
| 5 | 安装、调试、检测、项目验收方案 | 5分 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的①安装、②调试、③检测、④项目验收方案进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分 |
| 合计 |  | 50分 |  |

# 第五章 拟签订的合同文本

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

合  同  文  本

二〇二四年  月  日

新疆维吾尔自治区政府采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

乙方：XXXXXXX

由 XXXXXX组织的关于:XXXXXX的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币： XXXXXXX整 ，￥XXXXXX元。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 总数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥XXXXX元、大写：XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |

1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。

2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。

- 二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额XXXXXX，￥XXXX元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

1、1期：合同签订后十个日内甲方支付给乙方合同总价80%的预付款，计人民币 XXXXXXXXX，￥XXXXXXXXX元。

2、2期：全部设备交货，且安装调试完毕后，由甲乙双方共同组织验收，经甲方验收合格后30个工作日内甲方支付给乙方合同总价20%的货款，计人民币 XXXXXXXXXXX ，￥XXXXXXX元。

四、交货日期

全部货物须在合同签订预付款支付后30个工作日完成交货及安装调试。

五、交货地点、方式、运费承担及其他

1、交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）运费、装卸搬运费由乙方承担。

2、新疆维吾尔自治区计量测试研究院指定的设备安装现场。

3、合同项下设备在安装完毕，验收合格之前毁损灭失的风险由乙方承担，验收合格之后转移至甲方。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同货物为全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。

七、质量保证期

中标货物质保期：起重机制动下滑量检测仪、多功能电梯限速器测试仪、电梯安全回路检测仪、电梯护脚板强度检测仪 ：质保期及售后服务质保期为1年，其他设备验收合格后36个月。

在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的时间，应当相应顺延质保期限。因此产生的诉讼费、律师代理费、保全费、保全担保费、执行费、送达费等合理的诉讼费用由败诉方承担。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

产品详细完备的资料原件、计算机软件的操作、安装、维护手册。

九、包装及验收

1、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。

3、验收方式、标准：

3.1货物接收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。

3.2货物验收

3.2.1开箱检验：

甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10个工作日内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。

3.2.2安装验收：

工作须在签署《货物签收单》之日后30个工作日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个工作日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

3.2.3调试验收：

全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。

3.2.4最终验收：

系统在质保期期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。

3.2.5综合验收：

如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的0.5‰支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个工作日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。

3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10‰或单件设备款价的10‰承担违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。

5、招标文件、投标件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。

6、合同经甲、乙双方签字盖章，预付款到后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10‰的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10‰的违约金。

7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

10、本合同经甲乙双方盖章和代表签字之日起预付款到合同生效，质量保证期满后终止。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 法定代表人签字： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

注：以上为合同模板，具体签订方式、内容以甲方提供合同为准

# 第六章 投标文件格式

说明：★1、投标供应商上传的商务技术文件应该是包含“报价文件”的全部响应文件。

★2、上传的商务技术文件需编制目录索引，方便专家组进行查询。

投标人提交的材料将被保密，但不退还。全部文件应按规定的份数按标项编制并按标项提交。如果招标文件采购内容未注明分标项采购，即全部采购内容为一个标项（即第 1 标项），标项号为“1”标项名称仍为标项名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：

格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的，不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应跟根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容。

投标文件封面建议格式

正本【或副本】

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投 标 文 件

【投标文件再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

联系人：

电话：

日期：

第一节 资格证明文件格式

附件 1 资格、资信证明文件建议格式

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； |
| 2 | 财务状况报告：（任选其一提供） | （1）提供近一年度由会计师事务所出具财务审计报告（复印件，至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表、现金流量表和附注） |
|  |  | （2）提供近一年供应商内部的财务报表复印件（复印件，至少包含资产负债表）； |
|  |  | （2）提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明。 资信证明还应满足以下要求： 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料（任选其一提供） | - （1）开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； |
|  |  | （2）提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）； |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料（任选其一提供） | （1）开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据； |
|  |  | （2）提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录承诺函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章）； |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 7 | 信用查询 | 以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |
| 8 | 供应商针对供应商资格要求限制行为的声明格式 | 供应商自行拟定格式，加盖公章。 |
| 9 | 政府采购政策资格要求（如有） | 根据供应商情况提供证明资料，加盖公章，格式详见第四节“政府采购政策的证明文件” |
| 10 | 特定资格要求（如有） | 提供资格证明复印件。 |
| 备注：本表是对“资格性检查要求”的格式说明，如有矛盾，应以资格性检查要求为准。 |  |  |

第二节 商务技术文件格式

附件 1 投标函格式

投标函

致： 	【采购代理机构】

我方参加  （项目名称-项目编号-标项号-标项名称）  项目，为此，我方提交电子加密投标文件1份、备份投标文件1份（如有）。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 60 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（电子签章）：

日期 ：

### 附件 2 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“★”的投标文件构成部分其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件】

法定代表人授权书

致【采购代理机构】：

本授权书声明：注册于  【注册地址】 的 【某某公司或某某单位】 的在下面签字的  【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本公司授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本公司的合法代理人，就 【项目名称-项目编号-标项号-标项名称】 的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务：

法定代表人身份证明： 授权代表身份证明：

附件 3 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：	标项名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数标注 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.具体技术(参数)要求中标★、*、＊的均为主要参数，其他未标注的为一般参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

3.投标参数不得照抄完全招标文件参数，完全照抄按无效标处理。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

附件 4 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：	标项名称：

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

说明：

1.“采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

附件 5 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函

投标保证金承诺函

致：【采购代理机构】

我方于    年    月    日参加  （项目名称-项目编号-标项号-标项名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称（电子签章）：

日期 ：

转帐或汇款的银行凭证

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标人基本账户转出，投标保证金必须在投标截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标人不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标人自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我单位已按        （项目名称-项目编号-标项号-标项名称）  项目的招标文件要求，提交的投标保证金小写：             （大写：            ）元，请贵公司退还时划到以下帐户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

行号：

备注：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

注：退款账户应与汇款账户保持一致。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：为方便代理机构后续退款事宜，请供应商认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 6 代理服务费承诺函格式

代理服务费承诺函

【采购代理机构】：

我司在贵公司组织的 【项目名称-项目编号-标项号-标项名称】招标中若获中标，我司保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以网上银行支付形式向招标代理服务费账户支付服务费（中标人须按投标人须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标人名称（电子签章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

承诺日期：

投标人开票信息表格式

开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：

代理服务费到账后，我单位将电子发票（普票）开出，会发至接收邮箱。

投标人名称（电子签章）：

日期 ：

附件 7 投标人情况表建议格式

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人或负责人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生产工人/管理人员 人 |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 万元 | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 净利润 | 负债总额 |
|  | 年（近一年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近二年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近三年） |  |  |  |  |  |
| 办公地点 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 8 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件 8-1 和 8-2 格式填写，以便评标时查阅。】

8-1 拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

8-2 拟派实施人员表格式

人员简历

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主 要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

8-3 主、辅件一览表格式

| 序号 | 原材料、五金件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 备注所应用的投标产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 9 其他商务技术文件材料

9-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 用户单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

9-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

## 第三节 报价文件格式

附件 1 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 标项号 | 标项名称 | 投标报价 （单位人民币元） | 投标保证金金额及形式 | 交货期及质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX 元， 电汇” 】 |  |  |

注：

1.此表中，每标项的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按标项分别填写。

投标人名称（电子签章）：

日期 ：

附件 2 投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：                    项目编号：

标项号：                      标项名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号和规格 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按标项分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

第四节 政府采购政策的证明文件

附件 1 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         	万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位适用，不符合的无需提供）

投标人所报产品中有残疾人福利单位制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的残疾人服务单位声明函。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 【采购人】_单位的 【项目名称】 项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。

附件 3 监狱企业证明材料

监狱企业证明材料（不符合的无需提供）

投标人所报产品中有监狱企业制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的监狱企业证明材料。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》的规定提交有关部门出具的证明材料。

附件 4 节能、环境标志产品证明材料

节能、环境标志产品证明材料（符合填写）

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

政府采购活动现场确认声明书

新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司：

本人      （授权代表姓名），经                         （单位）     （法定代表人姓名）合法授权参加                        （编号：                   ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系:

A．投资关系  B．行政隶属关系  C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与                               （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                                    。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      /       供应商之间存在或可能存在上述第二条第     /      项利害关系。

（供应商代表签名）:

2024年  月  日