## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,320,000.00

采购包最高限价（元）: 1,230,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322100 体外循环设备 | 体外循环设备（血液透析机单泵） | 4.00（项） | 540,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02322100 体外循环设备 | 体外循环设备（血液滤过机双泵） | 3.00（项） | 690,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外循环设备（血液透析机单泵） | 4.00（项） | 540,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 体外循环设备（血液滤过机双泵） | 3.00（项） | 690,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322100 体外循环设备 | 体外循环设备（血液滤过机双泵） | 体外循环设备（血液滤过机双泵） |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：体外循环设备（血液透析机单泵）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血液透析机（单泵）技术参数 | 1; ▲机身尺寸：机身宽度≤440mm，深度≤500mm。. 2; ★供水: 压力范围至少包含：1.5-6bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。. 3; 透析液流速至少包含：300~700 mL/min. 4; 透析液温度至少包含：33.0~40.0°C，可调，有超温报警。. 5; 超滤速度至少包含：0.10~4.00L/h;精度：±30ml/h或±0.1%。. 6; ▲漏血检测器：红绿双色光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液；. 7; ★动脉血泵至少包含：40~600mL/min。. 8; 肝素泵：设置范围至少包含：0.1~9.9mL/h；注射器类型至少包含：20mL、30mL规格。. 9; ▲空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL. 10; 动脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg；. 11; 静脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg；. 12; TMP：测量范围至少包含：-100~+500mmHg；. 13; 透析液压：测量范围至少包含：-400~+400mmHg；. 14; ▲透析液浓度至少包含：10.0 ~20.0mS/cm。. 15; ★治疗模式：用于血液净化治疗，至少包含血液透析HD、单纯超滤ISO-UF模式。. 16; 设备屏幕：配置≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。. 17; 可实时图文显示参数，至少包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等。. 18; ▲设备外观至少可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测显示泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。. 19; ★报警提示功能至少具备：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。. 20; ★消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。. 21; ▲设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。. 22; ★设备支持次氯酸钠消毒，且具有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。. 23; ★设备具备消毒液吸空报警功能. 24; ▲壶液位调节：动脉壶、静脉壶液位电动调节。. 25; ★后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测。. 26; 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。. 27; B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。. 28; 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。. 29; 具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体. 30; B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉接口。. 31; 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。. 32; 配置网络接口，可用于数据传输。. 33; ▲配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。. 34; ▲配置在线清除率监测组件，无创实时监测计算尿素清除率Kt/V。. 35; ★设备应能兼容市场上主流品牌的管路、透析器及透析液。. 36; ★设备使用年限≥10年。. ★; 配置清单. 1; 主机1台. 2; 透析液过滤器2个. 3; 盐水挂件（指示灯）组件1套. 4; 血泵手柄组件1套. 5; 供水管组件1套. 6; 排液管3M 1套. 7; 药液吸管组件（次氯酸钠）1套. 8; 药液吸管组件（消毒液）1套. 9; 透析器接头组件1套. 10; 透析器支架组件1个.. 注：①以上技术要求中，“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，有明确要求的，按要求提供证明材料；未做明确要求的，在技术要求应答表中响应即可。②以上技术要求中，“▲”条款为重要参数，有明确要求的，须按招标文件要求提供佐证材料；未做明确要求的，设备硬件可提供产品技术白皮书或产品注册证或检测报告予以佐证，设备软件可提供软件运行截图等予以佐证。提供的检验（检测）报告等必须为国家认可的检验检测机构所出具。③以上技术要求中，无标识条款有明确要求的，须按招标文件要求提供佐证材料；未做明确要求的，在技术要求应答表中应答即可。④针对产品的佐证材料须证明为产品制造商原厂公开发布的（如：加盖产品制造商公章是被认为产品制造商原厂公开发布的方式之一）。⑤未提供佐证材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。⑥以上技术要求中，所有条款均需在技术要求应答表予以应答，投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。⑦供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。⑧技术指标的条数以最底一层条目号进行计算。 |

标的名称：体外循环设备（血液滤过机双泵）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 血液透析滤过机（双泵）技术参数 | 1; 屏幕：≥15英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。. 2; ▲设备尺寸：宽度≤450mm，深度≤460mm. 3; ★供水压力范围：至少包含1.5-6bar，供水温度范围：至少包含5°C~30°C，. 4; 透析液流速：至少包含300~700mL/min。. 5; 透析液温度：至少包含33.0~40.0°C。. 6; 超滤速度：至少包含0.50~4.00L/h。. 7; 血液流速调节范围：至少包含50~600mL/min。. 8; 肝素泵设置范围：至少包含1.0~9.0mL/h。. 9; ▲超声波原理的气泡检测器。气泡精度：≤0.001mL。. 10; ★置换液泵设置范围：至少包含1.00~17.00L/h。. 11; 动脉压测量范围：至少包含-300~+500mmHg。. 12; 透析器入口压测量范围：至少包含0~+600mmHg。. 13; 静脉压测量范围：至少包含-200~+400mmHg。. 14; TMP测量范围：至少包含-100~+400mmHg。. 15; 透析液压力测量范围：至少包含-400~+400mmHg。. 16; ▲透析液浓度（总电导率）：至少包含10.0~20.0mS/cm。. 17; ★治疗模式：血液透析、单纯超滤、On-lineHDF和On-lineHF。. 18; ▲设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、泵后动脉压（透析器血液入口压/滤器前压）和静脉压。. 19; ★具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯。. 20; ▲设备自身具备静脉夹、动脉夹。. 21; ▲设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。. 22; ★消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。. 23; ★设备支持次氯酸钠消毒，且具有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。. 24; ★设备具备消毒液吸空报警提示。. 25; B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。. 26; 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。. 27; 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。. 28; 设备配备碳酸氢盐干粉支架. 29; 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。. 30; ▲液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。. 31; 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。. 32; ▲管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放，无需连接废液袋。. 33; ★后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。. 34; 配置网络接口，可用于数据传输。. 35; ▲配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。. 36; ▲配置在线清除率监测组件，无创实时监测计算尿素清除率Kt/V。. 37; ★设备应能兼容市场上主流品牌的管路、透析器及透析液。. 38; ★设备使用年限≥10年。. ★; 配置清单（包括不限于以下配置）. 1; 主机1台. 2; 透析液过滤器2个. 3; 盐水挂件（指示灯）组件1套. 4; 血泵手柄组件1套. 5; 供水管组件1套. 6; 排液管3M 1套. 7; 药液吸管组件（次氯酸钠）1套. 8; 药液吸管组件（消毒液）1套. 9; 透析器接头组件1套. 10; 透析器支架组件1个.. 注：①以上技术要求中，“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，有明确要求的，按要求提供证明材料；未做明确要求的，在技术要求应答表中响应即可。②以上技术要求中，“▲”条款为重要参数，有明确要求的，须按招标文件要求提供佐证材料；未做明确要求的，设备硬件可提供产品技术白皮书或产品注册证或检测报告予以佐证，设备软件可提供软件运行截图等予以佐证。提供的检验（检测）报告等必须为国家认可的检验检测机构所出具。③以上技术要求中，无标识条款有明确要求的，须按招标文件要求提供佐证材料；未做明确要求的，在技术要求应答表中应答即可。④针对产品的佐证材料须证明为产品制造商原厂公开发布的（如：加盖产品制造商公章是被认为产品制造商原厂公开发布的方式之一）。⑤未提供佐证材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。⑥以上技术要求中，所有条款均需在技术要求应答表予以应答，投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。⑦供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，不得以“正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。⑧技术指标的条数以最底一层条目号进行计算。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 30 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 泸县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、验收合格且成交供应商提供发票和验收合格记录，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 5.验收要求： 5.1 验收总则：验收事项应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验 收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕 22 号）等相关政府采购法律法规进行验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具书面验收记录，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。 5.2 验收主体：采购人。 5.3 验收时间：中标人提供申请之日起 10 日内进行验收。 5.4 验收标准：首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证， 对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的， 以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物性能满足要求，同时具备相关产品合格证。验收过程中采购人按照招标文件和合同要求对中标人提供的全部产品、产品说明书、技术资料等进行验收，如产品性能和技术参数与投标文件不符，则视为虚假应标处理。 5.5 验收相关事宜及法律责任：货物符合标准的，鉴定费由采购方承担；货物不符合 质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购方有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向采购方同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 6.产品培训要求：中标人须为采购方技术人员提供技术培训（包括操作、维修、保养 等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 整机质量保修期≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购人、成交供应商均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 10%的违约金。 2. 若因成交供应商原因在合同规定期限内无法交货，采购人有权终止合同，并取消其中标资格，且成交供应商向采购人支付10%的违约金；或经采购人、成交供应商协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。 3.成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的 5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按 9.2 条进行处理。采购人可将成交供应商货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照第九条第 1 款。 4.成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5. 成交供应商应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。 9.6 验收合格后，采购人应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因采购人原因造成付款延误的，成交供应商视情况在延迟付款期内每天按合同总额 3‰的标准收取违约金。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

无