版本号：N511112202600001920260320001

# 招 标 文 件

# （货物类）

### 采购项目名称：竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批

### 采购项目编号：N5111122026000019

### 乐山市五通桥区人民医院

### 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心）共同编制

2026年03月23日

## 第一章 投标邀请

五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心） （以下简称“代理机构”）受 乐山市五通桥区人民医院 委托，拟对 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省乐山市五通桥区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5111122026000019

### 1.2.采购项目名称： 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批

### 1.3.招标项目简介

乐山市五通桥区人民医院建设项目医疗设备

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特殊资质1（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证或备案凭证； 投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用）。）

2、特殊资质2（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（仅限医疗器械适用））

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 乐山市五通桥区人民医院

地址： 竹根镇佑君街北段72号

邮编： 614800

联系人： 徐驰

联系电话： 0833-3211269

代理机构： 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心）

地址： 乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号工商银行4楼

邮编： 614800

联系人： 张老师

联系电话： 0833-3302330

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：16,345,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：收取 本采购包履约保证金为合同金额的10% 交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函 履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：乐山市五通桥区人民医院。 开户行：51001698308051502478。 银行账号：建行乐山五通桥支行 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：1、提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交投标人，并依法追究法律责任。 2、投标人履约完成并经采购人验收合格后，由采购人凭验收合格相关证明材料在5个工作日内以非现金形式退还成交投标人履约保证金。 3、履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。 |
| 6 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目不收取代理服务费 |
| 8 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 乐山市五通桥区人民医院 和 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心） 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 乐山市五通桥区人民医院 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心） 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

### 2.3.招标文件

#### 2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、投标邀请；

二、投标人须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、资格审查；

五、评标办法；

六、投标文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

### 2.4.投标文件

#### 2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 60 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 60 %；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 60 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 60 %；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 60 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 60 %；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5.开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1.开标

#### 2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

#### 2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 按照政府采购合同约定的交货期限，在供应商完成全部货物交付，并书面通知采购人具备验收条件后 ，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：按照本项目采购文件中“采购清单及技术要求”及成交投标人响应文件进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照本项目采购文件中“采购清单及技术要求”及成交投标人响应文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以采购文件、合同要求及成交投标人响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与中标人的响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：验收程序和内容： 采购合同条款和技术条款均逐条验收

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件异常一致；

（二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；

（三）不同投标人的投标文件相互混装；

（四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；

（六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 乐山市五通桥区人民医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心） 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 五通桥区公共资源交易服务中心（五通桥区政府采购中心） 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：徐老师

联系电话：0833-3211269

地址：乐山市五通桥区竹根镇佑君街北段72号

邮编：614800

答复主体：代理机构

联系人：敖老师

联系电话：0833-3303128

地址：乐山市五通桥区竹根镇茶花路160号（工商银行4楼）

邮编：614800

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 16,345,000.00

采购包最高限价（元）: 14,715,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批 | 1.00（项） | 14,715,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批 | 1.00（项） | 14,715,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批 | 无创呼吸机 |
| 2 | A02329900 其他医疗设备 | 竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批 | 血液透析设备 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：竹根院区改造提升工程（设备采购）第四批

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单及技术参数要求 | （一）采购标的及其对应的中小企业划分所属行业： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 中小企业划分所属行业; 单价（万）; 总价. 1; 无创呼吸机; 17; 台; 工业; 12.5; 212.5. 2; 床旁支气管镜; 1; 台; 工业; 15.5; 15.5. 3; 肌电图仪; 1; 台; 工业; 25; 25. 4; 内窥镜成像系统一（电子胃肠镜）; 1; 台; 工业; 180; 180. 5; 内窥镜成像系统二（电子胃肠镜）; 1; 台; 工业; 180; 180. 6; 彩色多普勒超声诊断仪1; 1; 台; 工业; 135; 135. 7; 彩色多普勒超声诊断仪2; 1; 台; 工业; 155; 155. 8; 彩色多普勒超声诊断仪3; 1; 台; 工业; 155; 155. 9; 射频消融; 1; 台; 工业; 2; 2. 10; 等离子电切系统; 1; 台; 工业; 25; 25. 11; 血液透析设备; 13; 台; 工业; 16; 208. 12; 血液透析滤过设备; 7; 台; 工业; 20; 140. 13; 内瘘红外线治疗仪; 1; 台; 工业; 6; 6. 14; 电生理（视觉诱发电位ＶＥＰ、视网膜电位ＥＲＧ）; 1; 台; 工业; 11; 11. 15; 内窥镜摄录采集系统; 1; 台; 工业; 15; 15. 16; 耳鼻喉综合治疗台; 1; 台; 工业; 6.5; 6.5. - （二）采购清单技术参数要求： 序号; 设备名称; 数量（台）; 详细参数. 1; 无创呼吸机; 17; 1.可以用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，具备中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。 2.具备≥18英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度。 3.屏幕显示：同屏显示≥5道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。 4.具有屏幕锁功能。 5.具备内置后备可充电锂电池，使用电池机器工作时间≥180分钟（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.▲具备一体化吸气阀组件，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 7.通气模式包含：具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证-时间控制模式（VG-T）。 8.▲高级通气模式包含：成比例压力支持模式(PPS/PPV )、容量保证压力支持（VAPS）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）。 9.高流量氧疗：具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能；具备原厂高流量氧疗鼻氧管。 10.▲高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，具有OSI、RSS、SpO2/FiO2等监测，可以动态关注氧疗疗效。 11.具有压力释放、延时升压、增氧以及雾化功能。 12.具有同步技术，可自动也可手动调节触发灵敏度。 13.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能。 14.▲具备顺磁氧传感器，无需校准，永久性使用。 15.具备SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波及呼末二氧化碳监测。 16.潮气量设置范围包含：50ml～2000ml 17.持续气道正压CPAP设置范围包含：成人/小儿，3～30 cmH2O 18.▲IPAP设置范围包含：3～50 cmH2O。 19.EPAP设置范围包含：3～30 cmH2O 20.呼吸频率设置范围包含：成人/小儿，1～60次/min 21.吸气时间设置范围包含：0.1～5s，吸呼比设置范围包含：4:1～1:10 22.吸入氧浓度设置范围包含：21%～100% 23.压力上升时间≥7档可调 24.压力释放设置包含：OFF，≥3档可调 25.延时升压时间设置包含：OFF，1～60min 26.吸气触发设置包含：Auto, 1～7，呼气触发设置包含：Auto, 1～6 27.具备气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。 28.具备潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。 29.具备呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。 30.报警参数包含：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。 31.具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势图/表数据，并可用U盘导出非加密文件。 32.具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 33.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 34.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 35.呼吸机自带屏幕录制功能。. 2; 床旁支气管镜; 1; 1.可以用于气管、支气管的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2.成像原理：具备电子成像，工作软管不含导像、导光纤维。 3.具备CMOS镜头,像素≥16万。 4.软镜外径和工作通道直径规格可选，包含：插入管外径2.8±10％mm，无工作管通道；插入管外径3.0±10％mm，工作通道≥1.2mm；插入管外径4.0±10％mm，工作通道≥2.0mm；软镜插入管外径5.2±10％mm，工作通道≥2.8mm；软镜插入管外径5.8±10％mm，工作通道≥3.0mm； 5.插入部有效长度≥600mm，误差≤3％，自带有刻度标识。 6.视场角≥120°，误差≤10％。 7.景深范围包含3～100mm。 8.插入管弯曲部弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。 9.弯角手轮上具备操作方向标记。 10.镜体与主机之间能够一键插拔。 11.操作手柄前端具有左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°向右≥120°。 12.插入管具有被动弯曲功能，能够减少粘膜损伤。 13.吸引阀座具备卡槽，能够防脱落，无需专机专用耗材。 14.连接方式：视频转接线与操作手柄可直接连接安装，镜体可耐受浸泡消毒。 15.操作手柄有≥1个独立电子功能的按键，可直接拍照存储在图像处理器内，并在图像处理上查看浏览； 16.照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。 17.内置≥2颗LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热。 18.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 19.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 20.具备电容触摸屏，视场角≥170°。 21.主机屏幕≥15.6英寸，显示分辨率≥1920×1080。 22.主机内置多媒体系统，可拍照、录像，可在主机上直接浏览、回放。 23.具备USB、HDMI、SDI、DVI输出方式。 24.显示器上下≥180°旋转；具备台车。 25.可通过≥3种信号线方式（包含HDMI、DVI、SDI)外接显示器，实现实时显示传输。 26.具备内置锂电池，容量≥9500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 27.主机与各种手柄均可带电一键热插拔连接、分离。 28.具备显示器工作站，工作站屏幕≥22寸，内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告，软件终身免费升级。 29.空间分辨率：≥14.3Lp/mm。 30.★主机可兼容一次性电子支气管镜、一次性电子鼻咽镜、一次性泌尿镜、一次性膀胱镜。. 3; 肌电图仪; 1; 一、电生理放大盒 1.通道数：≥4通道； 2.A/D转换率：≥24Bit 3.输入阻抗：≥3000MΩ 4.▲幅频特性范围包含：0.1～10kHz 5.▲共模抑制比：≥120dB 6.噪声电压：≤0.4μV（rms） - 电流刺激器参数： 7.电流脉冲输出强度包含：1mA、10mA、20mA、30mA、40mA、50mA、60mA、70mA、80mA、90mA、100mA 8.脉冲输出频率范围包含：0.1Hz～50Hz 9.脉冲宽度包含：50μs、100μs、200μs、300μs、500μs、1000μs 10.刺激方向包含：正向、负向 11.刺激模式包含：Single、Double、Trail； 12.靶信号概率包含：5%～100% 三、音视频刺激器参数： 13.刺激类型包含：短音、纯音、白噪声 14.短音刺激方式包含：左耳、右耳、双耳 15.短音刺激相位包含：疏波、密波、交替波 16.最大短音声强：≤125dB SPL 17.最大纯音强：≤125dB SPL 18.最大白噪声声强：≤125dB SPL 19.刺激频率包含：0.1～100Hz 20.纯音声音频率包含：300Hz～7kHz 21.纯音刺激方式包含：左耳、右耳、双耳 22.靶信号概率包含：5%～100% 23.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格图像，显示数目包含：4×3、8×6、16×12、32×24、64×48。也可以分别在左半屏、右半屏显示包含2×3、4×6、8×12、16×24、32×48的棋盘格；在上半屏、下半屏显示包含4×2、8×3、16×6、32×12、64×24；在第一象限、第二象限、第三象限、第四象限显示包含2×2、4×3、8×6、16×12、32×24的棋盘格。 24.闪光刺激频率包含：0.1Hz～50Hz 25.刺激方式包含：左眼刺激、右眼刺激、左右眼同时刺激、左右眼交替刺激； 四、产品功能： 26.具备数据库管理功能，可实现导入和查询。 27.报告：测量结果可以生成报告，用户可自定义报告模板； 28.自定义检测：可自定义任意检测项目的测试模板； 29.神经电图包含：运动传导速度（MCV）、多节段传导（SSCT）、感觉传导速度（SCV）、重复电刺激（RNS）、F波（F-wave）、 H反射（H-reflex）、瞬目反射（BR）； 30. 肌电图包含：扫描肌电图（EMG）、运动单位自动分析（MUP）、干扰相（重收缩）自动分析（IP） 31.听觉诱发电位包含：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）、前庭诱发电位（VEMP）； 32.体感诱发电位包含：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）； 33.视觉诱发电位：模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）； 34.所有诱发电位事件相关电位包含:声、光、电刺激； 35.▲SEMG：具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。 36.★具备设备台车1台。. 4; 内窥镜成像系统一（电子胃肠镜）; 1; 一、电子图像处理器 1.★特殊光技术：具备特殊光观察模式，至少具备NBI、BLI、OE、NSI、STI、MSI其中1种； 2.▲特殊光模式：≥4种； 3.成像模式：同时式成像,支持Super CCD和百万像素CMOS； 4.▲测光模式：具备平均测光，峰值测光，自动测光； 5.图像放大：具备电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级； 6.数字接口：2组HD-SDI，2组DVI-D，扫描线数不低于1080P； 7.▲分光图像强调技术：具有≥10种预设波长组合，根据病变、观察情况可以自由组合； 8.DICOM功能：内镜主机具备DICOM功能； 9.▲无线连接、无线插拔技术：一步连接主机与内镜，内窥镜的电缆不再需要连接，内镜无需防水盖，可直接浸泡消毒； 10.冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选； 11.快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/800； 12.图像强调功能：具备≥2种模式，结构和轮廓强调，各≥9档； 13.色彩调节：具备R、G、B三色彩调节，各≥9档； 14.其他功能包含：电子放大功能，画中画功能，双画面功能； 15.▲兼容性：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，兼容超大管道治疗胃镜，气囊小肠镜，环扫 / 扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜。 二、医用内窥镜用冷光源 16.光源：具备LED多光源整合技术； 17.LED灯泡寿命：≥14000小时； 18.LED光源：灯泡≥4个； 19.光源控制：LED自动能量控制； 20.具备光照强度限制：通过限制最大光强，防止患者出血被光照凝结； 21.气泵：具备横膈模式气泵，≥4档可调，压力切换包含高/中/低/关； 三、电子放大胃镜 22.感光元件：CMOS或彩色CCD； 23.▲特殊光观察模式：具备≥4种的特殊光观察模式； 24.▲放大倍率：光学放大≥145倍； 25.视野角：常规≥140°，接近≤56°； 26.观察景深：正常范围包含3～100mm，接近范围包含1.5～2.5mm； 27.先端直径：≤9.9mm； 28.插入部直径：≤9.8mm； 29.弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°； 30.钳管道直径：≥2.8mm； 31.工作长度：≥1100mm； 32.具有辅助送水功能； 33.具备无线电供电模式；无线连接、无线插拔：一步连接主机与内镜，内窥镜的电缆不再需要连接，内镜无需防水盖，可直接浸泡消毒； 34.▲胃镜特殊光染色功能：至少具备BLI（蓝光成像）、NBI（窄带成像）、NSI（窄光谱成像）其中一种； 四、电子放大肠镜 35.感光元件：CMOS或彩色CCD； 36.特殊光观察模式：具备≥4种的特殊光观察模式； 37.▲放大倍率：光学放大≥145倍； 38.观察方向：0°直视； 39.视野角：常规≥140°，接近≤56°； 40.观察景深：正常范围包含3～100mm，接近范围包含1.5～2.5mm； 41.先端直径：≤11.7mm； 42.插入部直径：≤11.8mm； 43.▲具备结肠插入辅助功能，硬度可调功能； 44.具备肠镜辅助送水功能； 45.▲肠镜特殊光染色功能：至少具备BLI（蓝光成像）、NBI（窄带成像）、NSI（窄光谱成像）其中一种。 五、超声小探头 46.成像模式：B模式； 47.兼容性：兼容消化、呼吸、小肠、胰胆探头； 48.▲配置12Mhz探头和20Mhz探头。 六、整体配置 49.★配置要求：电子图像处理器1台，医用内窥镜用冷光源1台，电子放大胃镜1条，电子放大肠镜1条，水泵1台，超声小探头1套。. 5; 内窥镜成像系统二（电子胃肠镜）; 1; 一、电子胃镜一 - 观察方向：0°直视； - 视野角≥140°； - 观察景深：范围包含2～100mm； - ▲先端部直径≤9.2mm，软性部直径≤9.3mm； - 最大可弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100°； - ▲工作长度≥1100mm，全长≥1400mm； - 最小钳道内径≥2.8mm； - 具备CMOS 图像传感器； - 具备辅助送水功能和前射水功能，支持治疗时冲洗创面； - ▲具备特殊光染色功能，具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强功能）、NBI（窄带成像功能）、LCI（联动成像功能）其中一种； 二、电子胃镜二 - 观察方向：0°直视； - 视野角：≥140°； - 观察景深：满足2-100mm； - ▲先端部直径：≤7.9mm，软性部直径：≤7.9mm； - ▲最大可弯曲角度：向上≥210°，向下≥160°向，左≥100°，向右≥100°； - 工作长度≥1100mm，全长≥1400mm； - ▲最小钳道内径≥3.2mm； - 具备CMOS 图像传感器； - 具备辅助送水功能和前射水功能，支持治疗时冲洗创面； - ▲具备特殊光染色功能，具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强功能）、NBI（窄带成像功能）、LCI（联动成像功能）其中一种； 三、电子肠镜 - 观察方向：0°直视； - ▲视野角≥170°； - 观察景深：范围包含2～100mm； - 先端部直径≤12mm，软性部直径≤12mm； - 最大可弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160°； - 工作长度≥1330mm，全长≥1650mm； - ▲最小钳道内径≥3.8mm； - 具备CMOS 图像传感器； - ▲具备结肠插入辅助功能，硬度可调功能； - 具备辅助送水功能和前射水功能，支持治疗时冲洗创面； - ▲具备特殊光染色功能，具备≥4 种特殊光模式，至少具备 OE（光学增强功能）、NBI（窄带成像功能）、LCI（联动成像功能）其中一种； 四、内窥镜用工作站 - 提供高清图像采集； - 能够进行胃镜，肠镜诊断编辑； 五、台车 - 和内镜主机，内镜能够完全兼容； 六、医用监视器 - 具备4K输出； - 显示屏≥27寸； 七、整体配置 ★配置要求：电子胃镜一1条，电子胃镜二1条，电子肠镜2条，二氧化碳气泵1台，内窥镜用工作站1套（含桌椅），台车1辆，医用监视器1台。. 6; 彩色多普勒超声诊断仪1; 1; 1.设备可用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 2.具备≥23.5英寸液晶监视器；≥12.1英寸液晶触摸屏，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能 3.触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 4.▲具备整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 5.具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 6.▲具备智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等 7.具备宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示 8.具备斑点噪声抑制技术 9.具备空间复合成像 10.具备组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 11.具备组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 12.具备宽景成像技术 13.具备血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度 14.穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示 15.具备超微细血流成像技术：采用全新智能算法及编解码技术，显示微细及低速血流信号 16.具备立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 17.▲具备灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频、面阵线阵探头。 18.具备智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 19.具备弹性成像：应变式具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作； 20.应变式可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头、面阵、等探头； 21.▲剪切波弹性成像：可在腹部凸阵探头、超高频浅表线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 22.具备造影成像：造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等； 23.B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量； 24.支持造影剂二次注射，有≥2个独立造影计时器； 25.▲具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析。 26.具备参量成像功能：使用不同颜色标记造影剂到达时间； 27.造影采集时间一次性存储≥10 分钟 28.具备一般测量 29.具备妇产科测量 30.具备心脏功能测量 31.具备多普勒血流测量与分析 32.具备外周血管测量与分析 33.具备泌尿科测量与分析 34.具备多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数可自由选择 35.具备输入/输出信号：HDMI、USB等 36.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 37.具备超声图像存档与病案管理系统 38.固态硬盘容量≥1TB 39.扫描方式包含逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 40.数字通道数≥9000000 41.可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换 42.穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 43.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 44.所有成像探头均为宽频变频探头，可二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示 45.工作频率可选择范围包含1～24MHz 46.腹部凸阵探头：超声频率范围包含1.0-6.0MHz 47.线阵探头：超声频率范围包含3.0-12.0MHz 48.▲相控阵探头：超声频率范围包含1.0-5.0MHz，探头扫描角度≥120°，并支持心脏二维灰阶血流成像。 49.腔内双平面微凸阵探头：超声频率3.0-12.0MHz 50.可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、经食道、术中T型。 51.支持一凸一线无线双平面探头，可无线连接主机或移动平板使用 52.▲阵元数: 凸阵≥192；线阵≥1000；相控阵≥200。 53.回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 54.预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 55.增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 56.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63 57.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70 58.▲扫描深度≥50cm。 59.方式：PW，CW，HPRF 60.多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 61.PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s 62.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 63.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 64.▲标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个。 65.显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 66.具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 67.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° 68.彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） 69.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 70.★配置要求：主机1台，腹部凸阵探头1把，相控阵探头1把，线阵探头1把，腔内双平面微凸阵探头1把，超声工作站1套（含电动检查床、医生椅），配置电池一套（保障设备无电源运行30分钟以上）。. 7; 彩色多普勒超声诊断仪2; 1; 1.设备可用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、体检及临床学术研究 2.具备≥23.5英寸液晶监视器；≥12.1英寸液晶触摸屏，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能 3.具备触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 4.▲具备整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 5.具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 6.具备智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。 7.具备宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示 8.具备斑点噪声抑制技术 9.具备空间复合成像技术 10.具备组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 11.具备组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 12.具备宽景成像技术 13.血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度 14.穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示 15.超微细血流成像技术：采用全新智能算法及编解码技术，显示微细及低速血流信号 16.立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 17.▲灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频、面阵线阵探头。 18.智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 19.具备弹性成像：应变式具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作； 20.应变式可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头、面阵、等探头； 21.▲剪切波弹性成像：可在腹部凸阵探头、超高频浅表线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 22.具备造影成像：造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等； 23.B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量； 24.支持造影剂二次注射，有≥2个独立造影计时器； 25.▲具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析 26.具备参量成像功能：使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点； 27.造影采集时间一次性存储≥10 分钟 28.具备一般测量 29.具备妇产科测量 30.具备心脏功能测量 31.具备多普勒血流测量与分析 32.具备外周血管测量与分析 33.具备泌尿科测量与分析 34.具备多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由医院自由选择 35.具备输入/输出信号：HDMI、USB等 36.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 37.具备超声图像存档与病案管理系统 38.固态硬盘容量≥1TB 39.扫描方式包含逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 40.数字通道数≥11500000 41.可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换 42.穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 43.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 44.所有成像探头均为宽频变频探头，可二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示 45.工作频率可选择范围包含1～24MHz 46.腹部凸阵探头：超声频率范围包含1.0-6.0MHz 47.线阵探头：超声频率范围包含3.0-12.0MHz 48.▲相控阵探头：超声频率范围包含1.0-5.0MHz，探头扫描角度≥120°，并支持心脏二维灰阶血流成像。 49.腔内二维凸阵探头：超声频率范围包含4.0-9.0MHz 50.可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、经食道、术中T型 51.支持一凸一线无线双平面探头，可无线连接主机或移动平板使用 52.▲阵元数: 凸阵≥192；线阵≥1000；相控阵≥200 53.回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 54.预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 55.增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 56.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63 57.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70 58.▲扫描深度≥50cm 59.方式：PW，CW，HPRF 60.多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 61.PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s 62.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 63.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 64.▲配备心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个 65.显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 66.具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 67.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° 68.彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） 69.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 70.★配置要求：主机1台，腹部凸阵探头1把，相控阵探头1把，线阵探头1把，腔内二维凸阵探头1把，无线探头1把，超声工作站1套（含电动检查床、医生椅），配置电池一套（保障设备无电源运行30分钟以上）。. 8; 彩色多普勒超声诊断仪3; 1; 1.设备可用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、体检及临床学术研究 2.具备≥23.5英寸液晶监视器；≥12.1英寸液晶触摸屏，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能 3.具备触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 4.▲具备整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 5.具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 6.▲具备智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 7.具备宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示 8.具备斑点噪声抑制技术，具备空间复合成像技术 9.具备组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 10.具备组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 11.具备宽景成像技术 12.血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度 13.具备穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示 14.超微细血流成像技术：具备智能算法及编解码技术，可以显示微细及低速血流信号 15.立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 16.▲灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频、面阵线阵探头 17.具备智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 18.具备弹性成像：应变式具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作； 19.应变式可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内（经阴道及双平面探头）、术中探头、面阵、等探头； 20.▲剪切波弹性成像：可在腹部凸阵探头、超高频浅表线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 21.具备造影成像：造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等； 22.B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量； 23.支持造影剂二次注射，有≥2个独立造影计时器； 24.▲具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析 25.具备参量成像功能：使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点； 26.造影采集时间一次性存储≥10 分钟 27.具备一般测量 28.具备妇产科测量 29.具备心脏功能测量 30.具备多普勒血流测量与分析 31.具备外周血管测量与分析 32.具备泌尿科测量与分析 33.具备多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数可自由选择 34.具备输入/输出信号：HDMI、USB等 35.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 36.具备超声图像存档与病案管理系统 37.固态硬盘容量≥1TB 38.扫描方式包含逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 39.数字通道数≥11500000 40.可激活探头接口≥4 个（不包括笔式探头接口），可通用互换 41.穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 42.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 43.所有成像探头均为宽频变频探头，可二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示 44.工作频率可选择范围包含1～24MHz 45.腹部凸阵探头：超声频率范围包含1.0-6.0MHz 46.线阵探头：超声频率范围包含3.0-12.0MHz 47.▲相控阵探头：超声频率范围包含1.0-5.0MHz，探头扫描角度≥120°，并支持心脏二维灰阶血流成像 48.超高频线阵探头：超声频率范围包含6.0-24.0MHz 49.可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、经食道、术中T型 50.支持一凸一线无线双平面探头，可无线连接主机或移动平板使用 51.▲阵元数: 凸阵≥192；线阵≥1000；相控阵≥200 52.回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 53.预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 54.增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 55.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63 56.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70 57.▲扫描深度≥50cm 58.方式：PW，CW，HPRF 59.多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 60.PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s 61.凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 62.相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 63.▲配备心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个 64.显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 65.具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 66.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° 67.彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） 68.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 69.★配置要求：主机1台，腹部凸阵探头1把，相控阵探头1把，线阵探头1把，超高频线阵探头1把，无线探头1把，超声工作站1套（含电动检查床、医生椅），配置电池一套（保障设备无电源运行30分钟以上），无线终端1台。. 9; 射频消融; 1; 1.射频频率包含：400±25KHz 2.输出功率包含：0～200W，可调 3.阻抗显示范围包含：30Ω～100Ω，具有数字显示 4.可自动识别电极规格类型：不同的电极针规格有不同的代码在屏幕显示，同时系统根据不同代码自动默认不同的消融启动功率，并在主机屏幕实时显示不同的功率大小。 5.功率模式输出功率范围包含: 0～120W，可调 6.针道模式输出功率范围包含: 0～200W，可调 7.定时模式输出功率范围包含: 0～80W，可调；时间设置范围包含: 0～15min,可调。 8.针道模式包含: 自动监测阻抗，可保持恒功率输出 9.具备双极疗法功能。 10.具备伞状多针射频电极: 旋转式治疗电极，主针穿刺进入病灶可呈伞形，有≥7支子针伸展直径≥50mm，治疗范围大小可调。 11.具备单针冷循环射频手术电极: 有液体内循环通道，适用人体组织凝血、切割、消融； 12.具备冷循环双极电极: 支持包含二根和四根冷循环电极针同时使用，用于凝血，具备冷循环功能。 13.具备冷循环可调射频电极：电极绝缘层长度可调节，可调范围包含5～40mm。 14.具备单针复合电极：电极工作端具备单侧或多侧注射孔，消融时可以注入液体增加消融范围。 15.电极检测功能：具有射频电极和中性电极断开检测功能。 16.★配置包含：主机1台、台车1辆、连接电缆1根、脚踏开关1个。. 10; 等离子电切系统; 1; ★1、设备具有单极模式、双极模式、双极等离子模式、单双混合模式等工作模式； 2.切割时组织表面温度：40℃—70℃； 3.热穿透深度≤0.2mm； 4.▲等离子输出频率：375±5Khz； 5.显示：工作状态显示屏为LED的液晶显示，≥5.6寸，多界面显示，可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字； 6.具有凝血模式和切割模式的输出选择及各模式输出功率的增减控制，并可显示； 7.具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示； 8.电极采用电极丝、陶瓷管、不锈钢管、滑套、绝缘管、防水塞、固定塞、电极电缆、电缆接口组成。具有270mm±10mm、330mm±10mm、570mm±10mm三种规格长度满足临床使用需求。 9、▲犁形电极电极丝直径0.8±0.1mm，具备可视环境下以电极刚性结合电凝能量爆破方式剜除加无血切割功能。 10、具备电极丝直径为0.35±0.1mm的环状电极。 11、自动化：等离子发生器智能控制自检功能，具有自动识别不同代码（不同功能）双极电极的功能，并自动设定切割模式和凝固模式输出的默认功率无需手调并可增减与显示； 12、▲具备原厂电切内窥镜，要求为外鞘最大插入宽度≤7.5mm、内鞘最大插入宽度≤6.7mm、内窥镜最大插入宽度≤2.9mm。 13、电切内窥镜一套（包含如下）内窥镜： 30° 4mm×302mm高清（HD）内窥镜；目镜与镜端可高温高压消毒； 13.1外鞘：≥26Fr×302mm,设置进、出水通道和控制开关，可360°旋转，可兼容膀胱内窥镜，电切内窥镜。 13.2内鞘：≥24Fr.可360°旋转，连续对流式；闭孔器：≥24Fr采用激光焊接技术； 13.3、内鞘进水接头：可用于单鞘手术，适用于24Fr内鞘； 13.4、工作手件：被动式工作手件； 14、▲要求设备使用年限≥8年。 15.★配置清单 序号; 货物名称; 数量; 备注. 1; 等离子双极电切电凝系统; 1台. 2; 等离子体功率源; 1台. 3; 双踏板脚踏开关; 1台. 4; 等离子双极电切电凝系统-双极电极; 2支. 5; 内窥镜; 1支; 30°. 6; 被动式操作器; 1把. 7; 外鞘; 1支. 8; 内鞘; 1支. 9; 内鞘进水接头; 1个. 10; 闭孔鞘芯; 1支. 11; 冲洗接头; 1个. 12; 冲洗器; 1套. 13; 台车; 1个.. 11; 血液透析设备; 13; 1.设备显示区、操作区能够分区，彩色液晶显示屏≥10英寸。 2.机器高度≤1.4米，顶部具备平台，可放置治疗盘。 3.具备双CPU电脑控制系统，开机时全面安全自检，治疗过程中每小时进行≥4次压力密闭性测试，漏液即刻报警。 4.▲具备密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统，双平衡腔总容积≤65ml，超滤容量误差≤1%。 5.具备容量式透析液配比程序。 6.静脉壶能够采用机器按键调整静脉壶液面高低。 7.▲血泵管内径调节范围包含2～10mm可调，具备细管路适合儿童透析；可以适应各种管路。 8.水路、电路要求：水路、电路上下分离，易于维修。 9.具有监测动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP的功能，TMP监测要有防止反超滤或破膜危险的功能；具有倒流污染防护功能。 10.具有空气监测功能，至少具有超声波加光学双重监测，能在穿刺引血（透析准备）时侦测到血液，血泵能自动停止。 11.具有漏血监测功能，至少具有红光、绿光双重监测，能区分真、假性漏血；漏血监测精度：最大透析液流量800ml/min时≤0.5ml血流。（红细胞压积=25） 12.▲设备支持全自动的化学消毒/热消毒。 13.具有一键式完成消毒脱钙一体化程序，透析液吸管（A/B管）与主机自动消毒且同时完成。 14.消毒、脱脂、脱钙、冲洗一体化一键式操作，完成时间≤30分钟，设备只需要一种消毒液。 15.★透析液接口具备防污染不锈钢翻盖。 16.动脉压监测显示范围包含：-280～+280mmHg，静脉压监测显示范围包含：-60～+510mmHg，跨膜压监测显示范围包含：-60～+510mmHg；以上参数误差≤10%，分辨率≤20mmHg。 17. 动脉血泵：血流量范围包含20～600ml/min，误差≤10%，分辨率≤5 毫升/分钟。 18.肝素泵流量范围包含：0.5～10ml/h，最大剂量5ml/次。 19.▲透析液流量至少包含：0、300、500、800ml/min，温度范围包含：35～39℃。 20.电导度范围包含：13～15.5毫西门子/厘米（25℃），误差≤0.1毫西门子/厘米。 21.▲热消毒时温度≤85℃，能够一键式完成消毒脱钙，完成时间≤30分钟。 22. 超滤：超滤率包含0～3950ml/h，超滤量误差≤1%，对透析器选择不影响超滤系数。 23. 清洗和消毒：正常清洗时温度和流量：≥35℃，600ml/min，热消毒时温度和流量：≥80℃，450ml/min。 24. 具备细菌过滤器（透析液过滤器），透析液容量平衡精度：透析液流量误差≤0.1%。 25.透析液酸性成分：混合比例可调节, 调整范围包含：125～150 毫摩尔／升。 26.漏血探测器敏感性：在最大流量为800毫升/分钟的情况下,≤0.5毫升血液/分钟（比容=25）。 27.▲具备联机清除率监测仪，可实时不断监测Kt/V， Na脉冲测算电导率，可监测血浆Na浓度。不受自动补液技术和透析液流速限制，确保了透析的充分性。 28.具备在线血压监测装置，全自动无侵入性操作，可自动或预先设定测量间隔包含5、12、30、60分钟，具备快速测量，可以观察血压的图表趋势，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏。 29.▲具备B干粉装置，可进行提供超纯净碳酸氢盐透析治疗。 30.★具备细菌过滤器，可产生高纯度的透析液，降低内毒素感染的风险，确保透析治疗的安全性。 31.具备累计血容量模组，治疗过程中监测显示累计血容量数值。 32.具备网络端口，可用于与透析信息化系统相连接。 33.★具备后备电源，能够全功能运行≥20分钟。 34.具备配置集中供液接口，用于连接集中供液（A）。. 12; 血液透析滤过设备; 7; 1.具备≥15英寸彩色触摸屏，中文操作界面。 2.具备≥2个CPU的控制系统，具有开机时全面的安全自检，治疗过程中触发式进行水路压力密闭性测试，漏液报警。 3.静脉壶可通过机器按键调整静脉壶液面高低。 4.▲超滤系统：具备密闭式容量平衡腔系统，双平衡腔总容积≤65ml，超滤容量精确度：误差≤1 ml。 5.▲具有一键式完成消毒脱钙一体化程序，透析液吸管（A/B管）与主机自动消毒且同时完成。 6.具备容量式透析液配比程序。 7.配备内置后备电源，可实现在断电后除透析液加温外所有的监测功能正常运转≥15分钟。 8.★支持单次透析≥23小时的缓慢持续的透析治疗，可以用于急性肾病的紧急救治。 9.具有监测动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP的功能，TMP监测要有防止反超滤或破膜危险的功能；机器还须具有倒流污染防护功能。 10.具有空气监测，对血液管路有超声波传导测量、液面水平有光学检测器。 11.具有漏血监测，具备红光+绿光双重监测；漏血监测精度：误差≤0.5ml血流/min。（Hct=25%） 12.设备支持全自动的化学消毒/热消毒。 13.消毒、脱钙、冲洗一体化一键式操作完成时间≤40分钟。 14.动脉压监测显示范围包含-300～+300mmHg，静脉压监测显示范围包含-100～+500mmHg，跨膜压监测显示范围包含-100～+400mmHg，误差≤7mmHg，分辨率均≤5mmHg。 15.血泵：血流量范围包含30～600ml/min，准确度范围：误差≤10%。 16.肝素泵流量范围包含0～10ml/h，最大剂量≥5ml/次，可用多种注射器型号。 17.▲透析液流量范围包含0～1000ml/min（每100ml/min可调），温度范围包含34～39℃，透析液流量可根据有效血流量自动适应。 18.超滤：超滤率范围包含0～4000ml/h，精度：误差≤1%，对透析器超滤系数无限制。 19.清洗和消毒：正常清洗时温度和流量：≤37℃，≥600ml/min；热消毒时温度和流量：≥85℃，≥450ml/min 20.▲置换液流速：25～600ml/min，10%；置换液自动匹配有效血流量。 21.★配置包含：联机清除率监测仪OCM，可实时不断监测Kt/V， Na脉冲测算电导率，可监测血浆Na浓度，能够不受自动补液技术和透析液流速限制；患者资料卡； B干粉装置，可进行提供超纯净碳酸氢盐透析治疗；在线血压监测装置，能够对血压、心率变化进行实时监测记录；原厂细菌过滤器；血容量监测模组，透析过程中可显示透析血容量数值；一键紧急按钮，可实现自动血压监测、停止超滤、自动补液、降血流量至100ml/min；血温监测模组，可监测瘘再循环情况； 22.★配置在线血液透析滤过，置换液可自动适应匹配有效血流量；配置网络端口，用于与透析信息化系统相连接；配置集中供液接口，用于连接集中供液（A）。. 13; 内瘘红外线治疗仪; 1; 1.具备推车式可移动主机，有带锁脚轮，配置两套治疗头； 2.光源：具备红外卤素光源； 3.双路独立输出，可同时治疗两个病灶部位或两个病人； 4.治疗光谱波长范围包含：600～3400nm，含可见红光与近红外光； 5.每个治疗头最大输出光功率≥30W； 6.治疗头出光口光斑直径Φ≥120mm； 7.光功率调节功能：双路均可在最大光功率的10%～100%间，具备≥10档可调； 8.具备阻尼式治疗头调节支臂：，长度≥80厘米； 9.输出控制模式包含：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡输出控制模式； 10.振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动调节强弱变化，能够防止能量积聚引起灼伤； 11.间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节； 12.治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数； 13.液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化； 14.具有参数设置记忆功能； 15.具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；. 14; 电生理（视觉诱发电位ＶＥＰ、视网膜电位ＥＲＧ）; 1; 1.★功能包含：图形视觉诱发电位PVEP、闪光视觉诱发电位FVEP、图形视网膜电流图PERG、闪光视网膜电流图FERG、视网膜震荡电位图OPS、眼电图EOG、护目镜闪光诱发电位HVEP 2.闪光刺激器频率：≥ 8 档，包含 0.01 Hz, 0.02 Hz, 0.05 Hz, 0. 1 Hz, 0.2 Hz, 0.5 Hz, 1.00Hz, 2. 00 Hz 3.放大器频带范围包含：0.1 Hz～300 Hz 4.闪光刺激器刺激光色包含：白、蓝、黄、绿、红，具备≥5种可见光 5.放大倍数包含：1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k, 100 k, 200 k； 6.可选颜色包含红、黄、蓝、绿、黑、白，≥6种 7.可选刺激模式为包含棋盘格、横条、竖条、矩形 8.刺激区域包含：上下、左右、中央、全视野、上、下、左、右、右上、左上、左下、右下，≥12种 9.空间频率范围包含0.04～3.1，≥7档可调，包含0.04、 0. 09、 0.19、 0.38、0.77、1.55、3.10 10.图像刺激器频率≥8档可调，包含0.01Hz, 0. 02 Hz,0. 05 Hz, 0. 1 Hz, 0. 2 Hz, 0.5 Hz, 1.00 Hz, 2. 00 Hz 11.★配备图文报告工作站，能够输出诊断报告，工作站CPU≥8核心，内存条≥16G，硬盘≥1T。. 15; 内窥镜摄录采集系统; 1; 1.软件系统功能包含：病例管理、视频录制、图片采集，视频回放、直播管理、系统配置 2.显示屏分辨率≥1280*800，亮度≥300cd/㎡。 3.具备全中文系统。 4.支持多接口输入，包含HDMI、4链路3G SDI、单链路12G SDI等接口。 5.支持最大输入信号分辨率≥4096*2160。 6.支持高速传输，前置两个USB3.2 Gen 1接口，最大传输速率达5Gb/s，可快速导出视频。 7.支持高速传输，具备前置USB3.2 Gen 1、Type C接口，最大传输速率≥5Gb/s，可快速导出视频。 8.支持视频专用大容量存储，本地视频存储容量≥8TB。 9.支持动态视频实时显示。 10.支持实时视频全屏显示。 11.支持PAD控制。 12.支持自动创建病例，按日期以及序号生成姓名字段。 13.支持触摸屏拼音输入和手写输入方式进行病例信息录入。 14.支持触摸键盘式输入患者基本信息，包括患者姓名、性别、年龄、住院号、门诊号以及病情描述等。 15.支持标识显示，在查找病例时，当天有病例的日期有专门的颜色显示，区别无病例的日期。 16.支持照片打印功能，选择采集的图片后可直接打印。 17.支持H.264/ H.265编码，支持CPU编码，编码质量≥6档可调。最大编码≥400M。 18.支持视频自定义分段，可选择完整录制，也可按时长进行分段录制。 19.支持视频录制过程中的暂停录制和恢复录制。 20.支持多路及多格式录制，可同时录制视频文件在外置存储设备及本地磁盘，可以同时录制MP4文件及TS文件。 21.支持在接入外置存储设备时，软件自动提示并可一键切换存储路径至外置存储设备。 22.支持录制状态显示和查看，内容包括当前录像状态、已录制时长-含总录制时长和当前时段的录制时长、当前磁盘写入速度、存储路径所在磁盘可用空间比例、剩余可录制时长、当前病例下已录制视频数量。 23.★支持音频和视频的同步录制，配备需音频输入、输出设备。 24.支持异常视频的自动修复，录制过程出现断电、异常关机等特殊情况时，确保未进行保存操作的视频不丢失，软件对其自动修复，可正常浏览及编辑。 25.支持语音控制，可通过语音唤醒设备，并进行开始录像、停止录像、开始直播、停止直播、采集图片的操作。 26.支持录制过程中的智能语音提示，在开始录像、暂停录像、恢复录像、停止录像、采集图片时，发出提示语音。 27.支持U盘检测和提醒，开始录像时，若未检测到U盘，或检测到U盘但未选择U盘为存储路径时进行语音提示（。 28.支持录制风险提示，在录制过程中，若检测到U盘被拔出，可语音提示。 29.支持视频录制30帧和60帧的一键切换。 30.▲支持4K3D的视频录制。 31.支持静态图片的采集。 32.支持一键全屏已采集图片。 33.支持直播功能，可以1920*1080及1280*720分辨率进行推流。 34.支持推流的码率设置，范围包含2M～8M可选。 35.可自定义直播间名称。 36.支持独立的直播画面参数，包括亮度、对比度、饱和度、色度。 37.支持软件内操作直接连接WiFi网络及输入密码。 38.★配置包含：影像处理终端工作站，≥10英寸触摸显示器、4K刻录系统软件、USB接口、电源线、键盘、视频线、采集开关 39.▲支持的内镜影像设备包含：宫腔镜、腹腔镜、关节镜、手术显微镜、胃镜、肠镜、支气管镜等. 16; 耳鼻喉综合治疗台; 1; 一、技术需求 1.▲工作主机柜：具备钢化玻璃台面尺寸≥990mm*580mm*800mm，厚度≥12mm，书写单元尺寸≥950mm*780mm*800mm；整机箱体为≥2.0mm冷轧钢板； 2.控制系统：具备模块化控制系统，有自动控制加热除雾、LED检查灯等，具备蓝/绿灯光提示工作状态；喷枪和吸枪具备接触感应式开关，即提即用； 3.▲药物喷枪：气路水路分离；具备可快速换药喷枪； 4.多功能吸枪：能够自控调节吸力，适配多种吸引管； 5.▲具备无油正压泵：最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力范围不超过0.12～0.15Mpa；有消音减震装置，噪音≤50dB； 6.负压泵：最高吸引力≥0.1MPa，流量≥7 L/min，噪音≤50dB； 7.LED聚斑检查灯：包含黄、白色光源，照度、色温可无极调节，照度≥35000Lx,色温范围包含3000K～6700K可调，显指≥90，功率≤9w；具备手势感应开关；具备阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调； 8.加热除雾装置：热风加热，自动控制，具备新风加热除雾； 9.304不锈钢器械盘器械盘：≥长500mm *宽350mm*高45mm； 10.吸引管：包含φ2.0、φ3.0规格，可高温高压重复消毒； 11.不锈钢带盖药棉罐：直径≥90mm； 12.LED 观片灯组件：色温≥6500K，光源寿命≥10万小时，厚度≥25mm；可挂墙，能够无极调光，有自动感应、亮度记忆功能，即插即亮； 13.医生椅：具备安全防爆气动升降，升降行程范围包含450mm～570mm；椅背倾仰调节≥10度,椅背加底盘倾仰调节≥10度； 14.电动检查椅：能够电动控制升、降，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度；具备纯钢结构椅身，最大承重≥150kg；靠背可后放≥180°，可做小型手术台使用； 15.★配置要求：功能台面1张、烤漆机柜1套、按键控制系统2套、防泄漏喷枪（直）6支、防泄漏喷枪（弯）4支、吸枪4支、吸引管2.0和 3.0各5根、正压泵和负压泵各1台、加热除雾装置2套、不锈钢器械盘2个、污染液收集装置2套、污染器械收纳装置2组、正压压力表2个、负压压力表2个、药棉罐3个、书写桌1套、检查灯（含360度旋转灯臂）2套、LED观片灯及组件1套、医生椅2张、电动检查椅2张、鼠标垫2张.. 注：1、本项目核心产品为：无创呼吸机、血液透析设备 2、本项目强制节能产品为：无 3、本项目环境标志产品为：无 4、以上参数带“★”为实质性要求，不满足作无效投标处理；带“▲”为重要参数，不满足作扣分处理。 5、投标产品带“▲”号条款，投标时需提供相应的证明材料，包括产品制造厂家公开的彩页资料或经由第三方有资质检测机构出具CMA的检测报告等能够证明投标产品符合招标文件要求的证明材料，无有效证明材料或材料不完整的该项参数将视为负偏离（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数中的要求为准）。 （1）采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品； （2）除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中产品名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。 （3）本项目技术参数、服务内容及要求中所列明的行业政策法规、技术标准、规范等可能出现过期、废除、引用错误等情形。如出现以上情形的，以国家或有关部门最新行业政策法规、技术标准、规范为准，均不影响采购文件、采购活动的有效性。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 质量要求 | ## 1、投标人提供的产品为全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合我国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和投标人投标文件承诺。 2、产品须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。 3、产品质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。 4、投标人所提供与本项目相关的所有货物送到安装地点时，须通知采购人项目负责人、资产管理员到场依据合同清单确认并签字后方可实施安装，如所供货物与合同清单不一致的，采购人将采取退货处理并追究违约责任。 5、投标人所交产品不符合规定或质量不合格的，由投标人负责在合同约定的交货时间内整改，并承担换货而支付的一切费用。投标人不能调换的，按不能交货处理。 6、投标人应保证所投产品须是原制造商生产，全新的、未使用过的(包括零部件，专用工具等)。属医疗器械管理的产品其生产，注册，销售，包装(包括标识，标牌)，运输，安装及使用、维护等符合2023年国务院修改颁发的《医疗器械监督管理条例》相关规定（在2023年修致颁发《医疗器械监督管理条例》以后注册的产品说明书, 标识(签)等符合第二十七条的相关规定）； ## 7、质保期及质保要求： 7.1、在质保期内，投标人对所提供的货物进行免费维修维护，投标人技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误使用物品时间应顺延质保时间，按每耽误使用物品1天顺延质保20天计。 7.2、质保期内出现质量问题，投标人在接到采购人通知后1小时内响应，24小时内到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。 7.3、在验收期或质保期内，如果货物的数量、规格、质量或性能与合同和投标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求中标人退货或采取相应补救措施。 序号; 采购标的; 数量; 单位; 质保期; 备注. 1; 无创呼吸机; 17; 台; 5年. 2; 床旁支气管镜; 1; 台; 3年. 3; 肌电图仪; 1; 台; 3年. 4; 内窥镜成像系统一（电子胃肠镜）; 1; 台; 6年（主机6年，镜子3年）. 5; 内窥镜成像系统二（电子胃肠镜）; 1; 台; 6年（设备6年，镜子3年）. 6; 彩色多普勒超声诊断仪1; 1; 台; 6年. 7; 彩色多普勒超声诊断仪2; 1; 台; 6年. 8; 彩色多普勒超声诊断仪3; 1; 台; 6年. 9; 射频消融; 1; 台; 3年. 10; 等离子电切系统; 1; 台; 3年. 11; 血液透析设备; 13; 台; 10年 （细菌过滤器质保1年）. 12; 血液透析滤过设备; 7; 台; 10年 （细菌过滤器质保1年）. 13; 内瘘红外线治疗仪; 1; 台; 3年. 14; 电生理（视觉诱发电位ＶＥＰ、视网膜电位ＥＲＧ）; 1; 台; 3年. 15; 内窥镜摄录采集系统; 1; 台; 3年. 16; 耳鼻喉综合治疗台; 1; 台; 3年. |
| 2 | ★ | 报价要求 | 投标报价应是包括货物（含设备接入系统接口费）、系统升级、材料（包含辅助、配套材料）、制造、包装、、设备接入系统接口、安装、培训、运输（包含装卸车费、人工运输费）、利润、税金、等验收合格交付使用之前及保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 |
| 3 | ★ | 知识产权要求 | 投标产品及提供服务报价包含所有相关知识产权，供应商应保证所提供的所有货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。 |
| 4 | ★ | 履约验收 | ## 1、安装验收：成交人在设备安装、调试、操作应用和维护保养培训后，可向采购人申请验收,采购人在接到验收申请后在5个工作日内组织完成安装验收。 2、最终验收：安装验收合格后，进入试用期，试用期不超过60天；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5日内完成最终验收。 3、技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“采购清单及技术要求”及成交投标人响应文件进行验收。 4、商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“采购合同条款”及成交投标人响应文件进行验收。 5、履约验收标准：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以采购文件、合同要求及成交投标人响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与中标人的响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 6、验收程序和内容：采购合同条款和技术条款均逐条验收。 7、验收相关事宜及法律责任：如出现成交投标人提供虚假材料谋取成交或达不到采购要求的，采购方有权按政府采购相关法律法规向采购方同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 5 | ★ | 风险处置措施和替代方案 | ## 1、风险处置措施：除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，成交投标人不得放弃成交，成交投标人无故放弃成交的将承担由此带来的一切风险。 ## 2、替代方案：本项目无替代方案。 |
| 6 | ★ | 其他要求 | ## 1、中标人在申请验收之前须向采购人提供产品原制造商完整的操作。应用、维护保养等中文资料(包括产品设置的所有密码并对采购人全开放)以及产品质量可追溯证明材料，必要时采购人有权要求中标人提供具有相应资质的第三方产品整机性能检测报告(包括检测报告原件)以及与质量相关的证明材料。中标人不能按时提供上述资料，采购人有权拒绝验收。 ## 2、中标人提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 ## 3、如货物经中标人2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物且须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 签订合同并收到采购人提出供货要求60日内完成供货。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 乐山市五通桥区人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，到货安装完毕并最终验收合格，收到发票后，达到付款条件起60日内，据实结算说明为支付合同总金额的95%。 2、尾款，验收合格使用一年内，达到付款条件起60日内，据实结算说明为支付合同总金额的5%。 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）安装验收：成交人在设备安装、调试、操作应用和维护保养培训后，可向采购人申请验收,采购人在接到验收申请后在5个工作日内组织完成安装验收。 （2）最终验收：安装验收合格后，进入试用期，试用期不超过60天；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5日内完成最终验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 见“3.3.1.服务内容要求”中“质量要求” |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、中标人违约责任 （1）中标人交付的货物质量不符合合同规定或未按合同履行义务的，中标人应 向采购人支付合同总价的百分之二十 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。 （2）中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的违约金，违约金按万分之一/天；逾期交货超过 30 天，采购人有权单方解除合同，中标人则应按合同总价的百分之 二十 的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 （3）中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的检测机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货而违约，中标人须在 十 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权单方解除合同，中标人应另付合同总价的百分之二十 的赔偿金给采购人。 （4） 中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决（或判决）有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 （5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。中标人应当承担的违约金、赔偿金，采购人有权在未付款项中予以扣除。 2、争议解决： （1）因服务或货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定，鉴定费由中标人垫付。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 （2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

一、★供应商在填报“报价明细表”时，要按每个产品进行填报，报出每个产品的“品牌、规格、型号、产地、制造商名称 、生产厂家名称 、单位 、单价和数量“。二、供应商应根据项目特点提供实施方案。三、供应商在进行中小企业声明时，按产品名称进行声明。

## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。并提供供应商营业执照复印件及法人身份证复印件加盖公章。 | 投标文件封面,投标（响应）函,营业执照.docx |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 4.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资质1 | 投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证或备案凭证； 投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用）。 | 特殊资格要求.docx |
| 2 | 特殊资质2 | 投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（仅限医疗器械适用） | 特殊资格要求.docx |

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 技术、服务要求审核 | 供应商需在项目电子化交易系统中按“第三章3.2技术要求和3.3.1.服务内容要求“逐一全部响应，并进行电子签章。 | 3.2技术参数偏离表.docx,投标人应提交的相关证明材料,3.3.1服务要求.docx |
| 3 | 商务要求审核 | 供应商需在项目电子化交易系统中按“第三章3.3.2.商务要求和3.4其他要求”按其顺序对应逐一全部列入此表进行应答，并进行电子签章 | 投标人应提交的相关证明材料,3.3.2商务要求.docx |
| 4 | 超限价审核 | 是否超过最高限价 | 报价明细表 |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### 5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### 5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

#### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### 5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评标方法、细则及标准

#### 5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

#### 5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 产品配置性能技术 | 1、带“★”符号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，有一项负偏离的作无效投标处理； 2、带“▲”项参数为本次招标项目的“主要指标”（共77条， 33 分），得分=（投标人满足技术服务要求的数量÷77）×33分； 3、其他的为“一般指标”（共462条,12分），得分=（投标人满足技术参数要求条款的数量÷462）×12；计算结果保留两位小数。 注：带▲的技术参数需按要求提供相关证明材料（参数后有专门说明的按照说明提供材料，未说明的提供彩页、说明书、检测报告等能证明即可），否则视为不满足。参数无子项的要求，按该条款计算；参数有子项的要求，按最末级的子项条款计算。 | 45.0000 | 客观 | 投标人应提交的相关证明材料 3.2技术参数偏离表.docx |
|  | 项目实施方案 | 1、根据投标人针对本项目提供的供货服务方案，包括但不限于：①运输方式②供货期保障措施③供货人员安排等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得6分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 2、根据投标人针对本项目提供的人员培训方案，包括但不限于：括①培训内容②培训时间③培训人员安排等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得6分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 3、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务质量保证措施；②后续服务计划及保障措施；③后期服务人员保障及措施；④技术支持能力；⑤故障响应、处理流程及应急响应机制等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得10分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 | 22.0000 | 主观 | 项目....方案.docx |
|  | 履约能力 | 投标人提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖公章。 | 3.0000 | 客观 | 类似业绩.docx |
| 价格分 | 合计 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 30.0000 | 客观 | 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

### 5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

### 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：报价表

详见附件：报价明细表

详见附件：3.2技术参数偏离表.docx

详见附件：3.3.1服务要求.docx

详见附件：3.3.2商务要求.docx

详见附件：类似业绩.docx

详见附件：特殊资格要求.docx

详见附件：项目....方案.docx

详见附件：营业执照.docx

## 第七章 拟签订合同文本

# 采购项目名称-采购包名称（第X包）

# 政府采购合同

合同编号： __________________________

采购人（甲方）：__________________________

供应商（乙方）：__________________________

签订地点： __________________________

签订时间：

signTimePostilSign

## 使用说明

#### 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、项目信息

1.1.采购项目名称：___________________________

1.2.采购项目编号：___________________________

1.3.采购计划编号：___________________________

1.4.政府采购组织形式：___________________________

1.5.政府采购方式：___________________________

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

1.6.4.中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

1.6.5.中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

本项目外商投资企业类型为全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

1.8.项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 计量单位 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

合同分包：

| 序号 | 分包方式 | 分包主要内容 | 分包供应商/制造商名称 | 分包供应商/制造商类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涉及绿色产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1.乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2.乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1.乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2.在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3.乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4.在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1.条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

### 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥____________________元（大写：____________________）

其他情况说明：

3.2.支付方式

一次性支付分期付款

3.3.付款进度安排

| 期次 | 支付金额（元） | 计划支付日期 | 收款人 | 支付说明 | 是否预付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、合同履行

4.1.交货时间：____________________，履约时间：-

4.2.交货地点：____________________

4.3.分期履行要求：____________________

4.4.风险处置措施和替代方案：____________________

### 五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

### 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

### 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

### 八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2.迟延交货的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

### 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金：

履约保证金金额(元)：

履约保证金收取比例：

履约保证金收取方式：

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

11.7.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.7.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2.合同的中止

11.7.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3.合同的终止

11.7.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.8.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

| 甲方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

| 乙方 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖章） |
| 法定代表人或其授权委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |