吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目

公开招标文件

采购人：吐鲁番市维吾尔医医院

项目编号：XZJ262-005-ZK

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

第三部分  采购需求	27

第四部分  评审方法（综合评分法）	36

第五部分  政府采购合同	42

第六部分  投标文件格式	56

# 第一部分  招标公告

项目概况 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年4月29日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ262-005-ZK

项目名称：吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：27803000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（一包：1.5T磁共振成像系统）

数量: 1

预算金额（元）: 8500000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购1.5T磁共振成像系统1台

标项二

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（二包：多层螺旋CT）

数量: 1

预算金额（元）: 4300000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购多层螺旋CT1台

标项三

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（三包：数字化摄影X射线机）

数量: 2

预算金额（元）: 2700000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购数字化摄影X射线机（悬吊DR）1台、数字化摄影X射线机（双立柱DR）1台

标项四

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（四包：移动式X射线机（移动式中C型臂））

数量: 1

预算金额（元）: 1600000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购移动式X射线机（移动式中C型臂）1台

标项五

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（五包：全身彩色多普勒超声波诊断仪）

数量: 1

预算金额（元）: 2200000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购全身彩色多普勒超声波诊断仪1台

标项六

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（六包：超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪）

数量: 1

预算金额（元）: 2470000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪1台

标项七

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（七包：4K荧光3D腹腔镜系统、4K超高清宫腔镜系统、电子直肠镜检查系统）

数量: 1

预算金额（元）: 2100000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购4K荧光3D腹腔镜系统1台、4K超高清宫腔镜系统1台、电子直肠镜检查系统1台

标项八

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（八包：4K高清电子阴道镜、生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪））

数量: 1

预算金额（元）: 440000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购4K高清电子阴道镜1台、生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪）1台

标项九

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（九包：呼吸机、麻醉工作站、除颤监护仪）

数量: 1

预算金额（元）: 830000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购呼吸机2台、麻醉工作站2台、除颤监护仪1台

标项十

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（十包：监护仪、单通道注射泵、双通道注射泵）

数量: 1

预算金额（元）: 750000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购监护仪10台、单通道注射泵3台、双通道注射泵8台

标项十一

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（十一包：医用分子筛制氧系统）

数量: 1

预算金额（元）: 1500000

单位：台

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购医用分子筛制氧系统1台

标项十二

标项名称: 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目（十二包：十二道心电图机、十八道心电图机）

数量: 1

预算金额（元）: 413000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购十二道心电图机9台、十八道心电图机1台

备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，采购合同签订后30日内交货并完成安装调试

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%；

3.本项目的特定资格要求：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12：投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

三、获取招标文件

时间：2026年4月9日至2026年4月17日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月29日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年4月29日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市维吾尔医医院

地 址：吐鲁番市高昌区老城西路970号

联系方式：0995-8563861

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

联系方式：13399958618、18209951826

3.项目联系方式

项目联系人：朱金玉、董蕊、程燕燕

电话：13399958618、18209951826

第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 吐鲁番市维吾尔医医院医疗设备更新项目 |
| 2 | 采购人 |  | 名 称：吐鲁番市维吾尔医医院 地 址：吐鲁番市高昌区老城西路970号 联系人：买科长 联系方式：0995-8563861 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 项目联系人：董蕊、程燕燕 项目联系方式：13399958618、18209951826 |
| 4 | 监管部门 |  | 名称：吐鲁番市财政局 |
| 5 | 预算价 |  | 预算价：27803000元 |
| 6 | 采购内容 |  | 详见本项目招标文件第三部分采购需求。 核心产品：七包：4K荧光3D腹腔镜系统，八包：生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪），九包：麻醉工作站，十包：监护仪， 核心产品品牌需≥3家；品牌不满足三家的将导致项目有效投标人不足三家。 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%； 3、本项目的特定资格要求:投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》； 4、本项目不接受联合体投标 ； 5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 信息公告媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ### 详见投标文件格式 |
|  |  | 商务、技术部分 | 详见投标文件格式 |
| 10 | 是否允许联合体投标 |  | □是 ☑否 |
| 11 | 是否接受进口产品 |  | □是 ☑否 备注：本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。 |
| 12 | 是否允许分包 |  | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 接收询问和质疑的联系方式 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 联系人：董蕊 联系方式：13399958618 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。 注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间 |  | 2026年4月29日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件的递交、解密 |  | 1、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。 2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统 |
| 19 | 评标委员会的组成 |  | 采购单位依法组建评标委员会共7人组成，其中采购人代表1人和评审专家6人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式：/ |
| 20 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额：标项一：50000元；标项二：40000元；标项三：15000元；标项四：10000元；标项五：20000元；标项六：19000元；标项七：18000元；标项八：4000元；标项九：8000元；标项十：7000元；标项十一：12000元；标项十二：5000元； 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式； 如采用网上银行方式，采购代理机构账号信息如下： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 如供应商通过政采云平台申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 21 | 节能、环境标志产品要求（如涉及） |  | 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 1、本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。2、属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。3、如果投标产品既即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。4、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 22 | 中小企业 政策 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 ☑非专门面向中小企业预留采购项目。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程由符合政策要求的小微企业承接，小微企业报价给予 10% 扣除。 □专门面向中小企业采购项目。即：供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小微企业承接。 □专门面向小微企业采购项目。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的小微企业承接。 |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 25 | 履约保证金 |  | 1、金额：□免收 ☑合同价的10 % 2、支付方式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。 注意事项：以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 26 | 代理服务费 |  | 招标代理服务费：按照差额定律累进计费方式计算，标准如下：成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%；成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%；成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%；下浮20%计取； 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 |
| 27 | 付款方式 |  | 合同签订后由甲方支付给乙方合同总价款的50%预付款，乙方将设备及附件等交付现场，验收合格后，设备安装、完成验收、设备正常使用，甲方支付给乙方合同总价的50%货款； |
| 28 | 交货期 |  | 采购合同签订后30日内交货并完成安装调试 |
| 29 | 质保期 |  | 整机质保期：3年 |
| 30 | 交货地点 |  | 吐鲁番市维吾尔医医院，采购人指定地点验收、交货。 |
| 31 | 质量标准 |  | 1、合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。 2、无论招标文件中是否要求，供应商所投产品均应符合国家强制性标准。 |
| 32 | 争议的解决 |  | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 33 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要 |
| 34 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要 |
| 35 | 低价不正当竞争预防措施 |  | 低价不正当竞争预防措施(实质性要求): - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 36 | 本国产品政策说明 |  | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准 ”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 37 | 其他 |  | 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 |
| 38 | 推荐中标候选人 |  | 中标候选人数量： 3 家 确定中标人：采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人 |
| 注意事项 | 注：1、招标文件中部分加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同. 注：本项目为电子全流程，电子签章与公章具有同等效力。 |  |  |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的采购活动。

2.定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆新之建工程咨询有限公司。

2.4“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2)以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

3)符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6潜在投标人：指符合本招标文件规定的供应商。

3.投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.2本次招标是否允许由两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.5投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.资金来源

4.1资金来源：本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.纪律

6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2)投标人之间约定中标人；

3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

10.4投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

10.5投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件应当按照招标文件的要求编制。投标文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件构成。投标文件的部分格式要求详见第六部分《投标文件格式》。

12.2投标人递交的投标文件是招标文件中采购需求、评标标准及第六部分“投标文件格式”内容中涉及的证明文件。

12.3投标人对照招标文件《采购需求》，说明所提供货物或服务已对招标文件《采购需求》做出了响应，或申明与招标文件《采购需求》的偏差和例外。如招标文件《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

12.4投标人认为应附的其他材料。

12.5 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.6投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.7投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许分包详见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.4终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.5中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

16.6有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接收,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购人不予受理。

18.2本项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

20.1采用不见面开标方式（详见投标人须知前附表第17项的规定）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等环节。开标时，投标人应当使用编制本项目电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

20.2投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2开标结束后，采购人按照招标文件资格审查要求的内容对各供应商进行资格审查。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

22.3采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 符合性审查

23.1 评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

24.4政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体可不再重复提交。成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.8评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4对投标文件报价计算错误按以下原则修正：

25.4.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中开标记录内容为准）

25.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

26.评标过程要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.确定中标人

28.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标公告

29.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

30.采购项目废标

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

31.履约保证金

31.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定，在签订合同前交纳。

31.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

32.代理服务费

32.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

33.中标通知书

33.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

33.3中标通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

34.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

34.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

34.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

34.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.6采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

## 十一、询问和质疑

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

36.8质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

36.9投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.10投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.11质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

36.12投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.13投标人在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

37.2投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其他所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.3采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

37.4各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 采购需求

医疗设备采购清单

| 序号 | 包段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包 | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| 2 | 二包 | 多层螺旋CT | 1 | 台 | 430 | 430 |  |
| 3 | 三包 | 数字化摄影X射线机（悬吊DR） | 1 | 台 | 170 | 270 |  |
|  |  | 数字化摄影X射线机（双立柱DR） | 1 | 台 | 100 |  |  |
| 4 | 四包 | 移动式X射线机（移动式中C型臂） | 1 | 台 | 160 | 160 |  |
| 5 | 五包 | 全身彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 台 | 220 | 220 |  |
| 6 | 六包 | 超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 台 | 247 | 247 |  |
| 7 | 七包 | 4K荧光3D腹腔镜系统 | 1 | 台 | 110 | 210 | 核心产品 |
|  |  | 4K超高清宫腔镜系统 | 1 | 台 | 80 |  |  |
|  |  | 电子直肠镜检查系统 | 1 | 台 | 20 |  |  |
| 8 | 八包 | 4K高清电子阴道镜 | 1 | 台 | 22 | 44 |  |
|  |  | 生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪） | 1 | 台 | 22 |  | 核心产品 |
| 9 | 九包 | 呼吸机 | 1 | 台 | 14 | 83 |  |
|  |  | 呼吸机 | 1 | 台 | 9 |  |  |
|  |  | 麻醉工作站 | 2 | 台 | 28 |  | 核心产品 |
|  |  | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 十包 | 监护仪 | 9 | 台 | 6.6 | 75 | 核心产品 |
|  |  | 监护仪 | 1 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 单通道注射泵 | 3 | 台 | 0.4 |  |  |
|  |  | 双通道注射泵 | 8 | 台 | 0.8 |  |  |
| 11 | 十一包 | 医用分子筛制氧系统 | 1 | 台 | 150 | 150 |  |
| 12 | 十二包 | 十二道心电图机 | 9 | 台 | 3.8 | 41.3 |  |
|  |  | 十八道心电图机 | 1 | 台 | 7.1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2780.3 |  |

备注：1.本项目投标单价和总价不得超过上述最高控制单价及最高控制总价，否则投标无效。

2.对《采购需求》中技术参数带“★”条款，每出现一条负偏离，其投标视为无效；

商务要求

1.交货期：采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。

2.付款方式：合同签订后由甲方支付给乙方合同总价款的50%预付款，乙方将设备及附件等交付现场，验收合格后，设备安装、完成验收、设备正常使用，甲方支付给乙方合同总价的50%货款；

3.交货地点：吐鲁番市维吾尔医医院，采购人指定地点验收、交货。

4.整机质保期：3年。

5.质量标准：符合国家或行业相关标准。

6.验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

6.1.验收方对货物质量有异议的，有权邀请法定的质量检测机构进行质量复检，相关检测费用由投标人承担。

6.2.验收方也可以在收到货物后15日内向投标人提出书面异议，经核实确属投标方责任的，验收方有权退货。

7售后服务

7.1.乙方在接到设备故障通知后2小时内响应，24小时内必须到达故障现场，48小时内处理故障，免费（交通费等）上门维修；

7.2.每3个月上门维护保养一次,质保期内免费提供服务支持及更换零配件；

7.3.质保期内：质保期内（质保期自验收合格之日起开始算，如果由于供方责任致使产品不能验收，此质保期顺延)，免费维修及更换配件，供方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施，保证终身提供所供产品的所有维修零备件。

7.4.质保期外：中标人仍应负责对产品提供终身维修服务，并只能收取配件费和材料费。

7.5.所有产品必须具备出厂合格证，出厂日期必须在半年以内。

7.6.安装与调试：必须将设备、系统安装并调试到正常运行的最佳状态。

7.7.所有费用(运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中。

7.8.系统免费接入医院现有PACS、LIS、HIS,EMR等系统对接所需的全部接口开发、数据联调、第三方协调等所有费用，保证各项功能正常使用；后续医院如需更换信息系统，中标方应无偿提供该设备与新系统的对接服务，并承担由此产生的接口开发、联调测试等全部相关费用，医院不再另行支付；承担设备工作站的永久性免费升级。

7.9.中标人与采购人签订合同前需提供所投产品生产厂家授权书。

8.培训服务：一包、五包、六包、七包（4K荧光3D腹腔镜系统、4K超高清宫腔镜系统）中标方按照采购人要求需提供为期三至六个月上级医院人员培训，其中一包：1.5T磁共振成像系统聘请专业专家进行医院指导。

9.其他要求：

9.1.1一包（1.5T磁共振成像系统）中标方需承担安装产生的一切费用，如：机房改扩建方案（包含图纸）、防护措施、装修、放射防护预评、控评、安装等相关工作及费用。

9.1.2 二包（多层螺旋CT）中标方需承担安装产生的一切费用（包含医院现有1台CT），如：移机、安装、机房改造方案（包含图纸）、防护措施、装修、放射防护预评、控评、安装等相关工作及费用。

9.1.3 三包（2台数字化摄影X射线机）中标方需承担安装产生的一切费用，如：现有1台X射线机的拆卸、机房改造方案（包含图纸）、防护措施、装修、放射防护预评、控评、安装等相关工作及费用。

9.1.4 四包（移动式C型臂X射线机）中标方需承担安装产生的一切费用，如：放射防护预评、控评、安装等相关工作及费用。

9.2.十一包（医用分子筛制氧系统）：

9.2.1中标方需承担安装产生的一切费用，如：机房改造方案（包含图纸）、设备就位、开洞、管道更改、办理压力容器证书等相关工作及费用。

9.2.2由于医院现有场地限制，需投标提供方舱式制氧机，方舱占地面≤30平方米。

9.2.3医院现有制氧机、负压站、空气站移机及安装服务，产生的一切费用均由投标方承担。

9.2.4后期医院制氧机房具备安装条件后，制氧机的移机安装均由投标方承担。

一包：1.5T磁共振成像系统技术参数

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |  |
| 投标机型为各公司已获得NMPA的最高档1.5T磁共振机型。各个厂家均提供光纤平台的产品。 |  |  |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| ★2.2 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 超导线圈匀场 |  |
| 2.6 | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 2.7 | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |  |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |
| 2.8.1 | 40 cm DSV | ≤0.6ppm |  |
| 2.9 | 液氦消耗量 | 零消耗 |  |
| 2.9.1 | 具备氦压可视监视屏 | 具备 |  |
| 2.9.2 | 液氦腔容量 | ≤1300L |  |
| 2.10 | 磁体长度 | ≤170 cm |  |
| ▲2.11 | 检查通道孔径 | ≥70 cm |  |
| 2.12 | 磁体重量（含液氦） | ≤4.5吨 |  |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |
| ▲3.1 | 最大单轴梯度场强 | ≥45mT/m |  |
| ▲3.2 | 最大单轴梯度切换率 | ≥200 T/m/s |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |  |
| 3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥50cm |  |
| 3.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 3.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.11 | 工作周期 | 100% |  |
| 4. 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |  |
| 4.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| ▲4.3 | 射频发射功率 | ≤18kW |  |
| ▲4.4 | 独立射频接收通道数（非系统最大通道数） | ≥32通道 |  |
| 4.5 | 射频接收采样率 | ≥80MHz |  |
| ▲4.6 | 射频发射带宽 | ≥600kHz |  |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 5.射频接收线圈 |  |  |  |
| 5.1 | 神经血管或头颈联合线圈 | ≥16单元 |  |
| 5.2 | 腹部相控阵线圈 | ≥20单元 |  |
| 5.3 | 全脊柱相控阵线圈 | ≥24单元 |  |
| 5.4 | 乳腺专用线圈 | ≥16单元 |  |
| 5.5 | 膝盖专用线圈 | ≥16单元 |  |
| 5.6 | 肩关节专用线圈 | ≥8单元 |  |
| 5.7 | 大号多功能毯式线圈 | ≥8单元 |  |
| 5.8 | 小号多功毯式线圈 | ≥8单元 |  |
| 6. 计算机系统 |  |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU | ≥8核 |  |
| 6.2 | CPU个数 | ≥4个 |  |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.5GHz |  |
| 6.5 | 内存大小 | ≥2TB， |  |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥27英寸彩色LCD |  |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥2TB |  |
| 6.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |  |
| 6.10 | 阵列处理器主频 | ≥2.1GHz |  |
| 6.11 | 阵列处理器内存 | ≥128GB |  |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥960GB |  |
| 6.13 | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) | ≥62000幅/秒 |  |
| 6.14 | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |  |
| 6.15 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |  |
| 7.1 | 3D后处理 | 具备 |  |
| 7.2 | MPR后处理 | 具备 |  |
| 7.3 | SSD后处理 | 具备 |  |
| 7.4 | MIP后处理 | 具备 |  |
| 7.5 | 图像回放软件 | 具备 |  |
| 7.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 7.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 7.8 | t-test定量分析 | 具备 |  |
| 7.9 | ADC-map | 具备 |  |
| 7.10 | T1，T2值计算 | 具备 |  |
| 7.11 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 7.12 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 8. 检查环境 |  |  |  |
| 8.1 | 扫描患者体重 | ≥250Kg |  |
| 8.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |  |
| 8.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |  |
| 8.4 | 最低床位 | ≤50cm |  |
| 8.5 | 检查床最大床速 | ≥10cm/s |  |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥240cm |  |
| 8.7 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |
| 8.8 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.9 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.10 | VCG心电门控 | 具备 |  |
| 8.11 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.12 | 人工智能流程优化技术 |  |  |
| 8.12.1 | 人工智能头部流程优化技术 | 具备 |  |
| 8.12.2 | 人工智能膝关键流程优化技术 | 具备 |  |
| 8.12.3 | 智能一键后处理技术 | 具备 |  |
| 9. 后处理接口 |  |  |  |
| 9.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 9.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 9.3 | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 9.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 9.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 9.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |
| 9.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |  |
| 10. 扫描参数 |  |  |  |
| 10.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 10.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |
| 10.5 | EPI 最短TR (128x128) | ≤5ms |  |
| 10.6 | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.3 ms |  |
| 10.7 | EPI 最短TR (256x256) | ≤5 ms |  |
| 10.8 | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6 ms |  |
| 10.9 | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |
| 10.10 | 最小扫描视野 | ≤5mm |  |
| 10.11 | EPI最大因子 | ≥256 |  |
| 11. 扫描序列 |  |  |  |
| 11.1 | 零TE扫描序列 |  |  |
| 11.2 | 自旋回波(SE) |  |  |
| 11.2.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 11.2.3 | FSE回波分享 | 具备 |  |
| 11.2.4 | 三维FSE序列 | 具备 |  |
| 11.2.5 | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 11.2.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.2.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 11.2.8 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复（IR） |  |  |
| 11.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 11.3.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |  |
| 11.3.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |  |
| 11.3.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 梯度回波(GRE) |  |  |
| 11.4.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |
| 11.4.2 | 3D梯度回波 | 具备 |  |
| 11.4.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.4.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.4.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.4.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.4.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |
| 11.5 | 平面回波(EPI) |  |  |
| 11.5.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 11.5.2 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 11.5.3 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11.5.4 | 反转EPI | 具备 |  |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |
| 12.1 | 全身铁脂双定量成像 |  |  |
| 12.1.1 | 独立FDA认证 | 具备 |  |
| 12.1.2 | 6脂肪峰模型 | 具备 |  |
| 12.1.3 | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 | 具备 |  |
| 12.2 | 零TE成像 |  |  |
| 12.2.1 | 零TE 三维T1WI成像 | 具备 |  |
| 12.3 | 体部成像 |  |  |
| 12.3.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |  |
| 12.3.2 | k空间共享成像腹部动态T1成像 | 具备DISCO/TWIST VIBE |  |
| 12.3.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 12.3.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |  |
| 12.3.5 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 12.3.6 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 12.3.7 | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 12.3.8 | 磁共振椎管造影 | 具备 |  |
| 12.4 | 神经成像 |  |  |
| 12.4.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |  |
| 12.4.1.1 | Spiral K空间填充 | 具备 |  |
| 12.4.1.2 | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |  |
| 12.4.1.3 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |  |
| 12.4.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |
| 12.4.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 12.4.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 12.4.5 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.5 | 弥散成像 |  |  |
| 12.5.1 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 12.5.2 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 12.5.3 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 12.5.4 | ADC-map彩图 | 具备 |  |
| 12.5.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |
| 12.6 | 灌注成像 |  |  |
| 12.6.1 | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 12.6.2 | rCBV分析 | 具备 |  |
| 12.6.3 | TTP分析 | 具备 |  |
| 12.6.4 | MTT分析 | 具备 |  |
| 12.6.5 | 负积分图 | 具备 |  |
| 12.6.6 | 检索图 | 具备 |  |
| 12.6.7 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 12.6.8 | 彩色显示 | 具备 |  |
| 12.7 | 血管成像 |  |  |
| 12.7.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |
| 12.7.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |
| 12.7.3 | 门控2D血管 | 具备 |  |
| 12.7.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 12.7.5 | 增强对比MRA | 具备 |  |
| 12.7.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |
| 12.7.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 12.7.8 | 自动移床MRA | 具备 |  |
| 12.7.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |  |
| 12.7.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |  |
| 12.7.11 | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 12.7.12 | 多层面重建 | 具备 |  |
| 12.7.13 | 曲面重建 | 具备 |  |
| 12.7.14 | 电影回放 | 具备 |  |
| 12.8 | 心脏成像 |  |  |
| 12.8.1 | 常规形态学成像 | 具备 |  |
| 12.8.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 12.8.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |  |
| 12.8.4 | 亮血技术 | 具备 |  |
| 12.8.5 | 心电触发 | 具备 |  |
| 12.8.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
| 12.8.7 | 快速心脏电影 | 具备 |  |
| 12.9 | 肿瘤成像 |  |  |
| 12.9.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |  |
| 12.9.2 | 类PET成像功能 | 具备 |  |
| 13. 压缩感知技术 |  |  |  |
| 13.1 | 压缩感知技术 | 具备 |  |
| 14. 并行采集技术 |  |  |  |
| 14.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |
| 14.2 | 并行采集加速因子 | ≥4 |  |
| 14.3 | 自动校准技术 | 具备 |  |
| 15. 伪影校正技术 |  |  |  |
| 15.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 15.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |
| 15.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 15.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 15.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 16. 其他技术参数要求 |  |  |  |
| 16.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 16.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 16.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 16.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 16.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 16.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 16.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 16.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 16.10 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 16.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 16.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
| 16.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 16.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 16.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |
| 16.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 16.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 16.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 16.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
| 16.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 16.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
| 16.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 16.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
| 16.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 17 | 辅助设备（按照院方需求配备） |  |  |
| 17.1 | 主计算机不间断电源UPS | 具备 |  |
| 17.2 | 原厂线圈存储柜 | 具备 |  |
| 17.3 | 精密空调1台 | 具备 |  |
| 17.4 | 核磁专用水冷机1台 | 具备 |  |
| 17.5 | 双筒高压注射器1台 | 具备 |  |
| 17.6 | 100寸4K高清移动式医用显示器 | 具备 |  |
| 17.7 | 双立柱无磁金属监测系统1套 | 具备 |  |
| 17.8 | 无磁转运床 | 具备 |  |
| 17.9 | 无磁轮椅 | 具备 |  |
| 17.10 | 4兆医用显示屏 | 2台 |  |
| 17.11 | 办公桌椅2套 | 具备 |  |
| 17.12 | 办公电脑2套 | 具备 |  |
| 17.13 | 3P空调1台 | 具备 |  |
| 17.14 | 图像存储设备一台 | 200TB |  |

二包：多层螺旋CT技术参数

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 设备名称：≥64排多层螺旋CT。 |  |
| 2. | X线球管及高压发生器 |  |
| ▲2.1 | 球管阳极热容量 | ≥7.5MHU |
| 2.1.2 | 球管最大电流 | ≥800mA |
| 2.1.3 | 球管最小电流 | ≤10mA |
| 2.1.4 | 球管电流步进 | ≤5mA |
| 2.1.5 | 球管最小电压 | ≤70KV |
| 2.1.6 | 球管最大电压 | ≥140KV |
| 2.1.7 | 球管大焦点 | ≤1.0mm×1.2mm |
| 2.1.8 | 球管小焦点 | ≤0.8mm×0.8mm |
| 2.1.9 | 高压发生器功率 | ≥100kW |
| 2.1.10 | 球管电压档位数量 | ≥5档 |
| - 2 | 扫描床系统 |  |
| 2.2.1 | 扫描床最低高度 | ≤50cm |
| 2.2.2 | 扫描床水平移动范围 | ≥200cm |
| 2.2.3 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥170cm |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥200mm/s |
| - 2.2.5 | 扫描床承重量 | ≥200kg |
| 2.2.6 | 床移动精度 | ≤±0.25mm |
| - 2.2.7 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| - 3 | 扫描架系统 |  |
| - 2.3.1 | 扫描架孔径：扫描架孔径 | ≥70cm |
| 2.3.2 | 扫描架倾角 | ≥±30° |
| - 2.3.3 | 驱动方式 | 皮带或磁悬浮驱动 |
| 2.3.4 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 2.3.5 | 机架冷却方式 | 风冷 |
| 2.3.6 | 中央控制系统 | 具备 |
| 2.3.7 | 探测器类型 | Stellar探测器、或Gemstone宝石探测器、或微平板探测器、或Z-detector时空探测器等 |
| 2.3.8 | 探测器Z轴物理排数 | ≥64排 |
| 2.3.9 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40 mm |
| 2.3.10 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥880个/排 |
| 2.3.11 | 探测器物理单元总数 | ≥56000个 |
| 2.3.12 | 探测器单元Z轴最薄物理厚度 | ≤0. 625mm |
| 2.3.13 | 最快转速时每圈数据采样率 | ≥4700views/360° |
| 2.3.14 | 内置三维激光定位系统 | 具备 |
| 2.3.15 | 无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 | 具备 |
| 2.4 | 扫描参数 |  |
| 2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.35秒/360° |
| 2.4.2 | 最薄图像层厚 | ≤0. 6mm |
| 2.4.3 | 扫描采集视野 | ≥50cm |
| 2.4.4 | 定位片扫描长度 | ≥170cm |
| 2.4.5 | 定位片扫描宽度 | ≥50cm |
| 2.4.6 | 定位片计划 | 双定位 |
| 2.4.7 | 提供在线重建MPR功能 | 具备 |
| 2.4.8 | 最大螺距 | ≥1.8 |
| 2.4.9 | 单次连续螺旋扫描 | ≥120秒 |
| 2.4.10 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 | 具备 |
| 2.4.11 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 | 具备 |
| 2.5 | 主控制台计算机系统 |  |
| 2.5.1 | CPU | ≥4核 |
| 2.5.2 | 内存 | ≥32GB |
| 2.5.3 | 硬盘容量 | ＞1TB |
| 2.5.4 | 图像存储量 | ≥1000,000幅 |
| 2.5.5 | 存储系统 | DVD-RW |
| 2.5.6 | 液晶显示器 | ≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 |
| 2.5.7 | 图像格式和传输存储 | DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |
| 2.5.8 | 自动语言提示功能 | 标配 |
| 2.5.9 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D | 标配 |
| 2.6 | 图像质量 |  |
| 2.6.1 | X-Y轴空间分辨率 | ≥20LP/CM@0%MTF |
| 2.6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥18 LP/CM |
| 2.6.3 | 密度分辨率 | ≤4mm@0.3% |
| 2.6.4 | 最小CT值（非扩展） | ≤-1000HU |
| 2.6.5 | 最大CT值（非扩展） | ≤-1000HU |
| 2.6.6 | 标准图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 2.6.7 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 2.7 | 原厂独立后处理工作站 |  |
| 2.7.1 | CPU | ≥16核 |
| 2.7.2 | 内存 | ≥64GB |
| 2.7.3 | 硬盘容量 | ＞2T B |
| 2.7.4 | 永久贮存刻录方式 | DVD |
| 2.7.5 | 液晶显示器（曲屏） | ≥27英寸″,分辨率≥1920×1200 |
| 2.7.6 | 图像格式、传输存储 | DICOM 3.0 |
| 2.8 | 临床应用软件 |  |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR | 提供 |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) | 提供 |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) | 提供 |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) | 提供 |
| 2.8.5 | 容积三维重建 (VR) | 提供 |
| 2.8.6 | 区域生长容积分析功能 | 提供 |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD） | 提供 |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT） | 提供 |
| 2.8.9 | 组织裁剪 | 提供 |
| 2.8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术 | 提供 |
| 2.8.11 | 图像增强技术 | 提供 |
| 2.8.12 | 图像减影功能 | 提供 |
| 2.8.13 | CT电影功能 | 提供 |
| 2.8.14 | 探针提取或消除相近密度的组织结构 | 提供 |
| 2.8.15 | CT血管造影（CTA） | 提供 |
| 2.8.16 | CT仿真内窥镜显示功能 | 提供 |
| 2.9 | 血管测量软件包 | 提供 |
| 2.9.1 | 零减影头颈部血管成像功能 | 具备 |
| 2.9.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 | 提供 |
| 2.9.3 | 头颈部血管追踪功能 | 提供 |
| 2.9.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 | 提供 |
| 2.9.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 | 提供 |
| 2.9.6 | 体部血管追踪功能 | 提供 |
| 2.9.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 | 提供 |
| 2.10 | 心脏冠脉分析软件包 |  |
| 2.10.1 | 心电门控扫描技术 | 提供 |
| 2.10.2 | 心脏多扇区扫描技术： | 提供 |
| 2.10.3 | 一键式自动提取冠状动脉树 | 提供 |
| 2.10.4 | 智能识别特定冠脉分支 | 提供 |
| 2.10.5 | 房室智能提取和分离 | 提供 |
| 2.11 | 灌注软件包 |  |
| 2.11.1 | 提供头部灌注软件 | 提供 |
| 2.11.2 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议 | 提供 |
| 2.11.3 | 自动执行软组织分割、动静脉定义 | 提供 |
| 2.11.4 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 2.11.5 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 2.11.6 | 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 2.11.7 | 缺血半暗带分析 | 提供 |
| 2.12 | 体部灌注软件 |  |
| 2.12.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 2.12.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作 | 提供 |
| 2.12.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 2.12.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数 | 提供 |
| 2.12.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 | 提供 |
| 2.13 | 肺结节评估软件包:提供 |  |
| 2.13.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节 | 提供 |
| 2.13.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小 | 提供 |
| 2.13.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 | 提供 |
| 2.13.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线 | 提供 |
| 2.13.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示 | 提供 |
| 2.13.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节） | 提供 |
| 2.13.7 | 肺结节CAD分析功能 | 提供 |
| 2.14 | 肺气肿分析软件包 |  |
| 2.14.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿 | 提供 |
| 2.14.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 | 提供 |
| 2.14.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 | 提供 |
| 2.14.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 | 提供 |
| 2.14.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 | 提供 |
| 2.15 | 肿瘤分析软件包 |  |
| 2.15.1 | 标记可疑病灶 | 提供 |
| 2.15.2 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小 | 提供 |
| 2.15.3 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数 | 提供 |
| 2.15.4 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估 | 提供 |
| 2.15.5 | RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况 | 提供 |
| 2.15.6 | 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD | 提供 |
| 3 | 配套辅助设备（按照院方需求配备） |  |
| 3.1 | 提供双筒高压注射器一台 |  |
| 3.2 | 防护用品（配备符合GBZ(130-2020)） | 2套+铅毯1个+挂架1个（按照采购方要求配置） |
| 3.3 | 人工智能辅助诊断系统 |  |
| 3.3.1 | 肺结节智能分析系统 |  |
| 3.3.1.1 | - 软件具备医疗器械注册证 |  |
| 3.3.1.2 | - 提供全部结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于C-Lung-RADS模型的等级评估、基于C-Lung-RADS模型的随访建议、基于Lung-RADS指南的等级评估、基于Lung-RADS指南的随访建议 | 具备 |
| 3.3.1.3 | - 肺结节C-Lung-RADS模型风险预测AUC曲线下面积不低于90%，需提供第三方机构测试或文献证明 | 具备 |
| 3.3.2 | - 骨折CT影像辅助检测软件 |  |
| 3.3.2.1 | - 软件具备医疗器械注册证 |  |
| 3.3.2.2 | - 经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高26%以上，提供第三方检测报告或文献证明； | 具备 |
| 3.3.3 | - 冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件 |  |
| 3.3.3.1 | - 支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果 | 具备 |
| 3.3.3.2 | - 提供跨期相结果列表，支持在当前期相查看与其他期相的对比差异结果，差异结果包括狭窄分级不同，有无心肌桥以及有无支架。 | 具备 |
| 3.3.3.3 | 可在VR图上任意裁剪主动脉；可在VR图上任意裁剪冠脉； 可在VR图上任意裁剪心肌和血管； | 具备 |
| 3.4 | 配置UPS电源。 | 具备 |
| 3.5 | 配备医师报告工作站及相应的办公桌椅 | 2套 |
| 3.6 | 4M医用竖屏（ 32 寸） | 2台 |
| 3.7 | 3P空调 | 1台 |

三包：数字化摄影X射线机（悬吊DR）技术参数

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 功能需求 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可一键自动摆位 |
| 2 | 技术规格 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 最大逆变频率 | ≥400kHz |
| ▲2.1.2 | 高压发生器功率 | ≥80kW |
| 2.1.3 | 管电压可调范围 | 40～150kV |
| 2.1.4 | 加载时间范围 | 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s |
| 2.1.5 | 最大输出电流 | ≥1000mA |
| 2.1.6 | 最大电流时间积 | ≥1000mAs |
| 2.1.7 | AEC自动曝光控制 | 具备 |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管最大功率 | ≥100kW |
| 2.2.2 | 球管焦点 | ≤0.6/1.2mm |
| 2.2.3 | 阳极热容量 | ≥400kHU |
| 2.2.4 | 阳极旋转速度 | ≥9500rpm |
| 2.2.5 | 激光定位线 | 具备 |
| 2.2.6 | 射线野控制模式 | 手动/电动 |
| 2.2.7 | 射线野指示灯类型 | LED |
| 2.3 | 球管悬吊支架 |  |
| 2.3.1 | 吊架运动模式 | 电动和手动（双模式） |
| 2.3.2 | 球管架垂直运动距离 | ≥1500mm |
| 2.3.3 | 球管架纵轴运动距离 | ≥3000mm |
| 2.3.4 | 球管架横轴运动距离 | ≥2000mm |
| 2.3.5 | 球管套垂直轴旋转 | ≥±90° |
| 2.3.6 | 球管套水平轴旋转 | ≥±120° |
| 2.3.7 | 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 | 具备 |
| 2.3.8 | 具备临床常用自动摆位功能数量 | ≥10种 |
| 2.3.9 | 卧位（SID）最大 | ≥1300mm |
| 2.3.10 | 立位（SID）最大 | ≥2300mm |
| 2.4 | 无线平板探测器 | 无线平板探测器 |
| 2.4.1 | 探测器类型 | 非晶硅 |
| 2.4.2 | 探测器尺寸 | 425mm×425mm |
| 2.4.3 | 闪烁体类型 | 碘化铯 |
| 2.4.4 | 半导体材料 | 非晶体硅 |
| 2.4.5 | 像素尺寸 | ≤100um |
| 2.4.6 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.4.7 | 空间分辨率 | ≥5.0lp/mm |
| 2.4.8 | DQE | ≥75% |
| 2.4.9 | 成像时间 | ≤7s |
| 2.4.10 | 采集距阵 | ≥4200×4200 |
| 2.4.11 | 平板探测器通讯模式 | 无线传输 |
| 2.4.12 | 探测器供电方式 | 锂电池供电 |
| 2.4.13 | 床下和胸片架无线平板探测器在线充电功能 | 具备 |
| 2.5 | 固定平板探测器 | 固定平板探测器 |
| 2.5.1 | 探测器尺寸 | ≥1200mm×425mm |
| 2.5.2 | 像素尺寸 | ≤139μm |
| 2.5.3 | DQE | ≥70% |
| 2.5.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.5.5 | 空间分辨率 | ≥3.7lp/mm |
| 2.5.6 | 采集矩阵 | ≥3000×8000 |
| 2.5.7 | 平板探测器与整机品牌一致 | 具备 |
| 2.5.8 | 成像时间 | ≤10s |
| 2.6 | 胸片架 |  |
| 2.6.1 | 胸片架垂直运动行程 | ≥1200mm |
| 2.6.2 | 胸片架上探测器中心最低到地面高度 | ≤420mm |
| 2.6.3 | 胸片架运动模式 | 电动、手动 |
| 2.6.4 | 可隔室遥控胸片架垂直升降 | 具备 |
| 2.6.5 | 平板在线充电指示灯 | 具备 |
| 2.6.6 | 无需工具可拆卸滤线栅 | 具备 |
| 2.7 | 电动升降摄影床 |  |
| 2.7.1 | 最低床面高度 | ≤500mm |
| 2.7.2 | 床面板外形尺寸 | ≥2100mm×800mm |
| 2.7.3 | 床面纵向移动范围 | ≥900mm |
| 2.7.4 | 床面横向移动范围 | ≥260mm |
| 2.7.5 | 床面最大承重 | ≥250kg |
| 2.7.6 | 平板托盘运动模式 | 自动 |
| 2.7.7 | 平板托盘移动范围 | ≥740mm |
| 2.7.8 | 床面板下表面至平板探测器接收面距离 | ≤65mm |
| 2.7.9 | 床面升降范围 | ≥400mm |
| 2.7.10 | 摄影床高端升降过程中，球管可自动跟随运动，保持SID不变 | 具备 |
| 2.7.11 | 卧位拍摄时，球管可平板之间可实现平行及斜位有角度的自动中心对中跟随运动 | 具备 |
| 2.7.12 | 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式 | 具备 |
| 2.7.13 | 无需工具可拆卸滤线栅 | 具备 |
| 2.8 | 限束器 |  |
| 2.8.1 | 具备双模式操作，手动和自动 | 具备 |
| 2.8.2 | LED光点灯 | 具备 |
| 2.8.3 | 在SID=1000mm情况下，最小视野 | ≤2mm×2mm |
| 2.8.4 | 在SID=1000mm情况下，最大照射野 | ≥430mm×650mm |
| 2.8.5 | 激光定位线 | 具备 |
| 2.9 | 可视化操作功能 |  |
| 2.9.1 | 采集工作站界面上可实时显示患者视频影像，同时实时显示的患者视频影像可手动关闭和打开 | 具备 |
| 2.9.2 | 支持在患者实时摆位视频中隔室光野范围调整，并显示覆盖人体区域 | 具备 |
| 2.9.3 | 工作站可视化自动摆位功能可手动关闭和打开 | 具备 |
| 2.9.4 | 可视化系统点控功能 | 具备 |
| 2.9.5 | 工作站可隔室完成机架摆位功能 | 具备 |
| 2.9.6 | 自动限束器视野可在实时影像画面中调节 | 具备 |
| 2.10 | 无线远程遥控器 | 具备 |
| 2.10.1 | 控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动 | 具备 |
| 2.10.2 | 常用拍摄位置自动转换 | 具备 |
| 2.10.3 | 探测器和X射线管组件同步跟踪 | 具备 |
| 2.10.4 | 限束器照射野的调整与控制 | 具备 |
| 2.10.5 | 限束器LED灯 | 具备 |
| 2.10.6 | 遥控器具有应急停止开关 | 具备 |
| 2.10.7 | 控制类型：无线射频遥控，非红外式 | 具备 |
| 2.11 | 球管侧近台操控系统 | 具备 |
| 2.11.1 | 近台操控彩色触摸屏 | 具备 |
| 2.11.2 | 操控方式 | 触摸操控 |
| 2.11.3 | 屏幕尺寸 | ≥11英寸 |
| 2.11.4 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 | 具备 |
| 2.11.5 | 显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 | 具备 |
| 2.11.6 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择 | 具备 |
| 2.11.7 | 摄影后图像显示功能 | 具备 |
| 2.11.8 | 束光器视野快速切换数量 | ≥8种 |
| 2.12 | 系统操作台 |  |
| 2.12.1 | 主机工作站内存 | ≥16GB |
| 2.12.2 | 主机工作站操作台硬盘 | ≥1TB |
| 2.12.3 | 图像文件存储容量 | ≥20000幅 |
| 2.12.4 | 采集工作站显示器尺寸 | ≥23 英寸 |
| 2.12.5 | 待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表 的配置 | 具备 |
| 2.12.6 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的 调节、设置和显示 | 具备 |
| 2.12.7 | 图像放大及漫游功能 | 具备 |
| 2.12.8 | 曝光参数记录和显示功能 | 具备 |
| 2.12.9 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 2.12.10 | 窗宽窗位调节功能 | 具备 |
| 2.12.11 | 图象翻转及旋转功能 | 具备 |
| 2.12.12 | 图像正负像翻转功能 | 具备 |
| 2.12.13 | 图像标注功能 | 具备 |
| 2.12.14 | 图像 LUT 曲线调节 | 具备 |
| 2.12.15 | 病人登记，信息管理功能 | 具备 |
| 2.12.16 | 辐射剂量的记录和显示功能 | 具备 |
| 2.12.17 | 统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 | 具备 |
| 2.12.18 | 内置一体化语音对讲系统 | 具备 |
| 2.12.19 | 一键开关机功能 | 具备 |
| 2.12.20 | 一键急停保护功能 | 具备 |
| 2.12.21 | 支持用户进行常规的探测器校正功能 | 具备 |
| 2.12.22 | 儿科摄影的临床协议 | 具备 |
| 2.12.23 | DICOM 图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能 | 具备 |
| 2.12.24 | 支持 DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能 | 具备 |
| 2.12.25 | DICOM 结构化 SR 报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能 | 具备 |
| 2.12.26 | 标准 DICOM 打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明 | 具备 |
| 2.12.27 | 支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明 | 具备 |
| 2.12.28 | 售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或 错误给厂家 | 具备 |
| 2.12.29 | ▲支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训 | 具备 |
| 2.13 | 全长骨拼接功能 | 具备 |
| 2.13.1 | 整机原厂立位和卧位全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室） | 具备 |
| 2.13.2 | 采用球管旋转式采集模式（非球管平板平行移动采集模式） | 具备 |
| 2.13.3 | 立位成像最大拍摄范围 | ≥1200mm |
| 2.13.4 | 卧位成像最大拍摄范围 | ≥1200mm |
| 2.13.5 | 立位专用拼接支架 | 具备 |
| 2.13.6 | 立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手 | 具备 |
| 2.13.7 | 立位拼接支架底座承重 | ≥200kg |
| 2.14 | 其他临床应用 | 具备 |
| 2.14.1 | 标配原厂DAP软件，并提供剂量显示功能 | 具备 |
| 2.14.2 | 尘肺病摄影功能 | 具备 |
| 2.14.3 | 骨密度测量功能 | 具备 |
| 2.14.4 | DR胸部智能AI辅助诊断功能 | 具备 |
| 2.14.5 | DR智能AI骨抑制功能：一次曝光获得标准胸片图像和骨抑制图像；肺部纹理和病灶保留完整。 骨抑制图像，可有效去除肋骨，更充分暴露肋骨后的肺组织，利于肺结节等疾病的诊断 | 具备 |
| 2.14.6 | 智能报告质控纠错功能，可智能识别年龄、性别、单位、方位、部位等错误 | 具备 |
| 2.15 | 质量保证、售后服务及其他要求 | 具备 |
| 2.15.1 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一制造商 | 具备 |
| 3 | 配套辅助设备（按照院方的需求配备） |  |
| 3.1 | 防护用品（配备符合GBZ(130-2020)） | 2套+铅毯1个+挂架1个 |
| 3.2 | 配置UPS电源 | 具备 |
| 3.3 | 配备医师报告工作站及相应的办公桌椅 | 1套 |
| 3.4 | 3P空调 | 1台 |
| 3.5 | 4兆医用显示屏 | 1套 |

三包：数字化摄影X射线机（双立柱DR）技术参数

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 数字化摄影X射线机，采用两块无线移动平板探测器、分体落地式机架带固定式升降摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | X线球管及支架系统 |  |
| 2.1.1 | 落地式双立柱，配备独立地轨结构，非C形臂或U形臂 |  |
| 2.1.2 | 大焦点尺寸 | ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm |
| 2.1.3 | 焦点功率 | 小焦点≥40KW，大焦点≥100KW |
| 2.1.4 | 阳极热容量 | ≥400KHU |
| 2.1.5 | 阳极转速 | ≥9000rpm |
| 2.1.6 | 球管绕垂直轴旋转 | ≥-90º— +180º |
| 2.1.7 | 球管绕水平轴旋转 | ≥±120º |
| 2.1.8 | 系统沿摄影床纵向移动距离 | ≥1700mm |
| 2.1.9 | X线球管组件与平板探测器组件具有立卧位的自动跟随功能 |  |
| 2.2 | 高压发生器 |  |
| 2.2.1 | 输出功率 | ≥80KW |
| 2.2.2 | 逆变频率 | ≥400kHz |
| 2.2.3 | 管电压范围 | 40-150KV |
| 2.2.4 | APR功能及手动调节设置 | 具备 |
| 2.2.5 | 曝光时间范围 | 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s |
| 2.2.6 | 最大输出电流 | ≥1000mA |
| 2.2.7 | 最大电流时间积 | ≥960mAs |
| 2.3 | 无线平板探测器 | 具备 |
| 2.3.1 | 无线平板探测器数量 | 2套（型号规格完全相同） |
| 2.3.2 | 探测器尺寸 | ≥420mm×420mm |
| 2.3.3 | 像素尺寸 | ≤100um |
| 2.3.4 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.3.5 | 空间分辨率 | ≥4.6lp/mm |
| 2.3.6 | 采集距阵 | ≥4000×4000 |
| 2.3.7 | 平板探测器与整机品牌一致 | 具备 |
| 2.3.8 | 自动曝光控制系统，探测器内置AEC | 具备 |
| 2.3.9 | 消除平板探测器线噪声技术 | 具备 |
| 2.3.10 | 床下和胸片架无线平板探测器在线充电功能 | 具备 |
| 2.4 | 胸片架 |  |
| 2.4.1 | 摄影台垂直移动范围 | ≥1500mm |
| 2.4.2 | 探测器中心的标线距地最低 | ≤400mm |
| 2.4.3 | 滤线栅栅密度 | ≥100L/inch |
| 2.4.4 | 支持平板在线充电 | 具备 |
| 2.4.5 | 儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除 | 具备 |
| 2.5 | 固定升降摄影床 |  |
| 2.5.1 | 配备固定式升降摄影床，非移动式 | 具备 |
| 2.5.2 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围 | 纵向≥900mm 、横向≥260mm |
| 2.5.3 | 滤线器纵向范围 | ≥530mm |
| 2.5.4 | 床面板下表面至平板探测器接收面距离 | ≤65mm |
| 2.5.5 | 床面最大承重 | ≥250kg |
| 2.5.6 | 床面板解锁方式 | 脚踏方式电磁解锁 |
| 2.5.7 | 支持平板在线充电 | 具备 |
| 2.5.8 | X射线管组件与探测器可自动跟随 | 具备 |
| 2.5.9 | 儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除 | 具备 |
| 2.5.10 | 床面升降行程 | ≥390mm |
| 2.6 | 近台触控屏 |  |
| 2.6.1 | 近台操控彩色触摸屏 | 具备 |
| 2.6.2 | 屏幕尺寸 | ≥11英寸 |
| 2.6.3 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 | 具备 |
| 2.6.4 | 显示患者的详细登记信息 | 具备 |
| 2.6.5 | 调整曝光参数（kV，mA，mAs等） | 具备 |
| 2.6.6 | 调整部位选择 | 具备 |
| 2.6.7 | 显示摆位图示化引导提示 | 具备 |
| 2.6.8 | 患者体型选择 | 具备 |
| 2.6.9 | 显示SID数值 | 具备 |
| 2.6.10 | 摄影后图像显示功能 | 具备 |
| 2.7 | 无线远程遥控器 | 具备 |
| 2.7.1 | 可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动、球管支架的纵向移动、胸片架的升降等 | 具备 |
| 2.7.2 | 临床常用拍摄位置自动转换 | 具备 |
| 2.7.3 | 探测器和X射线管组件同步跟踪 | 具备 |
| 2.7.4 | 限束器照射野的调整与控制 | 具备 |
| 2.7.5 | 控制限束器LED灯 | 具备 |
| 2.7.6 | 遥控器装置附近具有应急停止控制器 | 具备 |
| 2.7.7 | 控制类型：无线射频遥控，非红外式 | 具备 |
| 2.8 | 图像采集工作站 | 具备 |
| 2.8.1 | windows 7及以上操作系统 | 具备 |
| 2.8.2 | 中文操作界面 | 具备 |
| 2.8.3 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 | 具备 |
| 2.8.4 | 主机工作站操作台内存：≥8GB，硬盘≥1T，显示器尺寸≥23英寸 | 具备 |
| 2.8.5 | 曝光参数记录和显示功能，图像放大及漫游功能 | 具备 |
| 2.8.6 | 边缘增强功能 | 具备 |
| 2.8.7 | 窗宽窗位调节功能 | 具备 |
| 2.8.8 | 图象翻转及旋转功能 | 具备 |
| 2.8.9 | 图像正负像翻转功能 | 具备 |
| 2.8.10 | 图像标注功能 | 具备 |
| 2.8.11 | DICOM图像导出存储功能 | 具备 |
| 2.8.12 | 病人登记，信息管理功能 | 具备 |
| 2.8.13 | 故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 | 具备 |
| 2.8.14 | 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS | 具备 |
| 2.8.15 | 统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 | 具备 |
| 2.8.16 | DAP剂量面积乘积显示功能 | 具备 |
| 2.8.17 | 售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家 | 具备 |
| 2.8.18 | 远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助 | 具备 |
| 2.8.19 | 全脊柱、全下肢拼接功能，具备设备整机原厂立位和卧位全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室），自动拼接功能在本机全自动完成。 | 具备 |
| 2.8.20 | 尘肺病摄影功能 | 具备 |
| 2.8.21 | 骨密度测量功能 | 具备 |
| 2.9 | 投标产品高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一制造商 | 具备 |
| 3 | 配套辅助设备（按照院方的要求配备） |  |
| 3.1 | 防护用品（配备符合GBZ(130-2020)） | 2套+铅毯1个+挂架1个 |
| 3.2 | 配置UPS电源 | 具备 |
| 3.3 | 配备医师报告工作站及相应的办公桌椅 | 1套 |
| 3.4 | 3P空调 | 1台 |
| 3.5 | 4兆医用显示屏 | 1套 |
| 3.6 | 配备办公电脑及办公桌椅 | 2套 |

四包：移动式C型臂X射线机技术参数

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能需求 | 整机C臂机架与工作站采用一体机设计。具备开放的3D图像适配接口，适配骨科机器人/导航设备并能提供机器人/导航厂家的认证协议，同时具备机器人/导航出具的连接认证。 |
| 2 | C形臂 |  |
| 2.1 | SID | ≥1100 mm |
| 2.2 | 滑转运动范围 | ≥180° |
| 2.3 | 轴向旋转运动范围 | ≥±220° |
| 2.4 | 水平运动范围 | ≥220 mm |
| 2.5 | 垂直运动范围 | ≥400 mm |
| 2.6 | 摆动范围 | ≥±12° |
| 2.7 | C臂开口尺寸 ≥±12° | ≥±12° |
| 2.8 | C臂弧深 | ≥680mm |
| 2.9 | 机身电磁解锁开关，一键完成相应运动轴的控制和解锁 | 具备 |
| 3 | 高压发生器 |  |
| 3.1 | 最大输出电功率 | ≥5.0 kW |
| 3.2 | 最大管电压 | ≥ 120 kV |
| 3.3 | 管电流范围 | 1mA~50 mA |
| 3.4 | 额定输出电功率 | ≥5.0 kW |
| 4 | X射线管组件 |  |
| 4.1 | 双焦点 小焦点≤0.3 mm；大焦点≤0.6 mm | 具备 |
| 4.2 | 阳极类型 | 旋转阳极 |
| ▲4.3 | 最大阳极散热率 | ≥300W（23KHU/min） |
| 4.4 | 靶角 | ≥10° |
| 4.5 | 阳极热容 | ≥200KHU |
| 5 | 平板探测器 |  |
| 5.1 | 探测器材质为 | IGZO或CMOS |
| 5.2 | 像素尺寸 | ≤150 µm |
| 5.3 | 采集矩阵 | ≥2000 × 2000 |
| 5.4 | 探测器像素 | ≥400万 |
| 5.5 | 成像区域 | ≥30cm × 30cm |
| 5.6 | 位深 | ≥16bits |
| 5.7 | 空间分辨率 | ≥ 3.0LP/mm |
| 6 | 激光灯 |  |
| 6.1 | 具备十字激光灯 | 球管端、平板探测器端均标配激光灯 |
| 7 | 影像及控制工作站 |  |
| 7.1 | CPU：Core i5及以上 | 具备 |
| 8 | 触控屏和显示器 |  |
| 8.1 | 显示器尺寸 | ≥27英寸 |
| 8.2 | 最大亮度 | ≥350 cd/cm² |
| 8.3 | 分辨率 | ≥2560×1440 |
| 8.4 | 触摸控制屏尺寸 | ≥13寸 |
| 8.5 | 控制屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 9 | 患者管理 |  |
| 9.1 | 支持DICOM Worklist功能，从HIS/RIS导入患者注册信息 | 具备 |
| 9.2 | 用户可选开机自动注册紧急患者或者手动注册紧急患者，以快速完成患者注册，预登记患者相关信息，完成本地患者注册 | 具备 |
| 9.3 | 支持对患者信息的复制/粘贴，删除，保护设置，修改患者信息，排序，查询患者，打印图像，通过USB接口和DICOM接口导入导出患者数据等功 | 具备 |
| 9.4 | 支持DICOM3.0标准 | 具备 |
| 10 | 图像采集处理功能 |  |
| 10.1 | 全自动曝光控制技术 | 可以全自动实时调整曝光参数 |
| 10.2 | 3D容积尺寸 | ≥190mm×190mm×190mm |
| 10.3 | 3D扫描采集时间 | ≤30s |
| 10.4 | 自动分析图像灰度的分布特征 | 具备 |
| 10.5 | 双模脚闸 | 具备 |
| 10.6 | 系统可重建出断层图像和表面渲染图像 | 具备 |
| 10.7 | R/L标记，文本注释等功能 | 具备 |
| 10.8 | 距离，角度测量功能 | 具备 |
| 10.9 | 窗宽窗位调节，灰阶翻转，平滑锐化功能 | 具备 |
| 10.10 | 去金属伪影功能 | 具备 |
| 10.11 | 3D分辨率 | ≥512m³ |
| 11 | 操作功能 |  |
| 11.1 | C形臂摆位可以进行电动控制和手动控制 | 具备 |
| 11.2 | 电磁解锁控制的运动方向：滑转运动、轴向旋转运动、水平运动 | 具备 |
| 11.3 | 可手动控制C臂环进行滑转运动、轴向旋转运动、水平运动、摆动运动 | 具备 |
| 11.4 | 可电动控制C臂环进行滑转运动、垂直运动、水平运动 | 具备 |
| 11.5 | 可使用触控屏进行图像后处理操作 | 具备 |
| 11.6 | 可使用脚踏开关及手闸进行曝光 | 具备 |
| 12 | 电动液压手术台 | 适合骨科、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等需要配合C型臂、X光机使用的科室。 |
| 12.1 | 手术台采用模块化设计，由大背板、座板和腿板组成，其中大背板（为碳纤维材质）无金属结构 | 具备 |
| 12.2 | 床垫：具有 X 光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等，厚度≥70mm。 台面采用透X光射线板材。 | 具备 |
| 12.3 | 底座T型设计，四周无凸出物且内缩式设计，底盘高度≤100mm。 | 具备 |
| 12.4 | 腿板可拆卸，可外展。 | 具备 |
| 12.5 | 手术台采用PWM控制方式， | 具备 |
| 12.6 | 最大承重 | ≥250Kg |
| 12.7 | 床面长度 | ≥ 2400mm； |
| 12.8 | 床面宽度 | ≥500mm |
| 12.9 | 升降高度 | 680mm-980mm |
| 12.10 | 前/后倾斜 | ≥30° |
| 12.11 | 左/右倾斜 | ≥20° |
| 12.12 | 背板上/下调节 | ≥75°/40° |
| 12.13 | 脚板上/下调节 | ≥50°/90° |
| 12.14 | 脚板水平方向° | ≥90 |
| 12.15 | 床面纵向平移（向头部） | ≥300mm |
| 13 | 辅助设备配置（按照院方需求配备） |  |
| 13.1 | 防护设备（铅衣，铅围脖，铅帽） | 各6套+挂架1个 |
| 13.2 | 办公电脑 | 1台 |
| 13.3 | 带净化功能3P空调 | 1台 |

五包：全身彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

| 全身彩色多普勒超声波诊断仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 全身彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 2 | 数量：1台 |
| ★3 | 设备用途及说明：全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 乳腺、小器官、儿科、肌骨、介入临床应用。所投主机须具备国家医疗器械三类注册证的最新版本。 |
| 4 | 主要规格及系统概述 |
| 4.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪系统描述 |
| 4.1.1 | 显示器与操作系统 |
| 4.1.2 | 二维灰阶成像 |
| 4.1.3 | 彩色多普勒血流成像 |
| 4.1.4 | 实时频多普勒显示及分析 |
| 4.1.5 | 组织多普勒成像 |
| 4.1.6 | - 组织谐波成像 |
| 4.1.7 | 超声造影成像 |
| 4.1.8 | 具备宽景成像 |
| 4.1.9 | 系统动态范围≥256dB（附证明材料） |
| 4.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 4.2.1 | 一般测量 |
| 4.2.2 | 妇产科测量 |
| 4.2.3 | 心脏功能测量 |
| 4.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 4.2.5 | 外周血管测量与分析 |
| 4.2.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 4.3 | 输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等 |
| 4.4 | 网络功能 |
| 4.4.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |
| 4.4.2 | 具备网络接口及无线连接 |
| 4.5 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 4.5.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 4.5.2 | 固态硬盘容量≥900GB |
| 4.5.3 | 一体化剪帖板 |
| 4.5.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像可直接存储于可移动媒介 |
| 5 | 其他技术 |
| 5.1 | 空间复合成像 |
| 5.2 | 穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益（附图证明）、具体穿刺针增益数值可显示，支持凸阵及线阵探头 |
| 5.3 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图证明）、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、矩阵阵列探头 |
| 5.4 | 血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度） |
| 5.5 | 支持弹性成像技术，包含应变及剪切波弹性成像 |
| 5.6 | 移动终端互联 |
| 5.7 | 随访辅助 |
| 5.8 | 多普勒血流定量 |
| 5.9 | 具备在机造影LI-RADS分类报告系统 |
| 5.10 | 可选配融合导航功能 |
| 5.11 | 实时四维成像软件 |
| 6 | 技术参数及要求 |
| 6.1 | 系统通用功能 |
| 6.1.1 | 显示器：≥23英寸高分辨率显示屏 |
| 6.1.2 | ≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像 |
| 6.1.3 | 操作面板：电动调节高度、前后、左右位置、旋转 |
| 6.1.4 | 可激活探头接口≥4个 |
| 6.1.5 | 探头规格 |
| 6.1.5.1 | 最高成像频率≥24MHz |
| 6.1.5.2 | 所有成像探头均为宽频变频探头 |
| 6.1.5.3 | 可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、经食道、术中T型、腔内双凸双平面探头 |
| 6.1.5.4 | 具备≥18MHz单晶体高频探头 |
| 6.1.5.5 | 阵元数: 单晶体凸阵≥192；线阵≥1000 |
| 6.1.5.6 | 标配探头 |
| 6.1.5.6.1 | 成人腹部凸阵探头一把 |
| 6.1.5.6.2 | 小器官高频线阵探头一把 |
| 6.1.5.6.3 | 小器官线阵探头 |
| 6.1.5.6.4 | 成人经胸相控阵心脏探头一把，扫描角度≥118° |
| 6.1.5.6.5 | 腔内探头一把 |
| 6.1.5.6.6 | 腹部容积探头一把 |
| 6.1.6 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调 |
| 6.1.7 | 具有穿刺导向功能 |
| 6.1.8 | 具有耦合剂加热装置，温度可调 |
| 6.1.9 | 针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件 |
| 6.1.10 | B/M、PWD、Color Doppler等输出功率可调 |
| 6.2 | 二维灰阶成像主要参数 |
| 6.2.1 | 成像速率 |
| 6.2.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥40 |
| 6.2.1.2 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频 ≥55 |
| 6.2.2 | 二维腹部探头成像深度≥55cm（附图证明） |
| 6.2.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20° |
| 6.2.4 | 增益调节：B/M可独立调节，数字TGC分段≥8， |
| 6.2.5 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
| 6.3 | 彩色多普勒成像主要参数 |
| 6.3.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示 |
| 6.3.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.3.3 | 彩色取样框偏转角度：-20° - +20° |
| 6.3.4 | 彩色多普勒成像速率 |
| 6.3.5 | 彩色多普勒增强显示技术 |
| 6.3.5.1 | 具备彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.3.5.2 | 具备超微细血流成像技术，具有二维立体显示模式 |
| 6.3.5.3 | 具备立体血流成像， |
| 6.3.6 | 具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度 |
| 6.4 | 频谱多普勒主要参数 |
| 6.4.1 | 成像模式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示 |
| 6.4.3 | PWD及HPRF：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥10m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤2mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.5-20mm |
| 6.5 | 造影成像技术 |
| 6.5.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵阵列、腔内凸阵容积、腔内容积探头等， |
| 6.5.2 | 灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示；双幅显示时，灰阶、造影图可分别实时显示穿刺引导线； |
| 6.5.3 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |
| 6.5.4 | 具有TIC时间强度分析软件及图像后处理功能 |
| 6.5.5 | 具备参量成像功能。使用不同颜色标记造影剂到达时间 - 彩色和时间可自行设置 - 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影 图像也可以导入本设备做造影参量成像图 |
| 6.5.6 | 可在造影成像模式下使用微血流成像 |
| 6.6 | 应变弹性成像技术 |
| 6.6.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线 |
| 6.6.2 | 可支持凸阵、线阵、腔内、矩阵阵列、术中T型及L型探头、腔内双平面（双凸）探头等探头 |
| 6.6.3 | 具备动态弹性图定量分析功能，可提供感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 6.7 | 剪切波弹性成像 |
| 6.7.1 | 实时二维剪切波弹性成像技术 |
| 6.7.2 | 可支持凸阵、线阵、矩阵阵列探头、腔内探头，术中探头；支持探头最高频率≥24MHz |
| 6.7.3 | 可在标配腹部凸阵探头、小器官线阵探头、腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像（附图证明） |
| 6.7.4 | 具备剪切波弹性定量分析，定量数据可选择杨氏模量（KPa）或剪切波速度（m/s） |
| 6.7.5 | 针对困难病人可提供 “穿透模式”（附图证明） |
| 6.8 | 超声主机可通过蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端 |
| 6.9 | 所投标产品，在设备主显示器上的品牌标识与生产厂家为同一品牌（附注册证和设备上的品牌标识证明） |
| 6.9.1 | 通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作（附图证明） |
| 7 | 辅助设备（按院方需求配置） |
| 7.1 | 超声图像工作站1套（≥27英寸显示器、≥I7CPU、32G内存、1T硬盘） |
| 7.2 | 图像采集卡、显卡 各1套 |
| 7.3 | 电动超声诊断床2台（另配20卷床单，按采购方需求配置） |
| 7.4 | 专业超声诊断椅2个（按采购方需求配置） |
| 7.5 | 电脑桌椅1套（按采购方需求配置） |
| 7.6 | 输液泵1台（按采购方需求配置） |
| 7.7 | 办公电脑、激光打印机、光盘刻录机各1台（按采购方需求配置） |
| 7.8 | 探头消毒机2台（按采购方需求配置） |
| 7.9 | 空气消毒机1台（按采购方需求配置） |
| 7.10 | 1.5P空调1台（按采购方需求配置） |

六包：四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

| 四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 2 | 数量：1台 |
| 3 | 设备用途及说明： 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。所投型号需为制造商近两年在NMPA已注册的，最高端心血管专用机型和最新软件版本。 |
| 4 | 主机成像系统 |
| 4.1 | 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理。 |
| 4.2 | - 显示器≥21 寸，可上下左右旋转、倾斜。 |
| 4.3 | - ≥12 寸操作液晶触摸面板,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |
| 4.4 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整。 |
| 4.5 | 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等。 |
| 4.6 | - 成像探头接口≥4 个微型无针式接口，接口通用。 |
| 4.7 | - 探头技术 :支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人 相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、小儿矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头。 |
| 4.8 | 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元。 |
| 4.9 | M 型及解剖 M 型技术。 |
| 4.10 | 脉冲反向谐波成像技术。 |
| 4.11 | 彩色多普勒成像技术。 |
| 4.12 | 彩色多普勒能量图技术。 |
| 4.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HighPRF)。 |
| 4.14 | 动态范围≥256 dB。 |
| 4.15 | 智能全域聚焦技术。 |
| 4.16 | 实时双同步/三同步功能。 |
| 4.17 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口。 |
| 4.18 | 内置一体化超声工作站。 |
| 4.19 | 系统主机内置≥1TB 硬盘。 |
| 5 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.1 | 所有探头均为宽频、变频探头， 基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 |
| 5.2 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调，支持所有探头 |
| 5.3 | 具备高级心肌增强功能 |
| 5.4 | 具备实时空间复合成像技术 |
| 5.5 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术， 可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 |
| 5.6 | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC 曲线等成像参数 |
| 5.7 | 自动实时持续增益补偿 |
| 5.8 | 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8 段， 且可视可调 |
| 5.9 | 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期 |
| 5.10 | 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 5.11 | 支持 2D、3D 功能选件位置个性化选择。 |
| 6 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 6.1 | 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色 M 型模式、组织多普勒模式等多种成像模式。 |
| 6.2 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术。 |
| 6.3 | 彩色实时同屏双幅对比显像。 |
| 6.4 | 具备冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头。 |
| 6.5 | 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 7 | 频谱多普勒成像单元 |
| 7.1 | 提供 PW、CW、High PRF 模式。 |
| 7.2 | 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择。 |
| 7.3 | 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数。 |
| 7.4 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数等 |
| 8 | 组织多普勒成像单元 |
| 8.1 | 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像。 |
| 8.2 | 二维、速度曲线同屏显示。 |
| 8.3 | 提供 TDI 测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析。 |
| 8.4 | 可同时显示≥32 个亚节 段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线。 |
| 9 | 组织谐波成像单元 |
| 9.1 | 具备脉冲反相谐波技术 |
| 9.2 | 可显示谐波频率和基波频率 |
| 10 | 超声造影成像单元 |
| 10.1 | 造影剂成像单元,包含左心腔造影 LVO、LowMI 实时灌注成像和 Flash 爆破造影成像。 |
| 10.2 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影。 |
| 10.3 | 具有心腔和心肌造影成像。 |
| 10.4 | 支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术。 |
| 10.5 | 支持矩阵实时三维造影成像技术。 |
| 10.6 | 具备在机及脱机造影定量分析软件，提供≥6 种参数及动 |
| 10.7 | 造影连续采集时间≥6 分钟。 |
| 11 | 心脏实时三维成像单元 |
| 11.1 | 探头和功能。 |
| 11.2 | 支持纯净波矩阵实时三维探头，≥3000个振元同时发射声束，提供实时三维显像。全功能。 |
| 11.3 | 支持三维成像直接测量功能， 可测量距离、面积等。 |
| 12 | 实时智能旋转成像 |
| 12.1 | 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像 |
| 12.2 | 可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换。 |
| 12.3 | 支持二维、彩色、M 型、 TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
| 13 | 实时三维成像模式 |
| 13.1 | 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像。 |
| 13.2 | 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频。 |
| 13.3 | 实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像。 |
| 13.4 | 实时三维高帧频成像。 |
| 13.5 | 实时三维奔流容积成像。 |
| 13.6 | 实时三维造影成像。 |
| 13.7 | 心腔镜成像或类似成像技术，高分辨率三维渲染模式显示心脏立体结构，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显 示病变部位及组织毗邻关系；立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照。 |
| 13.8 | 透视心腔镜成像或类似成像技术，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像。 |
| 13.9 | 彩色心腔镜成像或类似成像技术， 彩色血流和透视模式联 合使用，带有阴影的光源增强彩色多普勒渲染，实时评估三维血流空间状态，支持深度光源成像。 |
| 13.10 | 实时双容积视野成像，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示。 |
| 13.11 | 实时三维 MPR 显示支持任意平面调整。 |
| 14 | 容积图像、心肌应变定量、心肌应变、自动化二维心功能定量等技术。 |
| 14.1.1 | 实时三维两点获取目标区容积图像，可从任意方向、角度两点切割， 快速获取所需容积图像。 |
| 14.1.2 | 实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向可调，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12 个切面。 |
| 14.1.3 | 实时三维定位评估技术，快速获取所需解剖结构，精准测量目标区大小。 |
| 14.1.4 | 支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等。 |
| 14.1.5 | 实时任意多平面模式下支持PW功能。 |
| 14.2 | 目标区定量 |
| 14.2.1 | ≥10 个用户自定义的区域。 |
| 14.2.2 | 自动标记 ECG 触发。 |
| 14.2.3 | 支持多种曲线拟合模式。 |
| 14.2.4 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A ”值， 曲线下面积和峰值密度。 |
| 14.3 | 血管中内膜厚度自动测量 |
| 14.3.1 | 对目标区域内自动测量，可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置， 脱机数据可输出。 |
| 14.4 | 心肌应变定量 |
| 14.4.1 | 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时显示≥32 条节段曲线，可对同一时相任意节段数据对比分析。 |
| 14.4.2 | 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析。 |
| 14.5 | 自动化二维心功能定量技术 |
| 14.5.1 | 具备自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪。 |
| 14.5.2 | 具备在线斑点追踪定量分析。 |
| 14.5.3 | 具备二维左心房定量工具。 |
| 14.6 | 心脏自动应变定量 |
| 14.6.1 | 具备主机内置四维左房功能定量工具。 |
| 14.6.2 | 具备二维右心室定量工具。 |
| 14.6.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用。 |
| 14.7 | 自动心肌运动定量 |
| 14.7.1 | 可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖 ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。 |
| 14.7.2 | 快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周 应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等。 |
| 14.7.3 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析。 |
| 14.8 | 负荷心肌运动定量 |
| 14.8.1 | 支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析。 |
| 14.9 | 三维心功能定量 |
| 14.9.1 | 自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算 LV 舒张末期与 收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对 MPR 图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥10个切面。 |
| 14.10 | 三维心功能定量 |
| 14.10.1 | 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及多节段容积曲线，并计算左心室容积和 EF、SV 等参数。 |
| 14.10.2 | 自动计算多节段时间差值及标准差，同时可根需要显示任意节段时间差值和标准差。 |
| 14.10.3 | 具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值。 |
| 14.10.4 | 自动生成报告。 |
| 14.11 | 二尖瓣导航定量分析 |
| 14.11.1 | 结合解剖智能技术对二尖瓣 3D 容积数据通过模型引导。 |
| 14.11.2 | 获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主 动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜等方面参数的测量值。 |
| 14.12 | 动态心脏模型 |
| 14.12.1 | 自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识。 |
| 14.12.2 | 通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线。 |
| 14.12.3 | 具有左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积， 左心房射血分数、左心房指数等三维定量参数。 |
| 14.12.4 | 支持多个心动周期分析， 并自动显示平均结果 |
| 14.13 | 三维自动右室定量 |
| 14.13.1 | 自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图。 |
| 14.13.2 | 自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室 容积参数。 |
| 14.13.3 | 自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心 室二维定量参数。 |
| 15 | 三维自动二尖瓣定量 |
| 15.1 | 自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图。 |
| 15.2 | 自动获取二尖瓣三维模型、二尖瓣瓣叶及瓣环等多个参数，同时可获取对应参数的曲线。 |
| 15.3 | 三维自动左心耳定量。 |
| 15.4 | 具备左心耳三维定量工具，自动识别左心耳结构。 |
| 15.5 | 自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数。 |
| 16 | 图像存储与（电影） 回放重现及病案管理单元 |
| 17 | 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节 |
| 17.1 | 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置： 移动硬盘≥1T、DVD-RW、DVR 等。 |
| 17.2 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |
| 18 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 18.1 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放） 进行编程调节。 |
| 18.2 | 参考信号： ECG 心电信号。 |
| 19 | 输入和输出信号 |
| 19.1 | 输入：DICOM DATA等。 |
| 19.2 | 输出：高清数字化输出。 |
| 20 | 图像管理与记录装置 |
| 20.1 | 1、内置图像管理系统。 |
| 20.2 | 2、支持 DVD／USB 图像导出存储。 |
| 21 | 互连通信 |
| 21.1 | 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件。 |
| 22 | 系统通用功能 |
| 22.1 | 监视器: ≥21 寸， 可上下左右旋转、倾斜。 |
| 22.2 | ≥12 寸液晶触摸操作面板,可通过手指滑动触摸屏进 行翻页，点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |
| 22.3 | ≥4 个无针式标准成像探头接口，可热拔插，均可通用。 |
| 22.4 | 功能分区控制面板， 可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。 |
| 23 | 探头规格 |
| 23.1 | 频率 :超宽频变频探头, 探头频率:1 MHz -22 MHz。 |
| 23.2 | 类型 :相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头。 |
| 23.3 | 压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头，采用纯净波晶体材料。 |
| 23.4 | 可支持矩阵探头晶片≥55,000,支持经食道容积探头。 |
| 24 | 二维成像主要参数 |
| 24.1 | 探头配备 |
| 24.1.1 | 经胸相控阵探头 |
| 24.1.2 | 血管/小器官探头 |
| 24.1.3 | 经胸矩阵探头 |
| 24.1.4 | 经腹部凸阵探头 |
| 24.1.5 | 超高频线阵探头 |
| 24.2 | 扫描速率 |
| 24.2.1 | 相控阵,全视野， 18cm 深度时， 帧速率≥ 100 帧/秒 |
| 24.2.2 | 凸阵,全视野， 18cm 深度时， 帧速率≥ 39 帧/秒 |
| 24.2.3 | 线阵,全视野， 4cm 深度时， 帧速率≥ 63 帧/秒 |
| 24.3 | 扫描深度： 扫描深度≥38cm |
| 24.4 | 声束聚焦 :发射接收动态连续聚焦 |
| 24.5 | 回放重现及存储 :灰阶图像回放≥2500 幅，存储时间≥6分钟。 |
| 24.6 | 预设条件 :针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,每个探头可提供预设置≥40 个。 |
| 24.7 | 增益调节:2D/Color/Doppler 可独立调节, TGC 分段≥8，支持 LGC 分段调节。 |
| 25 | 三维成像主要参数 |
| 25.1 | 实时三维矩阵探头，单探头解决方案，包含二维及三维结构和功能。 |
| 25.2 | 2D、M 型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 |
| 25.3 | 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术， 获取目标区扫描切面。 |
| 25.4 | 具备实时任意多平面成像， 同屏显示任意相交互的两幅图像 |
| 25.5 | 支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维 缩放、心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声等 |
| 26 | 多普勒 |
| 26.1 | 脉冲波多普勒 PW，连续波多普勒 CW，高脉冲重复频率 HPRF。 |
| 26.2 | 多普勒探头与频率 : PW，CW。 |
| 26.3 | 最大测量速度:PW、1.6MHz、0。时，血流速度≥8m/s ; CW、1.8MHz、0。时血流速度≥25m/s |
| 26.4 | 最低测量速度 1mm/s (非噪声信号) |
| 26.5 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |
| 26.6 | 电影回放 : ≥2000 帧 |
| 26.7 | 零位移动 : ≥6 级 |
| 26.8 | 取样宽度及位置范围:宽度 1-20mm; 分级可调 |
| 26.9 | 滤波器:高通滤波或低通滤波 |
| 26.10 | 显示控制 :反转显示(左/右,上/下),零移位, D 扩展, B/D扩展,局放及移位 |
| 27 | 彩色多普勒 |
| 27.1 | 显示方式 : 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 27.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 27.3 | 彩色显示角度 : 20-120。可调。 |
| 27.4 | 彩色显示帧数 : 全视野, 18cm 深,帧频≥19 帧/秒 |
| 27.5 | 组织多普勒帧频： 全视野， 18cm 深， 帧频≥110 帧/秒 |
| 27.6 | 显示位置调整 : 目标区的图像范围 :-20。-+20。 |
| 28 | 超声图像及病案管理系统 |
| 28.1 | 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100 幅 |
| 28.2 | 同屏电影回放≥4 画面,可调回放速度 |
| 28.3 | 存储图像及文档 : ≥1TB 硬盘,CD/DVD |
| 28.4 | 支持报告存储,检索,统计 |
| 28.5 | 图像存储时可隐去病案信息 |
| 28.6 | DICOM QVue 图像阅读器 |
| 29 | 超声功率输出调节 |
| 29.1 | 超声功率输出调节 : B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调。 |
| 30 | 辅助设备（按院方需求配置） |
| 30.1 | 超声图像工作站1套（27英寸显示器、17及以上CPU、32G内存、1T硬盘） |
| 30.2 | 图像采集卡、显卡 各1套 |
| 30.3 | 电动超声诊断床1台（另配20卷床单） |
| 30.4 | 专业超声诊断椅2个 |
| 30.5 | 电脑桌椅1套 |
| 30.6 | 输液泵1台 |
| 30.7 | 办公电脑、激光打印机、光盘刻录机各1台 |
| 30.8 | 探头消毒机2台 |
| 30.9 | 空气消毒机1台 |
| 30.10 | 1.5P空调1台 |

七包：4K荧光3D腹腔镜系统、4K超高清宫腔镜系统、电子直肠镜检查系统技术参数

| 4K荧光3D腹腔镜系统、4K超高清宫腔镜系统、电子直肠镜检查系统技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 4K荧光3D腹腔镜系统 |
| 1.1 | 数量：1台 |
| 1.2 | 4K荧光3D摄像主机 |
| 1.2.1 | - 具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。 |
| 1.2.2 | - 预期用途：预期与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像，支持3D功能 |
| 1.2.3 | - 支持≥6种图像模式。不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。 |
| 1.2.4 | - 具有≥2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视。 |
| 1.2.5 | - 具有细节增强、颜色增强的功能 |
| 1.2.6 | - 具有亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法。 |
| 1.2.7 | - ≥7英寸触摸屏设计，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 |
| 1.2.8 | - 具有荧光亮度调节功能。 |
| 1.2.9 | - 内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。 |
| 1.2.10 | - 主机自带内置≥2个 USB3.0 接口刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。 |
| 1.2.11 | - 具有≥3种录像格式选择，录像文件大小可选。 |
| 1.2.12 | - 录像文件支持如exFAT FAT32 NTFS等文件格式 |
| 1.2.13 | - 具有U盘设置功能，支持格式化功能 |
| 1.2.14 | - 具备≥3路同时输出4K超高清信号和2 路高清信号， |
| 1.2.15 | - 信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI。 |
| 1.2.16 | - 具有自动对焦功能。 |
| 1.2.17 | - 支持≥10种用户自定义配置功能，医生可直接调用自定义模式。 |
| 1.2.18 | - 具有去网格功能。 |
| 1.2.19 | - 具有去激光干扰功能。 |
| 1.2.20 | - 具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。 |
| 1.2.21 | - 主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合、双镜联合、三维重建融合显示等功能。 |
| 1.2.22 | - 激发链路与成像链路双优化。 |
| 1.3 | - 4K荧光摄像头 |
| 1.3.1 | - 摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I 类； |
| 1.3.2 | - 摄像头防护等级：≥IPX7。 |
| 1.3.3 | - 摄像头具有双CMOS成像芯片，分别针对白光和荧光独立成像 |
| 1.3.4 | - 摄像头可环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌 |
| 1.3.5 | - 具有≥3个自定义摄像头按键，≥10种可定义功能。可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等。 |
| 1.3.6 | - 摄像头可连接各类光学视管 |
| 1.3.7 | 摄像头支持一键对焦和调焦环调焦 |
| 1.4 | - 荧光光源 |
| 1.4.1 | - 支持同时输出近红外激光和白光； |
| 1.4.2 | - ≥7英寸触摸屏，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整； |
| 1.4.3 | - 设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。 |
| 1.4.4 | - 白光冷光源的输出总光通量≥2000Lm； |
| 1.4.5 | - LED灯泡工作寿命≥55000小时； |
| 1.4.6 | - 亮度多级调节； |
| 1.4.7 | - 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。 |
| 1.4.8 | - 防电击程度分类等级为防除颤CF型。 |
| 1.4.9 | - 冷光源运行噪音≤55dB（A）。 |
| 1.4.10 | - 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时具有提示。 |
| 1.4.11 | - 具有一键待机功能； |
| 1.4.12 | - 具有高温报警、灯泡寿命警示功能； |
| 1.4.13 | - 与摄像主机同一品牌； |
| 1.5 | 4K 3D监视器 1台 |
| 1.5.1 | ≥32英寸4K液晶监视器； |
| 1.5.2 | - 可直接切换3D/2D工作模式 |
| 1.5.3 | - 支持4K 60Hz超高清显示； |
| 1.5.4 | - 背光亮度≥1700cd/m2； |
| 1.5.5 | 显示器对比度≥1000000； |
| 1.5.6 | ≥178°可视角度； |
| 1.6 | - 配置专用台车 |
| 1.7 | - 荧光腹腔镜 2根 |
| 1.7.1 | - 支持高温高压、低温温等离子等消毒灭菌方式。 |
| 1.7.2 | - 与摄像主机为同一制造商； |
| 1.7.3 | - 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； |
| 1.7.4 | - 景深3mm-199mm； |
| 1.8 | - 高流速气腹机一台 |
| 1.8.1 | - 流速≥45升/分钟，流量调节范围 0.1-45L/min； |
| 1.8.2 | - 压力范围：1mmHg-30mmHg，显示准确性±2mmHg； |
| 1.8.3 | - ≥7 英寸触摸屏，可显示参数和故障信息； |
| 1.8.4 | - 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，自定义模式等 |
| 1.8.5 | 具有双重报警系统； |
| 1.8.6 | - 具有高压自动排气功能 |
| 1.8.7 | 具有排烟功能，排烟流量≥10L/min； |
| 1.8.8 | 气腹机末端具备 CO2 气体加热功能； |
| 1.9 | 4K 3D电子镜 |
| 1.9.1 | - 一体化电子镜，采用双路4K CMOS，支持 3840*2160 和4096*2160 像素超高清视频显示。 |
| 1.9.2 | 防电击程度分类为：I类 CF 级别防护，极低漏电流控制，。具有除颤防电防护。 |
| 1.9.3 | - 电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g。 |
| 1.9.4 | - 摄像头≥3个按键可设置≥10种快捷功能，可实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能。 |
| 1.9.5 | 直径10mm，30度视向角，工作长度≥320mm。视场角≥80度，。 |
| 1.9.6 | - 电子镜防水防尘等级IPX7，整镜支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌方式 |
| 1.9.7 | - 支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。 |
| 1.9.8 | - 具备自动对焦 |
| 1.9.9 | - 具有主动防雾功能 |
| 1.10 | 电刀 |
| 1.10.1 | 主机性能： |
| 1.10.1.1 | 可同时连接≥2把单极器械、1把双极器械。 |
| 1.10.1.2 | - 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 |
| 1.10.1.3 | - 所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。 |
| 1.10.1.4 | - 具备器械激发次数统计功能。 |
| 1.10.1.5 | - 具备全彩液晶触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 |
| 1.10.1.6 | - 具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供不同声音的报警功能，优先显示等级高的报警。 |
| 1.10.1.7 | - 报警发生时，可点击查看解决措施。 |
| 1.10.1.8 | - 具备报警确认键，可关闭报警音。 |
| 1.10.1.9 | - 具备一键恢复键 |
| 1.10.1.10 | 可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称。 |
| 1.10.1.11 | - 支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。 |
| 1.10.1.12 | - 具备USB 接口，以太网接口等 |
| 1.10.1.13 | - 可升级为多功能能量平台。 |
| 1.10.2 | - 高频单极功能 |
| 1.10.2.1 | - 单极切割模式可设置为纯切、混切。 |
| 1.10.2.2 | - 单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。 |
| 1.10.2.3 | - 具备单极切割、凝结模式。 |
| 1.10.2.4 | - 支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。 |
| 1.10.2.5 | - 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 |
| 1.10.2.6 | 纯切模式功率0-300W可调； |
| 1.10.2.7 | - 混切模式功率0-200W可调； |
| 1.10.2.8 | - 软凝模式功率0-120W可调； |
| 1.10.2.9 | - 电灼模式功率0-120W可调；。 |
| 1.10.2.10 | - 喷凝模式功率0-120W可调； |
| 1.10.3 | - 高频双极功能 |
| 1.10.3.1 | - 双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝等。 |
| 1.11 | 超声高频外科集成手术设备 |
| 1.11.1 | - 超声高频外科集成手术设备具有具备高频模块与超声模块，分别输出高频能量与超声能量。 |
| 1.11.2 | - 超声高频外科集成手术设备的接口≥2个，可以同时连接切割闭合刀头与超声刀头使用。 |
| 1.11.3 | - 高频模块可连接切割闭合刀头使用，用于闭合直径≥7 mm 的血管、淋巴管和组织束。 |
| 1.11.4 | - 高频模块可连接普通双极使用。 |
| 1.11.5 | - 超声模块与超声刀头配合使用可用于闭合直径≥7mm血管、淋巴管和组织束，超声刀≥5档可调，刀头有声音提示。 |
| 1.11.6 | - 液晶显示屏具备操作界面指示、状态监测、输入输出控制等功能。 |
| 1.11.7 | - 具有故障智能指示系统。 |
| 1.11.8 | - 可通过USB接口等方式进行软件升级。 |
| 1.12 | 手术器械 |
| 1.12.1 | - 无损伤钳 4把 |
| 1.12.2 | - 分离钳 2把 |
| 1.12.3 | - 施夹器 2把 |
| 1.12.4 | - 胆囊取石钳 2把 |
| 1.12.5 | - 胆囊抓钳 2把 |
| 1.12.6 | - 持针器 2把 |
| 1.12.7 | - 吸引器 2支 |
| 1.12.8 | - 转换器 2只 |
| 1.12.9 | - 阑尾抓钳 2把 |
| 1.12.10 | - 电勾 2支 |
| 1.12.11 | - 电凝棒 2支 |
| 1.12.12 | - 重复性戳卡，成人小儿 各一套 |
| 1.12.13 | - 气腹针 2支 |
| 1.12.14 | - 弯剪 2把 |
| 1.12.15 | - 电极线 2支 |
| 1.12.16 | - 腹腔镜器械消毒盒 2只 |
| 2 | 4K超高清宫腔镜系统 |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.1.1 | 4K主机 一台 |
| 2.1.1.1 | - 具备4K图像处理性能。能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。" |
| 2.1.1.2 | - 防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用。 |
| 2.1.1.3 | - 具有数字变焦功能，可实现图像的缩放； 支持≥3倍数字变焦 |
| 2.1.1.4 | - 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀等多种智能图像算法。 |
| 2.1.1.5 | - ≥7英寸触摸屏，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 |
| 2.1.1.6 | - 主机自带内置刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。 |
| 2.1.1.7 | - 自带录像功能，录制清晰度4K和高清可选；具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选。 |
| 2.1.1.8 | - 录像文件支持格式≥3种，支持如FAT32、NTFS等文件格式。 |
| 2.1.1.9 | - 具有录像标签标记功能。 |
| 2.1.1.10 | - 包括12G-SDI和HDMI接口，具备3路能够同时输出4K超高清信号信号， 2 路高清信号输出。 |
| 2.1.1.11 | - 可自定义≥10种参数保存，并直接调用自定义模式。 |
| 2.1.1.12 | - 具有去网格功能。 |
| 2.1.1.13 | - 具有去激光干扰功能。 |
| 2.1.1.14 | - 具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆。 |
| 2.2 | 4K摄像头 一个 |
| 2.2.1 | - 摄像头信号通过激光传输 |
| 2.2.2 | - 具有自动和手动对焦功能。 |
| 2.2.3 | - ≥3个自定义摄像头按键，可设置≥15种快捷功能。 |
| 2.2.4 | - 白光摄像头重量≤190g。 |
| 2.2.5 | - 摄像头防护等级：≥IPX7。 |
| 2.2.6 | - 摄像头可适配各类光学视管。 |
| 2.3 | - 宫腔内窥镜 三根 |
| 2.3.1 | - 规格：Fr19× 30° |
| 2.3.2 | - 视向角：30° |
| 2.3.3 | - 视场角：≥60° |
| 2.3.4 | - 角分辨力: 5.8 C/(°) |
| 2.3.5 | - 分辨率：≥20 lp/mm |
| 2.3.6 | - 有效景深范围: 2-130mm |
| 2.3.7 | - 最大插入部外径：≤Fr20.5 |
| 2.3.8 | - 工作长度：206mm±3% |
| 2.3.9 | - 器械通道最小宽度：≥φ2.2mm |
| 2.3.10 | - 注、排液通道孔径：≥φ1.5mm |
| 2.3.11 | - 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 |
| 2.4 | 冷光源 一台 |
| 2.4.1 | - 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。 |
| 2.4.2 | - 可以通过摄像头按键或在图像处理主机上启动白平衡。 |
| 2.4.3 | - 防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用。 |
| 2.4.4 | - LED工作寿命≥60000小时。 |
| 2.4.5 | - 光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,。 |
| 2.4.6 | - 多级亮度调节。 |
| 2.4.7 | - 具有通风口堵塞高温报警、灯泡寿命警示功能。 |
| 2.5 | - 专用膨宫机一台 |
| 2.5.1 | - 基本性能 |
| 2.5.1.1 | - 设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力。 |
| 2.5.1.2 | - 脚踏IPX8防护等级，主机IPX2防护等级。 |
| 2.5.1.3 | - 运行模式：连续运行。 |
| 2.5.1.4 | - 具有冲洗和吸引功能。 |
| 2.5.2 | - 宫腔模式 |
| 2.5.2.1 | - 压力设置范围：0-200mmHg； |
| 2.5.2.2 | - 洗流速范围：0-500mL/min。 |
| 2.5.2.3 | - 吸引流速范围：0-200mL/min。 |
| 2.5.3 | - ≥7英寸触摸屏，可显示预设值及相应的实时动态值。 |
| 2.5.3.1 | - 一体化管路设计。 |
| 2.5.3.2 | - 具有手动校准功能。 |
| 2.5.3.3 | - 具有快速排气+自动校准二合一功能。 |
| 2.5.3.4 | - 可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量。 |
| 2.5.3.5 | - 具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警。 |
| 2.5.3.6 | - 具有触摸屏锁屏开关功能。 |
| 2.5.3.7 | - 可一键设置个性化运行参数。 |
| 2.5.3.8 | - 可升级WiFi模块。 |
| 2.5.3.9 | - 配专用台车。 |
| 2.5.3.10 | - 配备冲洗管路和吸引管路，可重复灭菌使用≥50次。 |
| 2.6 | 台车 一台 |
| 2.6.1 | - 台车可放置32寸医用4K医用监视器 |
| 2.7 | - 显示器 一台 |
| 2.7.1 | - 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。 |
| 2.8 | - 等离子手术系统： |
| 2.8.1 | 主机1个 |
| 2.8.1.1 | - ≥7寸彩色触摸屏。 |
| 2.8.1.2 | - 除颤级 CF 安全等级 |
| 2.8.1.3 | - 输入功率：≥1000 VA |
| 2.8.1.4 | - 具有开机智能自检功能 |
| 2.8.1.5 | - 工作时具有屏幕显示和声音提醒 |
| 2.8.1.6 | - 具有智能自检自动识别电极功能 |
| 2.8.1.7 | - 模式：≥2种 |
| 2.8.1.8 | - 工作频率：360kHz±10% |
| 2.8.1.9 | - 输出功率：等离子电切250W±20%；等离子电凝120W±20% |
| 2.8.1.10 | - 额定负载：等离子电切模式：200Ω；等离子电凝模式：70Ω |
| 2.8.1.11 | - 适用范围：可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。 |
| 2.8.1.12 | - 具备脚踏开关 |
| 2.8.2 | 等离子3芯连接线缆1个 |
| 2.8.2.1 | - 工作长度：2800mm±200mm |
| 2.8.3 | - 双极等离子手术电极10个 |
| 2.8.3.1 | - 1.手术电极头型：细环型、针形、带形 |
| 2.8.3.2 | - 2.规格：6.6*280 |
| 2.8.3.3 | - 3.插入部分最大宽度：6.6mm,允差范围:-0.8～0 |
| - 2.8.4 | - 电切内窥镜及附件1个 |
| 2.8.4.1 | - 视场角：≥60°±15%，视向角：≥12°±10° |
| 2.8.4.2 | - 工作长度：≥302mm±3% |
| 2.8.4.3 | - 最大插入部外径φD（镜管外径）：φ4 |
| 2.8.4.4 | - 视场中心角分辨力: ≥4.3C/(°) |
| 2.8.4.5 | - 有效景深范围 ：2～130mm。 |
| 2.8.5 | - 操作器 |
| 2.8.5.1 | - 内窥镜通道孔径（φd）:≥φ4.2mm，允差范围：0～0.2mm |
| 2.8.5.2 | - 手术电极行程L：≥21.5mm±2mm |
| 2.8.6 | - 内鞘 |
| 2.8.6.1 | - 1.插入部最大宽度φD：≥φ8，允差范围：-0.2～0mm |
| 2.8.6.2 | - 2.工作长度：≥201mm±3% |
| 2.8.7 | - 外鞘 |
| 2.8.7.1 | - 插入部最大宽度φD：≥φ8.6 |
| 2.8.7.2 | - 工作长度：≥185mm±3% |
| 2.9 | - 内窥镜影像系统（工作站）技术参数 （1套） |
| 2.9.1 | - 工作站CPU型号：12代酷睿i5以上 |
| 2.9.2 | - 内存：≥32G |
| 2.9.3 | - 硬盘：≥1TB(SATA) |
| 2.9.4 | - 声卡：集成 ； 网卡：集成 ；光驱：DVD刻录 ，键鼠：标准键盘，光电鼠标 |
| 2.9.5 | - 显示器：≧27寸LCD （1920×1080） |
| 2.9.6 | - 采集卡：1080P全高清视频采集卡 |
| 2.9.6.1 | - 采集卡规格：帧率25fps/码率15Mbps/分辨率1920x1080i/p； |
| 2.9.6.2 | - 支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576； |
| 2.9.6.3 | - 支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264； |
| 2.9.6.4 | - 视频压缩码率4~30Mbps；帧率25Fps； |
| 2.9.7 | - 其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线，专用台车；打印机：彩色喷墨打印机 |
| 2.10 | - 手术器械 |
|  | - 软性活检钳 4把 |
|  | - 软性直剪 4把 |
|  | - 软性取环钳 4把 |
|  | - 异物钳 4把 |
|  | - 三通进/出水接头 4把 |
|  | - 软性毛刷 10个 |
|  | - 流通钢丝 10个 |
|  | - 密封帽 20个 |
|  | - 宫腔镜消毒盒 4个 |
|  | - 双机电切镜消毒盒 2个 |
|  | - 电切环 10个 |
|  | - 针状环 10个 |
|  | - 工作站台车 1台 |
|  | - 内窥镜专用软件系统 1套 |
|  | - 纤维导光束 2套 |
| 3 | 电子直肠镜检查系统 |
| 3.1 | 数量：1台 |
| 3.2 | 主要技术性能 |
| 3.2.1 | 适用于对肛肠科常见疾病，肛门、直肠、乙状结肠部位的一种双检查模式、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理。将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号，传输至监视器进行成像并可对显示图像进行处理、传输、存储。 |
| 3.2.2 | - 运行模式：连续运行。 |
| 3.2.3 | - 医用级脚踏图像采集开关防水等级：IPX8级 |
| 3.2.4 | - 台车，具有上下液压升降功能。 |
| 3.2.5 | - 高清显示屏、同步数字高清实时显示。 |
| 3.2.6 | 静音自锁脚轮 |
| 3.3 | 肛肠影像采集系统参数（肛肠双检查系统） |
| 3.3.1 | - 包含数字高清手柄摄像机和数字高清内窥镜摄像机两种检查方式。 |
|  | - 数字高清手柄摄像机（电子肛门镜）：自带开关光源，自动白平衡或手动白平衡。 |
| 3.3.2 | - 分辨率＞800线， |
| 3.3.2.1 | 图像分辨率≥1920x1080P |
| 3.3.2.2 | USB3.0数字高清数据输出 |
| 3.3.3 | - 数字高清内窥镜摄像机（直乙肠镜摄像机）：自带冷光源，自动对焦、自动白平衡。 |
| 3.3.3.1 | - 分辨率＞1100线， |
| 3.3.3.2 | - 图像分辨率≥1920*1080P |
| 3.3.3.3 | HDMI数字高清数据传输 |
| 3.3.4 | - LED医用冷光源性能 |
| 3.3.4.1 | 使用寿命≥20000小时。 |
| 3.3.4.2 | 色温5000K-7000K。 |
| 3.3.4.3 | 镜头焦距25mm，允差：±20% |
| 3.3.4.4 | 物镜适配器兼容目镜罩接口直径为Φ32mm（允差为±1mm）的内窥镜。 |
| 3.3.4.5 | LED医用冷光源 |
| 3.4 | 肛肠内窥镜摄像系统软件 |
| 3.4.1 | 软件基本功能 |
| 3.4.1.1 | 具有检查图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。 |
| 3.4.1.2 | 画面冻结：系统具有画面冻结功能。 |
| 3.4.1.3 | 用户病例档案： 可通过用户菜单进行用户病例档案的新建、保存、搜索选择和删除。 |
| 3.4.1.4 | 打印功能：具备病例报告彩色打印功能。 |
| 3.4.1.5 | 专业的肛肠软件操作系统，内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。 |
| 3.4.1.6 | 双检查模式在同一软件系统里一键切换操作。 |
| 3.4.2 | 软件图像处理功能 |
| 3.4.2.1 | 亮度调节、对比度调节、镜像效果调节、图像效果增强、图像清晰度调节、 图像测量。 |
| 3.4.3 | 脚踏开关电脑主机连接，进行信号数据传输。 |
| 3.4.3.1 | 摄像系统内的存储资料可通过USB接口与移动硬盘进行数据传输 |
| 3.5 | 配置清单 |
| 3.5.1 | 台车主机 1台 |
| 3.5.2 | 电脑主机 1台 |
| 3.5.3 | 高清显示器 2台 |
| 3.5.4 | 高清图像处理器 1套 |
| 3.5.5 | LED医用冷光源 1套 |
| 3.5.6 | 数字高清手柄摄像机 1套 |
| 3.5.7 | 数字高清内窥镜摄像机 1套 |
| 3.5.8 | 图像采集脚踏开关 1个 |
| 3.5.9 | 冷光源光线导线及附件 1套 |
| 3.5.10 | 系统软件 1套 |
| 3.5.11 | 采集卡 1个 |
| 3.5.12 | 熔断器 4个 |
| 3.5.13 | 打印机 选配 |

八包：4K高清电子阴道镜、生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪）技术参数

| 4K高清电子阴道镜、生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪）技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 4K高清电子阴道镜招标技术要求 |
| 1.1 | 数量：1台 |
| 1.2 | 整机要求 |
| 1.2.1 | 不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标。 |
| 1.3 | 具体要求 |
| 1.3.1 | - 镜头性能要求 |
| 1.3.1.1 | - 像素≥850万；具有光学连续变焦、自动聚焦和高清 4K CMOS 成像功能，成像系统水平分辨率≥1650TVL |
| 1.3.1.2 | - 照度均匀性 ≥90%。 |
| 1.3.1.3 | - 视场范围满足：放大倍数为3x倍数应 ≥φ120 mm，放大倍数为10x倍数时应 ≥φ40 mm；放大倍数为18x倍数时应 ≥φ20 mm； |
| 1.3.1.4 | - 镜头成像景深：200 mm-300mm； |
| 1.3.1.5 | - 镜头成像工作距离范围满足：100mm～430mm |
| 1.3.1.6 | - 具有激光测距功能，能够一键测量镜头到目标物的距离 |
| 1.3.1.7 | - 镜头按键能实现白光、绿光和荧光成像图 |
| 1.3.1.8 | - 镜头视频成像放大倍数：支持连续变倍≥50X,可在视频图像上标记显示放大倍数标记，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记 |
| 1.3.1.9 | - 镜头可一键启动软件观察检查界面、计时功能，多级白光功能、荧光功能、绿光功能等 |
| 1.3.1.10 | - 镜头光源：白光光源≥36000Lux； |
| 1.3.1.11 | - 具备手势识别和语音控制功能，支持手势/语音控制图像采集、计时、打印、设备关机等功能，并支持自定义其他功能。 |
| 1.3.1.12 | - 采图方式：具有脚踏采图、手柄按键采图、定时自动采图、鼠标点击软件按钮采图、语音采图、手势控制采图、视频采集过程中采图和视频回放过程中采图等方式； |
| 1.3.1.13 | - 阴道镜头配备硅胶保护套， |
| 1.3.1.14 | - 镜头支架功能：采用全金属模具结构可升降三联式支架 |
| 1.3.2 | 阴道镜工作站性能要求 |
| 1.3.2.1 | - 图像处理工作站性能要求：≥27英寸显示器，显示器系统分辨率：≥3840*2160，CPU≥2.5GHz I5处理器 ，内存≥8G，固态硬盘≥256G，硬盘≥1T，USB接口≥6个； |
| 1.3.2.2 | - 带网络接口，内置4G物联网络； |
| 1.3.2.3 | - 配置工作站台车，三联式显示支架，360º旋转显示器云台。 |
| 1.3.2.4 | - 患者信息登记功能：支持选配扫描枪、身份证读取功能（直接获取患者姓名及身份证号码） |
| 1.3.2.5 | - 为转诊阴道镜检查提供宫颈病变智能风险评估功能，可根据转诊检查指征的关键风险因素:细胞学结果、HPV型别、HPV感染时长，患者年龄等因素指标，给出风险评估和分层管理建议； |
| 1.3.2.6 | - 提供阴道镜智能辅助诊断三大评估功能：宫颈疾病风险评估、充分性评估和可见性评估（根据采集图像的病变程度），并可根据评估结果智能提示病变级别和处理建议； |
| 1.3.2.7 | - 具有检查准备、醋酸涂抹时间、图像自动采集时间等的操作的文字提示和语音提示功能； |
| 1.3.2.8 | - 检查结果记录功能：具有对阴道镜检查和手术治疗结果进行记录、图像标记和随访管理功能； |
| 1.3.2.9 | - 数据管理功能：具有数据信息的自动备份与恢复功能；具有备份导出脱敏后的患者资料信息功能；具有对软件用户的历史操作进行留痕记录功能，系统自动记录用户对病人数据的软件操作动作 |
| 1.3.2.10 | - 统计分析：具有对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析功能，统计结果可以饼型、线型和柱状图形式进行显示，也可以数据列表显示，并可输出 Excel 格式文件。 |
| 1.3.2.11 | - 提供与HIS/PACS数据交换可选功能：支持标准如 HL7 协议等，可对接 HIS 系统；支持 LDAP 集成登陆；提供DICOM3.0 数据交换接口，具有与医院 PACS 系统互联功能，并承担接口费用 |
| 1.3.2.12 | - 病例资料：具有≥ 500 张病理确诊的典型病例图谱库；具有≥ 250 例病理确诊的术语图谱库。 |
| 1.3.2.13 | - 患者历史资料：在观察检查界面中,具有独立的历史检查记录显示区；录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录。具有患者上次检查图像与当前检查的图像同屏对比功能；具有对患者历史病历自动统计管理功能，并在病人信息页面展示患者的历史检查记录。 |
| 1.3.3 | 可选网络应用功能： |
| 1.3.3.1 | - 阴道镜网络数据管理与图像处理软件具有单独医疗器械注册证； |
| 1.3.3.2 | - 阴道镜设备具备与阴道镜网络数据管理与图像处理软件连接功能，可实现网络阴道镜护士站终端登记的待检查患者信息自动加载到阴道镜工作站今日检查列表功能及检查医生通过阴道镜工作站选择就诊患者和叫号功能；可实现检查结果（报告记录和采集图像）自动或手动上传数据服务器功能； |
| 1.3.3.3 | - 阴道镜网络数据管理与图像处理软件具有与阴道镜工作站病理结果信息同步功能； |
| 1.3.3.4 | - 阴道镜网络数据管理与图像处理软件支持局域网应用模式，广域网云服务应用模式；满足阴道镜诊断报告上传、专家复核管理、质控管理、统计分析和随访管理功能； |
| 1.3.3.5 | - 支持三个品牌以上阴道镜设备联网，兼容光电一体阴道镜、电子阴道镜； |
| 1.3.3.6 | - 可通过微信扫描二维码获取阴道镜检查电子报告单，通过微信确认或修改回访信息功能； |
| 1.4 | 辅助设备配置（按院方需求配置） |
| 1.4.1 | 电动检查床1台 |
| 1.4.2 | 专用椅子1个 |
| 1.4.3 | 空气消毒机1台 |
| 2 | 生物刺激反馈系统（盆底康复治疗仪） |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.2 | 具体要求 |
| 2.2.1 | - 主机≥4个电刺激通道、≥4个肌电采集通道、≥1个压力反馈通道。 |
| 2.2.2 | - 肌电采集测量范围：2μV～2500μV |
| 2.2.3 | - 分辨率：≤1μV |
| 2.2.4 | - 通频带：20Hz～520Hz |
| 2.2.5 | - 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。 |
| 2.2.6 | - 低频刺激频率范围：1Hz-500Hz，可调，调节步长≤1Hz。 |
| 2.2.7 | - 输出脉冲宽度范围：50μs-2000μs，可调，调节步长≤10us调节。 |
| 2.2.8 | - 电刺激基础输出波形≥6种，包括如三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波等。 |
| 2.2.9 | - 中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%。 |
| 2.2.10 | - 中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%。 |
| 2.2.11 | - 压力模块测量范围：0-240mmHg，分辨率≤0.1mmHg。 |
| 2.2.12 | - 采用旋钮调节电流强度，每个通道均具有独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 |
| 2.2.13 | - 具备盆腹动力评估功能，包含≥9种评估功能，包括如：盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌张力检测、肌电压力综合评估等。 |
| 2.2.14 | - 具备肌张力检测功能，可检测盆底肌被充胀拉伸前后的肌电幅值和充胀耐受张力值，结果可显示全程时间-张力曲线。 |
| 2.2.15 | - 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 |
| 2.2.16 | - 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出≥25种刺激波形。 |
| 2.2.17 | - 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极 |
| 2.2.18 | - 盆底康复治疗时，无需手动切换模式或人工更换电极探头。 |
| 2.2.19 | - 盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈信息，包括实时压力曲线和实时压力值。 |
| 2.2.20 | - 具有离心电刺激模式 |
| 2.2.21 | - 具有kegel抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小。 |
| 2.2.22 | - 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与磁刺激类设备的实时数据同步共享。 |
| 2.2.23 | - 可对工作量进行统计，对所有筛查、评估及治疗数据统计分析，可以回顾数据结果、波形。 |
| 2.2.24 | - 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图 |
| 2.2.25 | - 可与超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持生成磁、电、热联合治疗方案。 |
| 2.2.26 | - 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等 |
| 2.2.27 | - 具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议 |
| 2.2.28 | - 配置同品牌一次性阴道电极40个。 |
| 2.3 | 辅助设备配置（按院方需求配置） |
| 2.3.1 | 治疗床1台 |
| 2.3.2 | 空气消毒机1台 |
| 2.3.3 | 一次性探头10个 |

九包：呼吸机、麻醉工作站、除颤监护仪技术参数

| 呼吸机、麻醉工作站、除颤监护仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 呼吸机 |
| 1.1 | 数量：1台 |
| 1.2 | 技术要求 |
| 1.2.1 | - 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 |
| 1.2.2 | - ≥15英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作。 |
| 1.2.3 | - 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。 |
| 1.2.4 | - 自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试 |
| 1.2.5 | - ≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 1.2.6 | - 气动电控呼吸机 |
| 1.2.7 | - 标配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |
| 1.2.8 | - 标配实时气源压力电子显示。 |
| 1.2.9 | - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 |
| 1.2.10 | - 具备截屏U盘导出功能。 |
| 1.2.11 | - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 |
| 1.2.12 | - 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（134℃）； |
| 1.2.13 | - 可升级旁流CO2模块监测； |
| 1.2.14 | - 可升级主流CO2模块监测； |
| 1.2.15 | - 可升级SpO2模块监测； |
| 1.2.16 | - 可升级顺磁氧 |
| 1.2.17 | - 具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数； |
| 1.3 | 呼吸模式及功能 |
| 1.3.1 | - 标配有创通气模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）；压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV），双水平气道正压通气模式DuoLeve；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、窒息通气模式；可升级有创通气模式：气道压力释放通气APRV、容量支持通气VS、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； |
| 1.3.2 | - 标配无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel和 PSV-S/T等模式；可升级无创通气模式APRV。 |
| 1.3.3 | - 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能； |
| 1.3.4 | - 可升级经鼻持续气道正压通气； |
| 1.3.5 | - 具备智能同步，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。 |
| 1.3.6 | - 其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能等； |
| 1.3.7 | - 具有自动插管阻力补偿功能； |
| 1.3.8 | - 标配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，一键启动SBT（自主呼吸实验）； |
| 1.3.9 | - 具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量； |
| 1.3.10 | - 可升级肺复张工具； |
| 1.3.11 | - 可升级低流速P-V工具； |
| 1.3.12 | - 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能； |
| 1.3.13 | - 基础流速可自动调节从而进行泄漏补偿，最大泄漏补偿流速：65L/min（成人）；45L/min（小儿）；15L/min（新生儿） |
| 1.4 | - 设备参数 |
| 1.4.1 | - 潮气量：20ml—4000ml |
| 1.4.2 | - 呼吸频率：1-100/min |
| 1.4.3 | - 吸气流速：6-180L/min |
| 1.4.4 | - SIMV频率：1-60/min |
| 1.4.5 | - 吸/呼比：4:1—1:10 |
| 1.4.6 | - 最大峰值流速：200L/min |
| 1.4.7 | - 吸气压力：1--100 cmH2O |
| 1.4.8 | - 压力支持：0—100cmH2O |
| 1.4.9 | - PEEP：0~50 cmH2O |
| 1.4.10 | - 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O， |
| 1.4.11 | - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min， |
| 1.4.12 | - 呼气触发灵敏度：自动, 1-85% |
| 1.4.13 | - 氧浓度：21—100vol.% |
| 1.4.14 | - 具备叹息功能 |
| 1.5 | - 监测参数 |
| 1.5.1 | - 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测； |
| 1.5.2 | - 驱动压监测：0 cmH2O —120cmH2O； |
| 1.5.3 | - 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测； |
| 1.5.4 | - 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量； |
| 1.5.5 | - 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 |
| 1.5.6 | - 吸入氧浓度的监测 |
| 1.5.7 | - 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； |
| 1.5.8 | - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线等呼吸环监测； |
| 1.5.9 | - 实时监测压力-时间曲线形态，量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策； |
| 1.5.10 | - 实时监测压力/容积环形态，量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策； |
| 1.6 | - 报警参数 |
| 1.6.1 | - 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警图文显示故障提示 |
| 1.6.2 | - 窒息报警，时间可设置（5-60s） |
| 1.6.3 | - 电池低压报警 |
| 1.7 | - 安全标准 |
| 1.7.1 | - 呼吸机电磁兼容性应符合YY0505-2012标准； |
| 1.7.2 | - 呼吸机电气安全应符合YY0601-2009标准； |
| 1.7.3 | - 呼吸机电气安全应符合YY0893标准； |
| 1.7.4 | - 呼吸机电气安全应符合YY/T0799-2010标准； |
| 1.8 | 其他要求 |
| 1.8.1 | - 具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 |
| 1.8.2 | - 可连接中央监护系统，可在中央监护系统显示呼吸机波形和参数，进而将数据传输到医院的CIS系统和HIS系统。 |
| 1.8.3 | - 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等。 |
| 1.9 | - 附件要求 |
| 1.9.1 | - 模拟人1个（按院方需求配置） |
| 1.9.2 | - 台车1台 |
| 1.9.3 | - 呼吸管路5套 |
| 1.9.4 | - 湿化器3套 |
| 2 | 呼吸机 |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.2 | 技术要求 |
| 2.2.1 | - 适用于成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 |
| 2.2.2 | - 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源。 |
| 2.2.3 | - ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800。 |
| 2.2.4 | - 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错。 |
| 2.2.5 | - ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 2.2.6 | - 吸气安全阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 |
| 2.2.7 | - 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 |
| 2.2.8 | - 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 |
| 2.2.9 | - 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 |
| 2.2.10 | - 可选配主流CO2监测。 |
| 2.2.11 | - 具备智能吸痰功能。 |
| 2.3 | - 呼吸模式及功能 |
| 2.3.1 | - 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 |
| 2.3.2 | - 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 |
| 2.3.3 | - 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 |
| 2.3.4 | - 具备通气模式自定义显示功能。 |
| 2.3.5 | - 高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 |
| 2.3.6 | - 具有智能同步技术，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能。 |
| 2.3.7 | - 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 |
| 2.3.8 | - 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设。 |
| 2.3.9 | - 具备低流速P-V工具。 |
| 2.4 | - 设置参数要求 |
| 2.4.1 | - .潮气量：20ml-2000ml |
| 2.4.2 | - 呼吸频率：1-100次/min |
| 2.4.3 | - SIMV频率：1-60次/min |
| 2.4.4 | - 吸/呼比：1:10-4:1 |
| 2.4.5 | - 最大峰值流速：≥200L/min |
| 2.4.6 | - 吸气压力： 5-80 cmH2O |
| 2.4.7 | - 压力支持：0-80cmH2O |
| 2.4.8 | - 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O |
| 2.4.9 | - 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O |
| 2.4.10 | - 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min |
| 2.4.11 | - 呼气触发灵敏度：自动, 1-85% |
| 2.4.12 | - 氧浓度：21-100% |
| 2.4.13 | - 压力上升时间：0-2s |
| 2.4.14 | - 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) |
| 2.5 | - 监测参数要求 |
| 2.5.1 | - 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 |
| 2.5.2 | - 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 |
| 2.5.3 | - 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 |
| 2.5.4 | - 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 |
| 2.5.5 | - 氧浓度参数：吸入氧浓度。 |
| 2.5.6 | - 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 |
| 2.5.7 | - 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 |
| 2.5.8 | - 屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 |
| 2.5.9 | - 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环≥3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 |
| 2.5.10 | - 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 |
| 2.5.11 | - 趋势记录：≥72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 |
| 2.5.12 | - 日志记录：≥5000条历史事件信息的记录。 |
| 2.6 | - 报警要求 |
| 2.6.1 | - 分级报警、声光报警 |
| 2.6.2 | - 气道压力：过高报警 |
| 2.6.3 | - 呼出每分钟通气量：过高/过低报警 |
| 2.6.4 | - 自主呼吸频率：过高报警 |
| 2.6.5 | - 呼出潮气量：过高/过低报警 |
| 2.6.6 | - 呼气末正压：过高/过低报警 |
| 2.6.7 | - 吸入氧浓度：过高/过低报警 |
| 2.6.8 | - EtCO2：过高/过低报警 |
| 2.6.9 | - 窒息报警，时间可设置（5-60s） |
| 2.6.10 | - 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 |
| 2.6.11 | - 电源、气源中断报警 |
| 2.6.12 | - 电池低压报警 |
| 2.7 | - 其他功能要求 |
| - 2.7.1 | - 自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） |
| - 2.7.2 | - 提供交流和直流两种供电方式。 |
| - 2.7.3 | - 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |
| - 2.7.4 | - 信息互连：能够和监护仪及超声互联，支持监护仪及超声，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上。 |
| - 2.7.5 | - 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等。 |
| 2.7.6 | - 符合IP21防水等级。 |
| 2.8 | - 配附件 |
| 2.8.1 | - 台车1台 |
| 2.8.2 | - 呼吸管路5套 |
| 2.8.3 | - 湿化器3套 |
| 2.8.4 | - 模拟肺1个 |
| 3 | 麻醉工作站 |
| 3.1 | 数量：2台 |
| 3.2 | 技术要求 |
| 3.2.1 | - 后备电池使用时间：≥90分钟 ，可升级两块锂电池 |
| 3.2.2 | - 具有RJ45接口、以太网等连接功能 |
| 3.2.3 | - 显示器与麻醉机为一体化设计，麻醉机机架：配备中央刹车系统，带大工作台侧栏杆推车，带三个抽屉 |
| 3.2.4 | - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯 |
| 3.2.5 | 每台配备AG模块一个 |
| 3.3 | 气源 |
| 3.3.1 | - 标配氧气、空气双气源，可升级笑气气源 |
| 3.3.2 | - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 |
| 3.3.3 | - 具备机械笑、氧保护装置 |
| 3.3.4 | - 快速充氧范围25 - 75 L/min |
| 3.3.5 | - 可升级选配经鼻高流量给氧功能 |
| 3.3.6 | - 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计 |
| 3.4 | 流量计 |
| 3.4.1 | - 配备电子显示流量计 ，(可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)） |
| 3.4.2 | - 具备备用流量计 |
| 3.4.3 | - 具备低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 |
| 3.5 | - 挥发罐 |
| 3.5.1 | - 配备主机同品麻醉挥发罐，具备温度、压力和流速补偿功能 |
| 3.6 | - 呼吸回路 |
| 3.6.1 | - 回路整体可徒手拆卸 |
| 3.6.2 | - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 |
| 3.6.3 | - 配备二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml |
| 3.6.4 | - 内置可变孔径压差式双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |
| 3.6.5 | - 配备低回路系统容积 |
| 3.6.6 | - 具有回路加温功能 |
| 3.6.7 | - 标配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气 |
| 3.6.8 | - 具备智能回路识别报警系统 |
| 3.6.9 | - 呼吸系统泄漏量≤60mL/min |
| 3.7 | - 呼吸机 |
| 3.7.1 | - 采用气动电控呼吸机，全中文操作和显示 |
| 3.7.2 | - 提供辅助/控制通气，配配通气模式：VCV、PCV、PS模式，可选配/升级PCV-VG、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、SIMV-VG、CPAP/PS模式 |
| 3.7.3 | - 潮气量设置范围：VCV模式下10ml-1500ml、PCV-VG模式下5ml-1500ml |
| 3.7.4 | - 吸气压力设置范围：5-80 cmH2O |
| 3.7.5 | - 呼吸频率：4-100 次/分钟 |
| 3.7.6 | - 吸呼比：4:1到1:8 |
| 3.7.7 | - 压力限制范围：10到 100 cmH2O |
| 3.7.8 | - 电子PEEP，显示屏设置，范围：3 到 30 cmH2O |
| 3.7.9 | - 吸气暂停：5%-60%吸气时间 |
| 3.7.10 | - 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min |
| 3.7.11 | - 采用上升式风箱 |
| 3.7.12 | - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |
| 3.8 | - 数字和波形监测 |
| 3.8.1 | - 具备三级声光报警功能，有独立报警灯显示 |
| 3.8.2 | - ≥15英寸彩色触摸屏，，支持术中戴手套触摸操作，可同屏显示≥3通道波形 |
| 3.8.3 | - 内置插件槽，可直接热插拔插件 |
| 3.8.4 | - 可升级选配旁流、主流、微流流呼末二氧化碳（ETCO2）监测模块。 |
| 3.8.5 | - 可升级监测参数：麻醉气体（AG）监测、脑电双频指数（BIS）监测标配AG不带氧模块 |
| 3.8.6 | - 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测 |
| 3.8.7 | - 同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 |
| 3.8.8 | - 潮气量监测范围：0 到2500ml |
| 3.8.9 | - 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min |
| 3.9 | 监护仪技术参数 |
| 3.9.1 | - 投标产品通过中国国家食品药品监督管理局III类医疗器械产品注册。 |
| 3.9.2 | - 投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。 |
| 3.9.3 | - ≥12英寸触摸显示屏，≥8道波形显示，分辨率≥1280*800。多点触摸和手势操作功能。 |
| 3.9.4 | - ≥4个USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 |
| 3.9.5 | - 具有锁屏功能。 |
| 3.9.6 | - 标配模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温，2通道IBP）、主机自带插槽位≥4个 |
| 3.9.7 | - 标配麻醉深度监测模块（BIS模块），配备监测电极片500片。 |
| 3.9.8 | - 提供3/5/6/12导心电监护，具有多导心电监护算法。 |
| 3.9.9 | - 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 3.9.10 | - NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式。 |
| 3.9.11 | - 支持波形叠加，支持≥10道IBP波形叠加。支持ICP和CPP测量，支持实时PPV测量。 |
| 3.9.12 | - 具有图形化报警指示功能。 |
| 3.9.13 | - 具有多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据。 |
| 3.9.14 | - 48小时全息波形回顾。≥3道波形。 |
| 3.9.15 | - 提供对比回顾功能。 |
| 4 | 除颤监护仪 |
| 4.1 | - 数量：1台 |
| 4.2 | - 技术要求 |
| - 4.2.1 | - ≥8英寸彩色触摸屏, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 |
| - 4.2.2 | - 提供图形化故障排除指引。 |
| - 4.2.3 | - 支持中文操作界面。 |
| - 4.2.4 | - 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 |
| - 4.2.5 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 |
| - 4.2.6 | - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| - 4.2.7 | - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量360J。 |
| - 4.2.8 | - 配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 |
| - 4.2.9 | - 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| - 4.2.10 | - 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作。 |
| - 4.2.11 | - AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，记录时长≥8小时。 |
| - 4.2.12 | - 开机到可正常使用时间≤2s。 |
| - 4.2.13 | - 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
| - 4.2.14 | - 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
| - 4.2.15 | - 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
| - 4.2.16 | - 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |
| - 4.2.17 | - 支持智能分析功能。 |
| - 4.2.18 | - 可选配体外起搏功能。 |
| - 4.2.19 | - 可选配CPR辅助功能。 |
| - 4.2.20 | - 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数。 |
| - 4.2.21 | - 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波。 |
| - 4.2.22 | - 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统。 |
| - 4.2.23 | - 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 |
| - 4.2.24 | - 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 |
| - 4.2.25 | - 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 |
| - 4.2.26 | - 支持ST/QT实时分析。 |
| - 4.2.27 | - 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 |
| - 4.2.28 | - 可选配监护功能。 |
| - 4.2.29 | - 监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 |
| - 4.2.30 | - 脉率范围：20-300bpm。 |
| - 4.2.31 | - 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |
| - 4.2.32 | - 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 |
| - 4.2.33 | - 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |
| - 4.2.34 | - 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 |
| - 4.2.35 | - 支持提供如IHE HL7协议。 |
| - 4.2.36 | - 标配1块外置锂电池，支持200J除颤≥300次。 |
| - 4.2.37 | - 具备生理报警和技术报警功能。 |
| - 4.2.38 | - 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥30s；支持连续波形记录。 |
| - 4.2.39 | - 可存储≥120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| - 4.2.40 | - 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检。 |
| - 4.2.41 | - 支持设备状态指示灯用户检测。 |
| - 4.2.42 | - 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |
| - 4.2.43 | - 支持自检放电能量精度显示和打印。 |
| - 4.2.44 | - 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。 |
| - 4.2.45 | - 防尘防水级别IP55。 |
| - 4.2.46 | - 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。 |

十包：监护仪、单通道注射泵、双通道注射泵技术参数

| 监护仪、单通道注射泵、双通道注射泵技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 监护仪 |
| 1.1 | 数量：9台 |
| 1.2 | 设备结构 |
| 1.2.1 | - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，可外接8槽位辅助插件箱。 |
| 1.2.2 | - ≥15英寸彩色触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 1.2.3 | - 监护仪的进液防护程度符合IP22要求。 |
| 1.2.4 | - 内置锂电池，供电时间≥6小时。 |
| 1.2.5 | - 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 |
| 1.3 | - 监测参数 |
| 1.3.1 | - 基本功能模块具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和有创血压，呼末二氧化碳EtCO2，连续有创心输出量的同时监测。 |
| 1.3.2 | - 支持3/5导心电监测，支持选配6/12导心电测量。 |
| 1.3.3 | - 支持ECG 信号质量指数图标将显示心电参数区以不同级别的心率信号强度。 |
| 1.3.4 | - 支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析 |
| 1.3.5 | - 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。 |
| 1.3.6 | - 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能。 |
| 1.3.7 | - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式。 |
| 1.3.8 | - 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 |
| 1.3.9 | - 主机支持袖带血压测量。 |
| 1.3.10 | - NIBP测量支持≥2种算法 |
| 1.3.11 | - 支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。 |
| 1.3.12 | - 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 |
| 1.3.13 | - 支持单通道和选配双通道血氧监测。 |
| 1.3.14 | - 配备有创压IBP监测，支持≥8通道有创压监测。 |
| 1.3.15 | - 提供选配肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 |
| 1.3.16 | - 配备EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2浓度，水槽可快速更换。 |
| 1.3.17 | - CO2波形提供填充和线条两种方式显示。 |
| 1.3.18 | - 可选配配备BISx4监测模块。 |
| 1.3.19 | - 配置有创连续心输出量监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创等血液动力学监测参数。 |
| 1.3.20 | - 支持选配心排量C.O. |
| 1.3.21 | - 支持选配麻醉气体AG的监测。 |
| 1.4 | - 系统功能 |
| 1.4.1 | - 具备≥2400小时趋势图表、≥1200组NIBP测量、≥1000个报警事件、≥400条呼吸氧合事件的存储及查询。 |
| 1.4.2 | - 工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。 |
| 1.4.3 | - 标配血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |
| 1.4.4 | - 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果。 |
| 1.4.5 | - 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 |
| 1.4.6 | - 支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |
| 1.4.7 | - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |
| 1.4.8 | - 具备大字体界面。 |
| 1.4.9 | - 支持脓毒症筛查工具。 |
| 2 | 监护仪 |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.2 | 设备结构 |
| 2.2.1 | - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱。 |
| 2.2.2 | - ≥15英寸彩色触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920 x 1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节 |
| 2.2.3 | - 监护仪的进液防护程度符合IP22要求。 |
| 2.2.4 | - 内置锂电池，供电时间≥6小时。 |
| 2.2.5 | - ≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 |
| 2.3 | 监测参数 |
| 2.3.1 | - 基本功能模块具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和有创血压，麻醉气体AG（含呼末二氧化碳EtCO2监测），连续有创心输出量的同时监测。 |
| 2.3.2 | - 支持3/5导心电监测，支持选配6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。 |
| 2.3.3 | - 支持ECG 信号质量指数图标将显示心电参数区不同级别的心率信号强度。 |
| 2.3.4 | - 支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析 |
| 2.3.5 | - 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
| 2.3.6 | - 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 |
| 2.3.7 | - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式。 |
| 2.3.8 | - 无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。 |
| 2.3.9 | - 主机支持袖带血压测量。 |
| 2.3.10 | - NIBP测量支持≥2种算法 |
| 2.3.11 | - 支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。 |
| 2.3.12 | - 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。 |
| 2.3.13 | - 支持单通道和选配双通道血氧监测。 |
| 2.3.14 | - 配置有创压IBP监测，支持≥8通道有创压监测。 |
| 2.3.15 | - 选配肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 |
| 2.3.16 | - 可选配配备BISx4监测模块。 |
| 2.3.17 | - 配置有创连续心输出量监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。 |
| 2.3.18 | - 支持选配心排量C.O. |
| 2.3.19 | - 配备麻醉气体AG（含呼末二氧化碳）的监测。 |
| 2.4 | 系统功能 |
| 2.4.1 | - 具备≥2400小时趋势图表、≥1200组NIBP测量、≥1000个报警事件、≥400条呼吸氧合事件的存储及查询。 |
| 2.4.2 | - 工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。 |
| 2.4.3 | - 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |
| 2.4.4 | - 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。 |
| 2.4.5 | - 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 |
| 2.4.6 | - 支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |
| 2.4.7 | - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |
| 2.4.8 | - 具备大字体界面。 |
| 2.4.9 | - 支持脓毒症筛查工具。 |
| 3 | 单通道注射泵 |
| 3.1 | 数量：3台 |
| 3.2 | 技术要求 |
| 3.2.1 | - ≥3英寸触摸屏。 |
| 3.2.2 | - 通过升级可组合成6通道注射4通道输液的输注集成系统。 |
| 3.2.3 | - 自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。 |
| 3.2.4 | - ≥8种注射模式可选，其中必须包含：速度模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式 |
| 3.2.5 | - 药量：药量单位ng、μg、mg、g、U、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，。 |
| 3.2.6 | - 注射精度：≤±2% |
| 3.2.7 | - 注射速度范围：0.1-2000ml/h |
| 3.2.8 | - 快进速度范围：0.1-2000ml/h |
| 3.2.9 | - 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等方式可选 |
| 3.2.10 | - 阻塞级别：≥10级可选择，动态显示管路的压力状态 |
| 3.2.11 | - 具备Anti-bolus功能，阻塞后自动反抽。 |
| 3.2.12 | - 具备药物库功能，可选择药品名称。 |
| 3.2.13 | - 输液中无需暂停可更改输液速度。 |
| 3.2.14 | - KVO速度：0.1-5ml/h可调 |
| 3.2.15 | - 声音音量多级可调 |
| 3.2.16 | - 具备夜间模式 |
| 3.2.17 | - 可记录并导入治疗方案≥20种 |
| 3.2.18 | - 防尘防水等级IP34 |
| 3.2.19 | - 满电使用时长≥10h |
| 3.2.20 | - 输液即将完成的提醒时间：1-30min可调 |
| 3.2.21 | - 附件：配置支架 |
| 4 | 双通道注射泵 |
| 4.1 | - 数量：8台 |
| 4.2 | - 技术要求 |
| 4.2.1 | - 两个通道独立电源控制 |
| 4.2.2 | - 自动识别注射器：5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml |
| 4.2.3 | - ≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式等 |
| 4.2.3.1 | - 序列模式：可设置≥10组序列 |
| 4.2.3.2 | - 具有级联模式 |
| 4.2.4 | - 速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增） |
| 4.2.5 | - 预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增） |
| 4.2.6 | - 注射总量显示范围：0-9999.99ml |
| 4.2.7 | - 注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5% |
| 4.2.8 | - KVO速度：0.1-5ml/h可调 |
| 4.2.9 | - 阻塞级别：225mmHg-975mmHg可选，动态显示管路的压力状态 |
| 4.2.10 | - ≥3英寸触摸屏：全中文显示 |
| 4.2.11 | - 更改速度时不需要中断输液 |
| 4.2.12 | - 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等方式可选 |
| 4.2.13 | - 具备注射精度校正功能 |
| 4.2.14 | - 具有把手设计 |
| 4.2.15 | - 报警：输注完成、注射器排空、输注阻塞、、电池电量低、无外部电源、注射器无法识别、管路脱落等报警 |
| 4.2.16 | - 事件记录功能：≥2000个事件 |
| 4.2.17 | - 支持内置药物库, ≥2000种药物 |
| 4.2.18 | - 声音音量多级可调。 |
| 4.2.19 | - 具备夜间模式 |
| 4.2.20 | - 可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站 |
| 4.2.21 | - 可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能 |
| 4.2.22 | - I类，防除颤CF型，IP34 |
| 4.2.23 | - 内置锂电池工作时间≥5小时； |
| 4.2.24 | - 附件：配置支架 |

十一包：医用分子筛制氧系统技术参数

| 医用分子筛制氧系统技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 数量：1台 |
| 2 | 基本要求 |
| 2.1 | 本项目实施涉及的技术标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等）必须符合中华人民共和国有关条例及规范（未标注年限的，均为最新版），至少应包括： （1）GB 51039《综合医院建筑设计规范》; （2）GB 50016《建筑设计防火规范》; （3）GB 50751《医用气体工程技术规范》; （4）WS1-XG-008-2012《富氧空气》; （5）WS 435《医院医用气体系统运行管理》; （6）YY1468-2016 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统 |
| 3 | - 技术参数（50Nm³/h） |
| 3.1 | - 预期用途：利用分子筛变压吸附原理（PSA）从空气中提取各项指标都符合国家标准的氧气，供各用氧单位使用，满足医院常规用氧及高峰期用氧需求; |
| 3.2 | - 制氧系统总产氧量：50Nm³/h，由5台10立方制氧机组成,以实现多用多备，且每台制氧机组含有单独的空气压缩系统、空气冷干系统、分子筛吸附装置、氧气增压装置、报警装置等，每台可独立制氧; |
| 3.3 | - 整套系统运行过程全自动智能化运行；配置≥8寸彩色触摸屏；制氧系统中央控制台须具有氧浓度信息显示，实时监测显示氧压力、流量参数，并具有设定氧浓度、氧压力自动报警值的功能；具备向招标人提供后台查看以上数据功能； |
| 3.4 | - 制氧系统具有自动化控制功能，制氧机的启动与停止根据医院设备运转情况或用氧量发生变化时，具有自动切换运行功能，保证氧气供应; |
| 3.5 | - 制氧机组采用无油变频空压机和增压机; |
| 3.6 | - 运行总功率约55kVA,; |
| 3.7 | - 制氧系统输出压力0.4MPa-0.7MPa可调; |
| 3.8 | - 制氧系统需采用高效锂基分子筛，分子筛塔采用不锈钢或铝合金材质，不属于压力容器，无需办理压力容器使用登记证; |
| 3.9 | - 制氧系统开机10分钟氧浓度≥93±3%; |
| 3.10 | - 具备氧气纯度检测功能及在线分析监测功能；具有数据传输功能; |
| 3.11 | - 制氧系统具备氧气质量流量计，数码显示，可在线测量氧气的实时流量和累计流量; |
| 3.12 | - 制氧系统运行噪音≤80分贝； |
| 3.13 | - 氧气储罐总容积≥5m³，根据机房布局及房间高度自行配置数量，最高工作压力0.8MPa; |
| 3.14 | - 管路系统采用不锈钢或铜材质的管路及阀门等配件连接； |
| 3.15 | - 制氧系统具备远程数据监控功能，可通过手机或电脑远程监控设备运行； |
| 3.16 | - 制氧系统现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集； |
| 3.17 | - 制氧系统空气入口安装HEPA过滤器；出氧口安装除菌过滤装置； |
| 3.18 | - 满足医院现有场地要求，机房占地面积≤50㎡。 |
| 3.19 | - 产品具有有效的医疗器械注册证。 |
| 3.20 | - 预期用途：利用分子筛变压吸附原理（PSA）从空气中提取各项指标都符合国家标准的氧气，供各用氧单位使用，满足医院常规用氧及高峰期用氧需求; |
| 3.3 | - 配置 |
| 3.3.1 | - 制氧主机 5 台 |
| 3.3.2 | - 无油空气压缩机 5套 |
| 3.3.3 | - 气体干燥系统 5套 |
| 3.3.4 | - 无油氧气增压机 5套 |
| 3.3.5 | - 氧气储罐 1台 |
| 3.3.6 | - 气体质量流量计 1台 |
| 3.3.7 | - 氧气纯度分析仪 1套 |
| 3.3.8 | - 氧气除菌过滤器 1套 |
| 3.3.9 | - 气体管路系统 1套 |
| 3.3.10 | - 智能控制系统 1套 |
| 3.3.11 | - 远程监控系统 1套 |

十二包：十二道心电图机、十八道心电图机技术参数

| 十二道心电图机、十八道心电图机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 十二道心电图机 |
| 1.1 | 数量：9台 |
| 1.2 | 整机配置 |
| 1.2.1 | - 屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。 |
| 1.2.2 | - 高清分辨率≥1920*1200。 |
| 1.2.3 | - 外部接口：USB接口，18导接口，12导导联线接口，Type-C接口，网络接口等。 |
| 1.2.4 | - 无线传输：蓝牙，Wi-Fi |
| 1.2.5 | - 移动通信：不接受外挂4G模块 |
| 1.2.6 | - 配置台车或便携箱。 |
| 1.2.7 | - 心电采集器外置采集盒的方式 |
| 1.2.8 | - 支持升级18导。 |
| 1.3 | 硬件参数 |
| 1.3.1 | - 导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 |
| 1.3.2 | - 输入阻抗：≥90MΩ。（10Hz） |
| 1.3.3 | - 频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。 |
| 1.3.4 | - 定标电压：1mV±2%。 |
| 1.3.5 | - 耐极化电压：≥±800mV（±5%）。 |
| 1.3.6 | - 内部噪声：≤12.5µVp-p。 |
| 1.3.7 | - 时间常数：≥5s。 |
| 1.3.8 | - 共模抑制比：≥100dB。 |
| 1.3.9 | - 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 |
| 1.3.10 | - A/D转换：24 位。 |
| 1.3.11 | - 心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥65,000 Hz，每节律导联。 |
| 1.3.12 | - 灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 |
| 1.3.13 | - 内置存储器：≥32GB，存储病历≥100000例 |
| 1.3.14 | - 外部扩展：支持外接U盘或TF卡存储。 |
| 1.3.15 | - 内置可充电锂离子电池工作时间≥8小时 |
| 1.3.16 | - 内置热敏打印机 |
| 2 | 十八道心电图机 |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.2 | 整机配置 |
| 2.2.1 | - 屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。 |
| 2.2.2 | - 分辨率≥1920*1200。 |
| 2.2.3 | - 外部接口：USB接口，18导接口，Type-C接口，有线网络接口等。 |
| 2.2.4 | - 无线传输：蓝牙，Wi-Fi |
| 2.2.5 | - 移动通信：不接受外挂4G模块。 |
| 2.2.6 | - 配置台车或便携箱。 |
| 2.2.7 | - 内置热敏式点阵打印机。 |
| 2.3 | 硬件参数 |
| 2.3.1 | - 导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 |
| 2.3.2 | - 输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） |
| 2.3.3 | - 频率响应：0.01z~280Hz，-3dB。 |
| 2.3.4 | - 定标电压：1mV±2%。 |
| 2.3.5 | - 耐极化电压：≥±800mV（±5%） |
| 2.3.6 | - 内部噪声：≤12.5µVp-p。 |
| 2.3.7 | - 时间常数：≥5s。 |
| 2.3.8 | - 共模抑制比：≥120dB。 |
| 2.3.9 | - 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 |
| 2.3.10 | - A/D转换：24 位。 |
| 2.3.11 | - 心电波形采样率：≥40,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥60,000 Hz，每节律导联。 |
| 2.3.12 | - 灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 |
| 2.3.13 | - 内置存储器：≥32GB，存储病历≥100000例 |
| 2.3.14 | - 外部扩展：支持外接U盘、SD卡存储。 |
| 2.3.15 | - 内置可充电锂离子电池，正常工作时间≥8小时 |
| 2.4 | 软件功能 |
| 2.4.1 | - Android或其他操作系统 |
| 2.4.2 | - 内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。 |
| 2.4.3 | - 具备导联脱落检测功能。 |
| 2.4.4 | - 支持采集波形质量颜色指示。 |
| 2.4.5 | - 高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等 |
| 2.4.6 | - 支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 |
| 2.4.7 | - 心电算法支持自动分析及自动诊断功能 |
| 2.4.8 | - 支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。 |
| 2.4.9 | - 支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释 |
| 2.4.10 | - 支持接收并显示第三方设备的数据 |
| 2.4.11 | - 支持通有线或无线与其它医疗设备连接，获取和管理数据。 |
| 2.4.12 | - 支持病人数据同屏对比。 |
| 2.4.13 | - 支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1、3x5+1R、6+9、15x1、6x3+1R、18x1等心电波形显示。 |
| 2.4.14 | - 支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，打印心电波形和报告。 |
| 2.4.15 | - 支持用户权限控制。 |
| 2.4.16 | - 支持病人信息加密显示。 |
| 2.4.17 | - 支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，并承担相应接口费 |
| 2.4.18 | - 可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式有PDF、JPG等。 |
| 2.4.19 | - 支持与服务器时间同步。 |
| 2.4.20 | - 支持机器异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型。 |
| 2.4.21 | - 可远程获取设备位置、序列号、软件版本号等相关信息。 |
| 2.4.22 | - 支持在线升级系统版本及软件版本。 |

# 第四部分  评审方法

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

1 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查要求 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”; - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位2024年度或2025年度的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）（加盖公章）； 如投标人无法提供财务审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章； 如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任意一个月的纳税记录或证明文件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》 |

3符合性审查

- 评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

- 符合性审查要求

| - 序号 | - 审查内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| - 2 | - 投标文件的完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |
| - 3 | - 投标报价未超过招标文件中规定的采购预算金额或最高限价； |
| - 4 | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| - 5 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| - 6 | - 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| - 7 | - 产品的第三类医疗器械注册证、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明；（不接受受理通知单） |
| - 8 | - 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| - 9 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| - 10 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

- 4详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分做进一步的综合比较和评价。

- 1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 4、同品牌处理办法：

- 4.1如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.2如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按前两条规定处理。

- 详细评审标准（标项一、标项二、标项三、标项四）

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （7分） | 业绩 | 2分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满2分。 |
|  | 质保 期限 | 1分 | 本次投标产品免费质保期每增加一年加0.5分，满分1分。（须出具质保期承诺书，格式自拟，不提供承诺书不得分） |
|  | 售后 服务 | 3分 | ①供应商提供专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除；附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ②生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ③供应商所投产品保障充足的备品备件库，提供备品备件库相关证明材料，得1分，未提供得0分； |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （63分） | 技术参数响应 | 60分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得60分；重要参数（标记“▲”）每负偏离一条扣3分；普通参数每负偏离一条扣1分；扣完为止。本项最高得60分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

- 详细评审标准（标项五、标项六）

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （7分） | 业绩 | 2分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满2分。 |
|  | 质保 期限 | 1分 | 本次投标产品免费质保期每增加一年加0.5分，满分1分。（须出具质保期承诺书，格式自拟，不提供承诺书不得分） |
|  | 售后 服务 | 3分 | ①供应商提供专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除；附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ②生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ③供应商所投产品保障充足的备品备件库，提供备品备件库相关证明材料，得1分，未提供得0分； |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （63分） | 技术参数响应 | 60分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得60分；技术参数每负偏离一条扣1分；扣完为止。本项最高得60分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

- 详细评审标准（标项七、标项八、标项九、标项十）

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （7分） | 业绩 | 2分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投核心产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满2分。 |
|  | 质保 期限 | 1分 | 本次投标产品免费质保期每增加一年加0.5分，满分1分。（须出具质保期承诺书，格式自拟，不提供承诺书不得分） |
|  | 售后 服务 | 3分 | ①供应商提供专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除；附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ②生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ③供应商所投产品保障充足的备品备件库，提供备品备件库相关证明材料，得1分，未提供得0分； |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （63分） | 技术参数响应 | 60分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得60分；技术参数每负偏离一条扣1分；扣完为止。本项最高得60分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

- 详细评审标准（标项十一、十二）

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （7分） | 业绩 | 2分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满2分。 |
|  | 质保 期限 | 1分 | 本次投标产品免费质保期每增加一年加0.5分，满分1分。（须出具质保期承诺书，格式自拟，不提供承诺书不得分） |
|  | 售后 服务 | 3分 | ①供应商提供专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除；附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ②生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，附专业人员认证资格证书、培训记录等相应证明材料，得1分。未提供得0分； ③供应商所投产品保障充足的备品备件库，提供备品备件库相关证明材料，得1分，未提供得0分； |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （63分） | 技术参数响应 | 60分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得60分；技术参数每负偏离一条扣2分；扣完为止。本项最高得60分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

# 第五部分  政府采购合同

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）付款方式：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- 验收组织方式：

- 验收主体：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期（年/月/日）

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）

### 具有独立承担民事责任的能力

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：  年  月   日

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我公司参与     （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### 投标保证金缴纳凭证

投标保证金打款凭证或电子投标保函（加盖公章）

本项目的特定资格要求

投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》；

投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

不参与围标串标承诺书

本人作为                （单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标承诺书

（采购人）：

(投标供应商名称)授权         (投标供应商授权代理人姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 90日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

法定代表人身份证明

（采购人）    ：

姓名：     性别：    年龄：      职务：

兹证明        为           公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的      （授权代表姓名）为我的代理人，以   （供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明！

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

开标一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 标项名称 |  | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | （小写） （大写） |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

### 投标报价明细表

| 序 号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。

3. 投标报价明细表的总价必须与《开标一览表》报价一致。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

近三年业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：附相关证明材料

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 证书名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资格证书复印件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

产品注册证或备案证明（需在有效期内）

产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：与招标文件中“第三部分采购需求”要求逐条对应填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

节能、环境标志产品优惠明细表【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号：

1、节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2、环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商名称（盖公章)：

日期：

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：年   月   日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函(如是)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 3.投标人提供符合本国标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%以上时， 可不提供此声明函。

### 4.未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

### 技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。