★【一】总体要求

- 本项目为成都市中西医结合医院消毒供应中心基础装备及配套采购项目，该项目位于成都市中西医结合医院（成都市高新区万象北路18号）院内。设备投放使用面积约1900平方米。设备安装后，须达到供应室：温度： 18-24℃，相对湿度： 30%~60%。采购范围包括区域内的负一层降温池、一层供应消毒中心去污区、一层供应消毒中心无菌物品存放区、一层供应消毒中心打包区、一层辅助机房区、二层耳鼻喉洗消区、二层医疗业务用房区域等。所有设备配套安装均由供应商负责，费用包含在总报价中，最终安装方案需经采购人确认后方可实施。

- 设备安装的配套：包括区域内的通风系统（含多联机系统等设备）、智能化控制系统、给排水系统（含纯水、软水、酸化水等设备）、消防系统、电气系统等。中标人完成区域系统设备材料的采购、运输、设备安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、负责培训操作和维修人员、提交资料、售后服务以及所有其它为消毒供应中心正常运行所需必要的配套，包括所有系统端口开放和采购人弱电智能信息化系统完成连接、根据采购人要求预留好系统终端孔洞等。

- 本项目投入使用后需符合国家相关标准，包括《医院消毒卫生标准》、《医院消毒供应中心第一部分:管理规范》、《医院消毒供应中心第二部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第三部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》、《软式内镜清洗消毒技术规范》、《医院消毒供应中心建设与运行管理标准》等。

【二】技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格尺寸 | 技术参数要求 |
| 1 | 降温池 | / | 1、材质：玻璃钢；处理量：峰值流量≥750L/min；峰值流量≥6.0（m³/h)；降温池有效容积：≥24（m³)；设计排污量：按锅炉额定蒸发量的 3% - 10% 计算；进口废水温度：≤100℃【进口废水压力：0.3MPa - 10MPa（需匹配锅炉排污口压力，设置减压装置前置处理】。 2、出口废水温度：≤40℃（符合污水水质排放标准《GB/T31962-2015》）。 |
| 2 | 多功能医用器械清洗工作站 | ≥5000mm*800mm*1900mm | 1、材质要求：台面及背板采用 SUS304不锈钢，槽体采用 316L 不锈钢，超声槽厚度≥ 1.5mm，其余槽体厚度≥1.2mm。该设备由清洗槽、酶洗槽、超声槽、末洗槽（终末漂洗槽）、煮沸消毒槽、干燥台和管路系统、控制系统组成。 2、台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度 ≥850mm。 3、清洗槽规格尺寸要求：水槽尺寸≥长600 mm *宽500 mm *高280mm，带水位刻度线。 4、柜体要求：采用分段式柜体，柜体底部带踢脚。 5、控制系统要求采用与设备一体式的设计。 6、控制器要求：工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，显示屏至少实时显示蒸汽压力值及水位、加热状态。 7、基本功能段包括：初洗、酶洗、超声、漂洗、浸泡、消毒、干燥平台。 8、注水系统：根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制；进水报警时间值可设定，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水避免泵空转。 9.单频率，超声波清洗机，超声频率40KHz或80KHz或120KHz，超声功率 ≥600W，自动进水，自动排水，自动注注入清洗液，超温报警，外置循环加热，超声时间温度可调。 10.煮沸槽：加热功率≥5000W，自动进水，自动排水，自动添加并混匀指定比例的医用清洗剂或酶液，超温报警，外置或内置循环加热，煮沸时间温度可调。 11、防护罩：防护罩材质采用透明亚克力。防护罩功能：防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作。 12、风机：采用离心风机。 ★13、所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 |
| 3 | 智能除锈上油工作站 | ≥620mm*420mm*370mm | 1、舱体：清洗舱采用≥2mm厚304不锈钢焊接成形，表面光滑易于清洁； 2、外罩采用不锈钢模具加工成型，易于清洁。 3、功能模块：自带记忆功能，无需重复调节设置；具有温度、时间报警功能，至少具有一键式开关机、除锈及保温快捷按键。 4、加热模式：内槽外贴智能温控陶瓷加热或电热管模式，防止干烧，水电分离。 5、温度控制功能：PT100温度传感器，温度显示精确。 6、电动去污刷轮：转速1000-8000RPM，速度可调，能对带齿状手术器械污物有效剥离。 7、篮筐采用304不锈钢焊接成型。 8、自动进排水，无需人工抬、倒，内槽标注水位线、液位线，进水上液标准。 9、安全保护装置：具有断电保护功能，“L”形去污轮侧挡板防护。 |
| 4 | 能量塔 | ≥300mm*300mm*600mm | 1、主体铝合金,其余不锈钢、ABS塑料,持续性耐腐蚀,防锈；外带搁板；至少具备集成电源、网络、压缩气等外部资源接口；支持安装一体机、打印机、扫描枪、热风干燥枪等设备 |
| 5 | 整理台 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质：304不锈钢；台面厚度：≥1.2mm |
| 6 | 发放台 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质：304不锈钢；台面厚度：≥1.2mm |
| 7 | 洁污小车高压水枪冲洗机 | / | 1、用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗；水源增压：水流出口压力大；配置：带有把手，可手提式移动； |
| 8 | 电动密闭回收车 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质：全不锈钢；配置两层隔板，三级可调； |
| 9 | 三层清洗推车 | ≥600mm*500mm*900mm | 1、材质：全不锈钢、带脚轮，可移动配置两层隔板 |
| 10 | 硬镜、眼科清洗工作站 | ≥4400mm*800mm*1450mm | 1、满足硬式内镜（至少包括腹腔镜、胸腔镜）的清洗消毒。具备初洗、超声、酶洗、漂洗功能。 2、材质：采用亚克力高分子复合材料整体一次成型，通过高温加工一次性热合吸塑成型 3、清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计。 4、背板应采用与清洗槽主体相同的耐腐蚀材质（亚克力高分子复合材料），所有管路、线路穿孔配有密封盖/密封圈。上柜体采用吊柜式设计，柜体材质为钢化玻璃，其支撑框架为坚固的金属结构（如铝合金或不锈钢），确保承重安全，且所有五金件具备防锈能力。 5、浸泡槽盖材质：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄。 6.单频超声波清洗机：超声波采用内嵌式设计，超声频率40KHz或80KHz或120KHz，超声功率 ≥600W，加热功率≥ 5000W，自动进水，自动排水，自动添加并混匀指定比例的医用清洗剂或酶液，超温报警，外置循环加热，超声时间温度可调。 7、柜体形状：采用分段式倾斜柜体。 8、支架材质：SUS304不锈钢材质，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板。 9、柜门材质：采用彩色钢化玻璃。 10、控制器要求：微电脑控制设计。 11、采用触摸控制按键，控制槽体实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，具备定时、倒计时功能。 12、医用无油空气压缩机:采用医用无油空压机，有自动排水功能。 13、中心气体处理器要求:配置气源处理装置，能有效过滤压缩空气中的油分、水分和颗粒物，为水气枪提供洁净、干燥的工作气体;具备自动排水、精密过滤和压力调节功能，确保出口气压稳定在设定值。 14、高压水枪材质及功能：枪体采用不锈钢材质;高压水枪应提供多种可更换的专用清洗喷嘴（至少包括直喷、扇喷、360°旋转喷头），适配不同管腔器械，总数不少于8个。其工作压力应可调，并配备压力表。 15、高压水气枪材质及功能：枪体采用不锈钢,应能提供可调节的纯净水冲洗和干燥气体吹扫功能。 16、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件。 17、用电要求：电压：380V±22V 频率：50Hz±1Hz。 18、噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。 ★19、所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 |
| 11 | 4槽清洗工作站 | ≥1800mm*630mm*950mm | 1、全304不锈钢材质；四槽，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边。台面做滚压台阶线处理。双鹅颈型出水装置，冷、热水接口，可自由调节流量和水温。落水器。水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。台面高度不低于840mm。槽体尺寸≥520mm×420mm×260mm。 ★2、所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 |
| 12 | 全自动切割机 | ≥590mm*220mm*290mm | 1、切割尺寸可按需任意设置，切割功能可按需开关；切割宽度：≥200mm，可多卷同时切割封口；切割长度：≥20mm；切割速度：≥10m/min； |
| 13 | 检查包装打包台 | ≥2000mm*700mm*1500mm | 1、304全不锈钢；双层台面，单面使用，立柱有电源插座。 |
| 14 | 包布推车 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质：全不锈钢，推车可折叠；配置分割筋，竖筋；储物板至少3层且层板；带门栓；关节连接处。两列横架。配置无纺布压块，防止运输中无纺布脱落 |
| 15 | 平板货架 | ≥600mm*500mm*900mm | 1、材质：全不锈钢，带刹车；至少有3层隔板，隔板带小圆孔，圆孔直径不大于1cm，隔板可调节；每层隔板承重大于等于100KG。 |
| 16 | 移动式货架 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质:304不锈钢。至少有3层隔板，隔板带小圆孔；隔板承重大于等于50kg。货架采用立柱横梁加隔板层，立柱钢材厚度≥0.6mm。表面拉丝工艺面板，无磁不生锈，光滑亮洁，易清洁打理。采用折边工艺，安全不伤手。底部高度可调节，采用可旋转底座，螺纹设计。 |
| 17 | 压缩空气二级减压箱 | / | 1、流量≥185m³/h。 2、双路设计，一用一备。介质压缩空气，输入压力:0.6~0.8MPa(可调),输出压力:0.35~0.5MPa(可调，(清洗)压力0.55-0.7mpa);内含1.6级压力表2支、安全阀1支、减压器2支、截止阀4支。 3、箱体镀锌钢板喷塑处理,面板厚≥0.8mm,边框厚≥1mm,直角。箱内管道、阀门配件均为不锈钢质,并脱脂处理。接口尺寸:12~28mm管路接头,含球头、球帽、焊嘴。 4、进气和出气压力表精度为1.6级。 5、主管进出气管道接口可调,最大直径28mm,有效防止气体使用流量过大而引起压降,保证气体正常供应。 6、选用减压器,含过滤芯,有效去除管道内杂质,满足科室大流量使用要求。 7、双回路减压设计,支持管路吹扫和切换,防止减压器阻塞而引起故障。 8、管路、阀门附件、减压器需脱脂清洗,管路出厂前进行100%气密性测试。 9、管路上配置精密泄压安全阀,确保气体压力不超限,保障使用安全。 |
| 18 | 医用空气压缩机组 | / | 1、一体式无油涡旋空压机，单台流量≥1.2m³/min，内置冷冻式干燥机、储气罐、过滤器： 2、配置不小于200L储气罐(包括连接设备间的阀门管件),储气罐配电子排水阀。配置冷冻式干燥机(包括连接设备间的阀门管件)。配置初级、高效、活性炭三级过滤器。 ▲3、依据GB/T44059.1-2024，气体总的油含量≤0.1 mg/m³（在常压中测量）。 ★4、所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 |
| 19 | 纯水系统 | / | 1、软水供水量：≥6000L/h（25℃室温），出水硬度：≤0.03mmol/L；单级反渗透纯水供水量≥6300L/h（25℃室温），电导率＜15US/cm；双级反渗透纯水供水量≥3000L/h（25℃室温），电导率＜5US/cm。 2、预处理系统： 2.1炭过滤器：材质玻璃钢；过滤器内装填椰壳炭，碘值≥1000mg/g，目数8-20目，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，至少支持实现自动运行、正冲、反冲功能 2.2软化器：材质玻璃钢；在正常工作时，出水硬度：≤0.03mmol/L。配备自动控制器，至少支持实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生功能 2.3软化水系统：软水泵：数量1台，扬程≥30m、流量≥1500L/H，至少具备手动、自动两种工作模式。 2.4反渗透系统：设置一级反渗透系统和二级反渗透系统，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。一级反渗透装置运行纯水产水量不小于6300L/H；二级反渗透装置运行纯水产水量不小于3000L/H；制水工艺，确保系统无单点故障，具有直接显示压力、电导、产水量重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行 2.5供水系统：纯水箱：容积约≥2.0t,2台；桶体上顶、下底采用冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400mm或以上的清洗入孔，端盖采用耳环式快速密封联接 3、控制系统： 3.1全自动PLC+触摸屏运行控制，无需专人看管，当自动控制故障时，可转换为手动控制，确保正常供水； 3.2至少具备无水保护，高、低压力保护功能； 3.3反渗主机具有自动脉冲冲洗功能； 3.4全自动内循环，保持系统内低细菌污染水平； 3.5多功能监测至少可实现水质、流量、压力在线显示，操作系统中至少有手动、自动、系统参数多个界面，实现人机对话； 3.6纯水供水系统进出口自带止回阀。 3.7故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能。 |
| 20 | 酸性氧化电位水生成器 | / | 1、酸性氧化电位水生成器产水量：≥240L/h（25℃室温）；基本性能：设备适用于灭菌前手工清洗手术器械及内镜的消毒，酸性氧化电位水生成量≥4000mL/min。 2、理化指标：出水有效氯含量50～70mg/L，pH值2.0～3.0，氧化还原电位（ORP）≥1100mV，残留氯离子≤500mg/L。 3、进水要求：进水压力0.2～0.4MPa。 4、主机结构与尺寸：集成控制系统、电解槽、储液箱（原水箱、电解质箱、酸水箱、碱水箱）及耐腐蚀增压泵等核心部件。 5、电气参数：电源制式AC220V/50Hz，额定输入功率≤2750VA，待机功率≤10VA。 6、运行模式：采用连续电解方式，支持全自动运行与无人值守，至少具备工作、待机双模式智能控制。 ●7、独立智能显示终端：可在线监测并显示PH、ORP、有效氯、电流、总流量全部关键运行参数。（本项提供样品） 8、液位智能监控：显示终端可对纯水箱、酸水箱、碱水箱、电解质箱的液位进行可视化百分比实时监测 9、电解质管理系统：支持电解质缺液自动报警，补充时无需人工配比。系统具备全自动循环冲洗与搅拌功能。 10、电解槽：电解槽采用镀层工艺，极板面积≥2100cm²，并使用食品级隔膜。 11、电解槽寿命：电解槽设计有效运行寿命≥3000小时。 12、智能诊断与报警：系统实时采集运行数据并进行动态分析，自动记录各部件的累计运行时间。可清晰显示如“盐箱缺水”、“电流过大”、“pH过高”等中文报警信息，并同步启动声音提示，确保设备稳定运行与产水质量合格。 13、安全与保护机制：具备自动保护功能，如无水保护、过流保护等，有效保护电解槽核心部件。酸碱水箱均设有溢流口及溢流管路。输送系统可在不增加外部硬件的前提下实现恒压供水。 ●14、数据记录与打印：设备集成配置打印机，可记录存储并实时打印数据。（本项提供样品） ●15、主机采用一体化设计，控制屏操作界面直观、功能键操作灵敏。（本项提供样品） ●16、设备移动辅助轮可固定锁死防止设备在工作过程中移动。（本项提供样品） ★17、所投产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do)上查询。（提供《消毒产品卫生安全评价报告》及查询截图扫描件） ★18、所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 |
| 21 | 干燥台 | ≥1000mm*1200mm*800mm | 1、材质为304全不锈钢；用于敷料的折叠打包； |
| 22 | 污物接收台 | ≥1100mm*600mm*800mm | 1、材质：不锈钢； |
| 23 | 内镜转运车 | ≥600mm*500mm*750mm | 1、材质：全不锈钢；用途：用于物品的暂存和准运；带脚轮，可移动，配转运框 |
| 24 | 同质透心PVC卷材 | / | 1、≥2.0mm厚度医用同质透心PVC卷材、配套专用粘贴剂、≥3mm厚自流平、≥50mm厚C25细石混凝土找平层、素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 ▲2、耐磨性能:不低于P级，防滑等级:≥R9;（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） |
| 25 | 瓷质砖1 | ≥300mm*300mm | 1、防滑地砖、≥20mm厚DSM15砂浆结合层、≥2.0mm厚单组分水性聚氨酯防水涂料防水隔离层2道、≥15mm厚1:3水泥砂浆找平层 |
| 26 | 瓷质砖2 | ≥600mm*600mm |  |
| 27 | 铝扣板 | / | 1、吊顶；龙骨材料种类、规格、中距：50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨；吊杆间距≥1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板，50型主龙骨间距≤1200mm;三角配套次龙骨间距≤600mm；铝合金边龙骨； ★2、铝扣板安装用到的各种预埋件、连接件、扣件等表面处理满足设计防火材质A级要求。 |
| 28 | 铝格栅 | / | 1、吊顶；龙骨材料种类、规格、中距：50系列吊顶轻钢龙骨+配套螺栓；Φ8吊杆间距≥1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板，50型主龙骨间距≤1200mm;安装配套螺栓。 ★2、铝格栅安装用到的各种预埋件、连接件、扣件等表面处理满足设计防火材质A级要求。 |
| 29 | 医用手工抗菌金属复合板 | / | 1、墙面； 1.1医用手工抗菌金属复合板墙面；龙骨材料种类、规格、中距：中字铝连接，顶部用专用天槽固定,并采用3#镀锌角钢加固；R50铝合金阴角条(带内阴角底座型材)、90度连接铝合金圆弧柱；配套型材:天槽、地槽、R50铝合金阴角(表面环氧树脂喷涂)及内阴角底座型材、90度连接铝合金圆弧柱、膨胀螺栓、其余固定五金配件等； ★1.2 金属板板安装用到的各种预埋件、连接件、扣件、密封胶等表面处理满足设计防火材质A级要求。 2、吊顶； 2.1 医用手工抗菌金属复合板吊顶；龙骨材料种类、规格、中距：8吊杆及吊挂调节组件间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板，板边缝间通过配套中字铝主吊梁固定，板材厚度≥50mm,四周加强龙骨,基板外贴金属板≥0.476mm厚度,内填A级防火芯材； ★2.2 金属板安装用到的各种预埋件、连接件、扣件、密封胶等表面处理满足设计防火材质A级要求。 |
| 30 | 冰火板 | / | 1、墙面；龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨体系轻钢龙骨墙面(竖龙骨间距≤600mm,隔墙≥3m以下用2根穿心龙骨,每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨,每间隔≥2.4米加固。 ★2、冰火板安装用到的各种预埋件、连接件、扣件等表面处理满足设计防火材质A级要求。 |
| 31 | 医用不锈钢板 | / | 1、墙面；龙骨材料种类、规格、中距：50*30*1.2mm方管龙骨；镀锌方管龙骨墙面(竖龙骨间距≤600mm,竖龙骨均设置通天龙骨);背衬板,用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上(高度至楼板); ★2、医用不锈钢板安装用到的各种预埋件、连接件、扣件等表面处理满足设计防火材质A级要求。 |
| 32 | 一体嵌入式气密封观察窗 | ≥1300mm*1500mm | 1、玻璃采用≥8mm厚钢化玻璃，窗框主体由上框(两件)、下框(两件)与左右框(各一件)等部件组成，采用≥1.2mm厚医用电解钢板制，表面预喷涂抗菌涂料，涂层厚度≥40H m。窗框与玻璃、密封胶条、各类连接组件预拼装成型，一体式现场安装。耐酸碱腐蚀、抗变形、气密性、防水抗噪。 |
| 33 | 自净式医用双门互锁传递窗1 | ≥600mm*600mm*600mm | 1、机械互锁。箱体为 ≥1.2mm304 不锈钢,门板为 ≥1.0mm304 不锈钢,内胆为 ≥1.0mm201 不锈钢。 |
| 34 | 自净式医用双门互锁传递窗2 | ≥800mm*800mm*800mm |  |
| 35 | 医用电动升降式传递窗 | 外形尺寸: ≥930mm*1660mm*100mm；通道尺寸 :≥650mm* 798mm | 1、侧框为 ≥1.5mm 厚拉丝不锈钢,顶板底框采用≥ 1.0mm 厚拉丝不锈钢,≥5mm厚高透明钢化玻璃。带防夹手功能。电动升降开启,带电子按钮开关,双侧控制电窗升降。升降过程顺滑无卡顿，连接件稳固耐用。 |
| 36 | 自净式医用落地式传递柜 | 外形尺寸: ≥800mm*1500mm*1000mm ；通道尺寸 :≥625mm*1370mm | 1、机械互锁,箱体为 ≥1.2mm 不锈钢拉丝板,内为 ≥1.0mm 不锈钢拉丝板制作,窗采用≥5mm 厚钢化玻璃。 |
| 37 | 医用手动气密封平开门1 | ≥1100mm*2200mm | 1、门框、扇材质：门体材料采用≥0.8mm 镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充,保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露，门体四周采用符合净化要求的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条，门体表面采用静电粉末喷涂。采用≥5mm钢化玻璃,四边铝合金材质视窗压条,压条框双侧无外露螺钉。五金件:锁、合页,双开门配插销。 |
| 38 | 医用手动气密封平开门2 | ≥1200mm*2200mm |  |
| 39 | 医用手动气密封平开门3 | ≥1500mm*2200mm |  |
| 40 | 甲级防火门1 | ≥1000mm*2200mm | 1、门框、扇材质：门框：采用镀锌钢板，门框板材厚度≥1.5mm。采用整体三边框结构，一体折弯成型工艺，门扇：采用镀锌钢板，门扇面板厚度≥1.0mm。干膜总厚度≥60μm。含单机门禁系统，集一体式读卡、控制与电锁驱动于单设备内，安装简易，无需复杂布线，支持独立实现指定门的进出权限管控与开关记录。 |
| 41 | 甲级防火门2 | ≥1100mm*2200mm |  |
| 42 | 甲级防火门3 | ≥1200mm*2200mm |  |
| 43 | 甲级防火门4 | ≥1500mm*2200mm |  |
| 44 | 乙级防火门1 | ≥1100mm*2200mm | 1、门框、扇材质门框： 采用镀锌钢板，门框板材厚度≥1.5mm。采用整体三边框结构，一体折弯成型工艺，门扇面板厚度≥1.0mm。干膜总厚度≥60μm。含单机门禁系统，集一体式读卡、控制与电锁驱动于单设备内，安装简易，无需复杂布线，支持独立实现指定门的进出权限管控与开关记录。 |
| 45 | 乙级防火门2 | ≥1800mm*2200mm |  |
| 46 | 钢质门1 | ≥700mm*2200mm | 1、门框、扇材质：门框:采用电镀锌板,门框钢板厚度≥1.5mm。采用三边框,一体折弯成型工艺,不得两块钢板焊接而成,90°拼接,螺栓现场组织安装，门扇:采用电镀锌板,门扇钢板厚度≥0.8mm; 2、表面处理:采用静电粉末喷涂工艺(涂层厚度≥60μm) ●3、密封条:门框三边内嵌安装橡胶材料消声密封条,采用物理镶嵌,不得为粘结。（本项提供样品） 4、五金:锁、合页、插销、把手,不锈钢材质。 ▲5、空气声隔声性能≥30分贝；（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲6、气密性能：单位开启缝长≤0.5m³/(m•h)，单位面积≤1.5m³/(㎡·h)；（须提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲7、抗细菌性能：产品大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等（不低于5种）抗菌率≥99%；（须提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲8、门耐软重物撞击性能至少达到6级；（须提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ●9、门把手转动顺畅，不卡顿。（本项提供样品） |
| 47 | 钢质门2 | ≥900mm*2100mm |  |
| 48 | 钢质门3 | ≥1400mm*2200mm |  |
| 49 | 钢质门4 | ≥1500mm*2200mm |  |
| 50 | 医用平开门 | ≥1100mm*2200mm | 1、门框、扇材质：门门体材料采用≥ 0.8mm 镀锌钢板(喷颜色),门体内部采用铝合金骨架,门扇内采用高密度材料填充。门体两侧不锈钢包边或四周铝合金包边,门体无任何钉头外露;，门体四周采用符合净化要求的内嵌密封条,底部采用下沉式密封条， 门体表面采用静电粉末喷涂,采用防菌处理,有效控制细菌二次感染;采用防酸防碱材料,在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。采用≥5mm钢化玻璃,四边铝合金材质视窗压条,压条框双侧无外露螺钉。五金件:锁、合页,双开门配插销。 |
| 51 | 玻璃门 | ≥1100mm*2200mm | 1、门框、扇材质：门框：采用304 不锈钢板（或电镀锌板），门框钢板厚度≥1.8mm，采用整体三边框结构设计，经一体折弯成型工艺加工，杜绝两块及以上钢板拼接焊接，90° 转角精准咬合，通过螺栓现场组装固定，安装牢固、受力均匀，无松动隐患。采用双层中空夹胶钢化玻璃，单玻厚度≥5mm，中空层厚度≥12mm，夹胶层厚度≥0.76mm；玻璃采用均质处理，破碎后呈钝角颗粒状，无尖锐棱角；玻璃边缘经精磨抛光处理，无崩边、划痕，透光率≥85%，锁具、合页、插销、把手等所有五金配件均选用材质为 304 不锈钢（或高强度铝合金经防腐处理），防锈耐腐蚀，使用寿命≥10 万次启闭；合页安装后与门框、门扇表面齐平，无突起、卡顿现象，启闭灵活顺畅；子母门配置隐藏式插销，闭合时插销自动锁紧。 |
| 52 | 不锈钢检修门 | ≥500mm*1800mm | 1、门体采用≥1.2mm厚不锈钢板,用于日常设备检修。不锈钢门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉。五金：锁、合页、插销、把手，所有五金配件选用不锈钢材质。安装时合页与门框门体表面齐平，无突起现象。 |
| 53 | 变频定制型净化空气处理空调系统1 | / | 1、规格：风量≥8000m³/h,新风量≥8000m³/h，机外余压:≥500Pa；含混风、风机、均流段;粗中效过滤、直膨段、加湿、加热出风段；至少包含机组吊装，风口，净化风管，冷媒铜管、风管软接等。 ★2、风冷冷凝设备:制冷量:≥135KW;制热量:≥151KW;压缩机类型:变频压缩机 1台 ★3、风机变频器:≥5.5KW，1台 ▲4、机组箱体在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。箱体（变形量）机械强度达到D1等级，在±1000pa时，变形量≤0.7mm/m（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章）。 ▲5、机组应具有密封性能。漏风率在-400pa时≤0.15L/（S*㎡），+700pa时≤0.22L/（S*㎡），在负压和和正压测试均达到L1等级；依据GB/T14294-2008标准检测，在700Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.02%，在1000Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.03%，在1500Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.05%（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章）。 ▲6、水盘具有抗菌性能。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.0，抗菌率≥99.9%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章）。 ▲7、机组应具有防凝露性能。运行10h、12h、14h机组表面应无凝露滴下（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章）。 |
| 54 | 变频定制型净化空气处理空调系统2 | / | 1、规格：风量≥3200m³/h,新风量≥3200m³/h；含混风、风机、均流段;粗中效过滤、直膨段、加湿、加热出风段；至少包含机组吊装，风口，净化风管，冷媒铜管、风管软接等。 ★2、风冷冷凝设备:制冷量:≥56KW;制热量:≥58KW;压缩机类型:变频压缩机 1台 ★3、风机变频器:≥2 KW，1台 4、机组箱体应具有强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。箱体（变形量）机械强度达到D1等级，在±1000pa时，变形量≤0.7mm/m。 5、机组应具有密封性能。漏风率在-400pa时≤0.15L/（S*㎡），+700pa时≤0.22L/（S*㎡），在负压和和正压测试均达到L1等级；依据GB/T14294-2008标准检测，在700Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.02%，在1000Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.03%，在1500Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.05%。 6、水盘具有抗菌性能。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.0，抗菌率≥99.9%。 7、机组应具有防凝露性能。运行10h、12h、14h机组表面应无凝露滴下。 |
| 55 | 变频定制型净化空气处理空调系统3 | / | 1、规格：风量≥5200m³/h,新风量≥5200m³/h；含混风、风机、均流段;粗中效过滤、直膨段、加湿、加热出风段；至少包含机组吊装，风口，净化风管，冷媒铜管、风管软接等。 ★2、风冷冷凝设备:制冷量: ≥75.5KW;制热量: ≥85.5KW;压缩机类型:变频压缩机 1台 ★3、风机变频器:≥2 KW，1台 4、机组箱体应具有强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。箱体（变形量）机械强度达到D1等级，在±1000pa时，变形量≤0.7mm/m。 5、机组应具有密封性能。漏风率在-400pa时≤0.15L/（S*㎡），+700pa时≤0.22L/（S*㎡），在负压和和正压测试均达到L1等级；依据GB/T14294-2008标准检测，在700Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.02%，在1000Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.03%，在1500Pa压力下机组的最大漏风率不大于0.05%。 6、水盘具有抗菌性能。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.0，抗菌率≥99.9%。 7、机组应具有防凝露性能。运行10h、12h、14h机组表面应无凝露滴下。 |
| 56 | 变频定制型净化空气处理空调自动化控制系统4 | / | 1、集中控制管理系统：一体10寸以上触摸屏。控制系统:空调启停、温度显示调节O~5O℃、温度显示调节2-10%、过滤器堵塞报警、系统运行及故障显示；主页面显示动机组的主要开关机、温渥度显示、故单报警信息:分页面显示该机组的全部的信息(空调设备的运行、敌障、开关情况、开启比例及历史曲线等) 2、自动化控制系统： 各系统自控系统软件开发:根据不同机组的功能需求及参数,分别编写PLC自动化控制系统的控制方案程序,实现每台空调系统的自动化运行,通过对净化机组、风机变频器、电动风阀、电动水阀、加热加湿等配套设备系统的自动化控制,确保功能区内洁净度、温湿度、压差等各项参数符合设计要求,达标相应的净化级别,提供符合卫生学、工程学及院感要求的洁净空间；支持通过远程集中管理控制屏设定参数。支持BA平台通用协议对接(Mobus等),便于控制系统数据对接交互,支持数据通讯、数据存储。 3、金属桥架 宽*深: ≥100mm*50mm,长度≥25米 4、电线 WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度 ≥760米 WDZB1-RYY-2*1.0mm2，长度 ≥50米 WDZB1-RYYSP- 4*1.0mm2，长度 ≥270米 WDZB1-RYY-4*1.0mm2，长度≥710米 WDZB1-RYY-7*1.0mm2，长度≥650米 5、配管 JDG20, 长度≥315米 JDG25, 长度≥50米 |
| 57 | 多联式空调（热泵）机组1 | / | 1、规格：直流变频压缩机;额定制冷量:≥45kw;额定制热量:≥50KW;额定功率:≥12kw；含室外机减震垫，冷凝水管、磷酸脱氧无缝紫铜管等。 ★2、多联式空调（热泵）机组室内机：四方向嵌入机，风量(中档)：≥1380m3/h（数量：5台）。 3、室内机-盘管材质：铜管串套双翻边铝翅片；机组盘管应在1.6MPa压力下应能正常运行和密封检查时无泄漏；室内机-电机绝缘等级不低于B级，防护等级不低于IP20；采用R410A冷媒，APF≥3.2；室外机风扇电机采用直流变速电机和压缩机无级变频；压缩机需采用全直流变频，可实现压缩机超宽频运转，控制精度高可达≥0.01Hz；多重回油控制，确保机组安全可靠运行；自带控制系统，多传感器感知，快速智能除霜。 |
| 58 | 多联式空调（热泵）机组2 | / | 1、规格：直流变频压缩机;额定制冷量:≥80kw;额定制热量:≥90KW;额定功率kw:≥24KW;含室外机减震垫，冷凝水管、磷酸脱氧无缝紫铜管等。 ★2、多联式空调（热泵）机组室内机：四方向嵌入机，风量(中档)：≥1680m3/h（数量：8台）；卧式暗装风量(中档)：≥660m3/h（数量：1台）；卧式暗装；卧式暗装风量(中档)：≥780m3/h （数量：1台）；卧式暗装；风量(中档)：≥420m3/h （数量：1台）； 3、室内机-盘管材质：铜管串套双翻边铝翅片；机组盘管应在1.6MPa压力下应能正常运行和密封检查时无泄漏；室内机-电机绝缘等级不低于B级，防护等级不低于IP20；采用R410A冷媒，APF≥3.2；室外机风扇电机采用直流变速电机和压缩机无级变频；压缩机需采用全直流变频，可实现压缩机超宽频运转，控制精度高可达≥0.01Hz；多重回油控制，确保机组安全可靠运行；自带控制系统，多传感器感知，快速智能除霜。 |
| 59 | 多联式空调（热泵）机组3 | / | 1、规格：直流变频压缩机;额定制冷量:≥50.4kw;额定制热量:≥56.5KW;额定功率:≥14.6KW;含室外机减震垫，冷凝水管、磷酸脱氧无缝紫铜管等。 ★2、多联式空调（热泵）机组室内机：四方向嵌入机，风量(中档)：≥1380m3/h（数量：2台）；卧式暗装；风量(中档)：≥420m3/h （数量：2台）；卧式暗装；风量(中档)：≥660m3/h （数量：4台）；卧式暗装；风量(中档)：≥780m3/h （数量：2台）； 3、室内机-盘管材质：铜管串套双翻边铝翅片；机组盘管应在1.6MPa压力下应能正常运行和密封检查时无泄漏；室内机-电机绝缘等级不低于B级，防护等级不低于IP20；采用R410A冷媒，APF≥3.2；室外机风扇电机采用直流变速电机和压缩机无级变频；压缩机需采用全直流变频，可实现压缩机超宽频运转，控制精度高可达≥0.01Hz；多重回油控制，确保机组安全可靠运行；自带控制系统，多传感器感知，快速智能除霜。 |
| 60 | 多联式空调（热泵）机组4 | / | 1、规格：直流变频压缩机;额定制冷量:≥90kw;额定制量:≥100KW;额定功率:≥26.18KW;含室外机减震垫，冷凝水管、磷酸脱氧无缝紫铜管等。 ★2、多联式空调（热泵）机组室内机：四方向嵌入机，风量(中档)：≥840m3/h（数量：1台）；四方向嵌入机；风量(中档)：≥1020m3/h（数量： 7台）；四方向嵌入机；风量(中档)：≥1380m3/h （数量：6台）； 3、室内机-盘管材质：铜管串套双翻边铝翅片；机组盘管应在1.6MPa压力下应能正常运行和密封检查时无泄漏；室内机-电机绝缘等级不低于B级，防护等级不低于IP20；采用R410A冷媒，APF≥3.2；室外机风扇电机采用直流变速电机和压缩机无级变频；压缩机需采用全直流变频，可实现压缩机超宽频运转，控制精度高可达≥0.01Hz；多重回油控制，确保机组安全可靠运行；自带控制系统，多传感器感知，快速智能除霜。 |
| 61 | 箱式风机 | / | ★1、规格： 排风量≥300m³/h,机外余压 250Pa, 2台，排风量≥500m³/h,机外余压 250Pa, 3台，排风量≥1000m³/h,机外余压 250Pa, 1台，排风量≥1200m³/h,机外余压 250Pa, 3台，排风量≥1500m³/h,机外余压 300Pa, 2台，排风量≥2000m³/h,机外余压 300Pa, 1台，排风量≥2500m³/h,机外余压 400Pa, 1台，排风量≥3000m³/h,机外余压 400Pa, 2台，排风量≥4500m³/h,机外余压 600Pa, 2台。 2、与净化机组联动，至少包含弹簧减震器吊装，风口，净化风管等。采用离心风机，防水等级IP55及以上；箱体需采用消声结构设计，降低风机噪声，适用于医疗洁净区小风量、高风压排风场所。 |
| 62 | 中央空调配套壁挂式医用等离子体空气净化消毒装置 | / | 1、规格：壁挂式；适用范围:80~100m3；循环风量:≥1000m3/h；噪声:≤50db；工作环境臭氧残留量:＜0.10mg/m3；对空气中自然菌消亡率≥90%；配独立遥控系统。 ▲2、室内环境中的平均臭氧浓度≤0.01mg/m3。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲3、白色葡萄球菌的杀灭率≥99.99%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲4、空气自然菌的消亡率≥90%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章）。 ★5、所投产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do)上查询。（提供报告及查询截图扫描件） |
| 63 | 除湿机 | ≥392mm*367mm*695mm | 1、立式，除湿量：≥60升/天；循环风量：≥860m3/h；输入功率：≥1.1kw；排水方式：水箱（容量≥8L） |
| 64 | 总配电箱 | / | ★1、规格：Pe=113KW 1台，Pe=192KW 1台，Pe=240KW 1台，Pe=194KW 1台，Pe=120KW 1台，Pe=228.5KW 1台，Pe=85KW 1台，Pe=70KW 1台，Pe=169KW 1台。 2、安装形式：壁挂明装 3、额定电压：≥三相380V；额定频率：≥50Hz；防护等级：≥IP54；配电箱柜应采用冷轧钢板，表面应酸洗磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度不低于1mm。配电箱根据内部元件数量确定，预留散热和操作空间。总开关：采用塑壳断路器，具备过载和短路保护功能。 4、金属桥架 宽*深: ≥300mm*100mm,长度≥100米 宽*深: ≥500mm*100mm,长度≥3米 5、电线 WDZB1-YJY-4x25+1x16mm2，长度 ≥60米 WDZB1-YJY-4x70+1x35mm2，长度 ≥200米 WDZB1-YJY-4x95+1x50mm2，长度≥40米 WDZB1-YJY-4x120+1x70mm2，长度≥70米 WDZB1-YJY-4x150+1x70mm2，长度≥160米 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm2，长度≥210米 WDZB1-YJY-4x240+1x120mm2，长度≥90米 WDZB1-YJY-3x120+2x70mm2，长度≥52米 6、配管 SC15, 长度≥40米 |
| 65 | 配电箱 | / | ★1、规格：Pe=5KW 1台，Pe=7KW 1台,Pe=8KW 1台,Pe=20KW 2台,Pe=26KW 1台,Pe=35KW 1台。 2、安装形式：壁挂明装 3、额定电压：≥三相380V；额定频率：≥50Hz；防护等级：≥IP54；配电箱柜应采用冷轧钢板，表面应酸洗磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度不低于1mm。配电箱根据内部元件数量确定，预留散热和操作空间。总开关：采用 塑壳断路器，具备过载和短路保护功能。 4、金属桥架 宽*深: ≥100mm*100mm,长度≥6米 宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥13米 5、电线线槽 宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥16米 6、电线 WDZB1-YJY-3x4mm2，长度≥7米 WDZB1-YJY-3x10mm2，长度≥4米 WDZB1-YJY-3x16mm2，长度≥6米 WDZB1-RYY-7*1.0mm2，长度≥59米 WDZB1-RYYP-7*1.0mm2，长度≥33米 WDZB1-BYR-2.5mm²，长度≥48米 WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度≥1728米 WDZB1-BYJ-4mm2，长度≥986米 WDZB1-BYJ-6mm2，长度≥55米 7、配管 JDG20, 长度≥415米 JDG25, 长度≥10米 |
| 66 | 空开箱 | / | ★1、规格：Pe=2.5KW 1台,Pe=3KW 3台，Pe=4KW 2台,Pe=5KW 5台，Pe=6KW 10台,Pe=8KW 2台,Pe=8.5KW 9台,Pe=10KW 1台,Pe=16KW 1台,Pe=18KW 4台,Pe=20KW 1台,Pe=22KW 2台,Pe=24KW 1台,Pe=25KW 5台,Pe=28KW 1台,Pe=30KW 2台。 2、安装形式：壁挂暗装 3、额定电压：≥三相380V；额定频率：≥50Hz；防护等级：≥IP54；配电箱柜应采用冷轧钢板，表面应酸洗磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度不低于1mm。配电箱根据内部元件数量确定，预留散热和操作空间。总开关：采用 塑壳断路器，具备过载和短路保护功能。 4、金属桥架 宽*深: ≥100mm*100mm,长度≥46米 宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥93米 宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥7米（室外防水型） 5、电线线槽 宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥118米 6、电线 WDZB1-YJY-5x16mm2，长度 ≥611米 WDZB1-YJY-5x10mm2，长度 ≥1105米 WDZB1-YJY-5x6mm2，长度≥22米 WDZB1-YJY-5x4mm2，长度≥550米 WDZB1-YJY-5x2.5mm2，长度≥1047米 WDZB1-YJY-3x4mm2，长度≥52米 WDZB1-YJY-3x10mm2，长度≥30米 WDZB1-YJY-3x16mm2，长度≥45米 WDZB1-RYY-7*1.0mm2，长度≥436米 WDZB1-RYYP-7*1.0mm2，长度≥244米 WDZB1-BYR-2.5mm²，长度≥353米 WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度≥7100米 WDZB1-BYJ-4mm2，长度≥7233米 WDZB1-BYJ-6mm2，长度≥404米 7、配管 金属软管DN20, 长度≥227米 PVC16, 长度≥400米 JDG20, 长度≥2848米 JDG25, 长度≥77米 JDG32, 长度≥140米 JDG40, 长度≥100米 JDG50, 长度≥41米 SC40, 长度≥15米 SC50, 长度≥23米 |
| 67 | 超薄医用LED气密净化灯1 | ≥600mm*600mm，40W-50W | 1、光源显色指数(Ra)：≥80及以上，功率因数：η＞0.9，色温：3300K～5300K。灯具采用密封式结构，灯具外壳防护等级不小于IP4X。 |
| 68 | 超薄医用LED气密净化灯2 | ≥600mm*600mm，20W-25W |  |
| 69 | 超薄医用LED平板灯1 | ≥600mm*600mm，20W-25W | 1、光源显色指数(Ra)：≥80及以上，功率因数：η＞0.9，色温：3300K～5300K。灯具采用密封式结构，灯具外壳防护等级不小于IP4X。 |
| 70 | 超薄医用LED平板灯2 | ≥600mm*600mm，40W-50W |  |
| 71 | 超薄医用LED平板灯3 | ≥1200mm*100mm，28W-32W |  |
| 72 | 传递窗对讲系统 | / | 1、带扬声电话机；配线：36类网线, 长度≥8米，WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度≥180米；配管JDG20, 长度≥67.83米 |
| 73 | 医用智能工控系统 | / | 1、弱电系统（如桥架、网线、末端点位）的部署与集成，确保其正常运行。 2、弱电系统金属桥架，宽*深: ≥100mm*100mm,长度≥23米，宽*深: ≥200mm*100mm,长度≥146米。 3、弱电系统电线，6类网线，长度 ≥8797米，WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度 ≥79米，WDZB1-RYY-2*1.0mm2，长度 ≥99米，WDZB1-RYY-4*1.0mm2，长度 ≥84米，WDZB1-RYYSP- 4*1.0mm2，长度 ≥468米。 4、JDG20长度≥1894米，JDG25长度≥294米，SC25 长度≥58米。 |
| 74 | 空气质量监测系统 | / | 1、集中显示各区域各房间室内环境空气质量实时检测系统，同时检测多种室内环境空气质量的参数；； 2、预设报警阀值：系统可根据现场需求预设报警阀值，异常时显示提醒；通过中央监控管理系统集中显示多个房间空气质量数据；系统权限管理功能；系统功能现场测试，运行参数现场调试等；系统诊断：系统运状态实时监测；数据追踪：历史数据记录与查询； 3、配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm2, 长度≥248米 WDZB1-RYYSP-2*1.0mm2，长度≥223米 4、6类网线，长度≥127米 WDZB1-BYJ-2.5mm2，长度≥80米 5、配管 JDG20, 长度≥509米 |
| 75 | 紧急冲淋洗眼器 | / | 1、立式（兼具喷淋和洗眼功能）；地面固定安装； 2、柔和喷雾式（非水柱式，避免伤害眼部）防污染设计： 具备自动防尘盖，无接触式自动开启/关闭。水源： 连接医院恒温供水系统，提供持续、温和的冲洗水。 3、洗眼盆/主体： ABS工程塑料或不锈钢，耐腐蚀、易清洁。出水孔： 抗菌/抑菌材料。表面颜色：国际安全黄 ▲4、测试压力0.2MPa,测试时间3min/次，提供冲洗液流量至少达到22.6L/min洗眼水柱喷射高度至少达到200mm。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） ▲5、冲淋部位最大耐压值≥35MPa，洗眼部位最大耐压值≥ 30Mpa。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章） |
| 76 | 水表 | / | 1、采用耐腐蚀的铜合金或不锈钢壳体与防潮计数机芯，具备计量与数据远传功能。 ★2、水表属于强制管理计量器具，须具备型式批准（提供证书扫描件加盖供应商公章） |
| 77 | 气水系统 | / | 1、医用气体管网系统(含医用气体二级减压箱等)及清洗设备用压缩空气气体管网敷设。 2、科室内部通过洗手盆、拖布池等卫生洁具集中清洗用水，并安全规范地处理排放各类污水、废水。 3、配置包括各区域的压缩空气二级减压箱、喷淋、消火栓箱、管道、阀门、弯头、胶水、打孔洞、管道支架、接头等。 4、医用脱脂无缝不锈钢管 规格：DN10，长度 ≥39米 规格：DN15，长度 ≥123米 规格：DN20，长度 ≥9米 规格：DN32，长度 ≥125米 规格：DN40，长度 ≥17米 5、PPR管 规格：DN15，长度 ≥109米 规格：DN20，长度 ≥113米 规格：DN25，长度 ≥121米 6、薄壁不锈钢管 规格：DN15，长度 ≥7米 规格：DN20，长度 ≥94米 规格：DN25，长度 ≥68米 规格：DN32，长度 ≥35米 规格：DN40，长度 ≥440米 规格：DN50，长度 ≥55米 规格：DN65，长度 ≥78米 7、PVC-U管 规格：DN15，长度 ≥41米 规格：DN20，长度 ≥10米 规格：DN25，长度 ≥92米 规格：DN32，长度 ≥17米 规格：DN50，长度 ≥88米 规格：DN75，长度 ≥142米 规格：DN100，长度 ≥177米 8、无缝钢管 规格：DN50，长度 ≥49米 规格：DN75，长度 ≥134米 规格：DN100，长度 ≥143米 规格：DN150，长度 ≥202米 |
| 78 | 蒸汽稳压系统 | / | 1、金属软接 规格：DN40；数量：7个 2、蒸汽Y型过滤器 规格：DN20；数量：13个 3、蒸汽截止阀 规格：DN20；数量：42个 规格：DN32；数量：7个 规格：DN40；数量：12个 4、热动力式蒸汽疏水器 规格：DN20；数量：13个 5、蒸汽盲板 规格：DN20；数量：2个 6、带加筋铝箔玻璃棉管保温 规格：60~90mm厚；数量：10m³ |
| 79 | 消毒灭菌蒸汽系统 | / | 1、蒸汽管、蒸汽凝结水管采用无缝钢管,焊接连接。蒸汽管道上用的阀门均采用截止阀,法兰连接,法兰垫片必须采用钢垫片。蒸汽、蒸汽凝结水管需保温(蒸汽管内的蒸汽压力≤1.0MPa),采用夹筋铝箔玻璃棉管保温;为确保蒸汽供应稳定,蒸汽系统科室区域楼层应设置减压阀组。 |
| 80 | 标识标牌系统 | / | 1、满足消毒供应中心1900平方米范围内文化建设、标识设计安装，包括但不限于科室文化宣传、铭牌、标识等。 |
| 81 | 软装系统 | / | 1、抗菌防霉卷帘窗帘，全遮光，支持定制图案。卷帘：材质为聚酯涤纶+麻，双层面料。遮光防紫外线，节能环保、阻燃。表面经过高温，高压，防静电处理。隔光帘布闭合时可至少隔离98%紫外线，保护室内物品免受紫外线损。卷管：使用阴极氧化管径28mm,壁厚≥1.0mm的铝合金型材制成，内壁分布凹槽加强筋，顶槽不允许产生桡度，满足消毒供应中心1900平方米使用。 |
| 82 | 防排烟系统 | / | 1、采用镀锌钢板风管与防火阀，结合联动控制的排烟风机。至少包含排烟风机，排烟风口，消防风管，排烟防火阀、排烟集风箱等。 |