技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,933,460.00

采购包最高限价（元）: 4,933,460.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 1.00（批） | 4,933,460.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化生实验室设备 | 1.00（批） | 4,933,460.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 教师演示台 |
| 2 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 系统主体构架 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 教师演示台 |
| 2 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 实验椅 |
| 3 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 学生实验桌 |
| 4 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 学生实验凳 |
| 5 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 准备台1 |
| 6 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 准备台2 |
| 7 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 边台 |
| 8 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 仪器柜 |
| 9 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 试剂架 |
| 10 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 通风药品柜 |
| 11 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 通风橱 |
| 12 | A05010203 教学、实验用桌 | 理化生实验室设备 | 单面标本柜 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：理化生实验室设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 数量; 单位; 单价最高限价（元/单位）; 所属行业. 1; 教师演示台; 12; 张; 4400; 工业. 2; 实验椅; 12; 个; 145; 工业. 3; 学生实验桌; 336; 张; 2060; 工业. 4; 学生实验凳; 672; 个; 120; 工业. 5; 智能控制箱1; 4; 台; 19000; 工业. 6; 智能控制箱2; 4; 台; 25920; 工业. 7; 智能控制箱3; 4; 台; 19950; 工业. 8; 控制面板1; 4; 套; 2680; 工业. 9; 控制面板2; 4; 套; 3280; 工业. 10; 控制面板3; 4; 套; 2880; 工业. 11; 辅助光源系统; 180; 个; 633; 工业. 12; 摇臂升降机构1; 60; 套; 3400; 工业. 13; 电气线路模块; 12; 项; 3600; 工业. 14; 系统主体构架; 144; 组; 3940; 工业. 15; 系统安装辅件; 12; 项; 4800; 工业. 16; 学科窗帘; 144; 平方米; 400; 工业. 17; 学科文化装饰; 12; 套; 40000; /. 18; 安装调试1; 12; 套; 7500; /. 19; 准备台1; 2; 个; 3390; 工业. 20; 准备台2; 4; 个; 4680; 工业. 21; 边台; 4; 个; 2750; 工业. 22; 仪器柜; 100; 个; 2200; 工业. 23; 仪器推车; 6; 个; 1950; 工业. 24; 实验室专用通风罩; 116; 个; 1040; 工业. 25; 吊装式通风管道; 48; 套; 980; 工业. 26; 吊装通风装置; 4; 台; 27000; 工业. 27; 废气处理装置; 4; 套; 16000; 工业. 28; 摇臂升降机构2; 120; 套; 3660; 工业. 29; 多功能移动水槽台; 120; 张; 2600; 工业. 30; 功能控制模块; 120; 套; 3720; 工业. 31; 给排水布管; 8; 项; 4250; 工业. 32; 试剂架; 6; 个; 960; 工业. 33; 水槽台; 6; 个; 1580; 工业. 34; 通风药品柜; 44; 个; 2200; 工业. 35; 通风橱; 2; 个; 9500; 工业. 36; 安装调试2; 2; 套; 2000; /. 37; 易燃品储存柜; 4; 个; 10800; 工业. 38; 毒害品储存柜; 4; 个; 10800; 工业. 39; 酸碱柜; 4; 个; 5400; 工业. 40; 危化品室通风系统; 2; 套; 5200; 工业. 41; 药品室通风系统; 2; 套; 22330; 工业. 42; 无线路由器; 4; 台; 3000; 工业. 43; 单面标本柜; 20; 个; 2200; 工业. 44; 安装调试3; 2; 套; 2000; /. 说明（本说明无需供应商进行响应）：本项目属性为货物，不对非货物属性采购标的的所属行业进行中小企业认定。供应商在投标时仅对招标文件中明确所属行业的产品提供“中小企业声明函”。. |
| 2 |  | 各实验室分配清单 | 序号; 标的名称; 数量; 单位. 一、物理吊装实验室. 1.实验室. 1; 教师演示台; 4; 张. 2; 实验椅; 4; 个. 3; 学生实验桌; 112; 张. 4; 学生实验凳; 224; 个. 5; 智能控制箱1; 4; 台. 6; 控制面板1; 4; 套. 7; 辅助光源系统; 60; 个. 8; 摇臂升降机构1; 60; 套. 9; 电气线路模块; 4; 项. 10; 系统主体构架; 48; 组. 11; 系统安装辅件; 4; 项. 12; 学科窗帘; 48; 平方米. 13; 学科文化装饰; 4; 套. 14; 安装调试1; 4; 套. 2.准备室&仪器室. 1; 准备台1; 2; 个. 2; 边台; 2; 个. 3; 仪器柜; 52; 个. 4; 仪器推车; 2; 个. 化学吊装实验室. 1.实验室. 1; 教师演示台; 4; 张. 2; 实验椅; 4; 个. 3; 学生实验桌; 112; 张. 4; 学生实验凳; 224; 个. 5; 智能控制箱2; 4; 台. 6; 控制面板2; 4; 套. 7; 辅助光源系统; 60; 个. 8; 实验室专用通风罩; 116; 个. 9; 吊装式通风管道; 48; 套. 10; 吊装通风装置; 4; 台. 11; 废气处理装置; 4; 套. 12; 摇臂升降机构2; 60; 套. 13; 多功能移动水槽台; 60; 张. 14; 功能控制模块; 60; 套. 15; 电气线路模块; 4; 项. 16; 给排水布管; 4; 项. 17; 系统主体构架; 48; 组. 18; 系统安装辅件; 4; 项. 19; 学科窗帘; 48; 平方米. 20; 学科文化装饰; 4; 套. 21; 安装调试1; 4; 套. 2.准备室&仪器室. 1; 准备台2; 2; 个. 2; 试剂架; 2; 个. 3; 水槽台; 2; 个. 4; 仪器柜; 14; 个. 5; 通风药品柜; 12; 个. 6; 通风橱; 2; 个. 7; 仪器推车; 2; 个. 8; 安装调试2; 2; 套. 3.危化品室. 1; 易燃品储存柜; 4; 个. 2; 毒害品储存柜; 4; 个. 3; 酸碱柜; 4; 个. 4; 危化品室通风系统; 2; 套. 4.药品室（实训楼1）. 1; 通风药品柜; 20; 个. 2; 药品室通风系统; 1; 套. 5.药品室（实训楼2）. 1; 通风药品柜; 12; 个. 2; 药品室通风系统; 1; 套. 生物吊装实验室. 1.实验室. 1; 教师演示台; 4; 张. 2; 实验椅; 4; 个. 3; 学生实验桌; 112; 张. 4; 学生实验凳; 224; 个. 5; 智能控制箱3; 4; 台. 6; 控制面板3; 4; 套. 7; 辅助光源系统; 60; 个. 8; 摇臂升降机构2; 60; 套. 9; 多功能移动水槽台; 60; 张. 10; 功能控制模块; 60; 套. 11; 电气线路模块; 4; 项. 12; 给排水布管; 4; 项. 13; 系统主体构架; 48; 组. 14; 系统安装辅件; 4; 项. 15; 无线路由器; 4; 台. 16; 学科窗帘; 48; 平方米. 17; 学科文化装饰; 4; 套. 18; 安装调试1; 4; 套. 2.准备室&仪器室. 1; 准备台2; 2; 个. 2; 边台; 2; 个. 3; 试剂架; 4; 个. 4; 水槽台; 4; 个. 5; 仪器柜; 34; 个. 6; 单面标本柜; 20; 个. 7; 仪器推车; 2; 个. 8; 安装调试3; 2; 套. 说明：如《采购清单》与《各实验室分配清单》有数量上有不一致的，供应商以《采购清单》数量为准，进行报价。 |
| 3 |  | 技术参数及要求 | 序号; 标的名称; 技术参数. 1; 教师演示台; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2400mm×宽750mm×高850mm；铝木结构，一体化台面：采用厚度≥12mm的实芯理化板，台面四周边缘厚度≥24mm。台身：框架为模具成型双层铝镁合金框架（铝合金壁厚≥1.2mm，外圈铝合金直径≥50mm，内圈铝合金直径≥30mm。）；台身的内置框架采用截面规格：≥长28mm×宽28mm×壁厚1.2mm的方形铝镁合金管；柜体间转角采用合金连插件连接。铝镁合金部件表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理；台身的板材采用厚≥16mm的双贴面防潮板，所有板材外露端面采用PVC封边条，封边后具有密封性，不吸水、不膨胀。合金注塑可调脚：高≥25mm，采用PC＋ABS工程塑料，可隐蔽固定，防止晃动。. 2; 实验椅; ★1、椅面规格（允许偏差±10mm）：长360mm×宽360mm，座位高度可调范围：420mm-540mm。椅背、椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面做防滑处理，支架具有气杆防尘套，配置半径为≥230mm的尼龙五星脚。. 3; 学生实验桌; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1200mm×宽600mm×高780mm。 2、一体化陶瓷台面：四周边缘采用厚≥35mm的工程塑料包边，前沿设高≥50mm的挡水边。台面支撑框架：横梁采用矩形方钢，立柱框架：整体规格：长685mm×宽530mm×厚50mm，采用钢塑夹层设计，外观为四边形，由双重承重结构加外层防护部件组成。内侧为尼龙承重框架：规格：长685mm×宽530mm；夹层承重层采用方钢整体焊接成型。书包盒：规格：长425mm×宽305mm×高110mm，数量：2个，采用ABS工程塑料，预留学生实验凳挂靠口。外侧装饰防护部件采用ABS工程塑料。吊板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。ABS注塑可调脚。（投标时，在投标文件中提供实物图片，图片内容能展示产品设计构造并与该项技术参数要求一致。） 3、为能够有效抵御实验过程中各类酸碱试剂的侵蚀与腐蚀，台面包边依据GB/T26696-2011标准检测：耐酸碱≥1级。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。） 4、陶瓷台面参照GB/T26696-2011和GB/T4100-2015标准进行检测：破坏强度≥9702N；耐磨性（在2100转时）≥4级；抗冲击性（恢复系数）≥0.75；洛氏硬度（HRC）≥53.1，耐化学腐蚀性包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、王水、40%氢氧化钠、氯苯、28%氨水、四氯化碳、37%甲醛等10种实验常用试剂进行测试，检测结果为表面无明显变化。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。） 5、外侧装饰防护部件主体材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。）. 4; 学生实验凳; ★1、规格（允许偏差±10mm）：凳面直径320mm，座位高度可调范围：380mm-480mm。凳面采用厚≥3mm的PP材质；支架具有气杆防尘套，配置半径为≥230mm的尼龙五星脚。 2、学生实验凳依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》进行检测：“邻边垂直度”、“底脚平稳性”、“塑料件的耐冷热循坏”、“稳定性”的检测结果为合格。座面的强度和耐久性：经冲击试验（冲击高度180mm，冲击次数10次），检测结果为零部件应无断裂或豁裂、无严重影响使用功能的磨损或变形。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。） 3、学生实验凳凳面主体材质为PP材质。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。）. 5; 智能控制箱1; ★1、规格（允许偏差±10mm）：长495mm×宽395mm×高135mm，控制箱内置：总电源开关1个、电源保护器1个、可编程逻辑控制器及功能扩展模块1套、可编程逻辑专用电源1个、可编程逻辑保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯1个、分组控制系统1套。 ★2、电源控制由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路的保护功能；照明控制由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制设备配套灯光。. 6; 智能控制箱2; ★1、规格（允许偏差±5%）：长495mm×宽395mm×厚135mm。控制箱内置包含：总电源开关1个、电源保护器1个、可编程逻辑控制器及功能扩展模块1套、可编程逻辑专用电源1个、可编程逻辑保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯1个、分组控制系统1套。 ★2、电源控制由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路保护功能。照明控制由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制设备配套灯光。给排水控制：给水系统设有总给水控制阀门，教师可以对全室供水系统进行控制；排水由控制系统集中控制。通风控制包含频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等4种指示，且均由LED显示，输入额定电压：三相380V，±15%；输入额定频率：50或60HZ；输出频率：1.00~400.0HZ；过载能力：150%（±5%）额定电流；具有输入缺相、输入欠压、直流过压、过载保护功能。. 7; 智能控制箱3; ★1、尺寸（允许偏差±5mm）：长495mm×宽395mm×厚135mm。控制箱内置包含总电源开关1个、电源保护器1个、可编程逻辑控制器及功能扩展模块1套、可编程逻辑专用电源1个、可编程逻辑保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯1个、分组控制系统1套。 ★2、电源控制由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。照明控制系由可编程逻辑控制系统集中控制，可分组控制设备配套灯光。给排水控制：给水系统设有总给水控制阀门，教师可以对全室供水系统进行控制；排水由控制系统集中控制。. 8; 控制面板1; ★1、具有≥7英寸嵌入式触摸屏，采用集中控制系统；可执行各分项控制；具有频率数字显示功能，能分组控制设备配套灯光；能分组控制学生高低压电源；能控制摇臂升降机构。. 9; 控制面板2; ★1、具有≥7英寸嵌入式触摸屏，采用集中控制系统；可执行各分项控制；具有频率数字显示功能，可控制通风风量；能集中控制整室给排水；能分组控制设备配套灯光；能分组控制学生高低压电源；能控制摇臂升降机构。. 10; 控制面板3; ★1、具有≥7英寸嵌入式触摸屏，采用集中控制系统，可执行各分项控制。具有频率数字显示功能，能集中控制整室给排水，能分组控制设备配套灯光，能分组控制学生高低压电源，能控制摇臂升降机构。. 11; 辅助光源系统; ★1、功率为≥8W。采用圆形内嵌式照明光源安装于吊装舱体，材质为航空铝材，表面经氧化处理，抗压抗磨损、不变色、不生锈。面罩采用磨砂面。模块化设计，模块间采用活接式连接。接收智能控制箱控制，教师可控制辅助光源的通断。. 12; 摇臂升降机构1; ★1、主体规格：≥长220mm×宽190mm×高90mm，采用厚≥3.5mm的ABS阻燃工程塑料。表面采用圆角处理。可满足≥2组学生用电功能需求。能接受控制系统信号实现远程遥控。动力为24V低压减速电机，固定于支架。外部保护罩为ABS工程塑料。具有截面规格：长60mm×宽50mm×厚1.2mm的铝镁合金支撑悬臂。具有功能操作模块，由正反面功能操作面板组成。最高处电源模块中心点距离操作面板底端≤150mm。功能接口模块包含220V电源的五孔插座。所有紧固零件均采用不锈钢材质。. 13; 电气线路模块; ★1、模块间采用活接式连接。采用铜芯电线进行系统布线。. 14; 系统主体构架; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2100mm×宽415mm×高180mm；整体框架采用尼龙增强工程塑料，装饰板采用流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃。采用固定横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节。. 15; 系统安装辅件; ★1、系统主体构架安装所需主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板。. 16; 学科窗帘; ★1、窗帘采用双喷布，单面喷绘印制，含窗帘卷管、下杆和拉珠。卷管采用壁厚≥1.2mm的铝合金管，下杆采用壁厚≥1.2mm的铝合金扁杆。在窗帘上印制相关学科内容介绍。. 17; 学科文化装饰; ★1、室内规格：长12000mm×宽8500mm×高3500mm；室内空间装饰，贴合实验室概念，含墙、顶面文化设计及装饰，顶面主题布局采用铝方通材质； ★2、室外走廊：规格长18000mm×高3500mm；侧墙面文化设计及装饰，贴合实验室概念； ★3、整体设计方案需经学校确认通过后方可实施。. 18; 安装调试1; ★1、负责教师演示台、学生实验桌、学科窗帘实验室家具设备的安装。 ★2、负责吊装设备（包括：系统主体结构、控制系统、供电系统、照明系统）的整体安装调试。. 19; 准备台1; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2400mm×宽1200mm×高850mm。 ★2、一体化台面：采用厚≥10mm的抗倍特板，抗冲击、耐磨损、防震、防摔、防潮、防水、防霉、耐热、防静电、易清洁、防紫外线；四周边缘厚≥20mm，通过倒角、打磨，呈光滑半圆形。 ★3、整体铝木结构，框架为模具成型双层铝镁合金框架（铝合金壁厚≥1.2mm，外圈铝合金直径≥50mm，内圈铝合金直径≥30mm。），内置框架采用截面规格：≥长28mm×宽28mm×壁厚1.2mm的方形铝镁合金，铝镁合金部件表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。台身的门板、左右和前后的档板均采用厚≥16mm的三聚氰胺双贴面板。所有板材截面均采用厚≥2mm的PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式，柜内安装一块调节隔板。合金注塑可调脚：高≥25mm，采用PC＋ABS工程塑料，可隐蔽固定，防止晃动。配置≥2位的五孔多功能插座。. 20; 准备台2; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2400mm×宽1200mm×高850mm； ★2、台面板材：一体化台面，采用厚≥12mm的实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘厚≥24mm，通过倒角、打磨，呈光滑半圆形。 ★3、整体铝木结构，框架为模具成型双层铝镁合金框架（铝合金壁厚≥1.2mm，外圈铝合金直径≥50mm，内圈铝合金直径≥30mm。），内置框架采用截面规格：≥长28mm×宽28mm×壁厚1.2mm的方形铝镁合金，铝镁合金部件表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。台身的门板、左右和前后的档板均采用厚≥16mm的三聚氰胺双贴面板。所有板材截面均采用厚≥2mm的PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式，柜内安装一块调节隔板。合金注塑可调脚：高≥25mm，采用PC＋ABS工程塑料，可隐蔽固定，防止晃动。配置≥2位的五孔多功能插座。. 21; 边台; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2400mm×宽600mm×高850mm； ★2、台面板材：采用厚≥12mm的实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。台面四周边缘加厚至24mm，并经倒角、打磨，呈光滑半圆形。 ★3、整体铝木结构，合金注塑可调脚：高≥25mm，采用PC＋ABS工程塑料，可隐蔽固定，防止晃动。配置≥2位的五孔多功能插座。. 22; 仪器柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1200mm×宽500mm×高2000mm； ★2、铝合金框架，主立柱采用截面规格：≥长50mm×宽50mm×厚1.5mm的铝型材，支撑横梁采用截面规格：≥长50mm×宽40mm×厚1.2mm铝型材，配以金属连接件组装而成； ★3、整体上、下部分均为对开门结构，门板框架采用PP材质，内嵌厚度≥5mm的玻璃；柜体内含四层活动隔板，活动隔板采用厚度≥16mm的三聚氰胺环保板；柜体内置轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加≥两根横梁。侧板、顶板、背板基材采用厚度≥16mm的三聚氰胺环保板。具有工程塑料调节脚。. 23; 仪器推车; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1100mm×宽480mm×高1100mm； ★2、材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料； ★3、托盘规格：≥长435mm×宽435mm×厚100mm，采用ABS塑料一体注塑成型，托盘框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计，框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止，框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm；识别牌规格：≥长60mm×宽40mm×厚10mm,采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放于托盘前端；滑轨规格：≥长465mm×宽25mm×高50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。托盘封割器规格：≥长390mm×宽20mm×厚100mm，采用ABS塑料一体化注塑成型，采用横、纵叠加形式封割通道；横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，通过按压卡扣下部按钮；层板规格：≥长445mm×宽465mm×厚20mm；采用壁厚≥3mm的ABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力，层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度；层板封割器规格：≥长475mm×宽65mm×厚3mm，采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动；推车顶层平台规格≥长1000mm×宽480mm×厚8mm，为抗倍特板材质。移动推车配备6个万向轮，具有锁停功能。. 24; 实验室专用通风罩; ★1、万向式吸风罩，材质采用直径≥75mm铝合金；活动关节采用PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，活动半径≥900mm；具有手动调节外部阀门旋钮的气流调节阀；风口采用聚碳酸酯塑料柔性伸缩连接管。. 25; 吊装式通风管道; ★1、整体规格：≥长2400mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀聚氯乙烯制作而成。主管道：直径315mm（±5%）；通风支管道（±5%）：包含直径250mm、直径200mm、直径160mm。. 26; 吊装通风装置; ★1、采用低噪变频通风机，支持数字变频调控；采用控制系统进行风量调节，能控制通风机。电机功率为≥5.5KW，转速700r/min~800r/min，流量≥11500m³/h，全压≥812Pa，噪声≤60dB。电气线管：≥4mm²和≥2.5mm²风机控制线。室外行程通风管道：采用直径≥250mm的管道和弯头，材质采用防腐蚀硬聚氯乙烯管。管卡材质为碳钢。. 27; 废气处理装置; ★1、采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用截面规格≥长62mm×宽65mm×壁厚1.2mm的铝合金材质。活性炭吸附层装置：吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格≥长100mm×宽100mm×高100mm。废气在风机的作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。. 28; 摇臂升降机构2; ★1、主体规格：≥长220mm×宽190mm×高90mm，采用厚≥3.5mm的ABS阻燃工程塑料。表面采用圆角处理。可满足≥2组学生用电功能需求。具有给排水接口≥2个、信号控制接口≥1个的摇臂升降机构，能接受控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于支架，外部保护罩为ABS工程塑料；具有截面规格：长60×宽50mm×厚1.2mm的铝镁合金支撑悬臂；具有功能操作模块，由正反面功能操作面板组成，最高处电源模块中心点距离操作面板底端≤150mm；功能接口模块包含220V电源五孔插座；所有紧固零件均采用不锈钢材质。摇臂设有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，摇臂处于使用状态，摇臂处于锁定状态，不能升降。. 29; 多功能移动水槽台; ★1、规格（允许偏差±5mm）：宽500mm×长600mm×高1030mm，水槽深度270mm（±5mm）；水槽台上部为多功能安装平台采用厚≥3.8mm的工程塑料（PP）整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水接口、信号控制接口、≥8个试管位滴水架。台身采用厚≥3.8mm的工程塑料（PP）整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边； 2、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，内部设有污水盛水槽规格≥长420mm×宽330mm×高265mm，背面预留检修口。水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。给排水快速接口与摇臂操作面板设计排水接口采用PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。（配置给排水PVC软管2根、信号控制快速航空接头及连接线1套）水槽台底部安装静音万向轮；（投标时，在投标文件中提供实物图片，图片内容能展示产品设计构造并与该项技术参数要求一致。） 3、多功能移动水槽台-台身主体材质为PP材质。（投标时，提供国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的合法有效的检验（或检测）报告扫描件。）. 30; 功能控制模块; ★1、给排水控制模块≥1组，包括给水控制模块和排水控制模块。排水控制模块包含自动水位控制器≥1套和输入信号控制器≥1套； ★2、给水由控制系统集中控制。排水时，排水控制端接收信号控制器的指示，当水位达到限值时系统进行自动排水处理，污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。. 31; 给排水布管; ★1、给水主管选用变径Ø20mm-32mm的PP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 ★2、排水管选用变径Ø50mm-75mm的PVC-U管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。. 32; 试剂架; ★1、规格（允许偏差±5%）：长2250mm×宽400mm×高550mm,立柱：采用截面规格：≥长80mm×宽40mm的钢制结构。 ★2、分两组装在准备台上以支撑试剂架。单层层板：采用厚≥6mm的玻璃，层板两侧加装不锈钢挡杆，防止器皿滑落。. 33; 水槽台; ★1、规格（允许偏差±5%）：宽500mm×长600mm×高750mm。 ★2、水槽槽内净空深度≥270mm，水槽与台面采用厚度厚≥3.8mm的工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口，四周边缘设计挡水边。水槽台下水口带有过滤网，背面预留检修口。. 34; 通风药品柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1000mm×宽500mm×高2000mm；柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌截面规格：≥长15mm×宽30mm的钢制横梁； ★2、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型；C字型拉手，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； ★3、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，内嵌5mm±0.2mm厚钢化烤漆玻璃，C字型拉手及三角对称五点固定，防止玻璃松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； ★4、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行；门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。. 35; 通风橱; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1200mm×宽750mm×高2100mm。 ★2、一体化台面，采用厚≥12mm的实验室专用实芯理化板，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火、易清洁等特点。四周边缘经倒角、打磨，呈光滑半圆形。 ★3、柜体：立柱采用截面规格：≥长50mm×宽50mm的铝镁合金框架，柜身采购三聚氰胺双贴面板。台面上部为玻璃透视操作台，下部橱柜为对开门设计。设有通风装置、PP杯槽。 ★4、操作窗口：升降窗口采用自动配置平衡，0-100%开关任意无段定位。可调脚：采用模型成型，无金属部分外露，可以现场地面调整水平。 ★5、配套功率≥190W的通风机：220V电压，工作时噪音≤65分贝,风流量≥948m³/h，全压≥ 210Pa。风机配套风机开关及漏电保护装置，φ25mm风机控制线，φ200mm的PVC材质风机进出口接头。室内通风管道采用主管（φ200mm）、副管（φ110mm）和配套转接头。. 36; 安装调试2; ★1、整室产品安装：准备台、试剂架、水槽台、仪器柜、通风药品柜、通风橱。. 37; 易燃品储存柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长900mm×宽510mm×高1800mm； ★2、外壳体全部采用厚≥1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用厚≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置规格（±5%）：长90mm×宽50mm×高145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm的漏液孔，漏液孔上面盖上≥60目的304不锈钢网；柜体底部设高≥160mm的黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放厚≥120mm黄沙的填埋腔，用于埋放易燃物品；柜底装有四个移动钢轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。柜中部有3个三层阶梯式pp聚丙烯树脂一次成型的活动搁板，每层阶梯板外延边有高≥3mm的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥高48.5mm×宽16.5mm的PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红、警示蓝、警示黄）厚度≥0.5mm的PVC装饰条；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。柜顶部中间有出风口，柜顶风口内置风机，最大风量≥326m³/h、转速≥2550转/min，控制开关设置柜体顶部的右（或左）上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。柜体填充具有保温隔热作用的材料。柜体门与柜体之间安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。带磁锁、机械密码锁，必须两把锁同时打开才能开启柜门。. 38; 毒害品储存柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长900mm×宽510mm×高1800mm； ★2、毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用厚≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置规格（±5%）：长90mm×宽50mm×高145mm的进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm（±5%）漏液孔，漏液孔上面盖上≥60目304#不锈钢网；柜体底部设H≥160mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放毒害物品；柜底装有四个移动钢轮，便于毒害品储存柜移动；前轮后有≥2个手动调节罗杆，方便毒害品储存柜定位。柜中部有≥3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有≥3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≥高48.5mm×宽16.5mmPVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红、警示蓝、警示黄）≥0.5mm厚度的pvc装饰条；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。柜顶部中间有出风口，柜顶风口内置一个风机，最大风量不低于326m³/h、转速不低于2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右（或左）上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。隔热材料：柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度≥100㎏/m3 ,厚度≥40mm）。柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。带磁锁、机械密码锁，必须两把锁同时打开才能开启柜门。. 39; 酸碱柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1800mm×宽900mm×高450mm； ★2、门类型：手动四开门；锁具：四把防腐挂锁；层板：≥2块（可调高度）+1块固定隔断；用途：用于存储酸碱等腐蚀性化学品、普通化学品（非易燃易爆）等。 ★3、整体材质：柜体：采用厚≥8mm的瓷白色PP（聚丙烯）板制作，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。柜门：采用厚≥15mm的贴膜PP（聚丙烯）板制作。层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。配件：桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质。铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成。专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成。警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示。. 40; 危化品室通风系统; ★1、实验通风机：功率≥190W，电压：220V，工作时：噪音≤65分贝,风流量≥948m³/h。 ★2、配备漏电保护开关：≤0.06s急速断电,主体采用PC阻燃热固性外壳。 ★3、风机进出口接头：φ200mm，PVC材质。 ★4、6#通风机弯头：树脂复合材料。 ★5、风机控制线：规格：φ25mm，电气布线：铜芯24芯，UPVC管，耐压500V。 ★6、通风管道及安装：负责通风管（φ200mm、φ110mm）、转接头的室内外安装。. 41; 药品室通风系统; ★1、实验通风机：功率≥4KW，箱式通风机。电压：380V，工作时：噪音≤60分贝,配一体化消声器材、风流量7360-13000m³/h，全压 946-890Pa，转速：950r/min,每小时药品室换气次数20次以上，排毒（3-5分钟每次）达到98%。 ★2、配备漏电保护开关：三相20A漏电保护开关，≤0.06s急速断电,主体采用PC阻燃热固性外壳。 ★3、风机进出口接头:规格：φ315mm，PVC材质。 ★4、6#通风机弯头：树脂复合材料。 ★5、风机控制线：规格：φ25mm，电气布线：铜芯多股电线，UPVC管，耐压500V。 ★6、通风管道及安装：负责通风管道（φ315mm、φ200mm、φ110mm）、转接头的室内外安装。. 42; 无线路由器; ★1、无线速率：≥1300Mbps，工作频段：2.4GHz,5GHz，支持VPN功能，支持QoS功能，负载数量：≥60台无线设备。. 43; 单面标本柜; ★1、规格（允许偏差±5%）：长1000mm×宽500mm×高2000mm； ★2、框架采用截面规格：≥长37.4mm×宽28mm×厚1.2mm的铝合金型材,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；铝型材表面经环氧树脂高温固化处理；耐酸碱、防潮；柜身：上柜体采用四面玻璃柜体，下柜体采用三聚氰胺双贴面板，板材断面选用PVC封边。隔板：上柜体采用高度可调玻璃层板，下柜体采用三聚氰胺板隔板。可调脚:采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫。. 44; 安装调试3; ★1、整室产品安装：准备台、试剂架、水槽台、仪器柜、单面标本柜。. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 售后服务要求 | 1、质量保修期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后1小时内响应，4小时内到达采购人使用现场，24小时内完成维修，并承担修理调整的费用；若货物经中标供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，中标供应商须提供同品牌型号相同或更优品质的货物进行更换。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更优品质的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，质保期相应顺延。 2、质量保修期内对故障的报修，如中标供应商未能做到售后服务要求，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其它权利不受影响。 3、质量保修期内提供设备使用及保养咨询。所需费用包含在此次投标总价内，采购人不再另行支付费用。 4、质量保修期满后，若有零部件出现故障，经鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标供应商负责更换及维修，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。中标供应商负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。 |
| 2 | ★ | 其他要求 | 1、在投标时或项目履约过程中，供应商所投或所供的产品、配件、原材料须符合国家强制标准。 2、采购合同签订之日起3个工作日内完成以下内容：中标供应商应到安装现场核对尺寸、制作工艺、颜色等细节，并根据核对情况出具《实验室布局平面图》、《实验室布局效果图》和《学科文化装饰效果图》，采购人对《实验室布局平面图》、《实验室布局效果图》和《学科文化装饰效果图》进行确认，中标供应商在得到采购人的书面确定后方可备货。 3、在项目实施执行过程中，根据现场实际情况且经采购人确认后，允许产品或部件或配件的规格尺寸与招标文件“技术参数与性能指标”描述存在正负5%以内的合理偏差（如技术参数中有规定，则按照技术参数的要求为准。），且中标价格不变。 |
| 3 |  | 项目实施方案 | 1、供应商应结合本采购交货期、实施难易度、采购人工作时间安排等特点，并结合供应商自身综合能力、经验、人员情况、配套制度等为本项目提供制定能够确定师生可以随时使用的安全场所的项目实施方案，包含①质量保障方案；②货物运输方案；③安装进度方案；④安全保障方案。 说明：“项目实施方案”以供应商提供对应方案为准，具体评审内容详见本项目的《评标细则及标准》 |
| 4 |  | 售后服务方案 | 1、供应商应结合本采购项目售后服务要求，结合供应商自身综合能力、经验、售后人员情况、配套制度等为本项目提供制定可以确保师生可以正常使用产品，避免因售后不及时影响教学的负面影响的售后服务方案，包含①售后服务人员及服务流程方案；②巡检方案。 说明：“售后服务方案”以供应商提供对应方案为准，具体评审内容详见本项目的《评标细则及标准》 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 中标供应商应在采购人确定《实验室布局平面图》、《实验室布局效果图》和《学科文化装饰效果图》之日起30日内完成交货及安装调试。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 成都市树德中学崇州学校，地址：崇州市崇庆南路体育公园旁。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、中标供应商全部货物安装调试完毕并验收合格后，采购人接到中标供应商付款申请与票据凭证资料，向财政部门报送，随后财政部门按照财政性资金支付有关规定向中标供应商支付合同价，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 见第二章2.6.6.履约验收方案（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。） |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、质量保修期：本项目整体验收合格之日起3年。 2、质量保修期内工作要求： 2.1.货物质量出现问题，中标供应商负责三包（包修、包换、包退），质量保修期内产品的维修、维护、保养工作由中标供应商负责，包括专线服务、所有部件的更换，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用；质量保修期内由于设计、产品、安装的质量原因造成的任何损伤和损坏（采购人使用过程中的人为损坏除外），中标供应商负责修理或退换，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。 2.2.中标供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 2.3.中标供应商将安排售后服务人员定期（每6个月）对产品进行一次检查和保养，每年进行一次系统的全面检查与维护；包括结构件的紧固、轨道加油、非人为因素损坏的维护维修等。 2.4.质量保修期即将结束的前7天内对本项目所有产品进行一次全面检修。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任：①采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之叁的违约金；②采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之壹/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标人有权终止合同；③采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 2、中标人违约责任：①中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之叁的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按本条本款下述第“②”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。②中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之壹/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之叁的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。③中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之叁向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。④中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 3、解决争议的方法：①因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。②合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地的人民法院提起诉讼。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

1.未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。