采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 934,000.00

采购包最高限价（元）: 934,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322100 体外循环设备 | 血液透析机 | 4.00（台） | 504,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02322100 体外循环设备 | 血液透析滤过机 | 2.00（台） | 430,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 366,200.00

采购包最高限价（元）: 366,200.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02323300 口腔设备及器械 | 根管综合治疗仪 | 8.00（台） | 318,400.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02323300 口腔设备及器械 | 口腔种植机 | 1.00（台） | 19,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02323300 口腔设备及器械 | 椅旁冷光美白仪 | 1.00（台） | 28,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

采购包2：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 4.00（台） | 504,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 2.00（台） | 430,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管综合治疗仪 | 8.00（台） | 318,400.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 口腔种植机 | 1.00（台） | 19,800.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 椅旁冷光美白仪 | 1.00（台） | 28,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322100 体外循环设备 | 血液透析滤过机 | 血液透析滤过机 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02323300 口腔设备及器械 | 根管综合治疗仪 | 根管综合治疗仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 2.技术要求

采购包1：

标的名称：血液透析机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1.机身尺寸：机身宽度≤440mm，深度≤480mm。 2.供水压力范围至少包含：1.5-6bar；供水温度范围至少包含：5~30℃。 3.透析液流速至少包含：300~700 mL/min。 4.透析液温度至少包含：33.0~40.0°C，可调，有超温报警。 5.超滤速度至少包含：0.10~4.00L/h；精度：±30ml/h或±0.1%。 ▲6.漏血检测器：双色光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液。 7.动脉血泵至少包含：40~600mL/min。 8.肝素泵：设置范围至少包含：0.1~9.9mL/h；注射器类型至少包含：20mL、30mL规格。 9.空气监测器：超声波检测：≤0.02mL。 10.动脉压测量范围至少包含：-400～+500mmHg。 11.静脉压测量范围至少包含：-400～+500mmHg。 12.TMP测量范围至少包含：-100~+500mmHg。 13.透析液压测量范围至少包含：-400~+400mmHg。 14.透析液浓度至少包含：13.0 ~18.0mS/cm。 ▲15.屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。 16.外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测显示泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。 17.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。 18.至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。 19.支持透析液流速随血流速等比例调节功能接口。 20.壶液位调节：动脉壶、静脉壶液位电动调节。 21.支持双向回血功能。 ▲22.报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。 23.浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。 24.B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。 25.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。 ▲26.具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体 ▲27.超滤系统：采用容量式平衡与脱水控制系统，精度:（±30 mL/h或±0.1%） 28.配置测温仪，实时监测患者血温变化。 29.配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。 30.配置BVM双通道血容计组件，可以辅助医护评估患者容量性低血压的发生风险。 31.配置在线清除率监测组件，实时显示尿素清除指数（Kt/V）、尿素下降率（URR）和变化趋势，辅助医生评估患者的透析充分性。 32.具有后备电池组件，支持血泵运转和安全监测≥20min。 |

标的名称：血液透析滤过机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | ▲1.屏幕：≥15英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。 2.设备尺寸：宽度≤450mm，深度≤480mm。 3.供水压力范围：至少包含1.5-6bar；供水温度范围：至少包含5~30°C。 4.透析液流速至少包含：300~700mL/min。 5.透析液温度至少包含：33.0~40.0°C。 6.超滤速度至少包含：0.50~4.00L/h。 7.血液流速调节范围：至少包含50~600mL/min。 8.超声波原理的气泡检测器：气泡精度：≤0.03mL。 9.置换液泵设置范围至少包含：0.50~17.00L/h。 10.动脉压测量范围至少包含：-400～+500mmHg。 11.静脉压测量范围至少包含：-400～+500mmHg。 12.TMP测量范围至少包含：-100~+400mmHg。 13.透析液压力测量范围至少包含：-400~+400mmHg。 14.透析液浓度至少包含：13.0~18.0mS/cm。 ▲15.支持单向或双向引血功能。 16.支持双向回血功能。 17.具有双透析液过滤器组件。 ▲18.报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。 19.至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。 20.先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。 21.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 22.液面调整：具备动脉壶、静脉壶液面电动调整功能。 23.置换液流速随血液流速按比例自动调整。 24.透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 25.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。 26.管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放，无需连接废液袋。 ▲27.超滤系统：采用容量式平衡与脱水控制系统，精度:（±30 mL/h或±0.1%） 28.配置测温仪，实时监测患者血温变化。 29.配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。 30.配置BVM双通道血容计组件，可以辅助医护评估患者容量性低血压的发生风险。 31.配置在线清除率监测组件，实时显示尿素清除指数（Kt/V）、尿素下降率（URR）和变化趋势，辅助医生评估患者的透析充分性。 32.具有后备电池组件，支持血泵运转和安全监测≥20min。 |

采购包2：

标的名称：根管综合治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 一、主机技术参数： ▲1.一体化根管综合治疗专用移动充电推车，配置≥10英寸移动终端平板操作设备。 2.无线充电云台集成式充电，可管理≥5个根管设备，云台≥180°自由平移。 3.充电推车内置≥6500mAh锂电池，可满足≥5个无线根管设备充电。 4.以APP为控制端通过无线连接进行主要设备管理。 5.以规范化治疗为导向，设备云台，器械托盘，洁净抽屉进行分层管理。 ▲6.以充电推车为载体，能搭载根管预备机、牙根尖定位仪、牙髓活力测试仪、牙胶尖切断器、牙胶充填仪等根管设备。 二、充电推车技术参数：无线电发射设备的等效全向辐射功率（EIRP）≤20 dBm。 三、根管设备主要技术参数： （一）根管预备机 1.与App控制端互联。 2.具备ACC自适应系统，无须设置转速和扭矩。 3.内置根测功能，根测马达一体机。 4.APP内置常用根管锉系统、多模式、满足用户自定义设置。 5.空载转速至少包含：100—1500rpm。 6.扭矩至少包含：0.4—5.0N.cm。 7.弯手机：齿轮速比6:1。 8.锉针：最大总长≥40mm。 （二）牙根尖定位仪 1.与App控制端互联。 2.内置≥100mAh锂电池。 （三）牙髓活力测试仪 1.至少包含电活力测试和温度测试两种测试方式。 2.无线手持式设计，可设置左右手。 3.温度测试范围：≤70℃。 4.电活力测试频率：1.6Hz±0.2Hz。 5.电活力测试值：1-80。 6.内置≥2000mAh锂电池。 （四）牙胶尖切断器 1.机身加热按键360°环绕触控加热。 2.加热温度调节范围100-300℃。 3.升温至200℃时间≤0.2S。 4.内置≥2000mAh锂电池。 （五）牙胶充填仪 1.与App控制端互联。 2.机身加热按键360°环绕触控加热 3.无线手持式电动注胶式，注射速度至少包含低速、中速、高速三档。 4.加热温度调节范围100-200℃。 5.内置≥2000mAh锂电池。 ★四、配置清单：包含推车1台、根管预备机1套、牙根尖定位仪1套、牙髓活力测试仪1套、牙胶尖切断器1套、牙胶充填仪1套。 |

标的名称：口腔种植机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1.主要用途：用于口腔科牙齿种植治疗。 2.主机： 2.1 采用无反射液晶显示屏，360°可视。 2.2 能够自由编程。 2.3 内置式冷却控制系统。 2.4 具有遇阻反转限值功能。 3.马达： 3.1马达最大扭矩：≥5.5Ncm。 3.2马达电缆长度：≥1.8m。 4.脚踏开关： ▲4.1防水等级：≥IPX6。 4.2脚踏开关线长：≥2.8m。 5.整机： 5.1 工作尖最大输出扭矩：≥70Ncm。 5.2 最大输出功率：≥70W。 ▲5.3 额定电压下马达转速范围：≥300-40000rpm。 5.4 100%时冷却水流量：≥60mL/min。 5.5 供水流量：≥4档可调。 |

标的名称：椅旁冷光美白仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | ▲1.适用范围：适用于牙齿美白治疗，可用于外因性色素牙（如烟渍、茶渍、咖啡渍等外源性染色牙）、轻中度变色牙、遗传性黄牙及其他常见牙齿着色的美白改善。 2.采用≥ 5 英寸彩色触摸屏，操作界面清晰，便于多角度观察与操作。 ▲3.采用立式升降立柱结构，整机配备移动底座。 4.采用波长470～490nm冷蓝光光源催化美白剂；具备防紫外线、防红外线防护。 |

### 3.服务要求

#### 3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 商务要求（如采购文件3.3.2商务要求相关内容与本项要求内容存在不一致的，均以本项内容为准） | 1.付款方式： 1.1付款条件说明: 所有产品在采购人使用现场交付清点无误，设备安装调试完毕，资料交接完毕，经验收合格之日的次月内，投标人提供合同全额正式发票，达到付款条件起30 日内，完成财务手续后支付合同总金额的 30.00%。 1.2付款条件说明: 设备验收合格后半年之日起的次月内 ，达到付款条件起 30日内，完成财务手续后支付合同总金额的 60.00%。 1.3付款条件说明:设备验收合格后一年之日起的次月内，达到付款条件起 30日内，完成财务手续后支付合同总金额的 10.00%。 2.投标人开具发票的责任： 2.1投标人应严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》及相关税收法律法规的规定，合法、规范地开具发票。所开具的发票内容应真实、准确，完整反映交易实际情况，包括但不限于商品或服务的名称、规格、数量、单价及金额等。 2.2投标人应确保所开具的发票符合国家税收法规的相关要求，并对其发票的真实性、合法性和有效性承担全部责任。如因投标人开具的发票不符合规定、无法通过税务系统认证或存在其他问题，导致采购人无法正常使用发票或因此遭受任何损失的（包括但不限于用于税务抵扣、滞纳金、行政罚款等），投标人应承担全部赔偿责任。 2.3投标人承诺，在本合同履行期间，其签约主体名称、发票开具单位及收款单位保持一致。未经采购人书面同意，投标人不得以任何理由变更发票开具单位和收款账户信息，否则视为投标人违约，采购人有权依据本合同约定追究其违约责任。 3.安装、交付期限：合同签订后30日内交货。 4.履约验收方案： 4.1履约验收时间：投标人提出验收申请之日起7 日内，由采购人组织验收。 4.2验收组织方式：自行验收 4.3履约验收程序：投标人所供设备在采购人使用现场交付清点无误，且设备安装调试完毕，且设备正常工作，设备资料交接完毕后，完成验收。 4.4技术、商务履约验收内容：按国家有关规定以及本项目招标文件的质量要求、技术指标、商务要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行技术履约验收。 4.5其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库 (2021) 22 号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 4.6交货地点：资阳市人民医院 5.违约责任与解决争议的方法 如因投标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。其余未尽事宜以合同约定内容为准。 6.包装方式及运输 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 7. 投标人向采购人提供的设备须为未使用过的合格设备，且权属清晰，不得侵害他人知识产权；同时生产日期须在供货前6个月内。 |
| 2 | ★ | 售后及其他服务 | 1.本包所有设备的质保（保修）期为3年。（注：投标人响应的优于规定质保（保修）期的年限将按照综合评分明细表相关评审标准进行评审） 2.设备终身维护，设备质保期内发生故障时，保修期内，由投标人提供保修服务，投标人自接到采购人通知，应当在2小时内电话响应，12小时内响应到场， 48小时内完成修复，逾期仍未完成修复的，投标人提供设备暂时使用，维修好后换回，如不能提供，则采购人可自行组织维修，费用由投标人承担。如不能修复应采取无偿提供应急措施，以保证采购人的正常工作，相关费用由投标人承担；在质保期内投标人不得以任何理由影响采购人正常使用。 3.质保期结束后，投标人应向采购人提供技术服务和备品备件供应；质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金等所有费用由投标人自行承担。 4.设备安装调试完毕后，投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、清洗、消毒、保养等对采购人指定的操作维护人员、维修人员、消毒人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。费用包含在本项目报价中，不另外收取培训费。 5.设备质保期内开机率≥95% （按全年365天计算），如开机率未≥95%，则质保期顺延至达到≥95%为止。 6.设备质保期内同一故障现象经投标人维修3 次仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 7.投标人需指派专人负责（中标后提供人员联系方式，包括姓名和电话）与采购人联系售后服务事宜，投标人应至少每三个月回访使用方法。应向用户承诺技术后援支持，工作时间需提供电话咨询服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） 8.投标人承诺验收合格后，5年内所有设备的全部零部件均齐备、供应充足。因设备更新等原因不能供应，导致采购人损失的，投标人承担全部责任和损失。（提供承诺函并加盖投标人公章） 9.提供产品相关售后服务资料，交货时提供至少包含：主机、配套设备使用说明书（纸质版两套+电子版一套）、维护手册（电子版）相关资料。 10.投标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，需向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质保养、维修报告。 11.采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的中华人民共和国医疗器械注册证/备案凭证。（提供相关有效证明材料并进行电子签章） |
| 3 |  | 履约要求（此项内容将按照采购文件评分表标准要求进行评分） | 1.投标人提供（2023年1月1日（含）至递交投标文件截止日）类似业绩 2.投标人提供服务方案包括：①备货与运输方案；②安装方案（安装人员配置、安装的工器具清单、安装技术流程、安装计划安排等）；③有效的质量保障方案（包含质量管理体系建设、质量控制技术方法等）；④应急保障方案（安装过程中的突发应急措施、因问题产品引发的医疗安全事故应急措施；⑤具有完善的售后保障体系（有效的退换货 流程制度、质保期内和质保期外的售后服务方案等） 3.投标人提供标的物质保（保修）期承诺函。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 商务要求（如采购文件3.3.2商务要求相关内容与本项要求内容存在不一致的，均以本项内容为准） | 1.付款方式： 1.1付款条件说明: 所有产品在采购人使用现场交付清点无误，设备安装调试完毕，资料交接完毕，经验收合格之日的次月内，投标人提供合同全额正式发票，达到付款条件起30 日内，完成财务手续后支付合同总金额的 30.00%。 1.2付款条件说明: 设备验收合格后半年之日起的次月内 ，达到付款条件起 30日内，完成财务手续后支付合同总金额的 60.00%。 1.3付款条件说明:设备验收合格后一年之日起的次月内，达到付款条件起 30日内，完成财务手续后支付合同总金额的 10.00%。 2.投标人开具发票的责任： 2.1投标人应严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》及相关税收法律法规的规定，合法、规范地开具发票。所开具的发票内容应真实、准确，完整反映交易实际情况，包括但不限于商品或服务的名称、规格、数量、单价及金额等。 2.2投标人应确保所开具的发票符合国家税收法规的相关要求，并对其发票的真实性、合法性和有效性承担全部责任。如因投标人开具的发票不符合规定、无法通过税务系统认证或存在其他问题，导致采购人无法正常使用发票或因此遭受任何损失的（包括但不限于用于税务抵扣、滞纳金、行政罚款等），投标人应承担全部赔偿责任。 2.3投标人承诺，在本合同履行期间，其签约主体名称、发票开具单位及收款单位保持一致。未经采购人书面同意，投标人不得以任何理由变更发票开具单位和收款账户信息，否则视为投标人违约，采购人有权依据本合同约定追究其违约责任。 3.安装、交付期限：合同签订后30日内交货。 4.履约验收方案： 4.1履约验收时间：投标人提出验收申请之日起7 日内，由采购人组织验收。 4.2验收组织方式：自行验收 4.3履约验收程序：投标人所供设备在采购人使用现场交付清点无误，且设备安装调试完毕，且设备正常工作，设备资料交接完毕后，完成验收。 4.4技术、商务履约验收内容：按国家有关规定以及本项目招标文件的质量要求、技术指标、商务要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行技术履约验收。 4.5其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库 (2021) 22 号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 4.6交货地点：资阳市人民医院 5.违约责任与解决争议的方法 如因投标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。其余未尽事宜以合同约定内容为准。 6.包装方式及运输 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 7. 投标人向采购人提供的设备须为未使用过的合格设备，且权属清晰，不得侵害他人知识产权；同时生产日期须在供货前6个月内。 |
| 2 | ★ | 售后及其他服务 | 1.本包所有设备的质保（保修）期为3年。（注：投标人响应的优于规定质保（保修）期的年限将按照综合评分明细表相关评审标准进行评审） 2.设备终身维护，设备质保期内发生故障时，保修期内，由投标人提供保修服务，投标人自接到采购人通知，应当在2小时内电话响应，12小时内响应到场， 48小时内完成修复，逾期仍未完成修复的，投标人提供设备暂时使用，维修好后换回，如不能提供，则采购人可自行组织维修，费用由投标人承担。如不能修复应采取无偿提供应急措施，以保证采购人的正常工作，相关费用由投标人承担；在质保期内投标人不得以任何理由影响采购人正常使用。 3.质保期结束后，投标人应向采购人提供技术服务和备品备件供应；质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金等所有费用由投标人自行承担。 4.设备安装调试完毕后，投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、清洗、消毒、保养等对采购人指定的操作维护人员、维修人员、消毒人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。费用包含在本项目报价中，不另外收取培训费。 5.设备质保期内开机率≥95% （按全年365天计算），如开机率未≥95%，则质保期顺延至达到≥95%为止。 6.设备质保期内同一故障现象经投标人维修3 次仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 7.投标人需指派专人负责（中标后提供人员联系方式，包括姓名和电话）与采购人联系售后服务事宜，投标人应至少每三个月回访使用方法。应向用户承诺技术后援支持，工作时间需提供电话咨询服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） 8.投标人承诺验收合格后，5年内所有设备的全部零部件均齐备、供应充足。因设备更新等原因不能供应，导致采购人损失的，投标人承担全部责任和损失。（提供承诺函并加盖投标人公章） 9.提供产品相关售后服务资料，交货时提供至少包含：主机、配套设备使用说明书（纸质版两套+电子版一套）、维护手册（电子版）相关资料。 10.投标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，需向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质保养、维修报告。 11.采购产品为医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的中华人民共和国医疗器械注册证/备案凭证。（提供相关有效证明材料并进行电子签章） |
| 3 |  | 履约要求（此项内容将按照采购文件评分表标准要求进行评分） | 1.投标人提供（2023年1月1日（含）至递交投标文件截止日）类似业绩 2.投标人提供服务方案包括：①备货与运输方案；②安装方案（安装人员配置、安装的工器具清单、安装技术流程、安装计划安排等）；③有效的质量保障方案（包含质量管理体系建设、质量控制技术方法等）；④应急保障方案（安装过程中的突发应急措施、因问题产品引发的医疗安全事故应急措施；⑤具有完善的售后保障体系（有效的退换货 流程制度、质保期内和质保期外的售后服务方案等） 3.投标人提供标的物质保（保修）期承诺函。 |

#### 3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 合同签订后30日内交货 |
| 2 |  | 交货地点 | 资阳市人民医院 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、进度款，所有产品在采购人使用现场交付清点无误，设备安装调试完毕，资料交接完毕，经验收合格之日的次月内，投标人提供合同全额正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，设备验收合格后半年之日起的次月内，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 3、尾款，设备验收合格后一年之日起的次月内，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 5.1履约验收时间：投标人提出验收申请之日起 7 日内，由采购人组织验收。 5.2验收组织方式：自行验收 5.3履约验收程序：投标人所供设备在采购人使用现场交付清点无误，且设备安装调试完毕，且设备正常工作，设备资料交接完毕后，完成验收。 5.4技术、商务履约验收内容：按国家有关规定以及本项目招标文件的质量要求、技术指标、商务要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行技术履约验收。 5.5其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库 (2021) 22 号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 1.本包所有设备的质保（保修）期为3年。（注：投标人响应的优于规定质保（保修）期的年限将按照综合评分明细表相关评审标准进行评审） 2.设备终身维护，设备质保期内发生故障时，保修期内，由投标人提供保修服务，投标人自接到采购人通知，应当在2小时内电话响应，12小时内响应到场， 48小时内完成修复，逾期仍未完成修复的，投标人提供设备暂时使用，维修好后换回，如不能提供，则采购人可自行组织维修，费用由投标人承担。如不能修复应采取无偿提供应急措施，以保证采购人的正常工作，相关费用由投标人承担；在质保期内投标人不得以任何理由影响采购人正常使用。 3.质保期结束后，投标人应向采购人提供技术服务和备品备件供应；质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金等所有费用由投标人自行承担。 4.设备安装调试完毕后，投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、清洗、消毒、保养等对采购人指定的操作维护人员、维修人员、消毒人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。费用包含在本项目报价中，不另外收取培训费。 5.设备质保期内开机率≥95% （按全年365天计算），如开机率未≥95%，则质保期顺延至达到≥95%为止。 6.设备质保期内同一故障现象经投标人维修 3 次仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 7.投标人需指派专人负责（中标后提供人员联系方式，包括姓名和电话）与采购人联系售后服务事宜，投标人应至少每三个月回访使用方法。应向用户承诺技术后援支持，工作时间需提供电话咨询服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） 8.投标人承诺验收合格后，5年内所有设备的全部零部件均齐备、供应充足。因设备更新等原因不能供应，导致采购人损失的，投标人承担全部责任和损失。 （提供承诺函并加盖投标人公章） 9.提供产品相关售后服务资料，交货时提供至少包含：主机、配套设备使用说明书（纸质版两套+电子版一套）、维护手册（电子版）相关资料。 10.投标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，需向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质保养、维修报告。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 如因投标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。其余未尽事宜以合同约定内容为准。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 合同签订后30日内交货。 |
| 2 |  | 交货地点 | 资阳市人民医院 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、进度款，所有产品在采购人使用现场交付清点无误，设备安装调试完毕，资料交接完毕，经验收合格之日的次月内，投标人提供合同全额正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，设备验收合格后半年之日起的次月内，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 3、尾款，设备验收合格后一年之日起的次月内，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 5.1履约验收时间：投标人提出验收申请之日起 7 日内，由采购人组织验收。 5.2验收组织方式：自行验收 5.3履约验收程序：投标人所供设备在采购人使用现场交付清点无误，且设备安装调试完毕，且设备正常工作，设备资料交接完毕后，完成验收。 5.4技术、商务履约验收内容：按国家有关规定以及本项目招标文件的质量要求、技术指标、商务要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行技术履约验收。 5.5其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库 (2021) 22 号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 1.本包所有设备的质保（保修）期为3年。（注：投标人响应的优于规定质保（保修）期的年限将按照综合评分明细表相关评审标准进行评审） 2.设备终身维护，设备质保期内发生故障时，保修期内，由投标人提供保修服务，投标人自接到采购人通知，应当在2小时内电话响应，12小时内响应到场， 48小时内完成修复，逾期仍未完成修复的，投标人提供设备暂时使用，维修好后换回，如不能提供，则采购人可自行组织维修，费用由投标人承担。如不能修复应采取无偿提供应急措施，以保证采购人的正常工作，相关费用由投标人承担；在质保期内投标人不得以任何理由影响采购人正常使用。 3.质保期结束后，投标人应向采购人提供技术服务和备品备件供应；质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金等所有费用由投标人自行承担。 4.设备安装调试完毕后，投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、清洗、消毒、保养等对采购人指定的操作维护人员、维修人员、消毒人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。费用包含在本项目报价中，不另外收取培训费。 5.设备质保期内开机率≥95% （按全年365天计算），如开机率未≥95%，则质保期顺延至达到≥95%为止。 6.设备质保期内同一故障现象经投标人维修 3 次仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 7.投标人需指派专人负责（中标后提供人员联系方式，包括姓名和电话）与采购人联系售后服务事宜，投标人应至少每三个月回访使用方法。应向用户承诺技术后援支持，工作时间需提供电话咨询服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） 8.投标人承诺验收合格后，5年内所有设备的全部零部件均齐备、供应充足。因设备更新等原因不能供应，导致采购人损失的，投标人承担全部责任和损失。 （提供承诺函并加盖投标人公章） 9.提供产品相关售后服务资料，交货时提供至少包含：主机、配套设备使用说明书（纸质版两套+电子版一套）、维护手册（电子版）相关资料。 10.投标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，需向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质保养、维修报告。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 如因投标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。其余未尽事宜以合同约定内容为准。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 4.其他要求

无