## 采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,470,000.00

采购包最高限价（元）: 1,470,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 移动式C型臂X射线机 | 3.00（套） | 1,470,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 | 3.00（套） | 1,470,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 移动式C型臂X射线机 | 移动式C型臂X射线机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：移动式C型臂X射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 配置要求 | 1.X射线数字平板探测器1块 2.图像处理系统1套 3.图像显示设备2台 4.防散射滤线栅1块 5.高频高压发生器1套 6.X射线管组件1支 7.限束器1个 8.C形臂主机架1套 9.机械臂 1套 10.脚踏开关1套 11.无线曝光手闸1套（适用于主机配套使用的合格产品） 12.红光十字定位灯4个（适用于主机配套使用的合格产品） 13.备用电源系统1套（适用于主机配套使用的合格产品） |
| 2 |  | 技术参数 | 1、总体要求 ★1.1. 采购产品属于II类医疗器械，报价产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证； ★1.2.整机采用一体化整体设计； 2、设备使用年限 2.1 使用年限≥10年； 3、高频高压发生器 3.1输出标称电功率≥5kW； 3.2最大管电压≥120KV ； 3.3摄影模式最大管电流≥100mA； 3.4脉冲透视模式最大管电流≥13mA； 3.5连续透视模式最大管电流≥6mA； ▲3.6最大逆变频率：≥200kHz（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 3.7具有自动亮度控制功能； 4、X射线管组件 ▲4.1双焦点：小焦点≤0.3 mm，大焦点≤0.6 mm (可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 4.2标称电压≥130kV； 4.3阳极靶角：10°； ▲4.4阳极类型：旋转阳极（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 4.5最大阳极热容量≥200kHU； 4.6管组件热容量≥1145kHU； 4.7冷却方式：自然冷却； 5.X射线数字平板探测器 5.1闪烁体材料：碘化铯 ； ★5.2最大像素矩阵≥130 0×1300（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 5.3最小像素间距≤154μm； 5.4摄影空间分辨率：≥3.2lp/mm ； 5.5具有图像剂量控制功能； 5.6脉冲透视最大帧率≥15fps； 6、限束器 6.1控制方式：电动； 6.2具有一键到位功能； 6.3具有红光十字双激光定位功能； 7、C形臂主机架 7.1 C形臂沿轨道弧形滑动角度≥130； 7.2 C臂水平旋转角度≥ ±195；111 7.3 C臂垂直移动范围≥400mm，电动； 7.4 C臂水平移动范围≥210mm ； 7.5 C臂水平摆动角度≥±15°； ▲7.6 C臂开口最小距离≥830mm，垂直最大深度≥680 mm（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 7.7焦点-影像接收器距离（SID）≥1000mm； 6、机械臂 ▲6.1具备三轴关节臂(可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。）； 6.2水平运动旋转角度：1轴、2轴、3轴≥±90°； 6.3轴向旋转角度（上下翻转倾斜）≥±8°； 7、防散射滤线栅 7.1栅比≥10：1； 7.2焦距≥100cm； 7.3尺寸≥240mm×240mm ； 8、图像显示设备 8.1图像显示设备一：触摸控制，尺寸≥19英寸； 8.2图像显示设备二：非触摸控制，尺寸≥19英寸； 9、脚踏开关 9.1功能：透视模式、摄影模式 ； 9.2 IP防护等级：≥IP68； 10、软件系统 ▲10.1软件系统自主研发具有软件著作权（提供第三方证明材料）； 10.2病人管理：手工登记和worklist（工作列表）自动查询登记等； 10.3病人数据修改功能：紧急情况下，可先登记一个临时病人，进行透视、摄影检查；检查结束后，再修改临时病人数据为真实病人数据； 10.4具有器官程序摄影功能：在软件上选择部位体位后,自动设置所用高压曝光参数； 10.5图像采集方式≥6种：静态图像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、图像自动调窗、图像手动调窗等； 10.6图像处理方式≥2种：图像校正、图像翻转等； 10.7图像观察方式≥9种：查看静态图像、查看动态图像、视频抽帧、图像数据测量 、窗宽和窗位调整、图像翻转 、图像旋转、图像缩放等； ▲10.8透视中图像可旋转观察；（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图或软件系统的操作界面截图证明予以佐证。） 10.9透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大1.5倍、2倍、3倍。从病历列表打开或者采集一段透视视频，在其他工具栏中点击1.5x，2x，3x按钮，放大视频； ▲10.10副屏锁定功能: 在视频采集、回放或拍片时，用户可以选定视频图像中的某一帧锁定在副屏幕或将拍片的任意图像锁定在副屏，作为参考图像进行操作；（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。） 10.11球管指示功能：软件具有实时指示球管热容量功能； 10.12剂量显示和统计：采集过程中剂量统计、剂量实时显示，准确记录手术全程的受照剂量； 10.13胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； 10.14 DICOM传输：可发送单张图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站； 10.15限束器调整功能： 可在软件界面手动控制限束器的X、Y叶片开口尺寸，以达到对辐射野的调整； 10.16 X射线保护功能：在软件界面手动进行点击设置,进行X射线保护控制； ▲10.17高压发生器、X射线管组件、平板探测器、图像处理系统、机架为同一厂家生产；（可提供投标产品制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书或产品技术白皮书或合法第三方检验机构出具的检测报告或官网截图证明予以佐证。） |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 报价 | 投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、搬运、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和磋商文件规定的其它全部费用，即包干价。 |
| 2 | ★ | 保险 | 投标人自行运输标的物，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由投标人承担。 |
| 3 |  | 售后服务方案（此处对应“5.4.2.评审细则及标准”） | 投标人针对本项目采购需求提供售后服务方案，方案内容需包含：①产品使用培训计划；②售后服务响应体系和保障措施；③设备安装调试措施；④紧急故障应急处理方案 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日内完成货物交货及安装调试 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 达州市中心医院（达州市通川区南岳庙街56号） |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，全部货物安装调试完毕并检验合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00% 2、进度款，完成相关配套服务并经采购人检验完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （由于系统固化原因，若有与2.6.6.履约验收方案冲突或2.6.6履约验收方案未要求的，以此处为准） （1）验收标准：本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收； （2）验收主体：采购人； （3）验收组织形式：采购人自行组织； （4）验收时间：自供应商提出验收申请之日起7个工作日内验收； （5）履约验收程序：一次性验收； （6）技术履约验收内容：按照磋商文件及成交供应商的响应文件的技术要求进行履约验收； （7）商务履约验收内容：按照磋商文件及成交供应商的响应文件的商务要求进行履约验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期：验收合格之日起3年；2.提供售后点地址及人员资料，设备发生故障后12小时内到达现场，并给出解决方案，24小时内恢复设备正常运行，若不能恢复运行则提供备用机； 3.若采购设备涉及PACS、HIS、LIS等网络连接，所涉及的费用包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | （以下甲方指采购人，乙方指供应商） （一）违约责任： 1.甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三十的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之贰/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同； （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2.乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之贰/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 （二）争议解决办法： 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提请诉讼维护其合法权益。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。