## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321900 临床检验设备 | 流式细胞仪 | 1.00（套） | 500,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1.00（套） | 500,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321900 临床检验设备 | 流式细胞仪 | 流式细胞仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：流式细胞仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 1、激光器：488nm激光器≥一根，功率≤60mw，可同时激发和检测不低于5色荧光。 2、检测器：可采用PMT、FAPD、APD等多种检测器；检测通道至少满足FSC、SSC、FITC、PE等以及FL1、FL2、FL3、FL4或以上。 3、荧光分辨率≤2%。 4、细胞分析速度：≥30000细胞/秒。 5、▲设计原理：兼容体积法与微球法。 6、携带污染率：≤0.1%。 7、▲模块化自动上样器支持拆卸，主机可置于生物安全柜中。 8、混匀方式：为了保证结果准确性，单管、圆盘、方盘、可调。 9、具有同品牌配套CD3/CD4/CD8/CD45四种预混组合检测试剂、非单一抗体组合试剂。 10、具有无须定值可直接使用的流式细胞仪专用细胞质控品，在国家药品监督管理局注册并有医疗器械注册证（提供相关证明文件并加盖公章）。 11、荧光检出限：FITC≤20MESF,PE≤10MESF,APC≤10MESF（提供第三方出具的有效检测报告）。 12、全自动上样系统，支持不间断连续上样，支持单管上样、孔板上样、圆盘上样等多种模式，配置≥30管的自动上样器。 13、支持自动清洗与维护，开关机及换样时自动启动清洗流程，一键开关机。 14、采用超低脉冲蠕动泵式削液和样本液流系统，具有自动混匀和自动清洗功能。 15、样本流速：高中低三挡，支持样本流速连续调节。 16、荧光补偿：可在线/离线补偿；补偿方式为快速补偿、自动补偿、可视化补偿工具。 17、▲仪器升级能力：原机可升级至三激光13色以上。 18、▲配置标准的DICOM3.0接口。 19、★断电后，后备电源工作时间≥60分钟。 20、★配置清单 流式细胞仪：1 台 自动上样机：1 套 分析软件：1 套 配套工作站：1 套 报告输出设备：1 套 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、项目验收合格并交付使用，供应商开具合格发票交于采购人，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收； |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保要求：质保期自产品验收合格之日起三年，质保期内，若提供的货物出现问题，24小时内无法恢复的，质保期内中标供应商必须提供新的货物，2个工作日内免费完成更换全新设备。 2.为本项目提供后续7X24小时技术支持及运维服务，提供技术专员联系方式。 3.设备运行中出现故障时，中标供应商须在2小时内定位故障，给出解决方案，指导采购人解决故障，如采购人无法自行解决故障，中标供应商技术专员须在48小时内通过远程或到达现场解决故障。 设备正式投入使用前，中标供应商应安排技术人员针对相关设备开展有针对性的培训。中标供应商为实施用户培训发生的所有费用由中标供应商承担。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.甲方违约责任： （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之0.5的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1/天的违约金； （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 （4）如因甲方原因导致变更、中止或者终止本合同的，甲方应当依照本合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。 2.乙方违约责任：（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之5的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的百分之0.5/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 一个月内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之5 的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之10向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 3.争议解决办法 ： 3.1因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 3.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并由合同履行地人民法院会裁定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

根据投标人针对本项目提供的项目实施方案包含但不限于：（1）实施进度计划方案；（2）安全保障措施方案；（3）运输配送方案；（4）设备调试及设备使用培训方案；（5）质量保障方案。 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案包含但不限于以下内容：（1）售后服务维护方式方案；（2）常规问题解决方案；（3）售后服务专业技术人员技术保障方案；（4）及时响应保障方案；（5）维保期后的维护配合方案。 投标人应提供相关相关类似业绩。