拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次

# 招 标 文 件

# 采 购 人：拜城县人民医院

# 项目编号：bcx-gkzb-2026-015-1

# 采购代理机构：阿克苏启爵项目管理有限公司

二〇二六年五月

# 目录

第一章 采购招标公告............................................................................4

第二章 投标人须知...............................................................................8

第三章 合同条款.................................................................................44

第四章 采购需求.................................................................................47

# 第五章  投标文件格式..................................................................................99

第一章 招标公告

拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次的公开招标公告

拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年06月8日16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：bcx-gkzb-2026-015-1

项目名称：拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9100000.00

最高限价（元）：9100000.00

采购需求：购置洗涤设备、医疗器械消毒灭菌设备及其他配套附属设施设备等

标项一

标项名称:拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次

数量:不限

预算金额（元）:9100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置洗涤设备、医疗器械消毒灭菌设备及其

他配套附属设施设备等，详见参数表

备注：

合同履约期限：供货商签订合同后且消供中心房屋建设完成后30个日历日内供货到位，层流净化设施设备到货后30个日历日内改造完毕，其他设备（除层流净化设施设备外）到货后待层流净化改造完毕后15个日历日内安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：2026年05月18日至2026年05月25日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月8日16:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月8日16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台线上

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.本公告在新疆政府采购网、阿克苏行政公署网。

- 2.请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

- 3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

- 4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

- 6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

- 7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：拜城县人民医院

地 址：拜城县人民医院

采购联系人：付浩

联系方式：18509977095

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏启爵项目管理有限公司

地 址：阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101

联系方式：19996728854

3.项目联系方式

项目联系人：刘荣英

电 话：19996728854

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 名 称： 拜城县人民医院 地 址： 拜城县人民医院 联系人：付浩 联系方式： 18509977095 邮箱号：438904164@qq.com |
| 2 | 名 称： 阿克苏启爵项目管理有限公司 地 址： 阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101 联系方式：19996728854 联系人：刘荣英 邮箱号：595814596@qq.com |
| 3 | 招标内容：设备购置项目，详见参数表。 |
| 4 | 本项目采购预算价(最高限价) ：9100000.00元（大写：玖佰壹拾万元整） 注：供应商的响应报价不得高于此价格否则做废标处理。 |
| 5 | 合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，30个日历日之内签订合同，如不按时签订视为自动放弃。本项目无预付款。 |
| 6 | 项目地点：拜城县解放东路 供货期限：供货商签订合同后且消供中心房屋建设完成后30个日历日内供货到位，层流净化设施设备到货后30个日历日内改造完毕，其他设备（除层流净化设施设备外）到货后待层流净化改造完毕后15个日历日内安装调试完毕。 |
| 7 | 付款方式：合同签订时另行约定 |
| 8 | 设备要求：详见参数表。 是否含进口产品：本项目不含进口产品。 |
| 9 | 投标人资格条件、能力和信誉： - 满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定； - （1）具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明）； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025年经审计的财务报告；或提供 2025年的财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表；或提供开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； - （3）提供近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供2026年任意一个月的完税证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税。）； - （4）法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件，法人本人参与投标提供法人身份证原件及法人资格证明；（及参与人的2026年任意一个月）法人参与投标的，提供法人2026年任意一个月的社保；法定代表人授权委托人参与投标的，提供被授权人2026年任意一个月的社保； - （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）； - （6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函，格式自拟）。 - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。 (1)财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库[2020]46号文)； (2)财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。 3.本项目的特定资格要求： 若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。 |
| 10 | 投标保证金： 本项目不做要求 |
| 11 | 投标文件有效期： 60 天（自投标截止之日算起） |
| 12 | 投标截止时间：2026年06月8日16:00(北京时间) |
| 13 | 投标文件递交地点： 政府采购云平台(政采云网上不见面开评标系统) |
| 14 | 开标日期： 2026年06月8日16:00(北京时间) 开标地点： 政府采购云平台(政采云网上不见面开评标系统) |
| 15 | 投标文件的要求： 1、本项目实行电子招投标， 供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要 使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台 。若供应商参与投标, 自行承 担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或 投标失败等后果的由供应商自行承担。 3 、供应商可前往新疆政府采购网 ( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政 府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作 。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好 浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器) ，以便开标时在线解密。 5 、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传 递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云 平台”拒收。 6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处(所产生的的费用投标单位自理) 。纸质版投标文件应当与电子版投标文件一致【1、份数要求： 正本壹份、副本叁份， 电子 标肆份( U 盘 1 份， 光盘叁份) 2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册， 投标文件的装订必须采用死页胶粘本】 |
| 16 | 联合体投标： 本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 踏勘现场： 不组织。 |
| 18 | 评标委员会构成：5 人，其中业主评委 0人，从政府采购评审专家库中抽取5人。 评标专家确定方式： 随机抽取。 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标投标人: □是 ☑否，推荐的成交候选人数：3 人 |
| 20 | - 本项目所属行业：工业 |
| 21 | 中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网 |
| 22 | 构成招标文件的其他资料： 答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 23 | 评标办法：综合评分法 |
| 24 | 场地使用费：不需缴纳场地费 |
| 25 | 招标代理服务费：中标（成交）人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）向采购代理机构交纳成交服务费。 |
| 26 | 履约保证金：无。 |
| 27 | 投标人信用信息查询： (1) 查询渠道： 信用中国( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn/ )、中国执行信息公开网”( http://zxgk.court.gov.cn/)。 (2) 信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图。 (3) 信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。 |
| 28 | - 本项目不专门面向中小企业 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： 中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行)； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 - 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 - 1.小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 供应商需在响应文件报价部分中“中、小型企业产品明细表”中逐项注明所投产品的产品名称、制造商、型号并备注是否属于小型\微型企业。 若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 文件的规定：残疾人福利性单 位视同小型、微型企业。 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除 。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 29 | 特别提示： 1 、采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目 、400 万元以下的工程 采购项目，适宜由中小企业提供的， 采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过 200万元的货物和服务采购项目、超过 400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购 ，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人 、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%- 20% (工程项目为 3% - 5%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府 采购工程建设项目，采用 综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原 报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%-5%作为其价格分。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人 、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6% (工程项目为 1%~2%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。 |
| 30 | 政府采购支持中小企业融资： 企业信用担保及融资 : 为支持和促进中小企业发展， 进一 步发挥政府采购政策功能，新疆维吾尔自治区财政厅与中国人民银行乌鲁木齐中心支行 共同出台了关于《新疆维吾尔自治区政府采购信用担保及支持中小企业质押融资试点工作实施方案(试行) 》的通知，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页，或登陆( http://www.crcrfsp.com) “中征应收账款融资服务平台系统”， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 31 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； (4) 被依法暂停或者取消投标资格； (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (7) 在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单； ( 8) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 32 | 低价不正当竞争预防措施: 一、根据“财政部 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品 质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 二、根据中华人民共和国财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号规定： （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通 过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符 合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投 标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有 可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至 第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于 前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。 注：评审委员会根据中华人民共和国财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号规定对该项目异常低价投标（响应）启动审查程序。 |
| 33 | 招标文件的澄清和质疑 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密 。投标人询问和质疑实行实名制 。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序 。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件 。质疑人提出质 疑时， 质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、 电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地 址及联系方式：质疑日期。质疑书以书面形式递交或者电子邮件的方式发送。 2、对招标文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人(必须为法定代表人授权进行该项目投标 的被授权人) 向招标人递交澄清或质疑函 。澄清或质疑函须有法定代表人盖章 。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据 。澄清或质疑函应内容真实， 证据充分，不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交澄清或质疑函时， 提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时， 还须提供法人投标授权函和质疑授权函及被授权投标人的身份证复印件 。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称) 澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，作出答复的将在新疆政府采购网上予以公布 。递交质疑的投标人和其他有关 投标人在被告知、收到上述公告、通知后，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认 。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担 。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆 政府采购网发布拟中标结果之日起7 个工作日内， 由质疑方的法定代表人或授权投标人 以书面形式或邮件方式向投标人递交质疑函 ( 原件扫描) 。质疑函须有法定代表人盖章， 除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据 。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑 。 由法定代表人递交质疑函时， 提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函(均为原件) 及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称) ”字样， 并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标 人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密 。作出答复的以书面形式通知递交 质疑的投标人和其他有关投标人 。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到 上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认 。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓， 也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理， 由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 质疑函的递交方式：以书面形式递交或者电子邮件的方式发送 上述质疑材料递交邮箱时需提供原件扫描件，邮箱号：595814596@qq.com 澄清或质疑函递交地点：阿克苏市依干其镇依干其村滨河路电影小镇7号楼101 |
| 34 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消投标资格。若有涉嫌造假的行为，将上报行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 35 | 特别说明： - 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 - 3.无故弃标的后果按照《采购法》的要求无正当理由弃标的将会受到行政处罚。弃标的理由根据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。 |
| 36 | 投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的服务义务。 |
| 37 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务 ( 包括部分使用) 时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 |
| 38 | 招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
| 39 | 监管部门：拜城县财政局政府采购管理办公室 联系电话：0997-8623036 电子邮箱：1059587727@qq.com |
| 40 | 资格审查方式：资格后审,初步审查由采购人或代理机构审查 |
| 41 | 本项目不允许分包 |
| 42 | 本项目核心产品为：脉动真空灭菌器（2000L） |
| 43 | 根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号文和财库〔2025〕30号文，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 |

## 投标人须知正文

### 1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供上传相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定（本项目不接受联合体投标）：

2.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

2.9投标人应对本项目提供反商业贿赂承诺书及诚信投标承诺书

3.0投标人应针对本项目提供关于符合本国产品标准的声明函（格式详见附件）

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

### 3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

### 5.踏勘现场（本项目不做要求）

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

### 7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.履约担保（本项目不做要求）

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

- 采购代理服务费

- 代理服务费由中标方支付

### 10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  采购需求；

第四章  评标办法；

第五章  签订合同、合同主要条款；

第六章  投标文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在政府采购相关媒介发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改文件在政府采购相关媒介发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

### 11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

### 12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.4投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.5投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.7投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

### 13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投项目招标文件相关要求进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

### 14.投标文件的上传

投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件 ”上传 递交至“政府采购云平台 ”， 投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

### 15.投标文件的上传

15.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

15.2投标人上传投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

### 16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、标记、盖章和递交。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

### 17.投标保证金（本项目不做要求）

17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。17.2.2采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

### 18.开标、评标、定标

18.1.开标程序

18.1.1宣布开标纪律；

18.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

18.1.4开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

18.1.5采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.6开标结束。

18.2.开标

18.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

18.2.2投标人应在投标人须知规定的时间内完成解密，若在规定时限内未完成解密，则视为放弃投标。

18.2.3由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件规定的需要宣布的其他内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2.6投标人不足3家的，不得开标。

18.3评标委员会

18.3.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。本次项目评标委员会由评标专家组成，成员人数为5人以上单数，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

18.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

18.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

18.3.6评标委员会的职责：

18.3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

18.3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

18.3.6.3对投标文件进行比较和评价；

18.3.6.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

18.3.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3.7评标委员会的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

18.3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评标报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

18.3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与投标人有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与投标人有其他利害关系。

18.3.9评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.4评标程序

18.4.1宣布评标纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐评标委员会组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术和商务评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7比较与评价；

18.4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

18.4.9编写评标报告；

18.4.10宣布评标结果。

18.5.评标

18.5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

18.5.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

18.5.1.2宣布评标纪律；

18.5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

18.5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

18.5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

18.5.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

18.5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

18.5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

18.5.1.8.1分值汇总计算错误的；

18.5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

18.5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

18.5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

18.5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

18.5.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.5.2资格性审查

18.5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.5.2.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.5.3符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

18.5.4技术和商务评审

18.5.4.1按照招标文件要求，评标委员会审查投标人所投服务的技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

18.5.4.2按照招标文件要求，评标委员会审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。

18.5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

18.5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果。

18.5.4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

18.6澄清有关问题

18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在评标系统要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应由法定代表人或者被授权代表签字或盖章，并上传至政府采购开评标系统。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

18.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.7定标

18.7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定推荐前三名中标候选人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

18.7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

18.7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.5对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。

根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

18.7.6按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同须顺延排序第二的投标人中标的，报经监督部门核准后可以确定排序第二的投标人中标。否则应予废标，由采购人依法重新组织招标。

18.7.7以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人；

18.7.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.7.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

18.7.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.8中标公告以及中标通知书

18.8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在政府采购相关媒介公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

18.9投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

18.9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.9.3对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

18.9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.9.5投标文件内容严重不一致的；

18.9.6未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

18.9.7投标有效期不满足招标文件要求的；

18.9.8评标委员会判定投标人提供虚假材料和承诺的；

18.9.9投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

18.9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全的；

18.9.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.9.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认或盖章，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

18.10废标

18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

18.10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

18.11特殊情况处置程序

18.11.1评标委员会成员的更换

18.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

18.11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

18.11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

18.11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

18.12违法违规情形

18.12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

18.12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

18.12.1.2投标人之间约定中标人；

18.12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

18.12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

18.12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

18.12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

18.12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

18.12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

18.12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

18.12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

18.12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

18.12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

18.12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

18.13违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

18.13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

18.13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

18.13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

18.13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

18.13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

18.13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

18.13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

### 19.质疑

19.1参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子邮件的形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，并附质疑人营业执照扫描件、法人身份证扫描件，代理人必须要有授权委托书，否则不予受理。

19.2质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3提出质疑的日期。

19.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4除书面或电子邮件的形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，以书面或电子邮件的形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

19.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19.7政府采购中不同阶段可以质疑的内容：

19.7.1开标前

质疑内容：采购文件中资格条件设置不合理、评分标准模糊或倾向性明显、采购文件存在不明确、不公平或违法的内容等，如限定特定证书、特定技术参数指向特定品牌等。

19.7.2开评标

质疑内容：投标过程违反了相关法律法规或招标文件的规定，如开标程序不规范、评标委员会组成不符合要求、评标过程中可能存在偏袒、歧视或其他不当行为等。

19.7.3采购结果

质疑内容：中标结果不符合评标标准或招标文件的要求，如中标方不符合招标文件实质性要求、中标候选人的排序不符合规定等。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：       公章：

日期：

### 20.投诉

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第94号令）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

20.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第94号令）规定；

20.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5属于本财政部门管辖；

20.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7法律法规规定的其他条件。

20.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

20.4投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4提起投诉的日期。

20.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

### 21.弃标

按照《采购法》的要求，无正当理由弃标的是要受到行政处罚的。正当弃标的理由须依据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。

初步评审－资格、符合性审查表

| 评审因素 |  | 评审内容 | 评审标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资格审查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明）； |  |
|  |  | 特定资质 | 若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》； |  |
|  |  | 其他 | 在信用中国、中国政府采购网、被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动，查询时间为响应文件开启时间； |  |
|  |  | 基本资质 | 法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件，法人本人参与投标提供法人身份证原件及法人资格证明；（及参与人的2026年任意一个月） 法人参与投标的，提供法人2026年任意一个月的社保；法定代表人授权委托人参与投标的，提供被授权人2026年任意一个月的社保； |  |
|  |  | 基本资质 | 供应商近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供2026年任意一个月的完税证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税。） |  |
|  |  | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025年经审计的财务报告；或提供 2025年的财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表；或提供开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函） |  |
|  |  | 其他 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得 参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函，格式自拟）； |  |
|  |  | 其他 | 是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （承诺函原件，格式自拟）； |  |
|  |  | 其他 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）。 |  |
|  |  | 其他 | 是否提供招标文件要求的其他相关承诺书。 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 供应商名称与获取文件时一致，且有有效变更证明的； |  |  |
|  |  | 响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |  |
|  |  | 供应商报价是否高于招标文件规定的预算金额(最高限价) ； |  |  |
|  |  | 投标有效期、 供货期限不符合招标文件中规定的； |  |  |
|  |  | 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |  |
|  |  | 招标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的， 且投标人未按照规定证明其报价合理性的； |  |  |
|  |  | 响应文件中有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
|  |  | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |  |  |
|  |  | 供应商提供的核心产品是否实质性响应“招标文件”中核心产品参数“★”号； |  |  |
| 注： 以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |

评审方法(综合评估法)

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A： 投标价格评分 |  |  |
| 价格 | 对于经济报价得分的计算，按以下方式进行：满采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算 : 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30%×100 (小数 点保留两位) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 备注：本项目不专门面向中小企业；评标时有符合规定的小型和微型企业将给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30分 |

技术标评分标准（70分）

| 1 | 供货方案及技术措施 | 15分 | 包括 :（1）功能说明、性能指标、设备选型说明；（2） 投标人的项目实施进度计划安排，且相关保障措施详细 ;（3）对各项关键工作安排合理，有风险预见；（4）应急保障措施完备，有完善的项目应急解决方案 ;（5）项目管理方案,组织机构完善， 人员配备合理（人员提供社保缴纳证明）。以上内容每提供1项得3分，满分得15分，出现逻辑错误。内容不够完善、清楚或与本项目无关的扣1分，不提供的不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备培训方 案 | 6 分 | 据投标人提供的培训方案与采购需求实际情况评分： 1.培训内容（包含且不限于设备的特性、功能和操作流程、安全操作、维护保养、故障排除等）； 2.培训方式（包含且不限于现场面授、远程培训等形式）； 3.培训课时； 评审标准：以上每小项内容得2分，评审时根据投标文件提供的方案与采购需求实际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 3 | 安装与实施方案 | 10分 | 根据投标人的配送安装实施方案与采购需求实际情况评分： 1.投标货物的备货（含生产及品控等） 2.发货（含包装运输等） 3.安装调试（含关键技术控制、安装进度计划等） 4.验收（含检验检测、移交程序等） 评审标准：以上每小项内容得 2.5 分，评审时根据投标文件提供的方案 与采购需求实际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务承诺 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案与采购需求实际情况评分： 1.售后服务范围（包含且不限于定期维护，性能检测，耗材管理等）； 2.售后服务流程（包含且不限于售后服务响应时间、出现质量问题解决时间等）； 3.售后服务保障（包含且不限于售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）； 4.备品备件供应（供应商所投产品有保障充足的备件仓库，须提供有效证明文件，如房屋租赁证明或房产证、详细地址、联系电话、真实清晰的现场实景照片等）。 评审标准：以上每小项内容最高得 2.5分，评审时根据投标文件提供的方案与采购需求实 际情况评分，方案与采购需求实际情况内容不符、前后矛盾、前后逻辑错误、内容缺失的扣1分，不提供不得分。 |
| 5 | 产品配置 | 26 分 | 评委根据投标人的投标设备参数评审： - 对技术参数中带“▲”条款，完全满足招标文件中技术参数要求的各项技术指标得 10分；每有一项正偏离的加 1 分，满分16分，每有一项负偏离的扣 0.5 分，扣完为止。 （注：投标人须提供所投产品有效的彩页、产品性能技术参数介绍资料及相应技术参数的厂家使用说明书等且在以上提供的资料中能明显体现设备技术参数条款作为技术证明文件，否则评审委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。） |
| 6 | 业绩 | 3分 | 投标人或生产厂家自 2024年1月-2026年5月（以合同签订时间为准）类似业绩指医疗设备采购项目，每个提供1个类似业绩得1分，最高得3分。 备注：须提供中标通知书及合同原件扫描件（合同主要内容包含、项目名称、项目金额、甲乙双方公章及法人章盖章页），本项目核心产品类似设备业绩，否则提供的业绩无效。 |

本项目评标办法为综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的技术标评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐前三名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 签订合同、合同主要条款

### 1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5招标代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同上传至新疆政府采购网备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3.服务成果质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

第三章 合同条款

拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次合同

采购单位（甲方） ：拜城县人民医院

服务单位（乙方）：

拜城县人民医院(甲方)所需项目名称：拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次合同经******有限公司以项目编号： ******** 招标文件在国内以公开招标方式进行采购 。经评标委员会推荐 ********(乙方)为中标人 。 甲 、 乙双方根据《中华人民共和国民法典》 等相关法律以及本项目招标文件的规定 ，就甲方购买乙方以下医疗设备, 自愿达成如下协议：

- 采购设备

- 价格单位 ：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写 ： 元 大写 ： |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式

1． 设备全部送到甲方指定地点支付总额的 30%小写： （大写： ）；

2． 设备安装调试验收完毕后支付总额的 30%小写： （大写： ）；

3． 设备使用满 1 个月后经甲方确认无任何遗留问题 ，支付总额的 37%小写：（大写： ）；

4 ．待设备使用12个月以上无任何遗留问题进行支付总额的 3% 小写： （大写： ） 。

5、 甲方付款前 ，乙方应向甲方开具真实有效的等额增值税普通发票 ，甲方未收到发票的 ，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票 ，并不承担延迟付款责任 。发票认证通过是付款的必要前提之一 ，因发票税率、税目使用错误产生的问题 ，由乙方承担责任。因甲方付款前需要履行开会和审批程序，在未获审批前逾期付款不视为违反合同约定。

# 三、质量标准、 配置：

1、 乙方所供设备是完全符合国家(行业)相关标准和生产厂家提供的技术说明规定的全新产品。

2、本合同按招标文件和投标文件要求配置。

# 四、验收办法及时间、 地点：

经使用科室、 管理科室、 采购科室多方验收确认后方可视为验收成功。

1、 设备到达甲方指定地点后 ，甲方应在七日内按照国家相关规定和本合同及投标文件的型号参数和要求 ，对设备的技术 、数量、规格 、质量等对货物进行验收 ，同时对货物安装调试后的技术性能和功能是否符合要求予以确认 ，验收时甲乙双方应同时派员参加 ，验收合格后甲方应当向乙方出具验收报告；甲方验收合格并不免除乙方的质保义务； 乙方接到甲方验收通知之日起三个工作日内不参加验收的 ，甲方有权拒收货物 ，并有权追究乙方违约责任。

## 2、在验收过程中 ，如发现乙方所供配件名称 、 型号、规格、质量、数量等不符合本合同约定或招投标文件要求的 ， 甲方有权拒付货款直到再次验收合格 ，乙方应当无条件更换 。 乙方拒绝更换 ， 或更换后的产品仍不符合合同约定或招投标文件要求的 ， 甲方有权解除合同 ， 并要求乙方退还货款。

3、  产品交货地为： 拜城县人民医院。

4、  供货期 ：供货商签订合同后且消供中心房屋建设完成后30个日历日内供货到位，层流净化设施设备到货后30个日历日内改造完毕，其他设备（除层流净化设施设备外）到货后待层流净化改造完毕后15个日历日内安装调试完毕。

5、质保期与服务要求：

## 1.设备质保期：所有设备整机质保≥5年。

## 2.所有设备需要按照院方要求摆放至指定地点，产生一切费用由中标方承担。

## 3.培训服务：厂家培训人员需将设备管理科室和使用科室负责人全部培训到位。

## 4.须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交设备科留存。

## 5.服务期内每次对质保期内的设备维保后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医共体设备共享中心留存。

## 6.质保服务期间，提供全年7*24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间1小时内，专业工程师到场时间24小时内。

## 7.质保服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。

## 8.质保服务期内，对设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥2次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医共体设备共享中心留存。

# 五、违约责任

- 1、 乙方逾期供货、货物不符合约定或验收不合格拒不退换货， 自逾期之日起 ， 甲方有权解除本合同， 退货退款，且不再退还履约保证金（如有） 。 乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的 ，承担违约责任，违约金为合同总价款的20%。

2、 乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的 ， 甲方有权委托第三方进行保修 ，所产生的费用由乙方承担 。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、 财产损害的 ， 乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

# 六、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决 ，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的 ， 甲乙双方应友好协商； 协商不成的 ，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

# 七、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方加盖公章后生效 。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的 ，从其规定。

2、本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有） ；

3、本合同一式 6 份 ， 甲方 5 份 ， 乙方  1 份。具有同等法律效力。

甲       方 ：                                                         乙       方 ：

单位地址：                                                              单位地址 ：

法定代表人(签章):                                                   法定代表人(签章):

委托代理人：                                                          委托代理人(签字):

电       话：                                                              电       话：

开户银行：                                                              开户银行：

帐       号：                                                              帐       号：

日       期：                                                                日        期：

- 采购需求

拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次采购需求

- 一、项目名称

- 拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次

- 二、采购内容

- 购置洗涤设备、医疗器械消毒灭菌设备及其他配套附属设施设备等，具体详见设备清单，参数见参数表。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水处理系统 | 2 |
| 2 | 酸性氧化电位水生成器 | 1 |
| 3 | 超声波清洗机 | 2 |
| 4 | 医用煮沸槽 | 1 |
| 5 | 气泡清洗机 | 1 |
| 6 | 医用除锈仪 | 1 |
| 7 | 医用干燥柜 | 1 |
| 8 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 |
| 9 | 高效全自动清洗消毒器 | 1 |
| 10 | 三舱式全自动清洗消毒器 | 1 |
| 11 | 附件：碗盘清洗架 | 1 |
| 12 | 附件：麻醉/呼吸管道器械清洗架 | 1 |
| 13 | 附件：湿化瓶清洗架 | 1 |
| 14 | 污物清洗槽 | 4 |
| 15 | 清洗喷枪 | 4 |
| 16 | 腔镜清洗工作站 | 1 |
| 17 | 污物接收台 | 4 |
| 18 | 清洗工作台 | 3 |
| 19 | 洗眼器 | 1 |
| 20 | 脉动真空灭菌器（2000L） | 2 |
| 21 | 脉动真空灭菌器（810L） | 1 |
| 22 | 洁净电热蒸汽发生器 | 5 |
| 23 | 低温甲醛灭菌器 | 1 |
| 24 | 绝缘检测仪 | 1 |
| 25 | 管腔器械干燥器 | 2 |
| 26 | 医用封口机 | 1 |
| 27 | 0.5小时极速生物阅读器 | 1 |
| 28 | 甲醛极速生物阅读器 | 1 |
| 29 | 器械检查打包台 | 3 |
| 30 | 干燥物品工作台 | 3 |
| 31 | 包布检查打包台 | 3 |
| 32 | 器械检查放大镜 | 4 |
| 33 | 包布车 | 2 |
| 34 | 多功能台 | 2 |
| 35 | 平板货架 | 15 |
| 36 | 标准篮筐 | 120 |
| 37 | 医用洁净汽源 | 2 |
| 38 | 小车清洗机 | 2 |
| 39 | 密封回收车 | 2 |
| 40 | 转运箱 | 200 |
| 41 | 平板送物车 | 4 |
| 42 | 自动升降传递窗 | 4 |
| 43 | 无菌更衣柜 | 8 |
| 44 | 九门鞋柜 | 3 |
| 45 | 手术凳 | 20 |
| 46 | 100公斤烘干机 | 1 |
| 47 | 3米四辊熨平机 | 1 |
| 48 | 自吸风摇臂烫台 | 4 |
| 49 | 自动送布机 | 1 |
| 50 | 自动折叠机 | 1 |
| 51 | 螺杆式空压机 | 2 |
| 52 | 储气罐 | 1 |
| 53 | 干燥机 | 1 |
| 54 | 毛绒收集器 | 1 |
| 56 | 布草车 | 10 |
| 57 | PE布草转运车 | 10 |
| 58 | 折叠工作台 | 2 |
| 59 | 货架 | 20 |
| 60 | 双星盆 | 2 |
| 61 | 浸泡池 | 2 |
| 62 | 层流净化 | 1 |
| 63 | 数据转换器 | 7 |

- 三、对供应商的资质要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- 2.企业三证合一的法人营业执照原件或含二维码的营业执照复印件盖公章；

- 3.法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件，法人本人参与投标提供法人身份证原件及法人资格证明；

- 4.在信用中国、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息、政府采购严重违法失信名单(自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业)将拒绝其参加本次政府采购活动;(企业自行在网站下载网页打印件并加盖公章);

- 5.具有良好的商业信誉和最新的财务会计制度（提供2025年经审计的财务报告，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表；或提供开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

- 6.提供近期依法缴纳税收的证明（供应商应提供2026年任意一个月的完税证明）；

- 7.法人及公司社会保障凭证缴纳社保明细单（2026年1月至今任意一个月）；

- 8.投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。

四、商务要求

- 1.为保证产品质量，方便验收，供应商需提供所投产品的说明书；

- 2.为确保售后有可靠的服务，需提供售后服务承诺函，承诺函需对保质期、付款方式、时间、省内有常驻工程师等如实做出承诺;

- 3.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次投标;

- 4.投标方须对投标的货物进行售后服务，如不响应、不准时、不到位的，所造成的损失及费用一切由投标方承担。所有产品严格遵守合同约定;

- 5.投标方交付的货物品种、数量、规格、质量等不符合招标文件、合同规定的，由投标方负责包换，并承担调换或退还所产生的全部费用；

- 6.投标方所提供的全部产品自行承担质量、技术等方面的责任，与采购方无关；

- 7.投标方在运输、实施过程中出现的一切安全由投标方自行负责，与采购方无关；

- 8.投标方需负责将甲方指定的设备拆除搬迁至消毒供应中心并安装调试正常使用，所有费用由投标方负责。

- 9.具有稳定的本项目所需要的技术团队力量。

- 10.该项目不允许外包、转包、联合体投标;

- 五、中小企业面向情况

该项目不专门面向中小企业，该项目属于工业，采购人代表不参与评标，推荐中标候选人1家，该项目没有进口产品。

- 六、履约保证金

无

- 七、合同签订

公示结束后，在无投诉质疑的情况下，30个日历日之内签订合同，如不按时签订视为自动放弃。本项目无预付款。

- 八、供货/完工时限

供货商签订合同后且消供中心房屋建设完成后30个日历日内供货到位，层流净化设施设备到货后30个日历日内改造完毕，其他设备（除层流净化设施设备外）到货后待层流净化改造完毕后15个日历日内安装调试完毕。

- 九、供货要求

- 设备质保期：所有设备整机质保≥3年。

- 所有设备需要按照院方要求摆放至指定地点，产生一切费用由中标方承担。

- 培训服务：厂家培训人员需将设备管理科室和使用科室负责人全部培训到位。

- 投标方需负责将甲方指定的设备拆除搬迁至消毒供应中心并安装调试正常使用，所有费用由投标方负责。

- 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医共体设备共享中心留存。

- 服务期内每次对质保期内的设备维保后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医共体设备共享中心留存。

- 质保服务期间，提供全年7*24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间1小时内，专业工程师到场时间24小时内。

- 质保服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。

- 质保服务期内，对设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥2次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医共体设备共享中心留存。

- 十、验收标准

经使用科室、管理科室等多方验收确认后方可视为验收成功。

1.设备到达甲方指定地点后，甲方应在七日内按照国家相关规定和本合同及投标文件的型号参数和要求，对设备的技术、数量、规格 、质量等对货物进行验收，同时对货物安装调试后的技术性能和功能是否符合要求予以确认，验收时甲乙双方应同时派人员参加，验收合格后甲方应当向乙方出具验收报告；甲方验收合格并不免除乙方的质保义务；乙方接到甲方验收通知之日起三个工作日内不参加验收的，甲方有权拒收货物，并有权追究乙方违约责任。

2.在验收过程中，如发现乙方所供配件名称、型号、规格、质量、数量、参数等不符合本合同约定或招投标文件要求的，甲方有权拒付货款直到再次验收合格，乙方应当无条件更换。乙方拒绝更换，或更换后的产品仍不符合合同约定或招投标文件要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款。

- 十一、项目负责人

- 联系人：拜城县人民医院设备科  付浩

- 电  话：18509977095

- 邮  箱：438904164@qq.com

- 水处理系统

- 原水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波清洗设备、热水器、洗眼器、酸化水机等设备。

- ▲产水量：≥2000L/h。

- ▲产水水质标准：产水水质应符合《WS 310.1医院消毒供应中心管理规范》中清洗用水电导率≤15μS/cm（25℃）的规定。

- 工艺流程：采用“预处理+反渗透+水箱储存+恒压供水”工艺。

- ▲控制系统采用“PLC可编程控制器+触摸屏”进行自动控制。整个系统全自动控制，并通过触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及水质、流量、压力的实时数值等；控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。

- 系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压保护、过载保护等功能。应急控制措施：可自动和手动相互切换，多种模式协调运行，保证设备正常运行。

- 系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失。

- 为保证系统运行稳定性，设备采用压力变送器来连续监测并实时在线显示原水进水压力、纯水出水压力及各点压力，不得采用压力差或其他机械式压力检测装置。

- 为防止灰尘进入设备内部，设备反渗透主机及供水系统集成于一体化机柜中。

- 主机系统管路采用UPVC管道，管路系统采用无死角设计，反渗透主机管道中的水每天都能流动起来，避免备用部分管道所形成的盲端，降低微生物污染风险。

- 预处理罐及控制阀选用知名品牌，为防止碳罐吸光造成微生物超标，预处理罐体应选用深色，不得采用其他颜色。

- 反渗透系统具有冲洗功能，具备电导率仪连续监测并实时在线显示产水水质的功能，系统还设有纯水和浓水流量计，可以实时监测并调节运行出水量，并通过合理工艺设计提高水利用率。

- 纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积应参考地面承重按实际需求配置，材质为304不锈钢，水箱装有液位控制器，可自动控制设备启停。

- 纯水供水采用技术安全、稳定节能、恒定压力输出的方式，供水流量不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

- 酸性氧化电位水生成器

- 组成：由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成。结构为一体机，所有组成件集中在设备内部。

- 碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min。酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min。

- ▲pH值在2.0～3.0之间，有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节，ORP≥1100mV。残余氯离子≤200。

- 电源AC220V 50Hz、额定功率550W、待机功率≤10W。

- 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。

- 根据不同场合需求，设备具有定时开关机、定时制水、定量制水等功能。

- ▲液晶触摸屏操作，全自动控制，一切均按程序自动运行。

- 实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。

- 触摸屏可显示缺水、电流过大、pH过高等中文信息，同时伴有声音提示，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。

- 实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。

- 保护功能：如无水保护、电流过大保护等，并伴有相应的声音及中文信息提示，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。

- 设备具有定期自动清洗管道功能，不用人为烦琐清理管路，防止长时间运行堵塞管道，保持管路清洁，同时保证电解槽、电磁阀等配件的使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

- 打印功能：可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

- 电解质添加口：电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开，防止操作人员误添加电解质导致酸水不合格等设备异常情况发生。

- 设备提示：添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌、溶盐功能。

- 设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

- ▲电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用原装食品级隔膜，安全、耐用。

- 电解槽有效寿命：≥3000小时。

- 加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠。

- 根据不同区域、不同水质自动调节电解电流，在不同情况下都能保证酸化水的合格。

- 内置原水箱≥20L、内置电解质箱≥17L。内置酸水箱≥20L、碱水箱≥20L。

- 内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。

- 配备酸碱水专用耐腐水龙头。

- 超声波清洗机

- 1.▲容积：≥90L，提供内槽尺寸。

- 2.开门方式：手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手。

- 3.材质：2.0mm厚304不锈钢板材。

- 4.▲变频电源：三频，40/80/100KHZ，变频功能，运行过程中频率可以切换。

- 5.▲灌流系统：带管腔灌流口≥6个，管腔对接口可以实现3～8mm直径管腔的对接。

- 6.▲多级水位控制：自动模式可切换高/低液位，手动状态液位任意可调。

- 7.▲自动进酶：设备具有自动上酶功能，可根据进水量自动加注酶液。

- 8.多程序选择：设备设有多种程序，包含单频程序、多频程序等，一键操作。

- 9.控制方式：单片机芯片；触摸按键操作；具有故障自动检测功能；独立的电源控制模块。

- 10.界面显示：液晶显示屏；汉字显示，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示和存储功能。

- 11.安全保护：水位低保护功能，水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能，进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。

- 12.清洗温度：30℃～80℃可调。

- 13.功率：≤15kW。

- 14.耗水量：≤75L。

- 15.▲使用寿命：≥8年。

- 16.标准配置：主机1台、器械清洗篮筐 3个、合格证、说明书1套。

- 医用煮沸槽

- 原理：利用加热管将水加热，使水温升至所需温度，并保持一定的时间，从而使器械达到煮沸的目的。

- ▲容积：≥80L，提供内槽尺寸。

- ▲上油功能：具有自动上油功能，上油时间可调。

- 开门方式：手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手。

- 温度设置：80℃-93℃，温度可调。

- 运行时间：3～10min，时间可调。

- 加热方式：电加热。

- 耗水量：≤65L。

- 材质：≥2.0mm厚304L不锈钢镜面板；清洗架：不锈钢。

- 快速管路：设计U型排水管路，含排水泵。

- 安全：包含进水慢、升温慢、过热保护、温度故障等相关报警提示，以确保设备使用安全，提供明细及依据。

- 标准配置：主机1台，器械清洗篮筐1个，合格证、说明书1套。

- 气泡清洗机

- ▲用途：仅用于医院手术室、临床科室等对术后器械的预处理，可快速去除器械表面残留的明显污染物。

- 清洗原理：将洁净空气快速通入清洗溶液中形成大量气泡，借助气泡的冲击和剪切力来去除物品表面的污垢和杂质。

- ▲总容积：≥100L。

- 材质：≥1.5mm304镜面不锈钢。

- 开门方式：手动翻转门，开门助力。

- 密封方式：硅橡胶胶条压紧密封。

- 观察视窗：带大视野观察视窗。

- ▲灌流系统：内置灌流装置，具有灌流功能，单次最多可对20根管腔器械进行灌流预处理。

- ▲运行时间：标准程序≤12min，可依据实际需求进行设定。

- ▲程序类别：标准配置管腔器械程序和手术器械程序两种程序，满足常见预处理需求。

- 耗水模式：具备“一用一排”和“重复利用”两种耗水模式。

- 清洗量：单次最大处理量4个DIN标准器械托盘（480x250x50）mm。

- ▲使用寿命≥8年。

- 医用除锈仪

- ▲用途：用于医疗单位手术器械、器具、器皿的除锈操作。

- ▲容积：≥15L。

- 材质：耐腐蚀性材质，模具成型，表面光滑。

- 管路材质：管路系统中所有部件均采用耐腐蚀的尼龙材料、硅胶材质或其他耐腐蚀材质。

- ▲加热管：采用耐腐蚀性的钛合金或不锈钢加热管，有效预防对加热管的腐蚀。

- 沥水篮筐：采用优质耐腐蚀ABS或不锈钢材质注塑成形。

- ▲辅助功能：电动抛光轮用于器械表面抛光除锈，1000～8000 r/min速度可调。

- 温度控制：室温～70℃，温度可调。

- 标准配置：主机1台、篮筐1个，砂轮1个，合格证、说明书1套。

- 医用干燥柜

- 用途：用于手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品清洗后的干燥处理。

- ▲容积：≥400L。

- 装载容量：满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘、≥48根导管或≥30个湿化瓶。

- 外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能；外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm；干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式）。

- 舱体高度：≥1600mm。

- 保温材料：腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm。

- 密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm；门体中部采用双层PC透明玻璃结构。

- 门密封要求：采用电磁锁；密封门固定采用上下转轴方式，转轴整体置于设备内部；双扉干燥柜带有双门互锁功能。

- 风机要求：采用交流离心风机，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥570m³/h，静压≥450Pa，噪音≤72dB。

- 风压开关：最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。

- 除湿系统：采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热，使风道侧壁与湿热空气产生一定温差。

- ▲触摸屏：≥7英寸彩色触摸屏，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。

- ▲程序设定：≥10套程序，提供程序设定依据。

- 运行参数：干燥温度40℃～99℃，干燥时间1～999min，各程序参数均可调节。

- 温度采集：采用双芯温度采集系统，控温稳定；采用PID间断式控温方式，控温精度±1℃。

- 安全保护：拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施。

- ▲循环模式：水汽内循环，无水蒸气外排，无需单独外接排气管道。

- 导管干燥架：抽拉式医用导管干燥架，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。

- 湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品。

- 标准配置：主机 1台、格栅 9个、DIN标准器械托盘 9个、导管干燥架 1个（单个管架可装载24根不同口径的导管，最多可装2个管架）、湿化瓶干燥架 1个（单个瓶架可装载15个不同瓶径的瓶类物品，最多可装2个瓶架）、积水盒 1个。

- 脉动真空清洗消毒器

- 原理：采用全新的清洗工艺，结合气泡沸腾清洗、脉动真空清洗、超声、湿热消毒、干燥等先进技术，为精密器械、管腔类器械完成清洗消毒干燥工作。

- ▲运行过程：脉动真空清洗－漂洗－煮沸消毒－真空干燥－热风干燥。

- ▲容积：≥150L。

- 装载量：≥10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或≥8个微创器械托盘（550mm×250mm×50 mm）。

- 装载方式：置于托盘内堆叠放置，或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接。

- ▲液位可调：根据负载量的多少，三级液位可调；同时可自动调整耗材进给量。

- 材质及保温：主体材质采用≥316不锈钢，材质厚度 ≥4mm，处理工艺为镜面抛光，主体采用保温材料进行保温；外罩及管道采用卫生级不锈钢管路。

- 门结构：前后双门，双门互锁，门密封采用压缩气/电动等自动密封方式，密封门带观察窗，升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回。

- ▲显示屏：≥8 寸彩色触摸屏显示，能动态地显示设备运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。

- 安全保护：超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置。

- ▲程序名称：≥28 套程序设置，≥9 套预置程序，≥19 套自定义程序，自定义程序可自行编辑内容。

- ▲运行时间：≤65 分钟，提供打印记录，打印记录上包含酶洗、漂洗、消毒、干燥等全部过程。

- 打印记录：采用热敏打印，可自动打印过程曲线，并记录 A0 值；可连接总院现有追溯系统。

- 传感器：为保障设备可靠运行，压力变送器、温度探头、液位传感器等各类传感器≥10 个。

- 计量泵：≥2 个（加清洗液泵 1 个，加注油液泵1个）。

- ▲加热方式：蒸汽加热，需配备蒸汽疏水装置一套。

- 舱体工作压力：-0.1～0 Mpa。

- 使用寿命：≥8年或15000次循环。

- 配置要求：主机1台，器械清洗架1个，搬运车2个，器械托盘8个，负压清洗专用多酶清洗剂3桶。

- 高效全自动清洗消毒器

- 用途：对医疗单位的手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等物品进行机械清洗、漂洗、消毒及干燥。

- ▲容积：≥500L。

- ▲装载量：≥18 个标准器械托盘（480*250*50mm）。

- 材质：≥1mm厚316L 不锈钢镜面板。

- 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，确保清洗水压稳定，保证每层器械清洗质量。

- 开门方式：自动门，上开或下开门。

- 门：双门通道型，双门可实现互锁；防爆玻璃门，隔音隔热；关门遇障碍可自动返回。

- ▲快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计。

- ▲干燥系统：双风机供风，双级加热系统。

- ▲变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。

- 配件参数：计量泵：2个；循环泵：不锈钢泵体；阀门：气动阀。

- 控制系统：PLC控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用。

- ▲显示屏：≥8寸彩色触摸屏显示，前后双屏，能动态地显示设备的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。

- ▲程序名称：≥28 套预置程序，可配置自定义程序并自行编辑内容。

- ▲运行时间：≤28分钟，提供打印记录，打印记录上包含酶洗、漂洗、漂洗2、消毒、干燥等全部过程。

- 打印记录：采用热敏打印，可自动打印过程曲线，并记录A0值；可连接总院现有追溯系统。

- ▲水耗量：。≤25L/步，全过程用水≤100L。

- ▲加热方式：。蒸汽加热，需配备蒸汽疏水装置一套。

- 使用寿命：≥8年或15000次循环。

- 配置要求：主机1台、4层器械清洗架1个；搬运车 2个，标准器械托盘12个。

- 三舱式全自动清洗消毒器

- 用途：对医疗单位的手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等物品进行机械清洗、漂洗、消毒及干燥。

- ▲处理过程：分舱处理，第一舱：酶洗+漂洗；第二舱：漂洗+消毒+预干燥；第三舱：干燥。

- 传送方式：全自动传送系统，清洗架放置在首个装载台上，后续运行均自动运行，滚轮传动具有摩擦力大的特点，保证了整个设备传动系统更稳定。

- ▲容积/结构：≥500L*3舱。

- 材质：主体1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角焊接，清洗架：316L不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板。

- 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。

- ▲门通道：双门通道型，双门可实现互锁；开门方式：自动开门。

- 门结构：钢化玻璃，隔音隔热；门障碍控制：关门遇障碍可自动返回。

- 维修门：舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，方便用户观察舱内运行情况，也方便用户及维修人员对舱体内部进行维修。

- 快速管路设计：为提高清洗消毒效率，设置双水箱，为快速清洗、消毒准备热水，清洗舱1个水箱，消毒舱1个水箱。

- 干燥系统：双套加热系统，消毒舱1套干燥系统，用于去除消毒后器械表面水，干燥舱1套干燥系统，快速烘干器械。

- 配件参数：计量泵：2个；循环泵：不锈钢泵体；阀门：气动阀；空气过滤器：效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um；温度指示器：高精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。

- 控制系统：采用PLC控制系统；≥12寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态地显示设备的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。

- 安全保护：超温自动保护装置；防干烧保护装置；风压低保护装置；门障碍保护装置；电机过流保护装置。

- 程序名称：≥10套预置程序，≥6套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

- ▲打印记录：采用热敏打印，可自动打印过程曲线，并记录A0值；可连接总院现有追溯系统。

- 运行时间：可同时满足3个清洗架运行，首个清洗架全过程运行时间：≤40分钟，后续清洗架连续运行时间≤12分钟/批次。

- 装载量：≥12个标准器械托盘。

- 变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。

- 水耗量：≤30L/步，全过程用水≤120L。

- 加热方式：蒸汽加热，配置一套蒸汽疏水装置。

- 使用寿命：8年或15000次循环。

- 注册证：提供二类医疗器械注册证，并体现清洗、消毒功能。

- 标准配置：主机1台、四层器械清洗架1个，搬运车2个，碗盘清洗架1个，麻醉/呼吸管道清洗架1个，标准器械托盘24个，自动装卸载单元2个。

- 附件：碗盘清洗架

- ▲用途：用于弯盘、换药碗的装载及清洗消毒。

- 要求：与采购的全自动清洗机、多舱清洗机匹配，且两种设备清洗架通用。

- ▲结构：三层，带喷淋臂，包含弯盘架及碗盘架；喷淋臂可拆卸，便于清理喷淋臂内部污物。

- 处理能力：一次性处理≥60个弯盘及≥50个换药碗。

- 材质：316L不锈钢。

- 尺寸：自行提供。

- 附件：麻醉/呼吸管道器械清洗架

- ▲用途：用于麻醉/呼吸管道的装载及清洗消毒。

- 要求：跟采购全自动清洗机、多舱清洗机匹配，且两种设备清洗架通用。

- ▲结构：盘式结构，一侧可放置拆解细小配件；喷淋臂可拆卸，便于清理喷淋臂内部污物。

- 处理能力：一次性处理≥30套麻醉/呼吸管道器械+附件。

- 材质：316L不锈钢。

- 尺寸：自行提供。

- 附件：湿化瓶清洗架

- ▲用途：用于耐高温湿化瓶的装载及清洗消毒。

- 要求：与采购全自动清洗机、多舱清洗机匹配，且两种设备清洗架通用。

- ▲结构：三层设计，上两层格栅式设计，每个格栅内可放置一个湿化瓶，格栅内设计喷射头，清洗湿化瓶内部；底部一层可放置清洗托盘，清洗湿化瓶相关附件；喷淋臂可拆卸，便于清理喷淋臂内部污物。

- 处理能力：一次性处理≥140个湿化瓶+附件。

- 材质：316L不锈钢。

- 尺寸：自行提供。

- 污物清洗槽

- 用途：用于污染物品的人工清洗。

- 鹅颈型水龙头，带冷、热水接口，流量大，并且可以自由调节。

- 双槽，全不锈钢，带沥水台，带柜门。

- 操作台高度为850mm，高度可微调。

- 外围尺寸：1750-1850(L)×600-650(W)×950-1000(H)mm。

- 水槽尺寸：500-550(L)×400-450(W)×250-300(H)mm。

- 沥水台的承重为≥40 Kg。

- 清洗喷枪

- 1. 用途：主要用于各医院中心供应室、手术室等需要对注射器、导管、各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干的场合。

- 2. 枪体采用不锈钢材质，配备8个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗，耐受压力0-0.75MPa。

- 3. 手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，带有八个常用喷头，可分别用于水冲洗和压缩空气干燥。

- 腔镜清洗工作站

- 用途：用于硬式内镜的手工清洗及干燥。

- 结构：由一体化结构组成，包括酶洗槽、超声槽、消毒槽、终末漂洗槽以及干燥台等单元。

- ▲主体材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，原板材厚度≥5MM，设备整体高度≥1500mm。复合板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸酐（盐）、多环芳烃等有害物质。主复合板材应具备抗菌性、耐酸碱腐蚀性等。

- 柜体要求：分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。柜体底板采用PVC塑钢板材质，防止生锈。

- 支架要求：材质为SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，高度≥800mm，造型采用倾斜式设计，底板采用PVC板。

- 柜门要求：材质采用钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链为阻尼铰链，可实现自动闭合。

- 清洗槽结构：槽内底部采用“米”字形设计。

- ▲干燥台结构：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，并且在干燥台前端有半径≥100MM的大圆弧。内镜清洗工作站的干燥台面承重要求：亚克力及以上更优材质≥100KG。

- 干燥台尺寸：（可根据用户要求定制）。

- 内嵌式超声波清洗槽：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，超声波电源及换能头为隐藏式设计。

- 控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均由微电脑控制，用于辅助超声槽体清洗；采用触摸控制按键，控制槽体实际操作流程，按照屏幕提示进行操作。

- 快速接头：配置整套快速接头，插头部分采用高分子塑料，快速插头底座设计位置在洗消槽后方。

- 供气系统：采用无油空气压缩机供气，供气量：≥120L/min，储气量≥30L。

- 中心气体处理器：分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。

- 高压水枪/高压气枪：材质为SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.7MPa。

- 浸泡槽盖：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，可看到浸泡清洗的状况，防止消毒液气体的外泄。

- ▲排污型水质处理器：；安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提高用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力地冲洗杂质；无需更换滤芯。

- 水源双控：供水系统有自动、手动两种方式，自动控制配置电磁开关及控制开关，避免在无人看管使用时发生漏水情况。

- 水龙头：采用SUS304不锈钢，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。

- 落水器：采用SUS304不锈钢，密封圈采用橡胶。

- 污物接收台

- 1.用途：用于回收物品的接收及无菌物品的发放。

- 2.全不锈钢，桌面前后边缘大圆角过渡，美观且易于清理。

- 3.底部带有一层隔板。

- 4.底部带轮子，可随意移动。

- 5.尺寸规格：1000-1100(L)×600-650(W)×800-850(H)mm。

- 6.台面承重为≥120 Kg。

- 清洗工作台

- 1.用途：用于污染物品的分类、清点。

- 2.全不锈钢，桌面前后边缘大圆角过渡，美观且易于清理。

- 3.底部带脚轮，可随意移动。

- 4.尺寸规格：1800-2000(L)×1050-1100(W)×850-900(H)mm。

- 5.台面承重为：≥120 Kg。

- 洗眼器

- 1.用途：用于对眼部和面部进行清洗。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫水柱，能有效防止冲伤眼睛。

- 4.防尘盖采用PP材质，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口。

- 脉动真空灭菌器（2000L）

- 用途：用于耐高温的手术器械、器具、器皿等物品在高温压力蒸汽环境下杀灭菌。

- 原理：将手术器械、器具、器皿、辅料等物品置于设备内舱，使用抽空装置将内舱及器械包中冷空气抽出，在预真空条件下通入饱和蒸汽，在一定的温度+时间的作用下，杀灭一切细菌、病毒等生物及芽孢，最后进行器械干燥。

- ★容积：≥2000L。

- ★蒸汽源：外接蒸汽。设备使用的蒸汽来自锅炉房（压力≥0.6Mpa）或电热蒸汽发生器。

- 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；主体保温为玻璃棉，厚度≥60mm。

- 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。

- ★材质：内壳SUS304不锈钢，厚度≥6mm，夹层SUS304不锈钢，厚度≥6mm。

- ★使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环。

- 设计压力：-0.1～0.3Mpa。

- 设计温度：≥140℃。

- 程序运行时间：≤55分钟。

- 灭菌温度：105-138℃，温度可调。

- 灭菌时间：0-99min，时间可调。

- 干燥时间：0-99min，时间可调。

- 脉动真空方式：采用跨压脉冲方式，即连续3次负压脉冲后，1次跨压脉冲，再执行3次正压脉冲，确保抽真空效果，脉冲次数可调。

- 密封门结构：前后双门，双门互锁；材质为SUS304不锈钢，具有门齿及门加强筋。

- 开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门开启柜门；具有压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；室内有正压或负压时，门无法打开；双门互锁：一个门处在非关闭状态下，另一个门无法开启（适用于双扉灭菌器）。

- 门胶圈：为圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

- 管路系统：管路为卫生级不锈钢材质，管道采用直接卡箍连接方式。

- 降噪系统：配置缓冲水箱，用于节水降噪。

- 阀门数量：阀门数量≥7个，热水/蒸汽控制阀门采用气动阀，冷水阀采用电磁阀。

- 压力检测：双压力检测控制装置，即：内室、夹层均使用高精度电子压力变送器，并可将夹层内室压力在屏幕上实时显示，可通过屏幕直接控制夹层及内室压力。

- 维修方式：单侧维修，所有配件、电箱集中一侧，维修方向可选，满足极窄安装环境需要。

- 显示屏：≥8寸真彩触摸屏，分辨率：640 × 480；灭菌程序的压力、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能。

- 权限管理：具有四级以上权限可进入系统，包含操作员：具有设备操作相关权限；工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限；其他权限。

- 灭菌程序：程序数量≥32套，提供程序界面图片并列明全部程序数量。

- 打印记录：配置热敏打印机；可将灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等打印；可实时打印运行过程中的报警信息。

- 重复打印：系统操作屏幕内有可重复打印功能，防止因无打印纸、打印机故障造成物理记录缺失。

- 安全保护：超压保护：内室及夹层压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

- 配置要求：主体1个、不锈钢消毒车2辆、不锈钢搬运车4辆，安全阀、压力表各1套。

- 使用登记证：设备属于压力容器，使用前应办理好该设备的压力容器使用证。

- 脉动真空灭菌器（800L）

- 1.用途：用于耐高温的手术器械、器具、器皿等物品在高温压力蒸汽环境下杀灭菌。

- 2.原理：将手术器械、器具、器皿、辅料等物品置于设备内舱，使用抽空装置将内舱及器械包中冷空气抽出，在预真空条件下通入饱和蒸汽，在一定的温度+时间的作用下，杀灭一切细菌、病毒等生物及芽孢，最后进行器械干燥。

- 3.▲容积：≥800L。

- 4.蒸汽源：外接蒸汽。设备使用蒸汽来自锅炉房蒸汽（压力≥0.6Mpa）或电热蒸汽发生器。

- 5.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；主体保温为玻璃棉，厚度≥60mm。

- 6.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。

- 7.▲材质：内壳SUS304不锈钢，厚度≥6mm，夹层SUS304不锈钢，厚度≥6mm。

- 8.▲使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环。

- 9.设计压力：-0.1-0.3Mpa。

- 10.设计温度：≥140℃。

- 11.程序运行时间：≤55分钟。

- 12.灭菌温度：105-138℃，温度可调。

- 13.灭菌时间：0-99min，时间可调。

- 14.干燥时间：0-99min，时间可调。

- 15.脉动真空方式：采用跨压脉冲方式，即连续3次负压脉冲后，1次跨压脉冲，再执行3次正压脉冲，确保抽真空效果，脉冲次数可调。

- 16.密封门结构：前后双门，双门互锁；材质为SUS304不锈钢，具有门齿及门加强筋。

- 17.开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门开启柜门；具有压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；室内有正压或负压压力，门无法打开；双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作（适用于双扉灭菌器）。

- 18.▲门胶圈：为圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

- 19.管路系统：管路为卫生级不锈钢材质，管道直接卡箍连接方式。

- 20.▲降噪系统：配置缓冲水箱，用于节水降噪。

- 21.阀门数量：阀门数量≥7个，热水/蒸汽控制阀门采用气动阀，冷水阀采用电磁阀。

- 22.▲压力检测：双压力检测控制装置，即：内室、夹层均使用高精度电子压力变送器，并可将夹层内室压力在屏幕上实时显示，可通过屏幕直接控制夹层及内室压力。

- 23.▲维修方式：单侧维修，所有配件、电箱集中一侧，维修方向可选，满足极窄安装环境需要。

- 24.▲显示屏：≥8寸真彩触摸屏，分辨率：640 × 480；灭菌程序的压力、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能。

- 25.▲权限管理：具有四级以上权限可进入系统，包含操作员：具有设备操作相关权限；工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限；其他权限。

- 26.灭菌程序：程序数量≥32套。

- 27.打印记录：配置热敏打印机；可将灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等打印；可实时打印运行过程中的报警信息。

- 28.▲重复打印：系统操作屏幕内有可重复打印功能，防止因无打印纸、打印机故障造成物理记录缺失。

- 29.安全保护：超压保护：内室及夹层压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

- 30.配置要求：主体1个，不锈钢消毒车2辆，不锈钢搬运车4辆，安全阀、压力表各1套。

- 31.使用登记证：设备属于压力容器，使用前应办理好该设备的压力容器使用证。

- 洁净电热蒸汽发生器

- 1.用途：可为消毒供应中心、手术室、洗衣房等需要低压蒸汽的设备提供所需洁净蒸汽汽源。

- 2.原理：容器中通入纯净水/软化水，通过洁净容器中的加热装置，将水转化成水蒸气，蒸汽到达一定压力，供给需要洁净蒸汽的设备。

- 3.结构组成：包含进水液控系统、蒸汽产生系统、汽水分离系统、电控系统等。

- 4.▲主体材质：304优质不锈钢无缝钢管；主体带保温材料。

- 5.容积：≤100L。

- 6.▲水容积：≤80L。

- 7.额定电功率：≥120kW，电源要求：380V。

- 8.▲额定蒸发量：≥160Kg/h。

- 9.设计压力：0.7Mpa。

- 10.▲使用寿命：≥8年。

- 11.产汽时间≤5min，可产汽达0.5Mpa以上。

- 12.水位控制：磁翻柱液位计基于连通器原理工作。其内部的磁性浮子随液位升降，驱动外部红白双色的磁翻柱翻转，从而清晰、无接触地指示液位高度。

- 13.显示系统：液晶显示屏：≥160*160点阵3.2英寸液晶屏，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。

- 14.压力控制：采用知名品牌压力变送器进行工作压力的控制及调整，压力变送器实时采集其内蒸汽压力，可由控制器自动切断、自动接通加热电源。

- 15.加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。当由于意外原因造成器身内水位降到最低水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。

- 16.双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护。

- 17.过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。

- 18.排污：自动排污功能、手动排污功能两种模式，设备配有手动排污闸阀。

- 19.外形尺寸：提供设备外形尺寸、重量。

- 20.标准配置：主机1台、安全阀1套、压力表1套、资料1套。

- 低温甲醛灭菌器

- 1.用途：用于不耐高温的手术器械、精密器械、腔镜器械、管腔物品等在低温环境下实现物品灭菌过程。

- 2.原理：甲醛的灭菌原理是一种非特异性的烷基化作用，甲醛分子直接作用于细菌的核酸、蛋白质分子上的活性基团，使其烷基化，从而导致微生物死亡，达到物品灭菌的效果。

- 3.▲有效容积：≥120L。

- 4.灭菌剂：甲醛灭菌，采用≥1.8%的甲醛与≥2.5%其他灭菌剂；容积：≥1.8L；加注方式：完全密封自动刺破加注方式。

- 5.灭菌温度：60±5℃和75±5℃两种灭菌程序。

- 6.运行时间：60±5℃程序运行时间：2.5～3.5h；75±5℃程序运行时间：78℃时1.5～2.5h。

- 7.主体结构/材质：矩形结构，材质为优质航空铝材，导热性好，厚度≥16mm；主体具有加热功能；具有温度探头，可有效控制温度，并保持温度均匀；主体外有保温材料。

- 8.门结构/材质：单门，材质为优质航空铝材，导热性好，主体具有加热功能；具有温度探头，可有效控制温度，并保持温度均匀；具有门障碍开关，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品；具有脚踏开关，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

- 9.管路系统：真空泵采用水环式真空泵；具有真空泵相序保护器，防止反转；抽空控制阀采用高真空挡板阀；管路材质采用优质不锈钢卫生级管路。

- 10.带纯水机设备，电导率≤5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能。

- 11.自带即热式蒸发器，产生蒸汽，能够实现甲醛边加注边汽化。

- 12.主要部件：真空泵、压力变送器、电磁阀、PLC、继电器等关键部件为知名品牌。

- 13.▲控制系统：进口PLC控制；≥8寸中文显示彩色安卓系统触摸屏；灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能，具有灭菌剂不足报警功能。

- 14.灭菌记录：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线；设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录。

- 15.尺寸：提供外形尺寸、内室尺寸。

- 16.能源：提供电源及功率。

- 17.▲使用寿命：≥8年。

- 20.配置要求：主机1台、不锈钢篮筐2个、纯水机1个、打印纸1卷，耗材满足30批次。

- 绝缘检测仪

- 1.用途：用于医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测。

- 2.▲输出电压：0-5000V，电压范围可调。

- 3.输出电流：＜0.1 mA。

- 4.工作时间：≥48h。

- 5.重量：≤3Kg。

- 6.▲彩色≥2.2英寸触控屏，触摸操作界面。

- 7.可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要。

- 8.具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间。

- 9.具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间。

- 10.▲具有声、光、文字提示三种方式同时报警提示。

- 11.具有休眠功能。

- 12.配件齐全：具有≥8个附件。

- 13.组成：该仪器由主机、检测用附件和铝制包装箱组成。

- 管腔器械干燥器

- 1.用途：用于医院中心供应室、手术室、口腔科等对管腔类器械进行热空气干燥。

- 2.独特电热型干燥方式，可加热空气。

- 3.干燥温度：40-80℃，温度可调。

- 4.▲带液晶显示屏，实时显示设定温度及实时温度。

- 5.配置：干燥气枪一把、温度控制器一套。

- 医用封口机

- 1.用途：用于高温/低温纸塑包装袋的封口处理。

- 2.电源：220V 50HZ。

- 3.封口速度：10±0.5米/分钟。

- 4.封口温度：80-220℃，可调节。

- 5.微处理控制压印设备。

- 6.带时钟和日历功能，关机状态下数据存储和日期更新功能。

- 7.自带封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能。

- 8.▲触摸显示屏，具有打印功能，可打印灭菌日期、时效日期、操作人员、科室名称、锅次号等相关信息。

- 9.▲可在操作屏幕内可录入科室名称、人员信息等内容。

- 10.内置色带打印机，有独立更换色带口。

- 0.5小时极速生物阅读器

- 用途：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂和压力蒸汽灭菌生物指示剂高效快速培养结果的判定。

- 原理：利用嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢在恢复培养及繁殖过程中，细菌中的酶与恢复培养基中特定成分荧光底物产生化学反应，反应生成物可在紫外线照射下产生荧光；利用生物阅读器中的光敏接收传感器进行荧光检测，根据检测到的荧光强度，快速判断特定代谢物的浓度，从而得知生物指示剂中嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢的存活情况。

- 培养温度：58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果，显示“－”为阴性结果。

- ▲培养时间：≤30min，阳性报警最快15min内完成，阴性结果30min内确定。

- 培养孔数：≥10个，可同时培养10支生物指示剂。

- ▲屏幕尺寸：≥7英寸，屏幕分辨率：800×480 TFT，256万色。

- 打印功能：配置外置打印机，培养结果可自动/手动打印。

- 自动保存记录：可自动存储培养记录10000条，存储内存不足时报警提示，也可上传至电脑保存。

- ▲阅读器具有配套的同品牌管腔验证装置，由两根内径1mm、长度1m的聚四氟乙烯管、用于承载指示物的管腔以及外壳组成；模拟过氧化氢低温等离子体管腔器械灭菌效果，30分钟内可通过极速生物阅读器读取生物监测结果。

- 追溯功能：配置扫码枪，可与质量控制与信息追溯系统无缝对接，实时录入该批次培养结果。

- 为防止人为夹碎失误或指示剂破碎，配置生物试剂电动夹碎或人工夹碎震荡装置，并提供实物图片及功能描述。

- 配置要求：极速生物阅读器主机1台、电源适配器1个、打印机1台。

- 甲醛极速生物阅读器

- ▲用途：适用于低温蒸汽甲醛灭菌1小时生物指示剂培养结果的判定。

- 原理：利用嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢在恢复培养及繁殖过程中，细菌中的酶与恢复培养基中特定成分荧光底物产生化学反应，反应生成物可在紫外线照射下产生荧光。

- 培养温度：58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果，显示“－”为阴性结果。

- ▲培养时间：≤60min，阳性报警最快15min内完成，60min内确定阴性结果。

- 培养孔数：≥10个，可同时培养10支生物指示剂。

- ▲屏幕尺寸：≥7英寸，屏幕分辨率：800×480 TFT，256万色。

- 打印功能：配置外置打印机，培养结果可自动/手动打印。

- 自动保存记录：可自动存储培养记录10000条，当存储内存不足时报警提示，也可上传至电脑保存。

- 配置要求：极速生物阅读器主机1台、电源适配器1个、打印机1台。

- 器械检查打包台

- 1.用途：用于清洗后器械的检查、装配、分包、打包工作。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.结构：带节能照明灯，桌面上方带两层置物台，用于放置辅助物品；带有至少2个五孔插座。

- 4.尺寸规格：2000-2200(L)×1100-1200(W)×1400-1500(H)mm。

- 5.台面承重为：≥120 Kg。

- 干燥物品工作台

- 1.用途：用于清洗后器械的干燥处理。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.配置：4寸万向轮（含刹）×2，4寸万向轮×2。

- 4.可根据医院要求添加抽屉。

- 5.尺寸规格：2000-2200(L)×1100-1200(W)×800-900(H)mm。

- 6.台面承重为：≥200 Kg。

- 包布检查打包台

- 1.用途：用于清洗干净的敷料、洞巾、手术单、手术衣等织物的检查和打包。

- 2.材质为不锈钢。

- 3.桌面大玻璃，玻璃为散光毛玻璃，防止眩目，玻璃下方带检查灯。

- 4.尺寸规格：2000-2200(L)×1100-1200(W)×800-900(H)mm。

- 5.台面承重为：≥110 Kg。

- 器械检查放大镜

- 1.用途：用于对器械表面或关节处进行放大，观察器械状况、清洗质量。

- 2.结构：带荧光灯，光线为日光色，镜片采用镀膜技术，放大与照明双重组合。

- 3.放大倍数至少为5倍。

- 4.弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置。

- 5.带桌面固定器，可在桌边固定。

- 包布车

- 1.用途：用于包布、无纺布、医用包装纸的分类、放置和辅助包装。

- 2.材质：不锈钢。

- 3.结构：≥3列横架，结构简单，可存放不同规格的包布、无纺布或包装纸，存取方便，底部带4个万向轮。

- 4.外形尺寸：1350-1400（L）×550-750（W）×1050-1100（H）mm。

- 多功能台

- 1.用途：用于辅助纸塑包装带的切割、封口和存放等。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.台上结构：台面顶部带置物架，中间放置切割机，可放置≥3种纸塑包装袋（高温、低温均可）；置物架左侧带置物盒，置物架右侧带储存篮筐。

- 4.台面：尺寸1200-1500(L)×800-900(W)×1700-1800(H)mm，台面可放置全自动封口机1台，滚轴1台，台面下方带置物搁板，用于放置物品，置物架左侧带置物盒，置物架右侧带储存篮筐。

- 平板货架

- 1.用途：用于器械包、篮筐、敷料包及其他物品的存放。

- 2.材质：不锈钢。

- 3.结构：至少5层平板式搁板，承重大，层间距≥380mm，底部带脚轮。

- 4.外形尺寸：1100-1300（L）×450-600（W）×1800-2000（H）mm。

- 5.单层承重：≥50Kg；承重为：≥250Kg。

- 标准篮筐

- 1.用途：用于小型器械包、纸塑包装袋的存放。

- 2.材质：304不锈钢。

- 3.结构：底部采用网格焊接，整体电抛光，两侧带提篮把手。

- 4.外形尺寸：500-600（L）×350-400（W）×150-200（H）mm。

- 医用洁净气源

- 用途：为科室内清洗机、灭菌器、干燥气枪等需要压缩空气的设备供应稳定压缩气。

- 供给量：一台设备可满足整个科室所有用气设备的需求。

- 结构：螺杆式设计，低噪音，采用一体式主机。

- 工作压力：0.4-0.8Mpa，压力可根据使用要求进行调节，配备液晶显示屏，可实时显示压力。

- 产气速率：≥1200升/分钟。

- 安装条件：单独房间，房间≥5㎡，电源380V 50HZ，需安装三相配电及配电箱，空压机至使用设备的管道铺设不在采购范围内。

- 配置：主机1台，储气罐（≥300L）1台，干燥器1套，管道连接件1套，泵油1桶。

- 小车清洗机

- 1.用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗与消毒。

- 2.压力≥12MPa，工作压力≥8MPa。

- 3.具有加注消毒液功能。

- 4.水流量≥6.5L/min。

- 5.水管长度≥5米；电线长度≥5米。

- 密封回收车

- 1.用途：用于手术器械、器皿、器具等器械包的回收或下送。

- 2.不锈钢材质；门带有密封胶条，密封性好。

- 3.门能旋转至270°，节约空间，带有门定位装置，防止门板撞击损坏，适合狭小的空间使用；采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成；内置搁板，高度可调。

- 4.车体采用一体化焊接，车体运行时噪声小。

- 5.万向轮2个，直向轮2个。

- 6.外形尺寸：1000-1200×600-700×1000—1200mm

- 转运箱

- 1.材料：周转箱箱体为高密度聚乙烯 （HDPE）；箱体盖为高密度聚乙烯与聚丙烯 （PP）共混或专用料。

- 2.箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

- 3.可一次性或多次重复使用 。

- 4.容积：50—100L，各种容积满足用户使用需要。

- 平板送物车

- 1.用途：用于科室内各种物品的转运、运输。

- 2.材质：不锈钢材质。

- 3.结构：把手大圆弧设计，手感舒适，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输，底部带脚轮。

- 4.外形尺寸：800-900（L）×500-700（W）×800-900（H）mm。

- 5.车子的设计承重为：≥100Kg。

- 自动升降传递窗

- 1.用途：用作物品的传送通道，隔离不同的区域。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.采用钢化玻璃视窗、透明度高。

- 4.电动升降、按钮控制、操作简单。

- 5.外形尺寸：900-950（W）×100×1600-1700（H）mm 。

- 6.通道尺寸：700-750（W）×750—800mm（H）。

- 无菌更衣柜

- 1.用途：用于放置科室工作人员的衣物及物品。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.结构：一体式设计，衣柜3门，可同时满足3人使用，每个门配备独立门锁，内部设有鞋架、衣架等辅助放置衣物的设施，底部带有更鞋橱。

- 4.外形尺寸：900-1000（W）×500-600（L）×1800-2000（H）mm。

- 九门鞋柜

- 1.用途：用于科室存放更换的鞋子。

- 2.材质：全不锈钢。

- 3.结构：一体式设计，九个空格，每个空格可放置一双鞋子，空格带门锁。

- 4.外形尺寸：900-1000（W）×300-400（L）×800-900（H）mm。

- 5.单个鞋柜尺寸：300-350（W）×300-400（L）×220-300（H）mm。

- 手术凳

- 1.用途：用于科室工作人员坐立，辅助办公。

- 2.结构：主体为全不锈钢，结构灵巧使用方便，可升降调节，可360°自由旋转。

- 3.座椅面为软包材料。

# 全封闭烘干机（电热型）

1.▲烘干容量≥100公斤，内胆容积≥2000L。

2.▲加热方式：采用电磁加热方式，节能环保。

3.▲电机功率≥2kW，风机功率≥5kW，电磁加热功率≥80kW。

4.电能转换：交流电（220V/380V，50/60Hz）经整流电路转换为直流电，再通过控制电路（如 IGBT 逆变）生成高频交流电（通常 20-40kHz）。

5.磁场生成：高频电流通过感应线圈产生高速变化的交变磁场；涡流发热：磁场作用于导磁性金属（如铁、钴、镍）时，金属内部因切割磁力线产生涡流，涡流因金属自身电阻转化为焦耳热；趋肤效应：高频电流下，热量集中在金属表面，加热深度与频率成反比。

6.核心组件：高频电源：将工频电转换为高频电，频率范围通常为 10kHz-1MHz。感应线圈：铜质线圈产生交变磁场，设计需匹配工件形状。被加热体：需为导磁性金属，非导电材料（如塑料）无法直接加热。

7.高效节能，热量直接产生于金属内部，热效率达到90％—95％。。

# 熨平机（电热型）

1.▲滚筒：4 个。

2.熨平宽度：≥3000mm。

3.熨平速度：8—45m/min。

4.电机功率：≥3kW，变频功率：≥3.5kW。

5.电加热功率：≥150kW。

6.变频调速，速度调节灵活、平稳、低噪。

7.送布台轴头部分应具有防护措施，不得裸露。

8.平烫机顶部配置维护踏板以方便维护设备和更换导向带。

9.▲配有前后左右四个紧急制动装置、前置安全防护挡板等多项安全保护措施。

10.具备过热、过载保护功能，控制回路全部采用 24V安全电压，避免发生触电事故。

11.滚筒采用 304 不锈钢材质，所有与布草接触的辊轴均采用碳钢外覆不锈钢工艺，避免布草产生锈迹污染。

12.主传动电机及减速机位于设备中间位置，双向驱动，避免因单向长距离传动机械力不均导致的部件磨损，以及因传动精度差导致的辊轴配合误差。

13.低压电气元件采用同等档次品牌。

14.▲具有与折叠机联动装置。

# 自吸风摇臂烫台

1. 电压与功率：220V，≥0.5kW。

2. 台面尺寸：≥1400*750mm。

3. 配置熨斗 1 把。

4. 配置真空袖臂。

5. 自带抽湿系统。

6. 含熨斗，含电加热蒸汽发生器 1 台。

# 送布机

- 送布宽幅：≥3000m。

- 最高速度：40m/min。

- 电压：380V/50Hz。

- 功率：≥4kW。

- 外形尺寸：≥4200*1000*1350mm。

- 重量：≥1100kg。

# 自动折叠机

1.工作宽度：≥3300mm ；

折叠方式：2横+3纵；

速度：70m/min；

电压：380V/50Hz；

功率：≥2kW；

空气压力：0.6Mpa；

耗气量：14m³/h；

外形尺寸：≥4500*3000*1900mm。

# 螺杆式空压机

功率：≥7.5kW。

排气压力：0.8Mpa。

排气量：1m³/min 。

适用电源380V/3N。

# 干燥机

1.空气处理量：1.5m³/min。

2.制冷剂：R-22。

3.特设冷媒高低压保护、相序缺相保护、过低温保护、自动融霜、故障自动停机、自动报警以及电机过热保护等功能。

4.功率：220/1N ≥0.5kW。

# 储气罐

1. 容量：≥1m³。

2.工作压力：0.6-0.8MPa。

3.带安全阀。

# 毛绒收集器

- 干式，处理量≥25000m³/h。

- 全不锈钢材质。

- 配置过压报警控制装置。

- 适用电源220V/1N。

# 布草车

- 尺寸：≥1300*800*900。

- 轮子：4个5寸脚轮两个万向、两个定向。

- 材质： 塑料PE。

- 载重： ≥500KG。

- 容量： ≥600L。

- 颜色： 可选配黄色、灰色、蓝色、绿色、白色（其他）。

# 全封闭布草转运车

- 尺寸：≥1000*680*1600。

- 轮子： 4个5寸脚轮 两个万向、两个定向。

- 材质： 塑料PE。

- 载重： ≥400KG 。

- 容量： ≥900L。

- 颜色： 可选配黄色、灰色、蓝色、绿色（其他）。

# 折叠工作台

- 尺寸：≥2500*700*850。

- 技术参数：台面厚度≥1.2mm层板厚度≥1.2mm，脚杆≥38*38方管，厚度≥1.2mm。

- 材质： 不锈钢。

# 不锈钢四层货架

- 尺寸：≥1500*500*1800。

- 技术参数：层板厚度≥1.2mm，立柱≥φ38圆管，厚度≥1.2mm。

- 材质：不锈钢。

# 双星盆

- 尺寸：≥1500*500*800。

- 技术参数：盆台采用304不锈钢，厚度≥1.2 mm 脚杆≥φ38，厚度≥1.2mm；连杆≥φ25，厚度≥1.2mm；配冷热水龙头。

- 材质： 不锈钢。

# 浸泡池

- 尺寸：≥1000*700*800。

- 材质：不锈钢（配有排水阀门）。

# 消毒供应中心装饰、安装和通风空调工程说明

1.消毒供应中心功能分区

建筑布局一层，面积为729㎡；总建筑面积为：1233.95㎡。招标总面积：729㎡；本次招标范围为阴影工作区，不含生活区、人员走廊及公共部分。

消毒供应中心三大工作区要求高，既要做到流程合理，又要满足院感要求。

根据《医院消毒供应中心规范》（WS 310.1-2016）规范及要求，确定消毒供应中心工作区域不需要做净化工程，需要达到正负压、温湿度和换气次数的要求。

相关设计图纸另卷

- 消毒供应中心工作区域室内装饰的要求

- 消毒供应中心墙面装修。

- 消毒供应中心地面装修。

- 消毒供应中心顶棚装修。

- 消毒供应中心内的门窗装修。

- 消毒供应中心内的配套铝合金装饰线条等细部节点处理。

- 消毒供应中心内的照明、插座系统。

- 消毒供应中心内的设备动力电系统。

- 消毒供应中心内的环氧乙烷排气系统、蒸汽系统、压缩气系统、生活给水/热水系统、纯水/软水系统消毒供应中心内为实现工艺要求而配置的所有设备的安装。

- 包含消毒供应中心内门禁系统。

- 包含消毒供应中心内的监控系统、网络、电话系统。

不包含的项目有：

（1）消防部分：消毒供应中心内部的消防栓、喷淋、烟感器、消防疏散指示灯、消防门窗等一切与消防有关的部分均不包含。

（2）总配电箱及总配电箱以前的部分不包含；

（3）蒸汽管道（0.6-0.8Mpa）、压缩气管道（0.5-0.7Mpa）、自来水管道（0.4Mpa）/热水管道的总接驳点预留至消毒供应中心图纸指定位置及预留阀门并满足相应的压力范围；

（4）排水部分：排水水平管、立管均不在范围内；投标方仅负责做好排水口与设备、洁具的对接安装部分即可。

（5）土建部分：消毒供应中心内墙体拆除、墙体砌筑、墙体抹灰、外墙新排风洞口、墙地面防水及抹平压光垫层项目、楼梯工程、楼板加固工程均不包含；

（6）总包配合费（如有发生，另行计取）。

- 各房间具体装修做法要求详见招标图纸

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属门窗套 | 1.304不锈钢设备包边 | m | 35.97 |  |  |
|  |  | 2.施工部位：清洗机、灭菌器、干燥柜、传递窗等 |  |  |  |  |
|  |  | 3.尺寸：60mm宽 |  |  |  |  |
| 2 | 50硫氧镁彩钢板墙面 | 50硫氧镁彩钢板 | m2 | 765 |  |  |
| 1.2.2顶棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50硫氧镁彩钢板天棚 | 50硫氧镁彩钢板天棚 | m2 | 595 |  |  |
| 1.2.3地面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2道1.5mm聚氨酯防水 | m2 | 317 |  |  |
|  |  | 2.施工部位：区域所有地面 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料卷材楼地面 | 1.3—5mm厚自流平水泥找平层 | m2 | 595 |  |  |
|  |  | 2.地板专用粘合剂 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 2mm厚塑料地板 |  |  |  |  |
|  |  | 4.施工部位：去污区、检查包装及灭菌区、无菌存放区等 |  |  |  |  |
| 1.2.4门窗及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型：单开门 | 樘 | 15 |  |  |
|  |  | 2.材料类型：钢制医疗气密门 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 规格：1000*2300mm |  |  |  |  |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型：双开门 | 樘 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材料类型：钢制医疗气密门 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 规格：1500*2300mm |  |  |  |  |
| 3 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型：单开门 | 樘 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材料类型：不锈钢设备维修门 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 规格：500*1900mm |  |  |  |  |
| （二）给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 34 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 2.5 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 25.6 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 8.9 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 6 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 21 |  |  |
|  |  | 2.介质：给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN65 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN80 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 14 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：减压阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN80 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 15 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 18 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 9 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 19 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 20 | 螺纹阀门 | 1.类型：角阀 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 21 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 2.规格、类型：智能洗手盆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.组装形式：含配件 |  |  |  |  |
|  |  | 4.附件名称、数量：不锈钢感应式混合龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 5.安装高度：0.3m |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 22 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 2.规格、类型：立柱式洗手盆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.组装形式：含配件 |  |  |  |  |
|  |  | 4.附件名称、数量：手动混合水龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 5.安装高度：0.3m |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 23 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 2.规格、类型：台下盆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.组装形式：含配件 |  |  |  |  |
|  |  | 4.附件名称、数量：水龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 5.安装高度：0.3m |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 24 | 洗涤盆 | 1.材质：陶瓷 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 2.规格、类型：拖布池 |  |  |  |  |
|  |  | 3.组装形式：含配件 |  |  |  |  |
|  |  | 4.附件名称、数量：水龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 5.安装高度：0.3m |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.2 热给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 33 |  |  |
|  |  | 2.介质：热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 14 |  |  |
|  |  | 2.介质：热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 5 |  |  |
|  |  | 2.介质：热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 22 |  |  |
|  |  | 2.介质：热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 | m | 16 |  |  |
|  |  | 2.介质：热水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：PPR管 DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：热熔连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 8 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 9 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 1.类型：角阀 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.3纯水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 58 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求（警示带形式）：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明。 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 11 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：采用警示带形式进行管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明。 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 20 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：采用警示带形式进行管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明。 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 18 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求：采用警示带形式进行管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 14 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 | m | 22 |  |  |
|  |  | 2.介质：纯水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：卡压连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：橡塑保温管25mm厚 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 8 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 9 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 13 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 1.类型：角阀 | 个 | 13 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.4压缩空气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | 1.安装部位：室内 | m | 22 |  |  |
|  |  | 2.介质：压缩气体系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：铜管DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：氧乙炔焊 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 铜管 | 1.安装部位：室内 | m | 10 |  |  |
|  |  | 2.介质：压缩气体系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：铜管DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：氧乙炔焊 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 铜管 | 1.安装部位：室内 | m | 45 |  |  |
|  |  | 2.介质：压缩气体系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：铜管DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：氧乙炔焊 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.类型：角阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 7 | 低压焊接阀门 | 1.类型：减压阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.类型：过滤器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.类型：疏水器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 10 | 低压焊接阀门 | 1.类型：干燥器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.5蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 15 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 22 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 15 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 12 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 8 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 11 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN65 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 7 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 5 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN80 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 8 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚2.5mm） | m | 7 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN100 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.包含压力管道、阀门阀件报验费用 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 9 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN80 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 10 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 11 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 12 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：焊接连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.6环氧乙烷排气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | 1.安装部位：室内 | m | 38 |  |  |
|  |  | 2.介质：环氧乙烷气体系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：铜管DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：氧乙炔焊 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 螺纹阀门 | 1.类型：球阀 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格、压力等级：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.7废水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：镀铬防反溢地漏 DN75 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：明框 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：清扫口 DN75 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：明框 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.8污水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：镀铬防反溢地漏 DN75 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：明框 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：清扫口 DN100 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：明框 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2.9高温废水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 14 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 35 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 52 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN75 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带 |  |  |  |  |
|  |  | 保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 20 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN100 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 33 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN125 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1.材质：304无缝不锈钢管（壁厚3mm） | m | 15 |  |  |
|  |  | 2、规格：DN150 |  |  |  |  |
|  |  | 3.焊接方法：氩弧焊 |  |  |  |  |
|  |  | 4.充氩保护方式、部位：管口焊接充氩保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、水冲洗 |  |  |  |  |
|  |  | 6.保温：40mm玻璃棉保温层，外加铝箔胶带保护层外敷1mm厚铝皮 |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| （三）电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1强电 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称：配电箱ZQ-1\2\3 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 2.规格：Pn=360kW，内部元件详见图纸大样 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：落地安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4.品牌：施耐德 |  |  |  |  |
| 3.1.2电缆、配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 37.2 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 10.75 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 44.18 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 34.81 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 54.58 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 21.63 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-5*4mm2 | m | 194.2 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-5*2.5mm2 | m | 231.6 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-4*2.5mm2 | m | 432.4 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：桥架敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 3.干包电缆头 |  |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名称：动力配线 | m | 98.73 |  |  |
|  |  | 2.配线形式：管内配线 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格：WDZ-BYJ-6mm2 |  |  |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称：动力配线 | m | 558.5 |  |  |
|  |  | 2.配线形式：管内配线 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格：WDZ-BYJ-4mm2 |  |  |  |  |
| 12 | 配线 | 1.名称：插座配线 | m | 1600 |  |  |
|  |  | 2.配线形式：管内配线 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格：WDZ-BYJ-4mm2 |  |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名称：照明配线 | m | 1993 |  |  |
|  |  | 2.配线形式：管内配线 |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 |  |  |  |  |
| 3.1.3桥架、导管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 10.2 |  |  |
|  |  | 2、规格：500*200mm |  |  |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 17.1 |  |  |
|  |  | 2、规格：300*200mm |  |  |  |  |
| 3 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 28.4 |  |  |
|  |  | 2、规格：200*100mm |  |  |  |  |
| 4 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 13.5 |  |  |
|  |  | 2、规格：100*50mm |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 5.89 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN100 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 6.25 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN65 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 12.25 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN50 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 16.87 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN40 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 19.42 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 512.2 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 11 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 389 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 53.9 |  |  |
|  |  | 2.材质：金属软管 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 3.1.4照明、插座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶式LED净化面板灯 | 套 | 52 |  |  |
|  |  | 2、规格：1200*300mm |  |  |  |  |
| 2 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶式LED净化面板灯 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 2、规格：600*600mm |  |  |  |  |
| 3 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶式LED面板灯 | 套 | 18 |  |  |
|  |  | 2、规格：600*600mm |  |  |  |  |
| 4 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶式防水防潮灯 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶式防爆灯 | 套 | 9 |  |  |
| 6 | 荧光灯 | 1.名称：壁装LED灯 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 | 个 | 16 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 8 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 9 | 照明开关 | 1.名称：三联开关 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 10 | 照明开关 | 1.名称：单联防水开关 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 11 | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 | 个 | 33 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 12 | 插座 | 1.名称：单相五孔防水插座 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：10A/220V |  |  |  |  |
| 13 | 插座 | 1.名称：单相三孔插座 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：16A/220V |  |  |  |  |
| 3.2弱电 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1桥架、导管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 26.2 |  |  |
|  |  | 2、规格：200*100mm |  |  |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.名称：钢制电缆桥架 | m | 27.2 |  |  |
|  |  | 2、规格：100*50mm |  |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称：电线电缆保护管 | m | 222.7 |  |  |
|  |  | 2.材质：JDG |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：DN20 |  |  |  |  |
|  |  | 4.配置形式及部位：沿墙、吊顶暗敷 |  |  |  |  |
| 3.2.2网络、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 1.规格、型号：六类非屏蔽双绞线 | m | 1528 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：墙内、吊顶内穿管敷设 |  |  |  |  |
| 3 | 信息插座 | 1.名称：单口网络插座 | 个 | 12 |  |  |
|  |  | 2.安装方式：暗装 |  |  |  |  |
| 4 | 电视、电话插座 | 1.名称：单口电话插座 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.安装方式：暗装 |  |  |  |  |
| 3.2.3监控、门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 插箱、机柜 | 1.名称：42U标准机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 2.安装方式：落地安装 |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.名称：16口千兆交换机 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 录像设备 | 1.名称：16路硬盘录像机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 2.内存：2*8T硬盘 |  |  |  |  |
| 4 | 显示设备 | 1.名称：4K高清电脑监控显示屏 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 2.尺寸：50" |  |  |  |  |
| 5 | 双绞线缆 | 1.规格、型号：六类非屏蔽双绞线 | m | 688.7 |  |  |
|  |  | 2.敷设方式：墙内、吊顶内穿管敷设 |  |  |  |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 1.名称：800万像素半球形可变焦网络摄像机 | 台 | 15 |  |  |
|  |  | 2.安装方式：吸顶暗转 |  |  |  |  |
| 7 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：可视对讲门禁系统 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 2.规格、型号：包括门禁控制器、可视对讲室外机、可视对讲室内机、电磁锁、出门按钮等 |  |  |  |  |
|  |  | 3.可控门数：单门单控 |  |  |  |  |
| （四）暖通工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1通风及空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调净化直膨机组 | 1.名称：空调净化直膨机组AHU-101/AHU-102 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 2.送风量：5000m³/h |  |  |  |  |
|  |  | 3、风量：5000m³/h |  |  |  |  |
|  |  | 4.制冷量：135kW·h(kWh) |  |  |  |  |
|  |  | 5.制热量：151kW·h(kWh) |  |  |  |  |
|  |  | 6.电加湿量：5kg/h 7.电再热量：100kW 8.电预热量：21kW 9.机外余压：750Pa |  |  |  |  |
|  |  | 10.预热+混合段+风机段+均流段+初、中、高效过滤段（G4、F8、H11）+氟盘管+电加热段+加湿段+送风段 |  |  |  |  |
|  |  | 11.形式：落地式带室外机1台 12、含自控系统 |  |  |  |  |
|  |  | 13.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 离心式通风机 | 1.名称：低噪音离心风机箱XF-1、XF-3 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 2.风量：3000m3/h 电预热：15kW |  |  |  |  |
|  |  | 3、功率W：16100/380V |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装形式：吊顶式 |  |  |  |  |
|  |  | 5.系统：新风系统 |  |  |  |  |
|  |  | 6.过滤：初中效过滤段（G4、F8） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 离心式通风机 | 1.名称：低噪音离心风机箱XF-2、XF-4 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 2.风量：4000m3/h 电预热：20kW |  |  |  |  |
|  |  | 3、功率W：21500/380V |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装形式：吊顶式 |  |  |  |  |
|  |  | 5.系统：新风系统 |  |  |  |  |
|  |  | 6.过滤：初中效过滤段（G4、F8） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4.2通风管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌板 | m2 | 80 |  |  |
|  |  | 2.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.长边长（mm）：≤320 |  |  |  |  |
|  |  | 4.板材厚度：0.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.接口形式：咬口 |  |  |  |  |
|  |  | 6.支架：吊架（型钢综合） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他：20mm橡塑保温板 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌板 | m2 | 250 |  |  |
|  |  | 2.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.长边长（mm）：≤450 |  |  |  |  |
|  |  | 4.板材厚度：0.6mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.接口形式：咬口 |  |  |  |  |
|  |  | 6.支架：吊架（型钢综合） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他：20mm橡塑保温板 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌板 | m2 | 80 |  |  |
|  |  | 2.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.长边长（mm）：≤1000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.板材厚度：0.75mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.接口形式：咬口 |  |  |  |  |
|  |  | 6.支架：吊架（型钢综合） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他：20mm橡塑保温板 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌板 | m2 | 26 |  |  |
|  |  | 2.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.长边长（mm）：≤1250 |  |  |  |  |
|  |  | 4.板材厚度：1mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.接口形式：咬口 |  |  |  |  |
|  |  | 6.支架：吊架（型钢综合） |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他：20mm橡塑保温板 |  |  |  |  |
|  |  | 8.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4.3通风管道附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳钢阀门 | 1.名称：定风量阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：1000*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 碳钢阀门 | 1.名称：定风量阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：800*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 3 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：630*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 4 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：500*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 5 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：400*320mm5、其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 6 | 碳钢阀门 | 1.名称：止回阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.材质：镀锌板 |  |  |  |  |
|  |  | 3.形状：矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 4.规格尺寸：320*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 7 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：1000*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 8 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：800*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 9 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：630*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 10 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 2、规格：630*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 11 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2、规格：630*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 12 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：500*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 13 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2、规格：500*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2、规格：500*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 15 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2、规格：400*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 16 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2、规格：400*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 17 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2、规格：320*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 18 | 碳钢阀门 | 1.类型：手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：320*250mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 19 | 消声器 | 1.类型：消声器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：1250*630mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 20 | 消声器 | 1.类型：消声器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2、规格：1000*800mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：1250*630mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：1000*800mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：1000*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 24 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：800*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 25 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：630*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 26 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：500*500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 27 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：500*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 28 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：500*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：400*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 30 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：400*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 31 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：320*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 32 | 碳钢阀门 | 1.类型：70℃常开防火阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：320*250mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 33 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：高效过滤器 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：630*630mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.净化等级：H13 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：高效过滤器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：484*484mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.净化等级：H13 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：高效过滤器 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：320*320mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.净化等级：H13 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：ABS方形散流器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：500*500 |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：ABS方形散流器 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：300*300 |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 38 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：ABS方形散流器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：600*600 |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：带中效过滤格栅风口 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：400*200mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.形式：下回风 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 40 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：带中效过滤格栅风口 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：800*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.形式：下回风 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 41 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：格栅排风口 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：300*200mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.形式：顶排风 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 42 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：格栅排风口 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：800*400mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.形式：顶排风 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 43 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：带中效过滤格栅排风口 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.型号或规格：600*300mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.形式：顶排风 |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 44 | 防雨防虫防尘百叶风口 | 1.类型：单层百叶排风口 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 2.规格：1500x500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 45 | 防雨防虫防尘百叶风口 | 1.类型：单层百叶排风口 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 2.规格：1200x500mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 46 | 柔性软连接 | 1.材质、种类：柔性软风管 | m2 | 10 |  |  |
|  |  | 2.规格：直径500mm以内 |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 47 | 传感器 | 1.名称：室内压差计 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 2.规格、型号：-60~+60p |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |
| 48 | 传感器 | 1.名称：温湿度计 | 支 | 3 |  |  |
|  |  | 2、类型：膨胀式 |  |  |  |  |
|  |  | 3、规格：-20~100℃、0％～100％ |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明 |  |  |  |  |

# 数据转换器

- 服务器

- 配置要求：2U机架式服务器，配置1颗中央处理器（CPU）须通过安全可靠测评，CPU≥16核，主频 ≥2.3GHz。

- 内存：配置≥16G，硬盘：配置≥500G*2硬盘，支持RAID 0/1，双电源。

- 核心配置与参数：

- 处理器：支持1—2颗品牌可扩展处理器，单CPU最高28核56线程，TDP ≥200W，通过2条UPI互连。

- 内存：24个DDR4内存插槽（每个CPU 12个），最大容量可达3TB（24×128GB RDIMM），并支持ECC、内存镜像等高级技术。

- 存储：

- 前置：≤12块3.5英寸或25块2.5英寸硬盘。

- 内置：2块M.2 SSD（支持RAID 0/1）。

- 后置：最多4块3.5英寸+4块2.5英寸硬盘，整机最大支持31块2.5英寸硬盘。支持SAS/SATA/NVMe（U.2）硬盘。

- 接口与管理：前置1×USB2.0、1×USB3.0、1×VGA、1×UID；后置2×USB3.0、1×VGA、1×串口、1×千兆管理网口（MLAN）、1×UID。板载BMC（ASPEED AST2500），支持IPMI、KVM over IP等远程管理功能 。

- 电源与散热：2个热插拔电源（550W—2000W），支持1+1冗余和交直流输入。4个热插拔N+1冗余风扇，支持分区调速和PID智能调速 。

- 24口交换机

- 端口：24个10/100/1000Mbps RJ45端口，支持自动协商与MDI/MDIX，无需交叉线 。

- 交换方式：存储转发

- 绿色节能：无风扇设计，静音运行；支持自动节能，根据链路与线缆长度调节功耗。

- 其他配置要求：

- 配置可满足科室使用要求

- 包含网络布线等功能

- ▲支持消毒供应中心主要设备（清洗机、灭菌器、低温灭菌器等）的端口开放与连接

- ▲支持跟HIS系统的连接

第五章     响应文件格式

（响应文件标书封皮）

****                    项目

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年     月     日

(1)投标函

致：（采购单位）

根据贵方为项目招标的投标项目名称、编号 ，签字代表 (姓名、职务)  经正式授权并代表 投标人 (投标人名称、地址)  对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1 、我方同意在本项目投标文件中规定的开标日起           遵守本投标文件中的承诺且在此 期限期满之前均具有约束力。

2 、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》  中规定的参加政府采购活动的供应 商应当具备的条件：

(1)    具有独立承担民事责任的能力；

(2)    具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)    有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、按投标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

4 、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守投标文件的规定。

6 、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7 、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8 、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据 、情况和技术资料 。若贵方需要，  我 方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

10 、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》  的有关规定，  若有下列情形之一的， 将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，  列入不良行为记录名单，  在一至三年内禁止参 加政府采购活动；  有违法所得的，  并处没收违法所得；  情节严重的，   由工商行政管理机关吊 销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

(单位公章)

20     年     月    日

注：  除可填报项目外， 对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，  从而导致该投标被拒绝。

(2)法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年         月         日

经营期限：

姓名：                         性别：             年龄：                      职务：

身份证号码：

系                                                   (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印 件(正面) | 法定代表人身份证复印 件(反面) |
| --- | --- |

供应商：                                (公章)

年      月      日

(3)授权委托书

致：（采购单位）

本授权书声明：  注册于  (投标人地址)  的  (投标人名称)  法定代表人(负责人)  姓名、 职务或职称)  代表本公司授权 (姓名)  为本单位的合法代理人， 参与贵方组织的  (项目名称 及项目编号)   的投标、  投标 、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，

委托有效期：

| 法定代表人身份证复印 件(正面) | 法定代表人身份证复印 件(反面) |
| --- | --- |

| 被授权代表身份证复印 件(正面) | 被授权代表身份证复印 件(反面) |
| --- | --- |

被授权代表(签字)：            供应商法定代表人(签字)

职 务：                                    职 务：

电 话：                                    电 话：

供应商：                           (   盖 章)

日期：           年      月      日

注：由公司法人参与投标的，可不提供此项证明文件。

(4)投标保证金缴纳凭证或电子保函（本项目不作要求）

致：  （采购单位）

我方于      年      月       日参加    (项目名称)        的投标，现保证：我方在规定的投标有 效期内撤销或修改投标文件的，  或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履 约担保的，投标保证金不予退还。

供应商：                               (盖章) 法定代表人或被授权人：      (签字)

日   期：    年      月     日

缴费回单(复印件应附在投标文件中)

★备注：  投标保证金缴费或电子保函回单复印件加盖公章

| 拜城县医共体总医院消毒供应中心设备购置项目二次报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 可附图片 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 层流净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据转换器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。 3.因层流净化及数据转换器涵盖种类较多，无需提供生产厂家、品牌、规格及型号。4.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《投标内容》要求的全部内容。5.总报价中必须包含购置、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、 合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

(5)供应商基本情况

(一)  供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 期 间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二) 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证 、  (三证合一 的提供统一社会信用代码的营业执照)  、资质证书等

(6)一般商务条款偏离表

| 序号 | 投标文件的商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务。

4、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。

供应商：                                                          (公章)

法定代表人或委托人：                          (签字并盖章)

年     月     日

（7）投标货物（设备） 技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备） 要求 |  | 投标货物（设备） 状况 |  | 免费质 保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备） 符合程度 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性 能及参数要求 | 数 量 | 型号、规格 、质量、技术性能 及参数要求 | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 要求 | 高于要 求 | 低于要 求 | 不能确 定 |  |

投标单位(公章)：

法人代表(签字或盖章)：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

备注： 1、投标人严格按照《采购清单》所列的具体明细，进行报价。2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求 ， 审慎准确填写此表 ，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况 ，全 面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。3、填列不清楚、不全面的， 使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法

否决其投标或扣分

( 9 )  人员配备情况表

| 序 号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业资格证明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 |

注： 后附人员身份证、 职称证（如有）、 执业资格证书（如有）和社保缴费证明。

(10)中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库（2020﹞46  号） 的规定 ，本公司（联合体）参 加（单位名称）的（项目名称）采购活动 ，提供的货物全部由符合 政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万 元，资产总额为         万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称 ），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，  无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

行业：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
    各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

(11)残疾人福利性单位声明函(符合本声明函填写)

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号)  的规定，  本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单 位参加                     单位的    项目采购活动提供本单位制造 的货物 (由本单位承担工程/提供服务)  ，  或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物)  。    本单位对上述声明的真实性负责，如有虚 假，将依法承担相应责任。

投标单位：                          (盖章)

法定代表人或被授权人：  (签字)

日   期：    年   月  日

说明：

1.填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于 促进残疾人就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号 )相关规定。

2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

(12)其他资格证明资料

格式自拟

(13)技术部分