## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:电动不锈钢射线防护门 （患者进出推拉式) 2.门框或扇外围尺寸:1800mm*2250mm 3.门框、扇材质:铅当量 4mmpb，含无刷电机，光电感应，遥控器，警示灯，警示牌，不锈钢门套。 |  | 樘 | 1
2 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢射线防护门（医生进出平开合页式) 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:铅当量 4mmpb，含隐藏式闭门器，不锈钢门套。 |  | 樘 | 1
3 | 011505010001 | 铅玻璃 | 1.玻璃品种、规格:铅玻璃 2.框材质、断面尺寸:1500mm*900mm*20mm 3.防护材料种类:铅当量：4mmPb |  | 块 | 1
4 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢射线防护窗框 2.门窗套展开宽度:1600mm*1000mm 3.基层材料种类:铅当量：4mmPb |  | 樘 | 1
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:使用80*60*2mm方管焊接600*600mm网状结构 2.面层材料品种、规格:上方铺设硫酸钡板>30mm.铅当量：3mmpb |  | m2 | 33.5
6 | 011201001001 | 硫酸钡墙面防护 | 1.面层厚度、砂浆配合比:硫酸钡防护，高密度硫酸钡粉刷，铁丝网固定，分多遍粉刷,厚度不低于40mm ，铅当量：4mmpb |  | m2 | 79.22
7 | 011101006001 | 地面防护 | 1.找平层厚度、砂浆配 |  | m2 | 33.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
合比:硫酸钡防护，高密度硫酸钡粉刷，厚度不低于30mm 铅当量：3mmpb
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板 |  | m2 | 69.9
9 | 011507003001 | 灯箱 | 1.面层材料种类:软膜灯箱、LED灯带 |  | ㎡ | 15.3
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:0.8mm厚铝扣板 |  | m2 | 53.78
11 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:同质透心地板胶，2.0mm同质透心 |  | m2 | 38.2
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 2.垃圾清运自行考虑 |  | m3 | 11.67
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砌体加筋自行考虑 4.两侧水泥砂浆找平 |  | m3 | 12.6
14 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面腻子粉铲除 |  | m2 | 50
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有矿棉板吊顶拆除 |  | m2 | 28
16 | 011615001001 | 改扩门窗洞 | 1.原防护门洞口H2100*W1200mm改造成H2100*W1500mm，，架设水泥过梁 |  | 个 | 1
17 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:地面开凿 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:整体下凿30mm |  | m2 | 33.48
18 | 010606013001 | 基础槽钢 | 1.构件名称:槽钢设备基础 2.钢材品种、规格:国标槽钢12# |  | m | 24
19 | X010103005001 | 其他建筑垃圾运输 | 1.垃圾类别:建筑垃圾 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 7
20 | 01B001 | 预评控评 | 1.预评控评 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.满足建设单位要求
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:木工板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 |  | m | 23.3
22 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:开凿电缆沟200mm*150mm 2.防护材料种类:不锈钢加厚盖板3.0mm厚 3.电缆沟内部全部采用地面防护材料满铺 |  | m | 15
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：CT机房-建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆医科大学第二附属医院CT机房防护改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13