鄯善县人民医院2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(急诊科薄弱专科)采购项目

（项目编号： SJX-2026-304 ）

公开招标采购文件

采购人：鄯善县人民医院（盖章）

采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

日期：2026年4月15日

目  录

第一章 公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标须知前附表	5

第三章 投标人须知	11

一、 说 明	11

二、 招标文件	17

三、 投标文件的编制	18

四、 投标文件的提交	22

五、 开标、资格审查及评标	22

六、 确定中标	24

第四章 政府采购合同	28

第五章 采购需求	39

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	64

1. 评标方法	64

2. 评标原则	64

3. 资格审查	64

4. 符合性审查	67

5. 投标文件有关事项的澄清或者说明	68

6. 详细评审	70

第七章 投标文件格式	89

- 招标公告

## 一、项目基本情况

项目编号：SJX-2026-304

项目名称：鄯善县人民医院2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(急诊科薄弱专科)采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2097700

最高限价（元）：2096692

采购需求：

标项名称:标项1；床旁B超机采购

预算金额（元）:450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：床旁B超机，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项2；呼吸机、手摇双摇病床采购

预算金额（元）:629700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：呼吸机、手摇双摇病床，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项3；输液泵、双通道注射泵等5项设备采购

预算金额（元）:318000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：输液泵、双通道注射泵、高端监护仪、高频电刀、普通监护仪，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项4；自体血回收机采购

预算金额（元）:200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自体血回收机采购，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项5；气道廓清咳痰机采购

预算金额（元）:200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：气道廓清咳痰机，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项6；全自动体外心脏按压仪采购

预算金额（元）；100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动体外心脏按压仪，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

标项名称:标项7；麻醉机采购

预算金额（元）；200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：麻醉机，具体内容详见本项目采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30日内到货，到货后15日内完成安装、调试、培训及验收。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

（3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人有效的且与所投项目相适应的医疗器械的生产许可或经营许可。

## 三、获取招标文件

时间：2026年4月22日至2026年4月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）本次招标不提供纸质版招标文件。

售价（元）：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月13日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前在政采云平台上传。

开标时间：2026年5月13日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：鄯善县人民医院

地 址：吐鲁番市鄯善县新城东路897号

联系方式：周娟 0995-8381234、13899326118

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼

项目联系人：毛文静

联系方式：0991-3678303

- 投标须知前附表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名 称：鄯善县人民医院 地 址：吐鲁番市鄯善县新城东路897号 联系方式：周娟 0995-8381234、13899326118 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 业务联系人：毛文静 电话：0991-3678303 电子邮箱：1074057075@qq.com |
| 1.3.3 | 合格投标人的其他资格要求： - （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 - （3）所投货物若属于医疗器械管理范畴，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人有效的且与所投项目相适应的医疗器械的生产许可或经营许可。 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：否 进口产品按照财政部文件《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)、财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）认定，整机设备内元器件不做限制。 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展 和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号） 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 标项1; 床旁B超机采购; 工业. 标项2; 呼吸机、手摇双摇病床采购; 工业. 标项3; 输液泵、双通道注射泵等5项设备采; 工业. 标项4; 自体血回收机采购; 工业. 标项5; 气道廓清咳痰机采购; 工业. 标项6; 全自动体外心脏按压仪采购; 工业. 标项7; 麻醉机采购; 工业. |
| 1.5.2 | 本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例： ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向□中小□小微企业 采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的□中小□小微企业制造、服务全部由符合政策要求的□中小□小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: /。 |
| 1.11 | 本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策： ☑本项目适用支持本国产品标准 □本项目不适用 说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物、文物和陈列品、图书和档案、特种动植物、农林牧渔业产品、矿与矿物、电力/城市燃气/蒸汽和热水/水、食品/饮料和烟草原料、无形资产。 |
| 1.12 | 是否允许联合体投标：否 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 项目预算金额：309.77万元 标项1总价最高限价:45万元 标项2总价最高限价:62.97万元 标项3总价最高限价:31.6992万元 标项4总价最高限价:20万元 标项5总价最高限价:20万元 标项6总价最高限价:10万元 标项7总价最高限价:20万元 各标项单价最高限价：具体详见第五章采购需求 备注:超过项目最高限价的均将按无效投标处理。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求/ |
| 6.1 | 是否需要提供样品（演示）：否 提供样品（演示）要求包括：/ |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标多包 |
| 11 | 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 标项1保证金数额：9000元 标项2保证金数额：12594元 标项3保证金数额：6330元 标项4保证金数额：4000元 标项5保证金数额：3999元 标项6保证金数额：2000元 标项7保证金数额：3800元 投标保证金递交方式： 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部309881002010 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 投标保函提交方式：供应商可通过"政采云平台金融服务中心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 投标保证金（投标保函）有效期与投标有效期一致。 注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函及购买凭证作为核验凭证。 |
| 12.1 | 投标有效期：从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 14.1 | 投标截止时间：2026年5月13日 11:00（北京时间） 投标人需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 |
| 15.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 19.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 22.4 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 23.1 | 本项目不收取履约保证金 提交履约保证金的时间：/ 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式，合同履约完成后10个工作日内退还。 |
| 24.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照原国家计委计价格[2002】1980号文标准下浮30%计算方法收取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费 招标代理服务费账户： 单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司 开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行 帐 号：651651056018800020157 行 号：301881000569 |
| 25 | 接收询问和质疑的联系方式： 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部 联系人、联系电话：毛文静 0991-3678303 通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 核心产品： ☑本项目 标项1、标项4、标项5、标项6、标项7 为单一产品采购项目。 ☑本项目标项2 为非单一产品采购项目，核心产品为：呼吸机 本项目标项3 为非单一产品采购项目，核心产品为：高端监护仪 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：货物 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间未能成功解密的视为放弃投标。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 10、评审过程中评标委员会通过政采云平台将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录政采云平台并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。 11、投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 12、“☑”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“☑符号”选定的内容和要求参加投标。 13、与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 14、投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 |  |

- 投标人须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：见投标须知前附表，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

  - 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆世纪星工程咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

  - 投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

- 投标人须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

    - 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。

    - 若投标须知前附表中写明专门面向中小或小微企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小或小微企业制造，或提供的服务、工程为非中小或小微企业承接，其投标将被认定为投标无效。若投标须知前附表中写明本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购的，本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 供应商信用记录

    - 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为无效响应。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被认定为无效响应。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

- 为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他采购需求标准

- 为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，财政部、工业和信息化部制定了《数据库政府采购需求标准（2023版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，本项目如涉及数据库、操作系统、工作站、通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 支持本国产品

    - 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策见投标人须知前附表。

    - 若适用本国产品价格评审优惠政策的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假声明函、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

    - 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

  - 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    - 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

  - 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 第一章 招标公告（投标邀请）

- 第二章 投标须知前附表

- 第三章 投标人须知

- 第四章 政府采购合同

- 第五章 采购需求

- 第六章 评标程序、评标方法和评标标准

- 第七章 投标文件格式

  - 招标文件包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 样品（演示）

  - 如需提供样品（演示），对样品（演示）相关要求见投标须知前附表，对样品（演示）的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  - 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

  - 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

  - 投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

  - 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件四部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 投标报价

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等）。

  - 投标人的报价应当包括完成本次招标全部采购需求所应提供的全部内容所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。采购需求中有特殊规定的，从其规定。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有赠与行为的，将导致其投标被拒绝。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标或有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），其投标将被认定为投标无效。

  - 投标人应按照““第五章采购需求”的需求内容、责任范围以及第四章政府采购合同”进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳保证金的形式除供应商须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。否则其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。

  - 终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 在投标有效期内，投标人撤回投标的；

    - 中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

    - 中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在提供虚假材料谋取中标、成交的；

    - 中标后，无正当理由放弃中标资格的；

    - 法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的制作

  - 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件

  - 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

  - 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 招标文件中，凡标有“※”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“※”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

    - 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

    - 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 投标文件损坏或格式不正确的。

  - 投标文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

    - 开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 法律、法规规定的其他情形。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象及缴纳时间见投标须知前附表。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

  - 收费标准

根据下表约定按差额定率累进法计算:

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| lOO-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| l000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-lOOOO | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| lOOOO-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 供应商应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

- 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。

- 政府采购合同

（具体以实际签订合同为主）

合同编号：×××

鄯善县人民医院

×××及相关服务

购 销 合 同

需    方： 鄯善县人民医院

供    方：

签订地点： 鄯善县人民医院

签订时间：    年   月   日

合 同 内 容

- 合同来源：

- 根据×××会议纪要，审议通过×××事项，为×××科购置×××设备×××台，于×××年×××月×××日医院委托×××公司组织鄯善县人民医院×××采购项目（项目编号：×××）的公开招标，并于×××年×××月×××日发布中标通知书确定×××成为中标单位，特签订如下合同，供需双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，签订下述合同。

二、本合同包括：

1、招标文件

2、供货方中标后的投标文件一份，招标现场由供货方出具的相关说明及承诺文字。

3、附件1:上述投标文件中设备配置及相关技术文件及证明文件（见投标文件副本）。

4、附件2: 技术支持、售后服务及其他文件（见投标文件副本）。

5、本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）

6、合同包含的上述文件具有相同的法律效力。

三、产品名称、品种规格、数量、金额

| 产品名称 | 型号与 规格 | 品牌/产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价 (人民币： 万元) | 总金额 (人民币： 万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写） |  |  |  |  |  |  |

说明：上述金额包括设备到达医院、安装调试、验收合格且与其他相关设备系统对接（通信）并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备购置费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、验收、培训费、保修费、与备品备件发生的所有含税费用、技术服务费用、开具发票及第一次检验、检查的费用（见投标文件商务条款响应/偏离表部分）。

四、质量标准、用途：

所供产品是完全符合国家（行业）相关标准和生产厂方提供的技术说明规定（含厂家提供投标机型的中文技术白皮书说明手册）的全新产品，是合同签订日期之前半年内生产的最新产品，是原产地生产的原装产品，投标机型的基本参数必须满足科室使用需求，否则按退货处理，由此产生的费用由供方承担。

五、验收办法及时间、地点：

1、货物（以下简称设备，包括增配项等列表中所有设备）到达需方指定地点后，按照国家相关规定和本协议及投标文件的型号参数和要求，对设备（包括供方承诺的为使用该设备所提供的上述配件）的技术、数量、规格、质量等进行验收，填写验收报告，相关各方参加。对安装调试后的技术性能和功能符合要求予以确认。属海关、技术监督部门等有关部门检验、检查的，供方负责完成并支付该有关部门的第一次检验、检查的相关事宜及费用。需方保留认为必要时，要求供方邀请此项目的评标专家按照投标文件及招标现场由供方出具的相关说明及承诺文字等参与验收的权利（费用由供方负责）。

2、在验收过程中，如果发现供方所供设备（包括供方承诺的为使用该设备所提供的上述配件）名称、型号、规格、质量、数量等不符合相关要求及在本合同中所做承诺，需方有权提出异议并拒付不符合规定部分的货款。同时，有权追究供方的违约责任。

3、供方在接到需方异议后，应在24小时内负责处理或拿出处理意见。如供方不按时提出书面异议，视为供方默认需方提出的异议和处理意见。

4、产品交货地为  鄯善县人民医院   。

5、交货期为合同签定后   天（日历日）内。逾期不能交货，供方每日按5%（设备总金额）向需方支付逾期交货违约金。

6、质保期：自设备安装验收合格之日起计算，质保  个月（   年）（见投标文件商务条款响应/偏离表部分和现场承诺书）。

7、在所供设备正常使用前所发生的运输、保险、设备安装、调试、检验检测、培训等费用，均由供方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：

医疗设备的包装应当符合国家相关标准或者规定，包装材料应当符合国家有关要求，包装应当牢固、密封，并在包装上标明设备名称、规格型号、编号等基本信息，包装内应当配有使用说明书、保修卡、检验检疫手续等相关资料，易损部件应当予以保护包装、标注或提示注意保护。运输应该符合医疗设备说明书和标签标示的要求，安装验收完成后由供方负责对设备外包装进行清运。

七、结算方式及期限：

按此合同总价计算，零首付，安装、调试并验收合格一个月后支付全款    % ；设备正常运行满一年无问题后支付全款   % ；剩余货款   %自设备安装、调试合格后并正常运行满三年且未发生用户对服务不满意情形后由需方一次性无息支付。供方应保证发票的真实、合法、有效，否则供方应承担相应的法律责任，给需方造成损失的予以赔偿。发票认证通过是付款的必要前提之一。需方内部结算审批流程所耗费时间不视为延迟付款。

八、技术服务及培训等事宜：

1、见投标文件（见投标文件商务条款响应/偏离表部分）及招标现场由供方出具的相关说明及承诺文字。

2、要求提供原厂维保服务。供方提供设备使用软件的备份、设备的维修测试方法及测试程序，免费提供设备软件升级，定期每季度免费维护保养一次（以供需双方及有关部门书面签字为证）。

3、自设备安装验收合格之日起，供方负责全保×××年，包括人工、配件等所有费用。质保期内，供方每季度免费上门维护保养一次。免人工费、差旅费等。

4、质保期满后，供方提供该设备终身技术支持服务及维修保养，先修后付款，零备件的购买先交货后付款，配件更换费用由需方承担，价格按不高于投标报价执行。免人工费、差旅费等。

5、设备出现故障，供方在接到需方通知后电话响应≤5分钟，对需方提出的问题或故障2小时内予以响应及处理，并根据实际情况，原则上安排工程师12小时内到达现场处理问题，零配件供应不超过2周。如不能按期解决，供方应提供备用机或备用方案。否则，由此导致的延期解决故障所造成的损失（向第三方购买维保的费用、预期可得利益损失以需方此前正常使用设备的每周工作日账面平均收入为据），完全由供方承担。

九、责任及违约责任：

1、需方责任：

◎需方应遵守合同内容，保证从供方购进本合同所列设备项目。

◎需方应在接到供方书面通知后未能在供方配合下及时使场地安装等技术条件准备及时，或所做准备工作不符合安装条件以致造成供方延迟交货，则供方不承担由此迟延交货的违约责任。

◎需方无故中途退货应向供方偿付合同总金额5%的违约金。

◎按照合同约定的付款方式和时间付款给供方。如有迟延，每迟延一日应向供方承担应付款总金额0.1‰的违约金，该违约金数额累计达到产品对应总价款的1%则封顶不再计算。

2、供方责任：

◎按合同内容保证需方所购买的设备达到合同要求，保质、保量、按期供货。供方严格遵守医疗器械的相关法律法规，履行医疗器械注册人义务，保证质量体系有效运行；包装、标签、说明书符合法律法规和产品有效规定。

◎负责免费培训需方的技术人员，直至需方相关人员能完全掌握此套设备的正常操作并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至需方满意为止。

◎供方负责在设备验收合格之后一个月内办理完毕需方的入库手续，逾期不能按时完成，供方应向需方每日支付合同总金额1％的违约金。

◎不能按时交货、通过验收、提供培训，供方应向需方每日偿付合同总金额5％的违约金；供方逾期超过30日，需方有权解除合同，供方按合同总金额的30%向需方支付违约金。

◎所交付的设备及相关配置名称、型号、规格、质量、数量等不符合上述合同约定之要求，需方有权拒付不符合规定部分的设备或配置件的部分或全部货款，并要求供方承担合同总金额的30%的违约金。

◎如供方未能按照本合同的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同八.5约定承担全部损失赔偿外，每发生一次违约，供方还应向需方支付合同总金额1%的违约金。

◎供方承担因其提供的设备、耗材质量问题或维护维修不及时给需方造成的全部经济损失，包括需方向第三方承担赔偿的全部金额、需方处理纠纷的费用等，还应向需方承担本合同价款30%的违约金。

◎免费维保期内，供方在一年内的不良服务率（指产品发生故障，没有合理的理由而未能在合同规定的时限内及时妥善处理，产生用户有效投诉）大于3%（以单台产品为单位），视为供方违约，应向需方承担本合同价款10%的违约金。

3、双方任何一方由于不可抗力的原因造成不能及时履行合同时，应及时向对方通报理由，在取得有关部门的证明后，商榷延期履行协议。

4、供方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，需方均有权直接从应支付供方的款项（本合同项下或双方其他合同项下）中扣除。

十、设备安装、调试、现场培训完成后，须双方填写《验收报告》，其设备保修从即日开始。

十一、知识产权及其他民事权利的保护

供方保证向需方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如供方违反上述规定，则供方应负责消除需方拥有并使用供方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿需方的损失。

十二、合同争议的解决办法：本合同在履行过程中如发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向需方住所地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式陆份，需方伍份，供方壹份，具有同等法律效力。本合同经供、需双方签字盖章之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项：

1、合同变更须经供需双方书面同意。本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，若补充协议与本合同有冲突，以最后形成的协议为准。

2、本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉仲裁法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

需方：鄯善县人民医院                  供方：

单位名称：（签章）                    单位名称: (签章）

单位地址：                            单位地址:

法定代表人：（签章）                  法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

行    号：                            行    号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件：

×××设备配置清单

| 序 号 | 名 称 | 规格 | 数 量 | 生产厂家 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

医疗器械廉洁购销合同

需方：鄯善县人民医院

供方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经供需双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、供需双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医疗设备、医用耗材等医药产品。

二、需方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、需方严禁接受供方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。需方工作人员不得参加供方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向供方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受供方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁需方工作人员利用任何途径和方式，为供方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为供方统计提供便利。

五、供方不得以回扣、宴请等方式影响需方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、供方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到需方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、供方如违反本合同，一经发现，需方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如供方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式陆份，需方伍份，供方壹份，并从签订之日起生效。

需方（盖章）：鄯善县人民医院              供方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                            年   月   日

公司账号信息

公司名称：

账    号：

开 户 行：

行    号：

税    号：

地    址：

电    话：

- 采购需求

- 说明：

- 1.采购项目内容中凡标有“※”的地方均为必须完全满足条款，投标人要特别加以注意，必须完全满足或优于这些要求，若有一项带“※”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。需求书中如有标注“▲”号条款为重要指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致失分，但不作为无效响应条款。

- 2、以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

一、采购需求一览表

| 标项 | 标的序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 最高限制单价（元） | 最高限制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1-1 | 床旁B超机 | 1 台 | 450000 | 450000 |
| 标项2 | 2-1 | 呼吸机 | 4台 | 150000 | 600000 |
|  | 2-2 | 手摇双摇病床 | 11 张 | 2700 | 29700 |
| 标项3 | 3-1 | 输液泵 | 10台 | 5000 | 50000 |
|  | 3-2 | 双通道注射泵 | 5台 | 4000 | 20000 |
|  | 3-3 | 高端监护仪 | 2 台 | 80000 | 160000 |
|  | 3-4 | 高频电刀 | 1 台 | 40000 | 40000 |
|  | 3-5 | 普通监护仪 | 6 台 | 7832 | 46992 |
| 标项4 | 4-1 | 自体血回收机 | 1 台 | 200000 | 200000 |
| 标项5 | 5-1 | 气道廓清咳痰机 | 1 台 | 200000 | 200000 |
| 标项6 | 6-1 | 全自动体外心脏按压仪 | 1台 | 100000 | 100000 |
| 标项7 | 7-1 | 麻醉机 | 1 台 | 200000 | 200000 |

- 二、技术要求：

1-1床旁B超机

- 货物名称: 床旁B超机

- 数量: 1台

- 设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

- 主要技术及系统概述：

- 技术参数及要求：

1.1	主机重量≤4kg（含电池），满足便携要求

1.2	显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器

1.3显示器与主机开合角度≥150度

1.5全封闭触控面板，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式）

1.6 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

1.7可自定义物理按键≥3个

1.8低平的物理按键，完全密封边缘，消毒便捷以最大限度地控制感染（提供证明图片）

1.9机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

1.10所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，组织多普勒组件、等高级功能，以注册证信息为准

- 成像模式

2.1	二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3穿刺针显影增强技术

2.4彩色多普勒模式

2.5能量多普勒模式

2.6脉冲多普勒模式（PW）

2.7连续多普勒模式（CW）

- 穿刺针显影增强技术

3.1支持凸阵探头、线阵探头

3.2提供最佳角度提示信息

3.3支持双幅对比显示

- B模式成像

4.1组织谐波成像模式

4.2组织特异性成像

4.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，支持线阵和凸阵探头（提供证明图片）

4.4斑点噪声抑制成像

4.5回波增强技术，提高心脏图像质量

4.6锐眼技术，增强局部分辨率

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.1高分辨率血流成像

5.2双实时同屏对比显示

5.3自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

6.2连续多普勒

- 测量分析和报告

7.1常规测量软件包

7.2 自动速度时间积分测量，通过PW取样门在左室流出道区域的自动定位与PW频谱自动计算，实现一键获取VTI。同时还输出LVOT VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO（心输出量）、SVV（每搏变异度）等（提供证明图片）

7.3 支持自动下腔静脉自动测量：自动快速获取IVC最大内径、最小内径，CI塌陷指数，DI膨胀指数（提供证明图片）

7.4肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数（提供证明图片）

- 连通性和外部数据管理

- 电源供应

9.1	具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

9.2	提供3个USB 3.0端口

9.3	以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

9.4	HDMI、S-Video视频输出接口

- 专用台车，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等

10.1	系统通过电池或交流电源运行

10.2	可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟

10.3大容量电池组，满足全天8小时扫查

- 资证要求：提供SFDA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品

- 超声设备设计使用年限≥10年。

- 配置要求

主机1台

凸阵探头1支

线阵探头1支

台车1个，多功能收纳箱，可调整位置

配备凸阵探头 线阵探头穿刺架

三探头扩展器1个

- 2-1呼吸机参数

一、整机与显示要求

- ▲通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。

- 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- 为方便院内转运主机重量＜11kg（不含台车）。

- ≥12英寸彩色触摸屏，≥分辨率1280*800像素。

- 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。

- 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

- 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

二、呼吸模式及功能

- 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气等模式。

- 高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

- 根据病人的呼吸系统特性，使用病人的呼吸系统特性自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。。

- 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

- 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

- 具有自动气管插管阻力补偿功能。

- 具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

三、设置参数

- 潮气量：20ml—1900ml

- 呼吸频率：1—95/min

- 吸气流速：6—170L/min

- SIMV频率：2—60/min

- 吸呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：200L/min

- 吸气压力：5—75 cmH2O

- 压力支持：0—75cmH2O

- PEEP：0—50 cmH2O

- 吸气时间：0.1—9s

- 压力上升时间：0—2s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 3—85%

四、监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

- 支持升级SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

五、报警参数

- 具备分级报警、声光报警

- 呼吸频率：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

六、系统功能要求

- 病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

- ≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

- 具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 电源方案：支持交流和直流两种供电方式。

- 气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

七、信息化功能要求

- 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上。

- 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

- 支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

- 主机设计使用年限≥10年

2-2手摇双摇病床参数

- 1、规格：长×宽×高=2100×980×500mm。手摇双摇病床。（±10mm）

- 2、床头床尾为ABS工程聚塑,、吹塑一次性成型，易清洗，可快速拆卸床头、床尾板，便于抢救治疗。带锁紧装置，互换性强，四周均有防撞包角，床尾嵌有透明亚克力材料床位牌。

- 3、床边采用40×80优质碳钢矩管壁厚度≥1.5mm，床边四角配φ2输液架孔，床面板采用优质冷轧钢板钢厚度≥2.0mm，四块床面板，整版一次性拉伸多孔无焊接成型，背板与背板采用全钢件连接，床板下方四边采用25*25*1.0方管加固支撑.强度高、结实耐用。背板折起角度0°~70°，腿板升起角度0~45°。

- 4、电泳铝合金折叠护栏，规格：1500×400mm（±10mm），金属基座，塑料包裹。铝合金型材连接，铝合金防夹手手把，

5、丝杆采用45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

6、床脚采用50×50优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm焊接成型，带全包静音脚轮，四轮带刹。

7、 杂物架采用10*20管组焊

8、 病床两边配不锈钢伸缩式输液杆，餐桌板。

9、 整体表面经12道工序处理：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂。

10、床面有效载荷≥300KG

- 产品具有ISO 9001：2015质量管理体系认证，ISO 14001：2015环境管理体系认证，ISO 13485：2016医疗器械质量管理认证。

- 配床头柜、床垫

- 所有用螺杆连接的紧固件螺帽必须采用带尼龙防滑圈的螺帽。

# 3-1输液泵技术参数

1、多种工作模式：速度模式（需含滴速功能，可测定滴数）、时间模式、序列模式、药物 库模式、剂量模式。

2、输液速度：0.1~1500ml/h 或者 1-400 滴/min

3、准确度 ：  ±4.5%

4、预输量 ：范围：0.1~9999. ,增量 0.01ml

5、输液时间：范围：00h01min 9h59min 增量：1min

6、剂量模式：剂量范围：0~.001 9999，最小增量 0.001

药物量：0.1~999.9，增量 0.1

药液量：0~.1 999.9ml,增量 0.1ml

体重：0.1 300.0kg,增量：0.1kg

多剂量单位选择

7、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报 警、按键卡住报警、 自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报 警、电量低报警

8、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的 损伤~。

9、BOLUS 速度：0.1 1500ml/h 可调，自动/手动可选

10、BOLUS 量：1.0mL～50.0mL；最小增量 0.01mL

11、快推速度：1500ml/h

12、KVO 速度：0.1~20.0ml/h 可调

13、DPS 动态阻塞压力报警,≥13 档压力可调

14、显示屏亮度：1-10 档可调

15、历史记录：5000 条历史记录可供查看和导出

16、电源：AC：220V，50Hz

内置锂电池≥2600mAh

17、安全等级：I 类 CF 型，外壳防护等级 IP44，可连续运行

18、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。

- 19、设备净重：≤1.5kg

- 20、设计使用使用年限：≥7年

# 3-2双通道注射泵参数表

1、适用注射器 : 适用于符合国家标准的注射器， 内置 13 个常用品牌；可另外标定 6 种自定义品牌，可修改自定义品牌名称。

2、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 注射器。

3、注射速度:

3.1注射器规格 50/60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL/h

3.2注射器规格 30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL/h

3.3注射器规格 20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL/h

3.4注射器规格 10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL/；

3.5注射器规格 5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL/h；最小增量：0.01mL/h

4、准确度：±2%，机械精度±1%

5、预输量：范围：0.1~9999.9ml,增量 0.1ml

6、注射时间：范围：00h01min~99h59min 增量：1min；

7、输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量

8、五种注射模式可供选择：速度模式、时间模式、剂量模式、序列模式、药物库模式

9、剂量模式（多剂量单位选择）

9.1剂量范围：0.001~9999，最小增量 0.001

9.2药物量：0.1~999.9，增量 0.1

9.3药液量：0.1~999.9ml,增量 0.1ml

9.4体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg

10 、25 种速度多剂量单位可选择 ：ug/kg/min 、ng/kg/min、ml/h、 IU/kg/h、 IU/kg/min、 U/kg/h、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、 mg/min 、 ug/min 、 ug/min 、 g/kg/h 、 mg/kg/h 、 ug/kg/h 、 ng/kg/h 、 g/kg/min 、 mg/kg/min

11、报警功能：阻塞报警、即将阻塞，即将完成，注射器脱落报警、注射器推空报警、速度异常报警、 电池耗尽报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、 电量低报警等等。

12、安全等级：I 类 CF 型，外壳防护等级 IP44，可连续运行

13、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。

14、其他功能： 1、联机功能，A 通道注射完成后， 自动启动 B 通道开始注射，保持药物不中断注射。2、待机功能，可自定义待机时间。

15、BOLUS 速度：0.1~2000ml/h 可调， 自动/手动可选；BOLUS 量：1.0mL～50.0mL；最小增量 0.01mL

16、快推速度：注射器规格 50/60mL，快推速度设定值：1500.0mL/h

注射器规格 30mL，快推速度设定值：1200.0mL/h

注射器规格 20mL，快推速度设定值：800.0mL/h

注射器规格 10mL，快推速度设定值：400.0mL/h

注射器规格 5mL，快推速度设定值：200.0mL/h

17、KVO 速度：0.1~20.0ml/h 可调

18、25 档可调阻塞压力，压力单位有 kPa 和 mmHg可选择，压力数值实时显示

19、显示屏亮度：1-10 档可调

20、历史记录：≥4500 条历史记录可供查看和导出

21、接入端口：USB

22、电源：AC：220V，50Hz

内置电池≥2000mAh

- 设计使用年限：≥7年

3-3高端监护仪技术参数

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

- 2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 3.内置锂电池，供电时间≥4小时

- 4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

- 5.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料

- 6.清洁消毒维护支持的消毒剂≥8种.

- 7.具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 8.基本功能模块拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- 9.可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽，并提供说明书、监护仪图片证明

- 10.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

- 11.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析

- 13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 14.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点等测量模式

- 17.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

- 19.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

- 20.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

- 21.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 22.支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

- 23.支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

- 24.可升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。

- 25.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪，提供说明书证明文件。

- 26.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 27.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

- 28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 29.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 30.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

- 31.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

- 32.可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

- 33.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 34.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 35.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 38.设计使用年限≥10年

3-4高频电刀参数

适用范围：包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、整形、整容肛肠等

- 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）

- 要求用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、整形、整容肛肠等，配以合适附件还可应用于腹腔镜（单极）等内镜手术。

- ≧6个工作模式单极纯切、混1、混2、混3、点凝和双极标准凝。

- 增加单独一条：单极和双极的工作频率（主频率）均为512kHz。

- 单极纯切：额定功率（额定负载）≥350 W（500Ω）。

- 混切1：≥250 W（500Ω）；混切2：≥200 W（500Ω）；混切3：≥120 W（500Ω）。

- 双极凝：≥50 W（100Ω）。

- 要求采用三路输出：一路单极手控输出，一路单极脚控输出，一路双极脚控输出。

- 具有上次手术所用功率所有设定功能。

- 可分别显示和设定单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。

- 具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。

- 具备开机自检及修复功能。

- 具备断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情况，立即发出声光报警。

- 具有对双片极板接触质量进行全程动态监测功能，如有异常发出发出声光报警，切断输出。

- 输出闭环控制

- 具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。冷却方式: 自然冷却，无风扇

- 间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。

- 设计使用期限≥8年。

3-5监护仪技术参数

- 监护参数

  - 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

  - 支持升级6导、12导联心电监护, 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

  - 外接心电导联，血氧饱和度，血压接口和市面主流品牌监护仪通用。

- 物理指标

- 1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏小于等于≤10.5英寸，分辨率不低于1024*600，支持同屏显示8道波形。

- 2.经典飞梭旋钮设计。

- 3.主界面上支持自定义快捷键操作。

- 4.主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI接口。

- 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。

- 6.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节。

- 心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围不小于±800MV。

- 具有多导心电监护算法，至少同步分析2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差。

- 9.所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

- 10.具备显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

- 11.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。

- 12.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

- 13.无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

- 14.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。

- 15.PR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm。

- 16.同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 监护仪外接配件适配国内主流品牌监护仪

- 设计使用年限≥10年。

4-1自体血回收机

1、离心机转速：≥5600转/分。

2、噪声：≤55db。

3、液体滚压泵泵流量：50～1000毫升/分。

4、流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统，对流量进行可调式精确控制。

5、血细胞回收率：≥95%；

6、回收后血球压积：＞50%。

7、抗凝剂清除率：＞98％。

8、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98％。

9、具有自动模式；半自动模式。两者可以相互转换。

10、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

11、过滤储血器容积：≥2000、≥3000毫升。过滤孔径≤40µ

12、血液回收罐容积：成人：280ml（静态）；动态250ml。 儿童：150ml（静态）；动态125ml。

13、全自动电脑控制。除自动控制外还可以半自动控制，二者可随意转换。同时具备手动模式，在没有电源的情况下可以手动操作滚动泵，完成清洗。

14、多种模式：根据临床实际情况，设慢速、中速、快速和紧急大出血等多种处理方式。

15、处理速度：三分钟可处理回收250ml浓缩血细胞。

16、中文界面、中文操作

多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等。

17、机器就能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。

18、断电保护：电源忽然切断时，计算机自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。

19、抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，具有抗摇摆功能。

20、机器技术部件经过特殊工艺制作，可以有效抵御潮湿环境的侵蚀。

21、操作界面：操作过程能形象地显示在彩色液晶屏幕上。

22、一次性血液回收装置及管路价格≤750元。

23、设备设计使用年限≥10年。

- 5-1气道廓清咳痰机技术参数

- 治疗模式：具备气道振荡、机械性吸呼气及雾化治疗模式。

- 彩色触摸电容屏（≥12.1英寸），中文、英文两种操作界面可选。

- 屏幕可显示吸气/呼气压力、吸气/呼气/暂停时间、吸气触发灵敏度、循环次数、电池状态、咳嗽峰流速、潮气量等。

- 可实时显示治疗压力柱形图及压力波形

- 主机支持交流电源和锂电池供电。

- 具有自动气道振荡、手动气道振荡、自动机械性吸呼气、手动机械性吸呼气等多种工作模式；可预置程序数量≥10种

- 具有按键锁定功能；

- 机械性吸呼气模式工作参数设置

  - 吸气压力0-70cmH2O可调，步长1cmH2O。

- 修改：

  - 呼气压力：-70-0cmH2O可调，步长1cmH2O。

  - 吸气时间：0-5.0s可调，步长0.1s。

  - 呼气时间：0-5.0s可调，步长0.1s。

  - 暂停时间：0-5.0s可调，步长0.1s。

  - 上升时间：高、中、低，具体范围对应0.1s-0.3s可调，步长0.1s

  - 振荡方向：吸气、呼气、双相、关闭，四种可选。

  - 振荡幅值：1-10cmH2O可调，步长1cmH2O。

  - 振荡频率：1-20Hz可调，步长1Hz。

  - 吸气触发灵敏度：≥5档可调

  - 吸气呼气切换：吸气、呼气、暂停

  - 循环次数：1-10次可调

- 气道振荡模式工作参数设置

  - 振荡压力：0-70cmH2O可调，步长1cmH2O。

  - 振荡频率：1Hz-10Hz可调，步长1Hz。

  - 振荡时间：1-600s可调，步长1s。

  - 正压压力：5 -30 cmH2O可调，步长1cmH2O。

  - 正压时间：1-600s可调，步长1s。

  - 正压开关：开、关可调

- 支持血氧、脉率监测

- 支持压力、咳嗽峰流速、潮气量等参数监测

- 具备截屏U盘导出功能。

- ≥10000条事件日志记录，包括：开关机、通气模式设置、通气参数设置、技术报警、生理报警、待机、开始通气、报警声音暂停等

- 支持蓝牙、WiFi，及USB接口连接

- 内置锂电池。

- 标配台车，无需额外采购

- 配脚踏开关。

- 支持分级报警和声光报警

- 具备报警静音功能，屏幕显示报警静音图标和报警静音倒计时。

- 具有故障报警、断电报警、血氧传感器手指未插入报警、电池电量低报警、SpO2过低报警、脉率过高报警、脉率过低等报警

- 进液防护程度：IP22

- 设计使用年限：≥10年

6-1全自动体外心脏按压仪参数

一、适用范围

适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。

二、技术指标

1.便携式电动胸腔按压机，采用3D包裹方式，适合院内院外心肺复苏急救。

2.采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量

3.按压频率：按压频率范围 100 -120 次/分钟内，符合国际心肺复苏指南，误差值为：±1次/分钟。

4.按压深度精度：按压深度范围 30mm - 55mm范围内，误差值为：≤±2mm。

5.按压释放比:1:1。

6.按压通气模式：连续按压模式和 30:2。

7.支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°

- 单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60 分钟；可接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

- 修改：单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60 分钟

9.单块电池具有电池电量检查按钮和电量指示灯，可直观检查电池电量。

10.单电池容量≥3500mAh

11.电池充电循环次数≥500次

12.低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟

13.工作温度范围-10℃～45°C，湿度范围5%~98%，无凝结

15.防电击的程度分类：CF 型

16.主机上具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度，确保有效按压

17.主机防尘防水等级≥IP43

18.设计使用年限：≥8 年，该产品具备NMPA认证，首次获得的CFDA(或NMPA)医疗器械注册证有效期起始时间≤3年。

19.主机（含电池）重量：≤3.5Kg。

四、数据存储和传输

20.数据通信功能：可通过蓝牙或WIFI连接，通过APP（手机或平板）实时监测心肺复苏波形和数据，可获取至少含有按压频率、按压深度、按压中断时间、CCF值的心肺复苏报告，需提供心肺复苏报告样本

21.主机通过航空适航RTCA/DO-160G认证

22.主机通过EN1789：2020认证

23.通过正弦振动试验：实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米（提供检测报告）

- 通过碰撞试验：实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米通过跌落试验（提供检测报告）

24.跌落高度1.5米，6个面各跌落1次

25.可与同品牌呼吸机联动，实现按压通气一体化解决方案。通过WIFI或蓝牙连接，心肺复苏机按压30次后，呼吸机自动通气2次，实现按压通气精准控制。

7-1麻醉机技术参数

- 1.标配锂电电池，后备电池使用时间≥90分钟。

- 2.接口：具有多功能复用接口、 RS-232C 串行通讯接口、VGA 接口、USB接口等。

- 3.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车

- 4.标配≥3个附属输出电源接口。

- 5.具有独立的LED报警指示灯。

- 6.主机具备10秒延迟关机功能

- 7.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

- 8.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

- 9.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

- 10.快速充氧范围25 - 75 L/min。

- 11.电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min

- 12.电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

- 13.配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

- 14.具备备用流量计（总流量计）

- 15.具有辅助流量计，用于辅助吸氧

- 16.配具备麻药消耗量统计功能

- 17.可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min

- 18.标配单麻醉罐位

- 19.标配一个挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。

- 20.回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。

- 21.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

- 22.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml

- 23.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 24.流量传感器监测频率为≥1000次/秒

- 25.低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- 26.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 27.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

- 28.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 29.标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作

- 30.呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

- 31.气动电控呼吸机，全中文操作和显示

- 32.标配通气模式：VCV、PCV模式，SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式

- 33.潮气量设置范围：10ml-1500ml

- 34.吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

- 35.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

- 36.呼吸频率：2-100次/分钟

- 37.吸呼比：4:1到1:8

- 38.压力限制范围：10-100 cmH2O

- 39.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

- 40.吸气暂停：OFF，5%-60%

- 41.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

- 42.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

- 43.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动

- 45.数字和波形监测

- 46.具备三级声光报警功能，有不同颜色报警灯显示

- 47.内嵌式彩色触摸屏，显示屏≥15英寸，可同屏显示≥3通道波形和呼吸环图

- 48.电容触摸屏，支持手势操作

- 49.内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

- 50.插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

- 51.标配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求，水槽要求易用快速更换

- 52.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测。

- 53.潮气量监测范围：0-3000ml

- 54.分钟通气量监测范围：0-99L/min。

- 55.设计使用年限≥10年。

- 三、其他相关要求

1.投标人需要依据技术要求提供所投产品的技术支持资料（或证明材料），并加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格及参数中有特殊要求的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格及参数的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格及参数中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.投标人所提供的所投产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。

3.编制投标文件时，投标人应详细列出所投产品的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否自视为无效投标。

4.投标产品属于医疗器械的，应按原国家药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，开标后采购人或采购代理机构将通过国家药品监督管理局（https://www.nmpa.gov.cn/）进行查询，未查询到的相关产品注册信息的或网站信息与投标人所提供信息不一致的，将按无效投标处理。

5.质量保证期（保修期）及服务要求：

5.1 整机原厂保修质保期：≥3年，并提供技术服务与技术支持及维修。在质量保证期内，因产品质量出现问题，中标人或生产厂家负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。承诺超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。投标人须提供承诺函并加盖公章。

5.2 售后服务应符合以下要求；

- ①每3个月上门维护保养一次，进行全面检修，并提供检修检测记录，质保期内免费提供服务支持及更换零配件；

- ②出现故障不能及时解决则提供备用机；

③负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。

④接到设备报修电话，48小时内技术人员到场维修。

⑤如采购合同中有其它需求的，按采购合同要求执行。投标人投标时应提供详细的售后服务方案。

- ⑥医院所有信息系统接口无偿接入，如果产生第三方费用由中标方支付，免费永久开放设备维修调试密码。

- ⑦所提供产品生产日期为近三个月之内。

5.3 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

6.采购标的的验收标准

6.1 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

6.2 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

6.3 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

- 7.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1次的培训服务。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 8.付款方式：验收合格后支付90%，剩余10%在合同履约期内按季度均付。

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据）

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 评标应遵守下列评标纪律：

- （1）评标情况不得私自外泄，有关信息由采购人、代理机构统一对外发布。

- （2）对采购人或代理机构或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

- （3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

- （4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

- （5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

- （6）法律法规及招标文件规定的其他情形。

- 对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- 资格审查

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

- 标项1-7资格审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料扫描件加盖电子公章） - 分支机构（分公司）参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| - 2 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任意一项证明材料：（1）提供本单位2024年度或2025年度由依法设立的会计师事务所出具的财务审计报告扫描件加盖电子公章（财务审计报告须在财政部注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）完成报备并赋有平台统一验证码。审计报告应清晰显示验证码及可查验二维码，招标人将通过统一监管平台对审计报告真实性、有效性进行在线查验，未赋码、验证码无效或无法查验的审计报告视为无效材料），财务审计报告包括“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）；（2）提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明扫描件加盖电子公章，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）；（3）投标人注册成立不足一年的则提供投标人资格声明书作为证明材料。 |
| - 3 | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的资格声明书加盖电子公章 |
| - 4 | - 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内（含投标截止时间当月）任何一期的依法缴纳税收的相关证明材料扫描件加盖电子公章（如投标人缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可），依法免税的应提供相应文件说明。 - 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内（含投标截止时间当月）为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖电子公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等），依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。 |
| - 5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人资格声明书。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| - 6 | - 法律、行政法规规定的其他条件 | - 不存在违反国家法律、法规规定的其他情形 |
| - 7 | - 投标保证金 | - 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| - 8 | - 本项目的特定资格要求（1） | - 投标人信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查小组于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，并保存信用记录查询结果网页截图或信用报告等。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 - 注：如组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 - 如供应商为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司(总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。 |
|  | - 本项目的特定资格要求（2） | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供投标人资格声明书。 |
|  | - 本项目的特定资格要求（3） | - 所投货物若属于医疗器械管理范畴，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人有效的且与所投项目相适应的医疗器械的生产许可或经营许可。 - 如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件； - 如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的医疗器械经营许可证扫描件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件或承诺签订合同前取得医疗器械经营备案凭证的承诺函加盖公章（如国家另有规定，则适用其规定）。 |

- 符合性审查

- 评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

- 标项1-7符合性审查要求

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 授权委托书 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| - 2 | - 投标完整性 | - 未将一个采购包/标项中的内容拆开投标 |
| - 3 | - 投标报价 | - 投标报价未超过招标文件中规定的采购品目单价预算金额/单价最高限价或项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| - 4 | - 报价唯一性 | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） |
| - 5 | - 投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的 |
| - 6 | - 签署、盖章 | - 按照招标文件要求签署、盖章的 |
| - 7 | - 报价合理性 | - 报价合理，或报价通过评标委员会异常低价投标(响应)审查 |
| - 8 | - 附加条件 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| - 9 | - 其他 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价审查：依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中公布的开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中公布的开标记录内容为准）

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。

- 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

- 标项1详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 46 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为46分， 其中有一项一般条款不满足的扣1分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得1分，最多可得2分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得3分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得6分；每缺少一项方案内容扣1.5分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 5 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得3分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得2分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 3 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得3 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项2详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 55 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为55分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣1分，总分扣完为止。 2.其中有一项▲重要参数不满足的扣3分. 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 2 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得0.5分，最多可得1分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得1分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 2 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得1分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得1分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 2 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得 2 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项3详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 55 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为55分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣0.5分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 2 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得0.5分，最多可得1分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得1分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 2 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得1分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得1分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 2 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得 2 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项4详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 46 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为46分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣2分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得1分，最多可得2分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得3分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 6 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得6分；每缺少一项方案内容扣1.5分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 5 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得3分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得2分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 3 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得3 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项5详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 57 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为57分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣1.5分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 2 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得0.5分，最多可得1分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得1分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 2 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得2分；每缺少一项方案内容扣0.5分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 2 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得1分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得1分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 2 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得 2 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项6详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 50 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为50分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣2分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 4 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得1分，最多可得2分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得2分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 4 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得2分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得2分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 3 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得 3 分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

- 标项7详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务技术部分70.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分（30 分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务技术部分 （70分） | 项目 业绩 | 5 | 以投标产品（非单一产品采购包的，提供该包核心产品）在近三年中国境内销售业绩计分，业绩认定以合同/协议签字日期为准； 每提供 1 项有效业绩得 1 分，本项最高得 5 分； 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息）、项目实施单位出具的验收证明材料（指履约验收报告、验收合格报告、用户证明、验收证明等可证明项目实际履约的材料），合同关键信息不完整的不得分。 2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产 品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售 业绩不予认可。 |
|  | 技术参数响应 | 55 | 投标人针对本招标文件第五章采购需求二、技术要求的响应得分规则如下： 对于第五章采购需求二、技术要求（其中“未标※、▲”一般条款）的响应程度： 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为55分， 1.其中有一项一般条款不满足的扣1分，总分扣完为止。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须 在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解 释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货 物的具体参数值。注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。投标人需要提供所投产品的技术支持资料（或证明材料）不提供或不清楚或不准确，不予认可。 注：1.采购需求中如有要求提供相关证明材料的，需按要求提供相关证明材料（证明材料位置请用红框等标识作明显圈记），未提供或未按要求提供证明材料的视为负偏离；需求中如未要求提供证明材料的技术参数或条款以《采购需求偏离表》响应情况为准。 2.凡是标有序号的技术参数条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 2 | 投标人根据采购需求提供售后服务承诺： 1、投标人承诺在满足招标文件规定的质保期（3年）基础上，每承诺延长1年得0.5分，最多可得1分。 2、投标人承诺产品出现故障时在接到采购人通知后48小时内排除并解决问题得1分，未提供承诺函不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，以上4项内容齐全得4分；每缺少一项方案内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |
|  | 备品 备件 | 2 | - 1、供应商针对本项目提供完整的备品备件清单明细，并承诺各项备品备件在质保期内不再单独收费，超出质保期仅收取成本费用。提供承诺函得1分，未提供承诺不得分。 - 2、投标人或制造商设有备品备件库，并能保证常规配件在接到通知后72小时内供应到现场，提供承诺函得1分，未提供不得分。 |
|  | 产品、设 备的可 靠性、稳 定性 | 2 | 可靠性、稳定性能匹配本项目技术要求的投标产品得 2分： 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用 记录，运行良好，故障率小，返修率低，需提供承诺函或相 关使用单位的证明材料，否则不得分。 |

  - 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 落实中小企业政府采购政策的价格调整：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实对本国产品的支持政策的价格调整：

    - 依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

- （1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- （2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- （3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

  - 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：见详细评审标准。

  - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。

  - 同品牌处理办法：

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按前两条规定处理。

  - 确定中标候选人名单

    - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

    - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

    - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包/标项）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包/标项）评标委员会共（各）推荐不超过 3 名中标候选人。

- 投标文件格式

- 投标人编制文件须知

- 为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

- 各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 本采购文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在采购文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在采购文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- “法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

- 以联合体参加的，除采购文件格式中要求外，采购文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章。

## 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：

1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

附件 1-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

附件 1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

## 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-3  投标人缴纳税收的证明

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

## 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-4  投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

## 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件 1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或印鉴）

日期：    年    月    日

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商根据项目属性选择申明函格式。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省

级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》（供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，否则无须提供），且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》（供应商因落实政府采购政策拟进行联合体投标的，必须提供《联合协议》，否则无须提供）。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全

部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明

联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的 （填写采购项目名称）  项目中 （填写包号） 包的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单

位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月    日

说明：

- 本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

- 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（参考格式）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在（采购项目名称）（项目编号/包号为：     ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

## 1.分包内容：       。

2.分包金额：       ，该金额占该采购包预算总金额的比例为      %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：         乙方（盖章）：

日期：     年    月    日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3  本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：               （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或印鉴）

日期：

注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

3-2投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，投标人须提供书面声明和证明材料：

投标人具有合法的医疗器械经营资格书面声明（格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

我单位参与   （项目名称）项目（招标编号：       ）第    包（标项）投标的下列产品：

（投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第   类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为    （医疗器械管理类别、分类编码及名称）；

（投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第   类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为    （医疗器械管理类别、分类编码及名称）；

...

我单位具有该产品合法的医疗器械经营资格。我单位对上述说明和提供文件的真实性负责，并随声明附上相关证明材料。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：               （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或印鉴）

日期：

注：所投货物若属于医疗器械管理范畴，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人有效的且与所投项目相适应的医疗器械的生产许可或经营许可。如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的医疗器械经营许可证扫描件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件或承诺签订合同前取得医疗器械经营备案凭证的承诺函加盖公章（如国家另有规定，则适用其规定）。

4  投标保证金凭证/交款单据电子件

5  投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

## 1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

## 2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：     年     月    日

## 6  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：

委托代理人（签字或印鉴）：

日期：   年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

## 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：

日期：    年    月    日

## 7  开标一览表

开标一览表

项目编号/标项：                      项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

## 2.本表必须按标项分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年      月     日

## 7  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/标项：               项目名称：                报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 医疗器械注册证号或备案证号 | 制造商 | 品牌 | 产地/国别 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按标项分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：                               项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 （页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

## 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

## 9  采购需求偏离表

（一）采购需求偏离表

项目编号/包号：                 项目名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不得复制招标的技术要求作为响应内容。有具体参数的应填写具体参数，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

- 在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。 此表中仅标注“全部满足”、“全部响应”等，无法体现投标人实质性响应或者偏离技术要求的；或无任何文字说明，内容为空白的，其投标无效。

- 投标人应按照招标文件第五章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。

- “偏离情况”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- “备注”处可填写偏离情况的说明，可自行添加行。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

### （二）技术支持资料

投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。具体要求详见第五章采购需求。

注：技术支持资料需清晰可分辨，否则后果自负。

- 质量保证期（保修期）承诺书

- 致：（采购人名称）

- 我公司若有幸中标     （项目名称，项目编号），现就项目相关设备质量及质保事宜，郑重作出如下承诺：

- 1、我公司承诺，本项目所供设备质保期为     年，质保范围包含设备整机、所有第三方配套设备及配件，质保期自设备验收合格之日起计算。

- 2、我公司承诺，在中标后、签订合同前，向采购人提供设备制造商针对本项目出具的正式质保函。

- 3、若我公司未按要求按时提供上述质保函，采购人有权取消我公司中标资格，由此产生的一切责任、风险及损失均由我公司自行承担。

- 本承诺书自我公司盖章之日起生效，具有法律效力。

- 承诺单位（盖章）：

- 法定代表人（签字）：

- 日期：______年____月____日。

- 售后服务方案

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

- 培训方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

- 投标人认为有必要提供的其他资料

- 10、业绩一览表（格式）

| - 序号 | - 订货时间 | - 型号（规格） | - 数量（台/套） | - 合同签订时间 | - 采购单位 | - 联系人及 - 电话 | - 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 2.投标人应按照招标文件第六章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

- 投标人名称：                    （加盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表：           （签字或签章）

- 日期：

- 11、供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按以下格式提供说明

- 节能产品说明：

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）强制节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - （二）优先采购节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖章）：

- 日期： 年 月 日

- 环境标志产品说明:

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖章）：

- 日期： 年 月 日

- 1.供应商提供的节能产品、环境标志产品须为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，产品认证证书处于有效期内，且发证机构为国家确定的认证机构，才可享受政策优惠。

- 2.供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

3.国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

- 12、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥  / （规定比例）3。 / （产品名称1）的  / （关键组件）4在中国境内生产。 / （产品名称1）的 / （关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥  / （规定比例）。 / （产品名称2）的  / （关键组件）在中国境内生产。  /（产品名称2）的  / （关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

- 公司（单位）名称（盖章）：__________________

- 日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.本声明函中“规定比例、关键组件、关键工序”等标注“/” 的内容，因相关要求尚未实施，无需填写。

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

13、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 14   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应新疆世纪星工程咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

承诺方法定名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：