## 采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 700,000.00

采购包最高限价（元）: 680,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 眼科手术显微镜 | 1.00（台） | 330,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02329900 其他医疗设备 | 眼科超声乳化仪 | 1.00（台） | 350,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术显微镜 | 1.00（台） | 330,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 眼科超声乳化仪 | 1.00（台） | 350,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 眼科手术显微镜 | 眼科手术显微镜 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：眼科手术显微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 眼科手术显微镜 | 1.物镜：焦距≥200mm 2.调焦范围：≥50mm 3.调焦速度：两档可调，高速3mm/s，低速2mm/s 4.目镜：≥12.5X 5.光学系统：APO复消色差光学系统 6.主镜目镜倾斜角度：0～180°可调 7.独立助手镜倾斜角度：0～180°可调 8.总放大倍率：4.3X到25.5X倍可调，脚踏无极变倍控制 9.配备原厂分光器，保证最佳摄录像效果 10.主镜助手镜独立光路，助手镜不分主镜光路 11.显微镜倾角平衡调节：内置陀螺仪可以监测当前显微镜系统俯仰角度，满足不同手术的各类需求，调节范围：向上≥15°，向下≥35°，通过状态屏显示当前显微镜的水平示意图。 12.助手镜和主镜放大倍率调节相互独立，手术放大倍率互不干扰 13.助手镜和主镜焦距相互独立，可按需求独立调焦 ▲14.LED，两组独立12V，光源亮度：≥23000lx，具备提供三维立体视觉的照明以及独立的多角度红光反射照明，电动一键切换备用灯泡，通过脚控模块可实现LED照明的亮暗调节。 ▲15.红光反射亮度可以根据医生习惯通过旋钮独立调整，能在机头显示屏上显示亮度百分比，主光路不会随之变化。 ▲16.具备黑点片（黄斑保护）模式、25%灰色片模式、无赤片模式、蓝光阻断模式（视网膜保护/黄色滤光片）、模拟卤素片等多种模式，可通过脚控模块实现电动切换。 17.系统移动范围(XY移动): ≥50×50毫米； 18.设有备用电源，电源损坏后自动切换至备用电源。 19.一键自动复位：可以实现一键单独XY复位、一键单独调焦复位。 20.具有智能待机模式。 21.多层镀膜：防污镀膜提高光学镜片的抗污抗磨损能力，可长时间保持光学系统的透明，增透镀膜减少反光，加大透射。 22.显微镜支架臂长总长度（悬挂臂+承重臂）≥1270mm。 23.具有断电保护和安全锁功能。 24.显微镜支架类型：电磁锁支架。 25.景深增强系统：能够根据不同类型手术手动调节景深强弱。 ★26.配置要求： 序号; 部件名称; 数量; 备注. 1; 底座横臂; 1. 2; 拉手; 1. 3; 显微镜部分; 1. 4; 脚控模块; 1. 5; 变倍旋钮消毒罩; 9. 6; 锁紧旋钮消毒罩; 3. 7; 助手镜锁紧旋钮消毒罩; 3. 8; 瞳距旋钮消毒罩; 12. 9; 手柄消毒罩; 6. 10; 大物镜防尘盖; 1. 11; 防尘罩; 1. 12; 目镜保护套; 4. |

标的名称：眼科超声乳化仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 眼科超声乳化仪 | 一、技术参数： 1.超声乳化部分： ▲1.1工作方式至少包含连续、脉冲、线性、爆破。 ▲1.2连续：按设定的功率连续输出，设定范围0～100%，使用中可调。 ▲1.3脉冲：按设定的频率和比例间歇输出，脉冲频率范围1～99Hz，使用中可调。 ▲1.4线性：脚踏开关的主踏板控制功率输出，功率范围0～100%。 ▲1.5爆破：按设定的功率输出，间歇时间：1.5～0s，工作时间：5～100ms。 1.6最大流量≥40ml/min。 1.7最大负压≤500mmHg。 2.灌注/吸引部分： 2.1最大流量：≥40ml/min。 2.2最大负压：≤500mmHg。 2.3回吐流量：≥20ml/min。 3.玻璃体切割部分： 3.1切割动力采用空气泵驱动。 3.2切割频率采用单次模式或 (20～600)次/min。 3.3最大流量：≥40ml/min。 3.4最大负压：≤500mmHg。 4.高频电凝部分： 4.1最大功率：10W±20%（200Ω负载）。 4.2输出功率调节：功率设定范围0～100%。 二、其他技术要求： ▲1.具有≥7寸彩色触摸大屏，具备中英文切换和语音提示。 2.具有参数预置功能，存储≥10组工作参数。 3.具备自动测试功能（管路堵塞测试、管路漏气测试、手柄匹配测试）。 4.蠕动泵驱动：蠕动泵采用微分驱动模式，可快速建立负压。 ▲5.具备前房保护功能:设置前房保护灵敏度参数，当前房负压变化级别达到预设参数时，自动启动前房保护功能，防止前房浪涌。 ▲6.具备微脉冲乳化技术 ★二、单品主要配置要求： 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 主机; 1; 个. 2; 脚踏开关; 1; 个. 3; 超声乳化手柄; 2; 个. 4; 注吸手柄(一体式); 2; 个. 5; 前节玻璃体切割头; 1; 个. 6; 30°超声乳化针头; 2; 个. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1.为采购人提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为采购人维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力。如未达到上述要求，采购人有权延后支付合同价款。 2.如在质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后2小时内响应，24小时内到场维修，并承担相关费用。 3.如设备在质保期内因同一故障经投标人两次维修仍不能达到合同约定的技术要求及国家法律法规规定的质量标准，采购人有权要求投标人更换全新设备或退货，并追究投标人违约责任。 4.质保期内，设备因自身故障导致的停机率不应超过5%（一年按365天计算），否则投标人应就超出部分（投标人已提供备用机并保障采购人正常使用的时间，不计算为停机时间）按天数向采购人赔偿经济损失。 5.质保期内，如设备因维修无法使用，投标人应根据采购人需要向采购人提供备用设备。 6.投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起90日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 松潘县人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同后，采购人凭供应商开具的实际送货数量的正规发票（供应商应保证其在本项目中向采购人提供的收款账户信息准确无误，若因供应商原因导致采购人无法按时付款的，采购人不承担迟延付款责任；若供应商变更收款账号或收款方式的，需书面告知采购人，否则采购人按原付款方式向供应商付款的，视为采购人已完成付款义务），达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00% 2、产品运抵交货地点后,经双方清点无误、安装调试完毕、履约验收合格无异议，经采购人履约验收合格后（供应商应保证其在本项目中向采购人提供的收款账户信息准确无误，若因供应商原因导致采购人无法按时付款的，采购人不承担迟延付款责任；若供应商变更收款账号或收款方式的，需书面告知采购人，否则采购人按原付款方式向供应商付款的，视为采购人已完成付款义务），达到付款条件起15日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、在货物抵达采购人指定地点后，依据其提供的装箱单、检验合格证书、使用说明及质量标准等有关资料，由双方及相关人员共同开箱验收，如有短缺、规格型号不符、资料不全等，由供应商在采购人提出相关要求后7日内给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。 2、供应商在货物抵达医院后7日内到达现场组织进行安装、调试，与采购人信息系统完成对接（若需），达到正式运行要求，保证采购人能正常使用。安装调试完成后，由采购人进行 验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.设备质量保修期 1 年（质量保修的时间自设备功能验收合格并经双方签字确认开始计时），技术要求中有规定质保期时间的以技术要求中规定执行。①在设备质保期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担。②在设备质保期内，易损件更换产生的所有费用（含易损件费用）均由供应商承担。 2.供应商承诺在设备质量保修期内为采购人就设备软件提供升级服务（功能升级除外），不收取任何费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 签订合同时约定 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

无