## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,318,600.00

采购包最高限价（元）: 3,554,325.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320100 手术器械 | 包皮环切包 | 10.00（项） | 18,220.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1.00（项） | 81,755.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | 1.00（项） | 383,657.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02322400 手术室设备及附件 | 乳腺射频消融 | 1.00（项） | 315,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02322700 病房护理及医院设备 | 电动止血带 | 1.00（项） | 12,805.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02322700 病房护理及医院设备 | 电子血压计 | 2.00（项） | 482.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02322700 病房护理及医院设备 | 身高体重仪 | 5.00（项） | 18,715.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02320100 手术器械 | 足踝专用包 | 1.00（项） | 8,668.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02320100 手术器械 | 断钉取出器 | 1.00（项） | 5,516.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02320100 手术器械 | 切肢包 | 1.00（项） | 2,856.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02320100 手术器械 | 上肢包 | 5.00（项） | 71,410.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02320100 手术器械 | 下肢包 | 5.00（项） | 61,560.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02320100 手术器械 | 小儿疝气包 | 5.00（项） | 18,490.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02320700 医用内窥镜 | 目镜1 | 1.00（项） | 78,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02320700 医用内窥镜 | 目镜2 | 1.00（项） | 78,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02320700 医用内窥镜 | 目镜转换 | 1.00（项） | 3,349.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02320100 手术器械 | 骨科电钻 | 2.00（项） | 9,850.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02320700 医用内窥镜 | 前列腺电切系统 | 1.00（项） | 320,125.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02322400 手术室设备及附件 | 超声刀系统 | 1.00（项） | 108,350.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 移动式 C 形臂 X 射线机 | 1.00（项） | 788,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02322700 病房护理及医院设备 | 妇科检查床（电动） | 1.00（项） | 7,387.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02321900 临床检验设备 | C13幽门螺旋杆菌检测仪 | 2.00（项） | 98,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能检测仪 | 1.00（项） | 98,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 全自动动脉硬化检测仪 | 1.00（项） | 72,890.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02323300 口腔设备及器械 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1.00（项） | 41,370.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02320700 医用内窥镜 | 耳鼻喉内窥镜 | 1.00（项） | 389,666.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02320400 医用光学仪器 | 投射视野检查仪 | 1.00（项） | 76,830.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02320400 医用光学仪器 | 裂隙灯 | 1.00（项） | 17,730.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02320400 医用光学仪器 | 暗视力检查仪 | 1.00（项） | 34,475.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02320400 医用光学仪器 | 检眼镜 | 1.00（项） | 1,379.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02320400 医用光学仪器 | 全自动免散瞳眼底照相机 | 1.00（项） | 114,063.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02320400 医用光学仪器 | 全自动非接触式眼压计 | 1.00（项） | 43,537.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02320200 普通诊察器械 | 听力计 | 1.00（项） | 29,550.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科椅 | 1.00（项） | 14,775.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | AB型超声诊断仪 | 1.00（项） | 68,950.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02320200 普通诊察器械 | 电脑验光仪 | 1.00（项） | 33,490.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A02320200 普通诊察器械 | 双目间接眼底镜 | 1.00（项） | 24,625.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包皮环切包 | 10.00（项） | 18,220.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1.00（项） | 81,755.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | 1.00（项） | 383,657.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 乳腺射频消融 | 1.00（项） | 315,200.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 电动止血带 | 1.00（项） | 12,805.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 电子血压计 | 2.00（项） | 482.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 身高体重仪 | 5.00（项） | 18,715.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 足踝专用包 | 1.00（项） | 8,668.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 断钉取出器 | 1.00（项） | 5,516.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 切肢包 | 1.00（项） | 2,856.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 上肢包 | 5.00（项） | 71,410.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 下肢包 | 5.00（项） | 61,560.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 小儿疝气包 | 5.00（项） | 18,490.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 目镜1 | 1.00（项） | 78,800.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 目镜2 | 1.00（项） | 78,800.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 目镜转换 | 1.00（项） | 3,349.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 骨科电钻 | 2.00（项） | 9,850.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 前列腺电切系统 | 1.00（项） | 320,125.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 超声刀系统 | 1.00（项） | 108,350.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 移动式 C 形臂 X 射线机 | 1.00（项） | 788,000.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 妇科检查床（电动） | 1.00（项） | 7,387.00 | 总价 | 无 |
| 22 | C13幽门螺旋杆菌检测仪 | 2.00（项） | 98,500.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 肺功能检测仪 | 1.00（项） | 98,500.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 全自动动脉硬化检测仪 | 1.00（项） | 72,890.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1.00（项） | 41,370.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 耳鼻喉内窥镜 | 1.00（项） | 389,666.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 投射视野检查仪 | 1.00（项） | 76,830.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 裂隙灯 | 1.00（项） | 17,730.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 暗视力检查仪 | 1.00（项） | 34,475.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 检眼镜 | 1.00（项） | 1,379.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 全自动免散瞳眼底照相机 | 1.00（项） | 114,063.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 全自动非接触式眼压计 | 1.00（项） | 43,537.00 | 总价 | 无 |
| 33 | 听力计 | 1.00（项） | 29,550.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 牙科椅 | 1.00（项） | 14,775.00 | 总价 | 无 |
| 35 | AB型超声诊断仪 | 1.00（项） | 68,950.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 电脑验光仪 | 1.00（项） | 33,490.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 双目间接眼底镜 | 1.00（项） | 24,625.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 移动式 C 形臂 X 射线机 | 移动式 C 形臂 X 射线机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：包皮环切包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 包皮环切包 | ★1.不锈钢腰子盘：≥190mm×115mm×25mm，材料：医用不锈钢。 ★2.不锈钢药杯：直径φ50mm（±1mm），容量≥50ml，材料：医用不锈钢。 ★3.止血钳：总长12.5cm（±1mm），头部为直全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★4.持针钳：总长18cm（±1mm），头部为粗针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★5.医用镊：总长22cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★6.手术刀柄：4#；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★7.眼用剪：总长10cm（±1mm），头部直尖头，材料：医用不锈钢。 ★8.眼科镊：总长10cm（±1mm），头部直有齿，材料：医用不锈钢。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 不锈钢腰子盘; 1; 个. 2; 不锈钢药杯; 1; 个. 3; 止血钳; 6; 个. 4; 持针钳; 1; 个. 5; 医用镊; 1; 个. 6; 手术刀柄; 1; 个. 7; 眼用剪; 1; 个. 8; 眼科镊; 1; 个. |

标的名称：超声经颅多普勒血流分析仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1.血流速测量：50mm深度时，单向速度≥1000cm/s。 2.工作距离：5~134mm；中心探测频率为2MHz探头时，工作距离≥250mm。 3.有线或无线键盘具有增益、深度等按键功能，具有≥4个自定义按键功能。 4.检测项目：至少包含Vs（收缩期峰值流速）、Vd（舒张末期流速）、Vm（平均血流速度）、PI（搏动指数）、RI（阻力指数）、SD（收缩 / 舒张比值（峰谷比））、HR（心率）、SBI（频宽指数）、TI（频宽指数）、Dmean¦¦（平均血流速度偏差）。 ▲5.支持单个探头≥4个DOP频谱窗口，各窗口增益、深度均支持单独调整，各窗口均有独立的血流速度、PI、RI等参数指标，支持一键存储多段不同信息的血流频谱。 6.具备多窗口图像对比功能：在多深度窗口同步检测/监测过程中，支持暂时冻结其中某一窗口，其它窗口正常扫描。 7.具备包络修正功能。 8.频谱扫描速度档位≥9档。 9.具备自定义色阶功能，提供≥500种自定义色阶组合方式选择。 10.支持对已保存的DOP快照进行二次手动测量，随时修改血管名称。 11.报告模板参考≥50条，至少包含各类正常/异常病例结论参考，生成的报告格式至少包含XML、Word、PDF。 12.具备栓子图、声谱图功能，栓子监测阈值支持调节，自动区分栓子、伪差信号，支持手动标记栓子，自动统计栓子数量。 13.同步记录≥120深度的M模信号，每个通道都有独立的动态M波，回放过程中调节整增益、分析范围等参数。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 图文输出装置; 1; 台. 4; 2MHz手持探头; 1; 个. 5; 4MHz手持探头; 1; 个. 6; 键盘; 1; 个. 7; 台车; 1; 个. |

标的名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT） | 1.X射线发生器 1.1最小焦点：≤0.4mm。 1.2最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV，最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA。 ▲1.3加载（曝光）时间：CT全景头颅侧位成像最小加载（曝光）时间均：≤9.5s。 2.探测器及相关成像性能 2.1探测器数量：≥2（在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器）。 2.2 CT探测器类型：CSI+非晶硅探测器；头颅侧位探测器类型：CSI+CMOS探测器。 2.3 CT最大可视空间（FOV）：≥16cm（宽）×10cm（高），一次成像非拼接非融合，至少包含5cm×8cm、8cm×8cm固定视野选择。 2.4 CT的图像重建时间：≤40s，CT图像最小体素尺寸：≤50μm。 2.5 CT成像空间分辨率：≥3.0lp/mm，全景成像空间分辨率：≥4.0lp/mm，头颅成像空间分辨率：≥4.0lp/mm。 3.机械装置 ▲3.1机架底座：X型底座（非U型）设计。 3.2摆位及扫描：摆位时设备控制面板与技师均位于受检者正前方，使技师正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位；CT扫描过程中受检者侧对立柱（非面向立柱站立）；立柱升降距离：≥700mm。 ▲3.3激光线定位线数量：≥5条，触控式控制面板尺寸：≥8英寸。 4.软件功能要求 4.1具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚支持任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，能将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理（CT、全景、头颅正侧位、口内摄影（牙片）、口内扫描、面部扫描）。 4.2图像处理功能：2D/3D图像编辑工具（移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息）；测量工具（距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算）；注释（在图像上添加文字、箭头等标记）。 4.3具备金属伪影矫正，模拟种植等常规功能。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT）; 1; 套. 2; 图文工作站; 1; 套. 3; 图文输出装置; 1; 套. |

标的名称：乳腺射频消融

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳腺射频消融 | 1.射频输出频率：480kHz±10%。 2.输出模式至少包含标准模式、手动模式、温控模式、灼烧模式。 3.时间控制设定控制范围：1~30min。 4.具备温度测量及控制功能。 ▲5.温度测量范围：15℃~99℃。 6.具有安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有水循环报警，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等。 7.具备超温保护功能，超上限发出警报并自动切断能量输出。 8.触控屏尺寸：≥10英寸，分辨率：≥1280×800，材质：钢化玻璃，同时显示电极状态及消融参数，具备用户常用设置一键带入功能。 9.显示并控制内容至少包含温度、功率、时间（消融时间和剩余消融时间都显示）和周围组织的阻抗值监测、提示音设置。 10.具备脚踏控制功能，在屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏，具有温控方式的针道消融模式。 11.能量控制方式至少包含触屏、机械。 12.支持≥3根电极同时消融，同时支持≥4个中性电极。 13.脚踏开关防水等级：≥IPX8。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 射频消融仪; 1; 台. 2; 中性电极转接模块; 1; 个. 3; 脚踏开关; 1; 个. 4; 蠕动泵; 1; 个. |

标的名称：电动止血带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电动止血带 | 1.压力设定范围：0~100kPa；压力稳定精度：±3kPa。 2.时间设定范围：0~120min；初始充气时间：≤60s。 3.额定功率：≤40W；噪音：≤60db。 4.两个通道独立工作，也能同时进行两路输出。 5.术中随时增减（压力、时间）设定值。 6.具有自动检测漏气功能、欠压自动补偿。 7.把腿部袖带冲压到100kPa时间≤50s。 8.工作时间到自动阶梯放气；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警。 9.内置充电电池，充满电后连续工作时间≥6h。 10.报警方式至少包含灯光、声响；具备计时、记忆功能。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1; 台. 2; 气压管; 1; 根. 3; 止血袖带1; 1; 条; 小号. 4; 止血袖带2; 1; 条; 中号. 5; 止血袖带3; 1; 条; 大号. 6; 立式支架; 1; 套. 7; 支架筐; 1; 个. |

标的名称：电子血压计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子血压计 | 1.测量方法：振荡法；测量方式：上臂测试；显示方式：LED显示；具有语音播报功能，音量调节≥4级。 2.压力测量范围：0mmHg~290mmHg；压力测量精度：±3mmHg。 3.脉率测量范围：40bpm~240bpm；脉率精度：±5bpm。 4.加压：压力泵自动加压；减压：自动阶梯减压。 5.具有血压、脉率测量功能；血压测试范围：收缩压30mmHg~270mmHg，舒张压10mmHg~220mmHg。 6.测量过程中出现影响测量的因素而未能得到测量结果时，显示相应错误信息。 7.支持测量结果存储及回顾，存储数据≥200条。 8.具备测量结果超限提示功能、误动作提示图标功能、不规则脉搏图标显示功能、袖带佩戴自检提示灯功能。 9.具备定时关机功能、低电量提示功能。 10.具有血压压力条，测量结束后显示血压水平，低压高于85mmHg或高压高于135mmHg时会亮起警示灯。 11.通过记忆功能查看最新三组测量记录的平均值及查阅所有测量记录。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 血压计主机; 1; 台. 2; 成人袖带; 1; 个. |

标的名称：身高体重仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 身高体重仪 | 1.体型：自动计算BMI指数。 2.体重测量方式：精密平衡压力传感器称重；身高测量方式：超声波传感器。 3.测高范围：20cm~210cm，鉴定精度：±0.1cm；分度值：±0.5cm；称重范围：2Kg~200Kg，鉴定精度：±0.1Kg；分度值：±0.1Kg；测量速度：≥400次/小时。 4.显示屏幕尺寸：≥7英寸，显示信息至少包含日期、时间、温度，与网络同步，显示体型至少包括：偏胖、正常、偏瘦等。 5.具备自动语音播报功能；具有数据输出接口，测量结果发送到手机，并提供健康建议。 6.机器采用三折叠方式，配有脚轮。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 身高体重仪; 1; 台. |

标的名称：足踝专用包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 足踝专用包 | ★1.骨刀1：总长28cm（±1mm），直平刃，刃宽6mm（±1mm），手柄材质：硅胶柄，材质：医用不锈钢；表面处理：PVD（电弧离子镀）。 ★2.骨刀2：总长28cm（±1mm），直平刃，刃宽15mm（±1mm），手柄材质：硅胶柄，材质：医用不锈钢；表面处理：PVD（电弧离子镀）。 ★3.骨刀3：总长28cm（±1mm），直平刃，刃宽8mm（±1mm），手柄材质：硅胶柄，材质：医用不锈钢；表面处理：PVD（电弧离子镀）。 ★4.甲状腺拉钩1：型式为同向直角，材质：医用不锈钢；表面处理：装饰纹镀铬。 ★5.甲状腺拉钩2：型式为同向折角，材质：医用不锈钢；表面处理：装饰纹镀铬。 ★6.双齿拉钩：总长16cm（±1mm），双爪钝，手柄形态：圆柄：表面处理：喷砂钝化：材料：医用不锈钢。 ★7.直髓核钳：工作长度22cm（±1mm），钳柄式直，头宽2mm（±1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★8.骨锤：总长25cm（±1mm），球平面，重量600g±10g；表面处理：装饰纹镀铬 ；材料：医用不锈钢。 ★9.点式复位钳：总长15cm（±1mm），长锁牙指圈式弯；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★10.刮匙：总长30cm（±1mm），直匙形，头宽6mm（±1mm），硅胶柄 ；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★11.骨撬1：总长为240mm（±1mm），弯尖头，宽25mm（±1mm），髋关节，表面处理：装饰纹镀铬：医用不锈钢。 ★12.骨撬2：总长为240mm（±1mm），弯尖头，宽15mm（±1mm），髋关节，表面处理：装饰纹镀铬：医用不锈钢。 ★13.巾钳：巾钳：总长14cm（±1mm），头部为尖头；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★14.弯蚊式止血钳：总长12.5cm（±1mm），头部为弯全齿 ；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★15.止血钳1：总长18cm（±1mm），头部为弯全齿 ；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★16.止血钳2：总长14cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★17.止血钳3：总长22cm（±1mm），头部为弯有钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★18.组织钳：总长18cm（±1mm），头宽5mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★19.刀柄1：7#；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★20.刀柄2：4#；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★21.骨膜剥离器1：总长23cm（±1mm），弯平刃，刃宽12mm（±1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★22.骨膜剥离器2：总长20cm（±1mm），弯圆刃，刃宽8mm（±1mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★23.组织剪：总长20cm（±1mm），头杆为弯 ；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★24.神经剥离器：总长19cm（±1mm），双头、一头直角、弯弹性；表面处理：喷砂；材料：医用不锈钢。 ★25.双关节咬骨钳：230mm×5mm（±1mm），双关节方头 15°；表面处理：PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★26.钢丝剪：总长22cm（±1mm），单关节尖头；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★27.骨剪：总长22cm（±1mm），双关节直；表面处理：装饰纹镀；材料：医用不锈钢。 ★28.刮匙：总长30cm（±1mm），前弯10°，匙形，头宽4mm（±1mm），手柄材质：硅胶柄；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★29.海绵钳：总长25cm（±1mm），头部为弯有齿，头宽10mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★30.持针器：总长18cm（±1mm），头部为粗针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★31.有齿镊：总长12.5cm（±1mm），头部为直形，1×2钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 骨刀1; 1; 个. 2; 骨刀2; 1; 个. 3; 骨刀3; 1; 个. 4; 甲状腺拉钩1; 2; 个. 5; 甲状腺拉钩2; 2; 个. 6; 双齿拉钩; 2; 个. 7; 直髓核钳; 1; 个. 8; 骨锤; 1; 个. 9; 点式复位钳; 1; 个. 10; 刮匙; 1; 个. 11; 骨撬1; 1; 个. 12; 骨撬2; 1; 个. 13; 巾钳; 4; 个. 14; 弯蚊式止血钳; 4; 个. 15; 止血钳1; 2; 个. 16; 止血钳2; 4; 个. 17; 止血钳3; 2; 个. 18; 组织钳; 3; 个. 19; 刀柄1; 1; 个. 20; 刀柄2; 2; 个. 21; 骨膜剥离器1; 1; 个. 22; 骨膜剥离器2; 1; 个. 23; 组织剪; 2; 个. 24; 神经剥离器; 1; 个. 25; 双关节咬骨钳; 1; 个. 26; 钢丝剪; 1; 个. 27; 骨剪; 1; 个. 28; 刮匙; 1; 个. 29; 海绵钳; 2; 个. 30; 持针器; 2; 个. 31; 有齿镊; 1; 个. |

标的名称：断钉取出器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 断钉取出器 | ★1.骨凿：总长28cm（±1mm），直圆刃，刃宽8mm（±1mm），手柄形态：硅胶柄，表面处理：PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★2.尖嘴钳：总长18cm（±1mm），单关节，头部尖头，表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★3.内六角改刀1：杆子形态：六角形，对径2.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★4.内六角改刀2：杆子形态：六角形，对径3.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★5.骨科用螺丝刀1：杆为一字形，对径0.7mm（±0.1mm）宽6mm（±0.5mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★6.骨科用螺丝刀2：杆为T型；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。。 ★7.尖锥子：直径3.5mm（±0.2mm），表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★8.骨钩：总长23cm（±1mm），直角弯扁柄（半月板）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★9.导钻1：型式为双头，直径φ3.2mm（±0.1mm）和φ4.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★10.导钻2：型式为双头，直径φ2mm（±0.1mm）和φ4mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★11.导钻3：型式为双头，直径φ3.2mm（±0.1mm）和φ6.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★12.U型钉取去器：表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★13.断钉取出1：双头φ3.2mm/φ6.5mm/φ8.5mm、医用不锈钢。 ★14.断钉取出2：双头φ3.2mm/φ6.5mm/φ8.0mm、医用不锈钢。 ★15.断钉取出器1：头部直径φ5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★16.断钉取出器2：头部直径φ4mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★17.断钉取出器3：头部直径φ2.7mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★18.断钉取出器4：头部直径φ2mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★19.断钉取出器5：头部直径φ1.7mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★20.三角起子：表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★21.骨科用螺丝刀1：杆为四方形，宽1.1mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★22.骨科用螺丝刀2：杆为四方形，宽1.2mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★23.骨科用螺丝刀3：杆为四方形，宽1.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★24.骨科用螺丝刀4：杆为一字形，对径0.7mm（±0.1mm）宽6mm（±0.5mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★25.骨科用螺丝刀5：杆为一字形，对径0.7mm（±0.1mm）宽3mm（±0.5mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★26.骨科用螺丝刀6：杆为十字形，对径0.5mm（±0.1mm）宽2mm（±0.5mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★27.酒窝环钻1：直径φ4mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹镀铬：材料：医用不锈钢。 ★28.酒窝环钻2：直径φ5.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★29.酒窝环钻3：直径φ6.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★30.螺钉取出器1：对径2.5mm（±0.2mm）；表面处理：光亮不锈钢钝化；材料：医用不锈钢。 ★31.螺钉取出器2：对径2.5mm（±0.2mm）；表面处理：光亮不锈钢钝化；材料：医用不锈钢。 ★32.螺钉取出器3：对径3.5mm（±0.2mm）；表面处理：光亮不锈钢钝化；材料：医用不锈钢。 ★33.螺钉取出器4：对径4.0mm（±0.2mm）；表面处理：光亮不锈钢钝化；材料：医用不锈钢。 ★34.骨科用螺丝刀1：杆为六角形，对径1.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★35.骨科用螺丝刀2：杆为六角形，对径2mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★36.骨科用螺丝刀3：杆为六角形，对径2.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★37.骨科用螺丝刀4：杆为六角形，对径3mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★38.骨科用螺丝刀5：杆为六角形，对径3.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★39.骨科用螺丝刀6：杆为六角形，对径4mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★40.骨科用螺丝刀7：杆为六角形，对径4.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★41.骨科用螺丝刀8：杆为六角形，对径5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★42.骨科用螺丝刀9：杆为六角形，对径5.5mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★43.骨科用螺丝刀10：杆为梅花形，T6（1.75mm±0.15mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★44.骨科用螺丝刀11：杆为梅花形，T7（2.15mm±0.15mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★45.骨科用螺丝刀12：杆为梅花形，T8（2.4mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★46.骨科用螺丝刀13：杆为梅花形，T9（2.5mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★47.骨科用螺丝刀14：杆为梅花形，T10（2.8mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★48.骨科用螺丝刀15：杆为梅花形，T15（3.3mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★49.骨科用螺丝刀16：杆为梅花形，T18（3.8mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★50.骨科用螺丝刀17：杆为梅花形，T20（3.8mm±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★51.骨科用螺丝刀18：杆为梅花形，T25（4.3mm±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 骨凿; 1; 个. 2; 尖嘴钳; 1; 个. 3; 内六角改刀1; 3; 个. 4; 内六角改刀2; 3; 个. 5; 骨科用螺丝刀1; 1; 个. 6; 骨科用螺丝刀2; 1; 个. 7; 尖锥子; 1; 个. 8; 骨钩; 1; 个. 9; 导钻1; 1; 个. 10; 导钻2; 1; 个. 11; 导钻3; 1; 个. 12; U型钉取去器; 1; 个. 13; 断钉取出1; 1; 个. 14; 断钉取出2; 1; 个. 15; 断钉取出器1; 1; 个. 16; 断钉取出器2; 1; 个. 17; 断钉取出器3; 1; 个. 18; 断钉取出器4; 1; 个. 19; 断钉取出器5; 1; 个. 20; 三角起子; 1; 个. 21; 骨科用螺丝刀1; 1; 个. 22; 骨科用螺丝刀2; 1; 个. 23; 骨科用螺丝刀3; 1; 个. 24; 骨科用螺丝刀4; 1; 个. 25; 骨科用螺丝刀5; 1; 个. 26; 骨科用螺丝刀6; 1; 个. 27; 酒窝环钻1; 1; 个. 28; 酒窝环钻2; 1; 个. 29; 酒窝环钻3; 1; 个. 30; 螺钉取出器1; 1; 个. 31; 螺钉取出器2; 1; 个. 32; 螺钉取出器3; 1; 个. 33; 螺钉取出器4; 1; 个. 34; 骨科用螺丝刀1; 1; 个. 35; 骨科用螺丝刀2; 1; 个. 36; 骨科用螺丝刀3; 1; 个. 37; 骨科用螺丝刀4; 1; 个. 38; 骨科用螺丝刀5; 1; 个. 39; 骨科用螺丝刀6; 1; 个. 40; 骨科用螺丝刀7; 1; 个. 41; 骨科用螺丝刀8; 1; 个. 42; 骨科用螺丝刀9; 1; 个. 43; 骨科用螺丝刀10; 1; 个. 44; 骨科用螺丝刀11; 1; 个. 45; 骨科用螺丝刀12; 1; 个. 46; 骨科用螺丝刀13; 1; 个. 47; 骨科用螺丝刀14; 1; 个. 48; 骨科用螺丝刀15; 1; 个. 49; 骨科用螺丝刀16; 1; 个. 50; 骨科用螺丝刀17; 1; 个. 51; 骨科用螺丝刀18; 1; 个. |

标的名称：切肢包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 切肢包 | ★1.骨锉：总长18cm（±1mm），弯形，节距0.5mm（±0.1mm），双面齿；表面处理：头部装饰纹镀铬，柄部电氧化；材料：医用不锈钢。 ★2.肋骨剥离器：总长25cm（±1mm），双头；头部表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★3.止血钳：总长22cm（±1mm），头部为直有钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★4.双关节咬骨钳：230mm×5mm（±1mm），双关节方头15°；表面处理：PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 骨锉; 1; 个. 2; 肋骨剥离器; 1; 个. 3; 止血钳; 1; 个. 4; 双关节咬骨钳; 1; 个. |

标的名称：上肢包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上肢包 | ★1.肌肉拉钩1：总长20cm（±1mm），型式为板式，叶宽24mm×100mm（±1mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★2.肌肉拉钩2：总长24cm（±1mm），型式为板式，叶宽30mm×140mm（±1mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★3.肌肉拉钩3：总长24cm（±1mm），型式为板式，叶宽35mm×170mm（±1mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★4.骨剪：总长16cm（±1mm），双关节直尖；表面处理：装饰纹PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★5.刮匙：总长15cm（±1mm），左双弯匙形，头宽2mm（±1mm）；表面处理：本色镀铬；材料：医用不锈钢。 ★6.内六角改刀1：杆子形态：六角形，对径2.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★7.内六角改刀2：杆子形态：六角形，对径3.5mm（±0.2mm）；表面处理：装饰纹钝化。 ★8.电工钳：总长22cm（±1mm），单关节尖头；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★9.骨膜剥离器1：22cm（±1mm），弯圆刃，刃宽10mm（±1mm）；材料：医用不锈钢。 ★10.骨膜剥离器2：20cm（±1mm），弯平刃，刃宽12mm（±1mm）；材料：医用不锈钢。 ★11.骨刀1：总长14cm（±1mm），直平刃，刃宽6mm（±1mm），手柄形态：六角形；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★12.骨刀2：总长30cm（±1mm），直平刃，刃宽10mm（±1mm）；手柄形态：六角形；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★13.点式复位钳1：总长17cm（±1mm），长锁牙指圈式弯；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★14.点式复位钳2：总长15cm（±1mm），长锁牙指圈式弯；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★15.甲状腺拉钩：头部带钩头，同向直角，表面处理：装饰纹镀铬，材料：医用不锈钢。 ★16.刀柄1：7# ；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★17.刀柄2：4# ；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★18.长平镊：总长25cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★19.巾钳：总长14cm（±1mm），头部为尖头；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★20.线剪：总长20cm（±1mm），头杆为弯；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★21.止血钳1：总长18cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★22.止血钳2：总长14cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★23.止血钳3：总长22cm（±1mm），头部为直有钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢 。 ★24.消毒钳：总长25cm（±1mm），头部为弯有齿，头宽10mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★25.骨凿：总长16cm（±1mm），直单斜平，刃宽4mm（±1mm）；手柄形态：圆柄；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★26.刮匙：总长22cm（±1mm），前弯15°，匙形，头宽6mm（±1mm），前端枪形；表面处理：头部：装饰纹钝化，尾部方柄：铝氧化；材料：医用不锈钢。 ★27.骨锤：总长22cm（±1mm），球平面，重量：140g（±10g）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★28.双关节咬骨钳：总长22cm（±1mm），双关节，直刃宽4mm（±1mm），双角柄 ；表面处理：PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★29.有齿镊：总长12.5cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★30.持针器：总长18cm（±1mm），头部为粗针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★31.组织剪：总长20cm（±1mm），头杆为弯；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★32.组织钳：长16cm（±1mm），头宽5mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 肌肉拉钩1; 1; 个. 2; 肌肉拉钩2; 2; 个. 3; 肌肉拉钩3; 1; 个. 4; 骨剪; 1; 个. 5; 刮匙; 1; 个. 6; 内六角改刀1; 1; 个. 7; 内六角改刀2; 1; 个. 8; 电工钳; 1; 个. 9; 骨膜剥离器1; 1; 个. 10; 骨膜剥离器2; 1; 个. 11; 骨刀1; 1; 个. 12; 骨刀2; 1; 个. 13; 点式复位钳1; 1; 个. 14; 点式复位钳2; 1; 个. 15; 甲状腺拉钩; 2; 个. 16; 刀柄1; 1; 个. 17; 刀柄2; 2; 个. 18; 长平镊; 1; 个. 19; 巾钳; 4; 个. 20; 线剪; 1; 个. 21; 止血钳1; 4; 个. 22; 止血钳2; 4; 个. 23; 止血钳3; 2; 个. 24; 消毒钳; 2; 个. 25; 骨凿; 1; 个. 26; 刮匙; 1; 个. 27; 骨锤; 1; 个. 28; 双关节咬骨钳; 1; 个. 29; 有齿镊; 1; 个. 30; 持针器; 3; 个. 31; 组织剪; 1; 个. 32; 组织钳; 1; 个. |

标的名称：下肢包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 下肢包 | ★1.钢丝剪：总长24cm（±1mm），双关节圆头；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★2.手术刀柄1：3# ；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★3.手术刀柄2：4# ；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★4.骨凿：总长16cm（±1mm），直、单斜平刃，刃宽4mm（±1mm）；；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★5.骨科用螺丝刀：杆为六角形，对径2mm（±0.1mm）；表面处理：装饰纹钝化；材料：医用不锈钢。 ★6.复位钳：总长15cm（±1mm），长锁牙指圈式弯；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★7.止血钳1：总长14cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★8.止血钳2：总长22cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★9.止血钳3：总长12.5cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★10.止血钳4：总长12.5cm（±1mm），头部为直全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★11.组织钳：总长16cm（±1mm），头宽5mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★12.持针钳1：总长16cm（±1mm），头部为细针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★13.持针钳2：总长18cm（±1mm），头部为粗针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★14.海绵钳：总长25cm（±1mm），头部为弯有齿，头宽10mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★15.医用镊1：总长18cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★16.医用镊2：总长20cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★17.医用镊3：总长12.5cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★18.医用镊4：总长22cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★19.皮肤拉钩：总长15cm（±1mm），单爪锐，方柄；材料：医用不锈钢。 ★20.骨锤：总长22cm（±1mm），球平面，重量：140g±10g；胶木材质手柄；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★21.骨膜剥离器：总长15cm（±1mm），直平刃，刃宽3mm（±1mm）；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★22.咬骨钳：总长22cm（±1mm），双关节直，刃3mm（±1mm），双角柄；表面处理：装饰纹PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★23.深部拉钩：总长20cm（±1mm），型式为板式，叶宽24mm×100mm；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★24.骨剪：总长14cm（±1mm），单关节直；表面处理：装饰纹PVD（电弧离子镀）；材料：医用不锈钢。 ★25.骨刮匙：总长22cm（±1mm），前弯10°，匙形，头宽6mm（±1mm），铝材质手柄；表面处理：装饰纹钝化；工作部位材料：医用不锈钢。 ★26.手术剪：总长16cm（±1mm）、头部为直尖；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★27.帕巾钳1：总长16cm（±1mm），头部为尖头；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★28.帕巾钳2：总长14cm（±1mm），头部为尖头；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★29.组织拉钩：型式为同向直角；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★30.组织剪：总长20cm（±1mm），头杆为弯；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★31.海绵钳：总长25cm（±1mm），头部为弯有齿，头宽10mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★32.分离结扎钳：总长18cm（±1mm），前弯90°×15半齿，材料：医用不锈钢。 ★33.扁桃体剪：总长20cm（±1mm），头部弯型，表面处理：无镀层；材料：医用不锈钢。 ★34.组织镊：总长12.5cm（±1mm），头部为直形，1×2钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★35.不锈钢换药碗：直径φ160mm（±1mm），容量≥60ml；材料：医用不锈钢。 ★36.不锈钢腰子盘：≥190mm×115mm×25mm，材料：医用不锈钢。 ★37.不锈钢药杯：直径φ50mm（±1mm），容量≥50ml，材料：医用不锈钢。 ★38.眼用剪：总长10cm（±1mm），头部直尖头，材料：医用不锈钢。 ★39.眼科镊：总长10cm（±1mm），头部直有齿，材料：医用不锈钢。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 钢丝剪; 1; 个. 2; 手术刀柄1; 1; 个. 3; 手术刀柄2; 2; 个. 4; 骨凿; 1; 个. 5; 骨科用螺丝刀; 2; 个. 6; 复位钳; 2; 个. 7; 止血钳1; 4; 个. 8; 止血钳2; 4; 个. 9; 止血钳3; 6; 个. 10; 止血钳4; 6; 个. 11; 组织钳; 4; 个. 12; 持针钳1; 3; 个. 13; 持针钳2; 2; 个. 14; 海绵钳; 2; 个. 15; 医用镊1; 1; 个. 16; 医用镊2; 1; 个. 17; 医用镊3; 1; 个. 18; 医用镊4; 1; 个. 19; 皮肤拉钩; 2; 个. 20; 骨锤; 1; 个. 21; 骨膜剥离器; 2; 个. 22; 咬骨钳; 1; 个. 23; 深部拉钩; 4; 个. 24; 骨剪; 1; 个. 25; 骨刮匙; 2; 个. 26; 手术剪; 2; 个. 27; 帕巾钳1; 4; 个. 28; 帕巾钳2; 5; 个. 29; 组织拉钩; 2; 个. 30; 组织剪; 1; 个. 31; 海绵钳; 1; 个. 32; 分离结扎钳; 1; 个. 33; 扁桃体剪; 1; 个. 34; 组织镊; 1; 个. 35; 不锈钢换药碗; 1; 个. 36; 不锈钢腰子盘; 1; 个. 37; 不锈钢药杯; 1; 个. 38; 眼用剪; 1; 个. 39; 眼科镊; 1; 个. |

标的名称：小儿疝气包

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小儿疝气包 | ★1.组织拉钩：型式为同向直角；表面处理：装饰纹镀铬；材料：医用不锈钢。 ★2.止血钳1：总长14cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★3.止血钳2：总长12.5cm（±1mm），头部为弯全齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★4.帕巾钳：总长14cm（±1mm），头部为尖头；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★5.组织剪：总长20cm（±1mm），头杆为弯；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★6.海绵钳：总长25cm（±1mm），头部为弯有齿，头宽10mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★7.医用镊：总长12.5cm（±1mm），头部为横齿；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★8.分离结扎钳：总长18cm（±1mm），前弯90°×15半齿，材料：医用不锈钢。 ★9.组织钳：总长16cm（±1mm），头宽5mm（±1mm）；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★10.持针钳：总长18cm（±1mm），头部为粗针；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★11.扁桃体剪：总长20cm（±1mm），头部弯型，表面处理：无镀层；材料：医用不锈钢。 ★12.手术刀柄：3#；表面处理：装饰纹无镀层；材料：医用不锈钢。 ★13.组织镊：总长12.5cm（±1mm），头部为直形，1×2钩；表面处理：光亮镀铬；材料：医用不锈钢。 ★14.不锈钢换药碗：直径φ160mm（±1mm），容量≥60ml；材料：医用不锈钢。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 组织拉钩; 2; 个. 2; 止血钳1; 4; 个. 3; 止血钳2; 6; 个. 4; 帕巾钳; 5; 个. 5; 组织剪; 1; 个. 6; 海绵钳; 1; 个. 7; 医用镊; 1; 个. 8; 分离结扎钳; 1; 个. 9; 组织钳; 4; 个. 10; 持针钳; 2; 个. 11; 扁桃体剪; 1; 个. 12; 手术刀柄; 1; 个. 13; 组织镊; 1; 个. 14; 不锈钢换药碗; 1; 个. |

标的名称：目镜1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 目镜1 | 1.柱状晶体，视向角：30°，外径5mm（±0.5mm），长度290mm（±2mm）。 2.镜身带彩色标记，显示镜子的度数。 3.视场角：≥68°。 4.支持高温高压消毒。 5.在标准照明条件下，显色指数Ra≥85。 6.蓝宝石镜面材质。 7.有效景深范围：3mm~100mm。 8.具有防球变系统，防止图像变形。 9.进液防护程度：≥IPX7。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 目镜; 1; 个. |

标的名称：目镜2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 目镜2 | 1.柱状晶体，视向角：30 °，外径10mm（±0.5mm），长度310mm（±2mm）。 2.镜身带彩色标记，显示镜子的度数。 3.视场角：≥80°。 4.支持高温高压消毒。 5.在标准照明条件下，显色指数Ra≥90。 6.蓝宝石镜面材质。 7.有效景深范围：3mm~100mm。 8.具有防球变系统，防止图像变形。 9.进液防护程度：≥IPX7。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 目镜; 1; 个. |

标的名称：目镜转换

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 目镜转换 | ★1.适配11mm规格穿刺器，稳定转换为5mm器械操作通道，兼容标准腹腔镜器械。 2.采用医用级不锈钢材质。 3.转换后术中负压力维持期间无泄漏。 4.支持高温高压灭菌。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 目镜转换器; 1; 个. |

标的名称：骨科电钻

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 骨科电钻 | 1.整机支持高温消毒，温度≥135℃。 2.转速：≥1200转/分；扭矩：≥2.9牛顿·米。 3.钻夹头夹持口径：0.1~8.0mm；空心通孔直径：≥4.0mm。 4.电池容量：≥1800mAh。 5.具备铝合金外壳。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1; 台. 2; 充电电池; 1; 块; 含适配器. 3; 钻夹头; 1; 支. 4; 收纳箱; 1; 个. |

标的名称：前列腺电切系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 前列腺电切系统 | ▲1.工作频率：高频单极模式：≤350KHz，等离子模式：≤100KHz。 2.单极切割模式：输出模式≥8种，输出功率：0~300W。 3.单极凝血模式：输出模式≥8种，输出功率：0~200W。 4.双极切割模式：输出模式≥10种，输出功率：0~105W。 5.双极凝血模式：输出模式≥10种，输出功率：0~85W。 6.等离子切割模式：输出模式≥10种，输出功率：0~350W。 7.等离子凝血模式：输出模式≥10种，输出功率：0~100W。 8.阻抗显示：0~999，具有阻抗侦测和自动能量检测技术。 9.具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。 10.蠕动泵流量：100ml/min，（误差±5%）；外置流量控制器流量：200ml/min，（误差±5% ）。 11.界面显示及指示：触摸式操作界面，具有阻抗显示、工作时间显示、温度显示。 ▲12.工作模式至少包含单极切割、单极止血、双极切割、双极止血、等离子切割、等离子止血。 13.一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能。 14.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。 15.主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。 16.主机同时连接≥3只手术电极。 17.等离子模式采用双极技术，无须负极板。 18.双极电切镜及附件：光学镜视向角30°；内鞘、手架、内窥镜和双极电极360°任意旋转；操作器为被动式，鞘芯至少包含26Fr/24Fr、22.5Fr/21Fr。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 等离子能量平台主机; 1; 台; 含脚踏. 2; 流量控制器; 1; 台. 3; 双极电切镜及附件; 2; 套. 4; 冲洗瓶; 1; 个. 5; 消毒网栏; 1; 个. 6; 一次性使用等离子电极（环状）; 1; 只. 7; 一次性射频等离子电极（环状）; 1; 只. |

标的名称：超声刀系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超声刀系统 | 1.主机 ▲1.1同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。 1.2具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。 1.3具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。 1.4所有器械均使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 1.5所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。 1.6具备器械激发次数统计功能。 1.7 LED触摸屏尺寸：≥8英寸，分辨率≥1024×768 。 ▲1.8具备自检功能，诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警；报警发生时，点击查看解决措施。 1.9具有报警确认键，按此键关闭报警音；具有一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置。 1.10根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面选择已保存的参数配置。 1.11输入功率：≤1500W，额定输出功率≥300W。 1.12接口至少包含USB 接口、以太网接口、CAN接口。 2.超声刀 2.1切割和凝闭直径≤5mm的血管或其它软组织。 2.2具备组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈。 ▲2.3具备EVS增强凝血功能：通过应用算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。 2.4输出功率≥60W，输出频率30kHz~80kHz。 2.5 MIN模式的档位：≥5档。 3.高频单极 3.1单极切割模式至少包含纯切、混切。 3.2单极凝结模式至少包含软凝、电灼、喷凝。 3.3单极切割、凝结模式的工作频率：430kHz±5kHz。 3.4支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。 3.5具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 3.6纯切模式功率调节范围：0~300W，步长≤10W；峰值电压≥1280Vp。 3.7混切模式功率调节范围：0~200W，步长≤10W；峰值电压≥2170Vp。 3.8软凝模式功率调节范围：0~120W，步长≤10W；峰值电压≥260Vp。 3.9电灼模式功率调节范围：0~120W，步长≤10W；峰值电压≥3440Vp。 3.10喷凝模式功率调节范围：0~120W，步长≤10W；峰值电压≥3930Vp。 3.11具有能量补偿算法。 4.高频双极 4.1双极凝结模式至少包含精确、标准、双极柔和电凝。 4.2双极凝结模式的工作频率：350kHz~430kHz。 4.3精确模式功率调节范围：0~70W，步长≤10W；峰值电压≥284Vp。 4.4标准模式调节范围：0~70W，步长≤10W；峰值电压≥415Vp。 4.5双极柔和电凝模式调节范围：0~70W，步长≤10W；峰值电压≥150Vp。 5.双极血管闭合 5.1双极血管闭合模式下，用于外科手术中凝闭组织和直径≤7mm的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 5.2无需设置模式、功率，插入器械主机自动识别，并进入双极血管闭合模式。 5.3凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。 5.4主机通过刀头感应组织阻抗变化，自动控制能量输出直至凝闭完成。 5.5效果级数种类≥2种。 5.6额定功率：300W±15%；工作频率：350kHz±10%。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1; 台. 2; 电刀双踏板; 1; 个. 3; 电刀单踏板; 1; 个. 4; 一次性电刀笔; 2; 支. 5; 负级板连接线; 1; 根. 6; 中性电极片; 1; 个. |

标的名称：移动式 C 形臂 X 射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 移动式C形臂X射线机 | 1.一体化主机上方具备悬浮式独立的触摸操作屏，非工作站显示器，触摸屏尺寸≥11英寸，与主机一体化设计，显示图像、具备人体图形化图像控制界面，调整参数等功能。 ▲2.一体化C臂主机上方具有独立的≥27英寸工作站触摸显示器，分辨率≥3840×2160，水平运动旋转角度：1轴±90度，2轴±115度，允差±2%。 3.具有一键开关机设计。 4.具有无网电待机设计（待机时间≥10min），实现在多个手术室之间的无网电待机转场。 5.具有双向激光定位，在球管和平板探测器两端，分别加装了激光定位系统。 6.具备束光器预览功能，在无线状态下，实现曝光范围大小的调节。 7.滤线栅采用插拔式设计。 8.具有变频技术，根据人体部位与射线剂量自动调整图像帧频，保证图像质量的同时降低射线剂量。 ▲9.具有远程手持式控制器，控制内容至少包含参数调节。 10. X射线管组件 10.1输出功率（摄影）：≥3.5kW 。 ▲10.2主逆变频率：≥110kHz，双焦点：小焦≥0.6mm2，大焦≥1.2mm2。 10.3输出电压：40kV～120kV。 10.4阳极靶角：10°~15°。 10.5摄影mAs：1mAs～280mAs。 10.6连续透视电流：0.1～4mA 。 10.7脉冲透视电流：0.3～30mA。 10.8探测器类型：非晶硅动态平板探测器。 10.9闪烁体类型：碘化铯。 ★10.10有效成像面积：≥30cm×30cm、采集矩阵：≥1956×1956、空间分辨率≥3.1lp/mm。 10.11标称视野下，摄影、透视可辨别动态阶楔数：≥172。 11.机架 11.1 C形臂滑转：≥135°； C形臂的旋转：±180°。 11.2 C形臂垂直方向范围：≥400mm；C形臂水平方向范围：≥200mm。 11.3 C形臂水平摆动：≥15°。 11.4焦屏距：≥1000mm。 11.5 C形臂的弧深度：≥660mm；C形臂的开口距离：≥800mm。 11.6整机制动力：≥200N；整机启动力：≤150N。 11.7机架：具备全平衡。 12.图像处理工作站 12.1软件功能至少包含登记、采集、查询、修改、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、实时任意角度旋转、实时图像缩放、实时图像增强处理、窗宽窗位、图像全选、单窗、多窗、移动、负像、测量、报表、保存、预览、胶片。 13.支臂：显示轴向旋转角度（上下翻转倾斜）：-15°-45°。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 一体式C形臂机架; 1; 台. 2; 高频高压X射线发生器和高频逆变电源; 1; 套. 3; 限束器; 1; 台. 4; 插拔式密纹滤线栅; 1; 套. 5; 动态平板探测器; 1; 台. 6; 触摸显示器; 1; 台. 7; 数字采集处理工作站软件; 1; 套. 8; DAP; 1; 套. 9; 激光一字定位器; 4; 个. 10; 手持式控制器; 1; 个. 11; 图文工作站; 1; 套. 12; 图文输出装置; 1; 套. |

标的名称：妇科检查床（电动）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 妇科检查床（电动） | 1.床面尺寸：1300mm×600mm（±10mm）。 2.起背调节范围：0~70°。 3.台面整体升降范围：650mm~850mm。 4.臀板起落调节范围：0~15°。 5.全电动操作，手术台体位调节全部由电动完成升降、起落等功能。 6.具有电子超载保护装置。 7.具有一键式操作的手动控制器。 8.脚轮采用4个转向轮设计，具有电动刹车（或机械刹车）功能。 9.床身主体结构使用碳钢和不锈钢材质制造，精密焊接，底座、升降柱、刹车柱均采用304不锈钢包覆。 10.具备防电磁干扰功能。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 床体; 1; 台. 2; 麻醉架; 1; 个. 3; 搁臂板; 1; 对. 4; 托腿架; 1; 对. 5; 把手; 1; 对. 6; 污物盆; 1; 个. 7; 床垫; 1; 张. 8; 手控器; 1; 个. 9; 电源线; 1; 根. 10; 固定器; 7; 个. |

标的名称：C13幽门螺旋杆菌检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | C13幽门螺旋杆菌检测仪 | 1.一次性检测≥5份。 2.对样品分析速度：≤2.5min。 3.开机预热时间：≤20min。 4.检测样品浓度范围：1%~6%。 5.具备自检功能。 6.精密度：（C.V.）≤±2%；稳定性：在8h内测量（C.V.）≤±2%；孔间差：≤0.4‰。 ▲7.准确度：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%。 8.CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥95%。 9.通道：≥10。 10.设备接口为止回阀专用适配器接口，接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。 11.具有双独立操作系统，单机操作。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; C13幽门螺旋杆菌检测仪主机; 1; 台. 2; 配套使用软件; 1; 套. 3; 电源线; 1; 根. |

标的名称：肺功能检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 肺功能检测仪 | 1.检测吸入和呼出气量以及流速。 2.测试容量范围：0L~8L；测试流速范围：0L/s~14L/s。 3.气体容量检测精度：≤0.05L；气体流量检测精度：≤0.3L/s。 4.肺活量测试至少包含最大通气量测试、静息通气量测试、FVC-T测试曲线、F-V测试曲线、FVC测试结论、VC-T测试曲线、MVV-T测试曲线、MV-T测试曲线。 5.肺功能舒张试验：支持通气功能检查所有项目，并支持用药前后对比，显示用药前后变化率，并在打印报告中体现。 6.具备名词解释功能：点击相应测试参数名称，弹出相应名词解释。 7.通过检测，得到的肺功能参数（包括小气道功能）至少包含VC（肺活量）、IRV（补吸气量）、ERV（补吸气量）、IC（深吸气量）、MV（静息通气量）、TV（潮气量）、FVC（用力肺活量）、FEV.1（第1秒用力肺活量）、FEV.2（第2秒用力肺活量）、FEV.3（第3秒用力肺活量）、MMF（最大呼气中段流速）、PEF（峰值流量）、V75/MEF25（呼气至 25 % 肺活量时对应流速值）、V50/MEF50（呼气至 50% 肺活量时对应流速值）、V25/MEF75（呼气至 75 % 肺活量时对应流速值）、RR（呼吸频率）、FEV.1%（1秒率）、FEV.2%（2秒率）、FEV.3%（3秒率）、BSA（体表面积）、MVV/BSA（最大通气量与体表面积之比）、V50/V25（V50 与 V25 之比值）、V75/H（V75与身高之比）、V50/H（V50与身高之比）、V25/H（V25与身高之比）及坐标图，并输出报告。 8.具备一键还原功能，自动恢复到出厂状态。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1; 台. 2; 工作站; 1; 套. |

标的名称：全自动动脉硬化检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全自动动脉硬化检测仪 | 1.关键参数至少包含ABI（踝臂指数）、BAI（臂踝指数）和PWV（脉搏波传导速度）。 2.辅助参数至少包含DBP（舒张压）（四肢）、SBP（收缩压）（四肢）、PP（脉压差）（四肢）、UT（脉搏波上行时间）、PVR（脉搏体积记录）、BMI（体格指数）。 3.检测方式至少包含四肢同步、单侧、单肢体。 4.血压测量范围：0mmHg~300mmHg。 5.心率测量范围：30次/分～300次/分。 6.信号速度调节档位至少包含25mm/s、50mm/s。 7.检测参数阈值标准支持用户自行设置。 8.内置多种报告单模版，且支持用户自定义编辑功能。 9.支持连接医院网络体检软件、身高体重检测仪及条码扫描器；具备PDA预约功能。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 全自动动脉硬化检测仪; 1; 台. |

标的名称：耳鼻喉综合治疗台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 耳鼻喉综合治疗台 | ★1.与耳鼻喉内窥镜配套使用。 2.具有正压泵、负压泵。 3.喷枪、吹枪压力调节范围：正压0.1Mpa～0.15Mpa；吸枪压力调节范围：负压0Mpa～0.07Mpa。 4.射灯照度：≥1×100Lux；射灯支架旋转角度≥180°。 5.显示器分辨率≥1024×768。 6.监视器分辨率≥720TVL；尺寸≥19英寸。 7.CCD摄像机分辨率：≥720TVL。 8.台面及棉球缸材质304不锈钢。 9.具有温控保护装置，将开关置于热风档，通电能正常出风。 10.托盘容积：≥1500cm³。 11.在电压220V时室温为20℃～25℃的情况下，253.7nm紫外线辐射强度（垂直1m处）≥70μW/cm²。 12.观片灯的色温：≥6500K；观片灯的亮度：≥2000cd/㎡。 13.接通电源后，观片装置在10s内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无明显的延迟现象。 14.医用冷光源 14.1显色指数：≥90。 14.2色温：3000K～7000K。 14.3医用冷光源在300nm～1700nm波长范围内的幅通量和光通量比值≤6mW/lm。 14.4医用冷光源在参考窗口的照度均匀度为≥0.4°。 14.5医用冷光源在参考窗口的照度超限点数≤2°。 14.6输出总光通量的标称值：≤450lm。 14.7灯泡寿命≥6000h。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 摄像机; 1; 台. 2; 医用冷光源; 1; 台. 3; 监视器台; 1; 台. 4; 影像工作站; 1; 套. 5; 耳镜; 2; 支; 0°. 6; 鼻镜; 2; 支; 0°. 7; 鼻镜; 2; 支; 70°. 8; 主机; 1; 台. 9; 桌子; 1; 台. 10; 弯头喷枪; 1; 支. 11; 直头喷枪; 2; 支. 12; 吸枪; 1; 支. 13; 吹枪; 1; 支. 14; 除雾装置; 1; 套. 15; 射灯及支架; 1; 套. 16; 托盘; 1; 个. 17; 棉球缸; 2; 个. 18; 药水瓶; 6; 个. 19; 紫外线消毒装置; 1; 个. 20; 数据输出系统; 1; 套. 21; 单联观片灯; 1; 台. 22; 病人检查椅; 1; 台. 23; 医生检查椅; 1; 台. |

标的名称：耳鼻喉内窥镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 耳鼻喉内窥镜 | 1.内窥镜摄像系统 1.1触摸屏尺寸：≥7英寸，分辨率≥1920×1080，在触摸屏上进行功能显示设置。 1.2具有白平衡、按键设置、内镜模式、电子快门、数字放大、水平移动、垂直移动、水平镜像、垂直翻转等功能。 1.3用户自定义≥7种参数保存，并直接调用自定义模式。 1.4具有摩尔纹消除功能。 1.5视频信号输出至少包含HDMI/DVI/SDI/CVBS。 1.6具有曝光模式。 1.7具有降噪功能。 ▲1.8具有血管增强功能。 1.9具有锐利度调节功能。 1.10电子图像放大调节档位：≥10档。 ▲1.11内窥镜近视可调、屏幕悬停。 2.摄像头 2.1摄像头采用CMOS传感器，分辨率≥1920×1080。 2.2功能按钮通过设置实现白平衡、冻结、亮度调节、数字放大、内镜模式、红色调节、黄色调节、摩尔纹消除、关等按键功能。 2.3支持低温等离子消毒灭菌。 2.4防水等级：≥IPX7。 2.5光学适配器选定焦至少包含18mm、22mm、25mm、28mm、32mm。 3.内窥镜冷光源 3.1触摸屏尺寸：≥7英寸。 ▲3.2.LED灯寿命≥50000h。 3.3总光通量：≥450lm。 3.4照度：≥1.2×10⁶lx。 3.5整机功率：≤200W。 3.6色温：3000K~7000K。 3.7显色指数≥90。 3.8红外截止性能：300nm~1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值≤6mW/lm。 3.9光输出孔直径：Φ10mm±0.5mm。 3.10导光束：4mm×3000mm。 4.监视器 4.1监视器尺寸：≥24英寸、具有多种伽马曲线，分辨率≥1920×1080。 4.2具有HDMI和DVI的接口。 4.3具有实时画面增强模式，针对动态视频画面进行逐帧清晰度、对比度的优化。 4.4可视角度≥170°。 5.图文工作站 5.1图文工作站影像采集：支持拍照、录像和回放。 5.2病历管理至少包含增加、删除、病历统计、随时调阅，查询病例方式至少包含按时间、病历号、病人姓名。 5.3编辑生成报告，每个病历无限幅静态图像采集，长时间动态录象，支持录像回放、采集、播放速度可调。 5.4图像处理至少包含图像增强、亮度、对比度、色彩、锐利度，对图像进行文字标注、图形标注、部位标注、病理描述、测量等功能处理。 5.5具备数据备份及恢复功能，配备加密锁。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 摄像机; 1; 台. 2; 摄像头; 1; 个. 3; 内窥镜冷光源; 1; 台. 4; 导光束; 1; 根. 5; 监视器; 1; 台. 6; 图文工作站; 1; 套. 7; 图文输出装置; 1; 套. 8; 台车; 1; 台. 9; 耳镜; 1; 支; 0°. 10; 鼻镜; 1; 支; 0°. 11; 喉镜; 1; 支; 70°. |

标的名称：投射视野检查仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投射视野检查仪 | 1.软件模块至少包含眼位动态追踪模块、病人信息模块、图像分析模块。 2.背景光颜色及亮度具备调节功能。 3.可视距离：300mm±1mm。 4.腮托行程：从最低到最高点范围≥50mm、从最左到最右行程≥22mm。 5.检查方式至少包含静态视野、动态视野。 6.刺激方式：光学投影。 7.检测范围：0~90°。 8.投射光源：白。 9.刺激视标大小（Goldmann标准）：III级。 10.视标亮度：0asb~10000asb。 11.分析软件至少包含可信度分析、单一视野分析、三合一报告分析、概览视野分析、GHT青光眼半视野分析、GPA青光眼进展分析。 12.检测策略至少包含全阈值、快速阈值、自定义、二表示法、三表示法、缺损量化 、智能动态、快速智能动态。 13.阈值策略至少包含年龄相关、阈值相关、单一强度。 14.阈值测试模式至少包含中心10-2、中心24-2、中心30-2、中心60-4、鼻侧阶梯、黄斑。 15.筛查、特殊测试模式至少包含中心40、中心64、中心76、中心80、中心Armaly、周边60、鼻侧阶梯、Armaly全视野、全视野81、全视野120、全视野135、全视野246、上部36、上部64、Esterman单眼、Esterman双眼。 16.报告图至少包含数值图、灰度图、总体偏差图、总体偏差概率图、模式偏差图、模式偏差概率图、凝视图。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 投射视野检查仪; 1; 台. |

标的名称：裂隙灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 裂隙灯 | 1.光学设计类型：夹角体式。 2.总倍率至少包含10×、16×、25×。 3.镜倍率至少包含10×、16×。 4.屈光度调节：+5D~-5D。 5.裂隙高度调节范围：1mm~14mm。 6.裂隙宽度调节范围：0mm~14mm。 7.裂隙角度：0°~180°水平旋转。 8.照明灯泡：卤钨灯12V/50W。 9.瞳距最小调节范围：52mm~85mm。 10.滤色片至少包含无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。 11.固视标颜色：红色。 12.固视标种类：发光二极管。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 裂隙灯; 1; 台. |

标的名称：暗视力检查仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 暗视力检查仪 | 1.视标方向：设上/下/左/右（使用兰多尔环形视标）。 2.视力范围：0.1~1.5。 3.视标辉度：500±100Lx。 4.光适应刺激光辉度：2700±250Lx。 5.光适应刺激时间：≤30s。 6.视力暗适应背景辉度：0.5~20Lx。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 暗视力检查仪; 1; 台. |

标的名称：检眼镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检眼镜 | 1.照明光源：LED灯。 2.照明形式：≥5种变化光斑。 3.补偿滤光镜至少包含偏振滤光片、无赤滤光片、无滤光片。 4.屈光补偿：-35~+40D。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 检眼镜; 1; 台. |

标的名称：全自动免散瞳眼底照相机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全自动免散瞳眼底照相机 | 1.操作模式：全自动/手动；一键完成双眼自动拍照；自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量。 2.对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置。 3.操作者方位至少包含患者侧、对侧、旁侧。 ▲4.拍照模式至少包含自动、手动；拍摄模式至少包含免散瞳、散瞳彩照。 5.拍摄光源：LED光；固视标：内置绿色LED固视灯。 6.患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-18D～+18D。 7.采集模块：内置CCD。 8.采集图像分辨率：≥2410万。 9.闪光强度调节档位：≥五档。 10.曝光模式：自动。 11.照相瞳孔直径：≥3.3mm。 12.视场角：52°/30°。 13.分辨率（视场角52°）：视场中心处：≥60 lp/mm，视场中部处：≥40lp/mm，视场边缘处：≥25lp/mm。 14.采集过程全程语音导航，音量支持调节。 15.内置AI报告模块，直接在设备上输出报告。 16.触摸显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕能360°旋转。 17.图像预览：连接≥22.5英寸显示屏进行眼底图像预览。 18.图像处理至少包含伽马值、亮度、色彩、对比度、病灶标注、随访对比。 19.内部存储：≥128G。 20.影像外部存储：能连接外部USB存储设备，存储拍摄影像。 21.数据传输方式：WIFI/USB/DICOM/FTP/网口；支持眼科远程PACS系统数据共享接连端口。 22.内置数据库；眼底相机主机和工作站一站式设计，无需外接工作站。 ▲23.三轴平台运行范围：左右：≥90mm；前后：≥40mm；上下：≥40mm；颌托调节范围：≥65mm。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 全自动免散瞳眼底照相机; 1; 台. |

标的名称：全自动非接触式眼压计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全自动非接触式眼压计 | 1.操作模式：全自动/手动；一键完成双眼自动测量；自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）。 2.对焦模式：全自动/手动。 3.具有五点对位技术：主固视灯加4个LED辅助补光灯。 4.具有双目追踪技术：通过双目智能识别模组，无需手动点击屏幕，自动识别眼位。 5.测量方位至少包含患者侧、对侧、旁侧。 6.测量范围：0~60mmHg，示值最大误差：±5mmHg，示值重复性：≤1mmHg（0.13kPa）。 7.最高喷气压强：≤11kPa（82.5mmHg）。 8.运动范围：上下轴≥40mm；前后轴：≥40mm；左右轴：≥90mm。 9.触摸控制屏尺寸：≥10英寸，支持360°旋转。 10.工作距离：≥11mm。 11.颌托调节范围：≥65mm。 12.数据传输方式：包含WIFI/USB/DICOM /FTP/网口。 13.内置数据输出系统，实现测量结束自动打印，自动切纸。 14.内置中文数据库，无需额外配备电脑。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 全自动非接触式眼压计; 1; 台. |

标的名称：听力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 听力计 | 1.具备TEOAE（瞬态诱发耳声发射）检测功能。 2.探头具有自检功能，增加测试的准确性。 3.电阻式触摸屏操作。 4.主机存储测试结果：≥250名患者或≥500个测试。 5.数据传输：主机与坞站红外连接，坞站USB与计算机USB联机，数据双向批量传输。 6.集成的实时时钟：连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步。 7.评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数。 8.频率范围：1.5~4.5kHz。 9.刺激声强度：70~84dB SPL（45-60dB HL），自校准因耳道容积而异。 10.显示至少包含统计波形、测量进度、TEOAE检测水平、噪音水平。 11.刺激速率：≥60Hz。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 耳声发射检测仪主机; 1; 台. 2; 探头; 1; 套. 3; 探头套; 1; 套. 4; 电源适配器; 1; 个. 5; 数据线; 1; 根. 6; 便携手提箱; 1; 个. |

标的名称：牙科椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 牙科椅 | 1.整机注塑工艺，箱体吸合式设计。 2.控制系统均为触摸控制。 3.动力系统采用直线静音电机传动。 4.隐藏式两用水切换装置，自动增泄压纯净水装置。 5.触摸式开关控制各动作，LED观片灯。 6.平卧式镶嵌式整体陶瓷痰盂，与主箱体平面设计，能拆卸消毒，触摸式控制键操作，痰盂水量≥4种模式设定，漱口水量任意设置。 7.器械盘配成型透明防污罩，能更换。 8.牙科椅身和靠背均设有安全自动保护装置。 9.前倾式双扶手设计。 10.大器械盘规格：长≥620mm、宽≥310mm，气控一键锁定可控器械盘固位操作。 11.具有三折式头枕设计，能伸缩锁紧，头枕搭扣式连接结构。 12.复合脚开关，椅位设计有控制升、降、俯、仰等脚控功能操作位。 13.椅面压注成形，座垫、靠背无缝可更换。 14.二折式助手架，设有控制位，能旋转。 15.整机具有一体式箱体设计。 16.设有自动恒温给水系统。 17.具有感应式LED口腔灯。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 牙科椅; 1; 台. 2; 按压式取换车针高速手机; 2; 支. 3; 四孔低速手机; 1; 套. 4; 三用喷抢; 2; 支. 5; LED低压观片灯光; 1; 套. 6; LED可调冷光灯; 1; 套. 7; 医生坐椅; 1; 套. |

标的名称：AB型超声诊断仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AB型超声诊断仪 | 1.眼轴长度的测量范围：≥15mm~35mm；其中前房深度≥2mm~5.8mm、晶体厚度≥3mm~5mm、玻璃体长度≥13mm~20mm。 2.软件系统至少包含病人信息编辑、图像分析、数据处理、存储打印报告。 3.A超探头频率：≥10MHz。 4.A超测量精度：≤0.1mm。 5.A超测量参数至少包含前方深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度及均值。 6.A超测量方式：手动/自动。 7.A超数据处理结果：人工晶体参数选择表。 8.A超输出模式：输出生物、测量结果以及A超波形。 9.A超人工晶体计算公式：SRK-Ⅱ、SRK-T、Hoffer-Q、Holladay、SCDK、Halgis。 10.A超增益调节范围：0~115DB。 11.B超扫描方式：机械扇形方式扫描。 12.B超扫描角度 ：≥53°。 13.B超探测深度范围：25mm~75mm，≥11档调节。 14.B超扫描线：≥512条。 15.B超灰度等级：≥256。 16.B超显示模式：B/B+B/B+A。 17.B超动态回放：≥600帧连续播放图像。 18.B超图像后处理：亮度、对比度、平滑、伪彩、测量计算等功能。 19.B超增益调节范围：0~115DB。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; AB型超声诊断仪主机; 1; 台. 2; A超探头; 1; 支. 3; B超探头; 1; 支. |

标的名称：电脑验光仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电脑验光仪 | 1.顶点距离：0.0mm、12.00mm、13.5mm、15.00mm。 2.球镜度：-30.00D~+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D）。 3.柱镜度：0.00D~±12.00D（每步：0.12D，0.25D）。 4.轴位：1°~180°（每步1°）。 5.散光符号：包含﹣, ﹢。 6.最小测瞳孔直径：≤2.0mm。 7.瞳距：10mm~85mm。 8.角膜曲率半径：5mm~13mm（每步0.01mm）。 9.角膜屈光度：35.5D~52.0D（折射率1.3375）。 10.角膜散光：0.00~-15.00D（每步：0.05、 0.12、0.25D）。 11.角膜散光轴位：0~180°（每步1°）。 12.能显示屈光地形图。 13.内置数据输出系统。 14.显示器尺寸：≥10英寸。 15.操作模式至少包含全自动、手动。 16.移动方式至少包含全自动跟踪。 17.行程范围：左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm。 18.镜头特性：哈特曼微透镜阵列。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 电脑验光仪; 1; 台. |

标的名称：双目间接眼底镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双目间接眼底镜 | 1.型式：头戴式、双目。 2.目镜：±2D。 3.光源：LED：≥3500K，显指≥92。 4.照明光斑：≥3种。 5.工作距离：≥500mm。 6.瞳距调节：48mm~76mm。 7.滤片至少包含钴蓝片、无赤片、弥散片。 8.光阑片：20mm、40mm、60mm。 9.主机重量：≤480g。 ★配置清单： 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注（功能要求）. 1; 双目间接眼底镜; 1; 台. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容 | 1.中标人在质保期内提供专业技术人员一名（验收时提供专业技术人员的姓名、联系电话），负责不定期维修和定期提供预防保养服务，预防保养至少2次/年（每半年巡检一次），所有费用由供应商承担。售后服务30分钟内响应，24小时内解决故障。质保期内，专业技术人员需要变更的，须提前向采购人报备。 2.中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于8年，且提供的配品配件的价格不得高于市场价格。 3.中标人的售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人相关部门提供经使用人员确认的纸质报告。 4.中标人应组织设备制造厂家的专业售后人员就设备的操作、维修、保养等对采购人的技术人员进行培训，直至采购人技术人员能完成一般常见故障的维修、保养工作；中标人组织设备制造厂家的专业售后人员对采购人的相关人员进行现场应用培训，直至采购人的操作人员能独立操作。 5.若开机率不足95%（一年按365天计算，开机率=（年日历日-故障日）/年日历日，每年按日历日计算），不足一天维保延期三天。每天故障时间≥2小时，按一天计算。 6.质保期内，如中标人未按要求提供维修维护导致采购人医疗工作无法正常开展的，采购人有权聘请第三方进行维修维护，所产生的的费用在未支付的货款中扣除，如未支付货款不足以支付相关费用的，采购人将向中标人追偿。 7.中标人所提供的货物应符合信息化管理规范标准，提供医院信息系统（LIS\HIS\PACS\RIS）接入服务，并负责完成系统接入实施工作，如设备涉及后续可升级的，需开放数据接口，涉及接口及所产生的费用等均包含在投标总价中。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 中标后3⽇内签订合同，合同签订后15个⼯作⽇完成交货，30⽇内完成安装调试。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 泸州市江阳区妇幼保健院（学院西路305号） |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、所有设备到达采购单位指定位置 ，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、所有设备完成安装调试并验收合格后 ，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财 库（2016）205号） 、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为 准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触 或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验 收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测 结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到 招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 2、验收时须提供的产品 资料：（1）合同复印件三份、中标通知书复印件；（2）中标人资质复印件、产品制造厂家资质复印件及产品资质复印件一 套；（3）设备安装培训工程师资质证件复印件；（4）产品合格证一份，装箱单一份，产品说明书一式两份；（5）仪器操作保 养卡、电子版安装手册、维修手册、维修图纸、服务手册、培训手册等。3.必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、 未使用过的，产品出厂日期到交付采购人不超过180天。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 验收合格后≥3年，产品按国家三包规定执行，质保期内设备及零配件更换、维修、维护（包括配件和工时费）均不再收取任何费用，相关费用均已包含在投标报价中。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因 违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金。 2、若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按 《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同， 采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照 《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3、中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价 的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中 华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4、中标人保 证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述 货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采 购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5、中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采 购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用 合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6、采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和 项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由，中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以 前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履 行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7、解决争议的方法：合同履行期 间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解 解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

★3.4.1.运输、安装安全责任:中标人必须严格按国家安全生产的法律法规安全文明履约，中标人在签订合同后为相关的工作人员购买保险。在运输、安装过程中(即该项目验收合格前)若发生任何安全事故，均由中标人承担全部责任。采购的设备在验收合格前若发生损毁等情况，所有费用由中标人承担。★3.4.2.本项目为交钥匙工程，投标人报价应是采购人验收合格后的总价，包含但不限于本次采购的产品采购、运输、搬运、代理、安装调试、配件、税费等费用，采购人不再单独支付其他任何费用。3.4.3投标人根据本项目实际情况提供实施方案（方案为非实质性要求），方案内容包含：①售后服务人员配置；②备品备件及应急处理措施。3.4.4供应商若提供中小企业声明函，《中小企业声明函》须完整体现本次采购的所有标的（含报价明细表中的所有标的）的所有内容，未按要求填写的《中小企业声明函》无效。供应商若提供《关于符合本国产品标准的声明函》，请对照报价明细表中的采购标的进行填写。备注：1、投标人所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。2.本招标文件“3.3.1服务内容要求”、“3.3.2商务求”、“3.4其他要求的3.4.1、3.4.2、”均为实质性要求，不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应采购文件，做无效投标处理，投标人须按采购文件要求在技术参数响应表、服务内容要求与商务要求及其他要求响应表中予以应答。