## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,145,600.00

采购包最高限价（元）: 1,145,600.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C07029900 其他生态环境治理服务 | 水质监测站运行维护 | 1.00（项） | 1,145,600.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测站运行维护 | 1.00（项） | 1,145,600.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：水质监测站运行维护

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术要求和服务要求 | （一）★服务范围 1.龙泉驿区东风渠东干渠麻石桥集中式饮用水水源保护区沿线十陵、麻石桥、天平桥3座水质自动监测站，其中十陵、麻石桥站点均设置21个监测项目，天平桥站点设置11个监测项目。对服务范围内的自动仪器仪表进行定期维护、巡检、故障维修、年度大修、定期仪器校准及量值溯源、传递服务工作及完成设备全部耗材、零件、配件配货及更换。 2.站点设备清单 十陵、麻石桥、天平桥水质监测站设备清单 序号; 监测项目; 规格型号; 数量; 建成（更换）时间; 监测频次. （一）十陵站点. 1; 重金属（镉、铅）在线分析仪; LFEC-2006(Pb、Cd）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 2; 氨氮在线分析仪; LFNH-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 3; 六价铬在线分析仪; LFCR-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 4; 水质五参数在线分析仪; LFWCS-2007; 1台; 2014年11月; 1小时/次. 5; 总氰化物在线分析仪; LFS-2002(CN）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 6; 砷在线分析仪; LFS-2002(As）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 7; 铁在线分析仪; LFTFe-DW2008; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 8; 挥发酚在线分析仪; LFS-2002(Phe） -I; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 9; 氟化物在线分析仪; LFF-DW2002; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 10; 总氮在线分析仪; LFTN-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 11; 锰在线分析仪; LFTMn-DW2005; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 12; 总磷在线分析仪; LFTP-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 13; CODMn在线分析仪; LFKM-D2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 14; 水质综合毒性在线分析仪; LFTOX-Z2010; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 15; 石油类在线分析仪; LFS-2002(Oil）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 16; 多普勒流量自动监测仪; LHDLLJ-2001; 1台; 2025年5月（更换）; 实时. 17; 自动留样系统; LFLY-DW2004; 1台; 2014年11月; /. 18; 水质在线监测中心管理系统; V1.0; 1套; 2014年11月; /. 19; 集成及配套设施; 标配; 1套; 2014年11月; /. （二）麻石桥站点. 1; 重金属（镉、铅）在线分析仪; LFEC-2006(Pb、Cd）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 2; 氨氮在线分析仪; LFNH-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 3; 六价铬在线分析仪; LFS-2002(Cr）; 1台; 2026年1月（更换）; 3小时/次. 4; 水质五参数在线分析仪; LFWCS-2007; 1台; 2014年11月; 1小时/次. 5; 总氰化物在线分析仪; LFS-2002(CN）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 6; 砷在线分析仪; LFS-2002(As）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 7; 铁在线分析仪; LFTFe-DW2008; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 8; 挥发酚在线分析仪; LFS-2002(Phe） -I; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 9; 氟化物在线分析仪; LFF-DW2002; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 10; 总氮在线分析仪; LFTN-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 11; 锰在线分析仪; LFTMn-DW2005; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 12; 总磷在线分析仪; LFTP-DW2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 13; CODMn在线分析仪; LFKM-D2001; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 14; 水质综合毒性在线分析仪; LFTOX-Z2010; 1台; 2014年11月; 3小时/次. 15; 石油类在线分析仪; LFS-2002(Oil）; 1台; 2025年5月（更换）; 3小时/次. 16; 余氯在线监测设备; LFS-2002(TCl）; 1套; 2020年2月; 3小时/次. 17; 自动留样系统; LFLY-DW2004; 1台; 2014年11月; /. 18; 水质在线监测中心管理系统; V1.0; 1套; 2014年11月; /. 19; 集成及配套设施; 标配; 1套; 2014年11月; /. （三）天平桥站点. 1; 常规五参数水质分析仪（pH、电导率、溶解氧、浊度、温度）; LFWCS-2016; 1台; 2025年5月; 1小时/次. 2; 高锰酸盐指数水质分析仪; LFS-2002(CODMn）; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 3; 氨氮水质分析仪; LFS-2002(NH）; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 4; 总磷水质分析仪; LFS-2002(TP）; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 5; 总氮水质分析仪; LFS-2002(TN）; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 6; 挥发酚水质分析仪; LFS-2002(Phe） -I; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 7; 石油类水质分析仪; LFS-2002(Oil）; 1台; 2025年5月; 4小时/次. 8; 一体化机柜; LFOMS-2012; 1套; 2025年5月; /. 9; 质控模块; LHQCM-2014; 4套; 2025年5月; /. 10; 采样系统（双泵双管路浮筒采水）; LH-CS; 1套; 2025年5月; /. 11; 供电系统辅件; LH600; 1套; 2025年5月; /. 12; 配水及预处理系统; LHSTD-2018; 1套; 2025年5月; /. 13; 控制系统（含工控机）; V5.0; 1套; 2025年5月; /. 14; 防雷系统; LH-FL; 1套; 2025年5月; /. 15; 辅助电源; EA305; 1套; 2025年5月; /. 16; 稳压电源; ZTY-2KVA-单相; 1套; 2025年5月; /. 17; 试剂冰箱; LHSJG-40; 3套; 2025年5月; /. 18; 球机; iDS-2DF8C4ABCDH-XYZL; 1台; 2025年5月; 实时. 19; 枪机; DS-2CD2625CFV3-LZS; 1台; 2025年5月; 实时. 20; 硬盘录像机; DS-7716N-K4-V3; 1台; 2025年5月; /. 21; 监控硬盘; DS60HKVS-VH1; 1块; 2025年5月; /. 22; 现场端交换机; DS-3E0105P-E(C）; 1台; 2025年5月; /. 23; 视频立杆; LYL-4652; 1根; 2025年5月; /. （二）★服务内容 1.主要工作内容： （1）开展数据分析、设备管理、试剂更换日常运行维护； （2）按照《水站质控措施实施频次要求表》开展自动标样核查、多点线性核查、实际水样比对、集成影响检查质量控制管理； （3）开展异常数据处理，协助开展饮用水水源应急演练和应急处置； （4）备品备件的管理与更换； （5）完善档案资料管理，每月10日前提交上一月运行报告（包括故障维修记录），年度运维结束后15日内提交年度运行报告。 2. 监测频次： 常规五参数每小时监测一次；其他水质类监测项目十陵站点、麻石桥站点每3小时监测一次，天平桥站点每4小时监测一次；流量类和视频监控系统满足实时监控的要求。 （三）★服务要求 1.技术要求：常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN运行维护按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）执行；其他项目运行维护参照该技术规范执行。在委托运行维护期间，供应商必须遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国生态环境法典》《生态环境监测条例》（国务院令第820号）》相关规定，达到《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）相关要求，维护水质监测站系统和仪表，防范和减少故障，确保监测数据及时、科学和准确。 2.安全要求：成交供应商对运行维护过程中的安全管理负全责，严格落实用电安全、防雷安全、防汛安全、设施设备安全。 3.财产保护：委托运行维护和管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行维护期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好水站固定资产登记管理工作，购买水站财产险。 4.运维期间如遇采购人为水质监测站更换或新增仪器，供应商要配合仪器供应公司做好新仪器的安装调试、试运行验收前准备工作，以及数据接入系统和后续的运行维护工作，供应商应指定1—2人全权负责该项目的商务和技术，如人员有变更应立即书面通知采购人，发生的相关费用由供应商支付。 5.供应商接受采购人和当地环境管理部门组织的对水站运维质量的监督检查。 6.成交供应商签订合同前须与具有《危险废物经营许可证》的单位签订废液回收合同，废液回收处置后需提供处置合格报告。 7.人员要求：为保障本项目服务工作的顺利进行，供应商须为本项目至少配备5名人员（含项目负责人1人，技术负责人1人，运行维护人员3人）进行作业服务，且运行维护人员应为具备水质监测站培训合格上岗合格证书或水质监测相关的职业技能等级证书的自动监测技术人员，并完成生态环境监测技术服务机构备案并提供备案资料。 8.日常维护管理：供应商明确水质自动监测站的运行管理工作及专职运行管理人员，并建立水质自动监测运行管理规章制度。自动站的技术人员应熟练掌握自动监测系统的日常操作和维护，定期参加相关的技术培训。 （1）每日工作 供应商每日至少一次对水站运行条件及设备运行状况进行远程维护，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，负责入库与发布数据的审核和有关报告报表的制作；若发现设施设备故障，应于故障发生后一个监测周期内报告并处置。 （2）每周工作 供应商每周至少对水站运行条件和各类仪器设备状况进行一次现场检查，及时发现并排除发生的故障和存在的安全隐患，形成现场检查记录，并开展仪器清洗维护等工作。 （3）每月工作 ①每月对水站仪器运行所需试剂、电解液进行添加更换，对分析仪采样杯、管路、反应室运行状况进行检查、维护和清洗。 ②在做好日常监视与巡检工作的同时，供应商每月还应该对供电系统、采样系统、配水系统、视频监控系统进行检查，发现问题应及时处置。 （4）每季度工作 每季度对各仪器进行至少一次停机维护，更换部分仪器接头、进样管路和试剂管路等，对采水系统、配水与进水系统和辅助系统中的主要零部件（水泵、阀体、压缩机、增压泵等）进行全面的检查和维护；对软件系统进行全面检查。 （5）每年工作 每年对水站各仪器及系统主要零部件进行维护维修或更换，以提前发现问题，并按要求更换备件；此外，应由专业人员对防火、防盗、防雷设施进行监测和维护，其中应出具防雷报告。 9.运营管理过程中的质量控制措施 （1）每日质控工作：每日至少一次对水站运行条件及设备运行状况进行远程维护，发现异常情况需及时采取措施。高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器开展自动标样核查。 （2）每周质控工作：每周至少一次对水站运行条件和各类仪器设备状况进行现场检查，判断其运行是否正常。pH、溶解氧、电导率、浊度水质自动监测仪器开展一次标样核查。 （3）每月质控工作：每月开展至少一次水站试剂配制、试剂更换、仪器操作、记录填写运行管理全过程工作检查，并如实填写监督记录；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器开展一次多点线性核查。 （4）每季度质控工作：每季度开展至少一次停机维护，对采水系统、配水与进水系统和辅助系统中的主要零部件进行检查和维护。开展一次实际水样比对，当水质类别发生变化时，根据需求调整实施频次。 （5）每年质控工作：按照《水站质控措施实施频次要求表》相关要求，每年对水站各种分析仪至少进行一次性能审核，对其准确度、精密度、漂移、线性、检出限进行检查测试。 （6）质控措施频次要求：水站各种质控实验需严格按照频次要求开展，实验结果必须如实记录并存档备查。 水站质控措施实施频次要求表 参数; 自动标样核查; 标样核查; 多点线性核查; 实际水样比对; 精密度; 准确度; 检出限. 水温; /; /; /; 每季度; 每年; 每年; /. pH值; /; 每周; /; 每季度; 每年; 每年; /. 溶解氧; /; 每周; /; 每季度; 每年; 每年; /. 电导率; /; 每周; /; 每季度; 每年; 每年; /. 浊度; /; 每周; /; 每季度; 每年; 每年; /. 氨氮; 每天; 每周; 每月; 每季度; 每年; 每年; 每年. 高锰酸盐指数; 每天; 每周; 每月; 每季度; 每年; 每年; 每年. 总氮; 每天; 每周; 每月; 每季度; 每年; 每年; 每年. 总磷; 每天; 每周; 每月; 每季度; 每年; 每年; 每年. 石油类、氰化物、氟化物、挥发酚、神、铁、锰、六价铬、铅、镉; /; 每月; 每季度; 每季度; 每年; 每年; 每年. 综合毒性; /; /; /; /; 每年做正负控. 余氯; /; /; 每季度; 每季度; 每年; 每年; 每年. 流量; /; 每季度校准、每年检定并出具校准、检定报告. 10.水质自动监测站站房运行管理 为保障水质自动监测站的稳定良好运行，站房仪器设备间温度要24小时保持在15℃～25℃，温度变化率≤5℃/小时；湿度要24小时保持40%至70%。保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。 11.管理要求 （1）在委托管理期间，供应商拥有管理自主权，但没有对外经营权。未经采购人同意，供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。 （2）在委托管理期间，供应商应严格按照采购人制定的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。供应商必须接受采购人代表提出的各项指令，接受采购人代表的检查和考核。 （3）响应时间：当设备出现故障后，3小时内有响应，8小时内到达故障现场，24小时内解决问题；时间超出48小时，供应商需提供备机并保证数据的准确性。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 运行管理和维修考核 | 一. 运行管理和维修考核 考核在年度服务期结束后对供应商当年的服务质量按照下述考核内容进行综合打分。考核由两部分组成，满分100分，第一部分“数据有效率”占总分40%，第二部分“运行及维护”占总分60%。 1 .数据有效率（占考核总分的40%） （1）有效率考核计算：监测数据有效率（%）= （实际采用数据数/应上传数据）*100 每天每个指标应上传有效数据个数以监测频次计算（比如，某站点某指标监测频次为3小时一次，则每天上传有效数据个数为8个；故障维修期间和监测检定期间除外），实际采用数据以成都市龙泉驿区重点污染源在线视频监控平台（或水质监测信息管理系统App）所上传数据为准。 （2）有效率考核统计时间段：除不可抗拒原因导致水站停运的时间段外，其余所有时间数据均纳入有效率统计计算。 （3）实际水样比对或质控样考核不合格时，数据有效性判定当出现实际水样比对或质控样考核不合格，该次考核时间起至下次校准（或考核合格）前所有数据无效，然后再根据考核结果以该次考核时间为起点前推一段时间的数据也同样判定为无效数据。前推时间方式为： ① 当数据有效性判定出现争议时，前推时间段为出现争议数据的所有时间段； ② 考核结果不超过1.25倍不确定度时，不前推时间； ③ 考核结果超过1.25倍不确定度时，前推时间为： 前推时间＝（¦自动仪器测值-标准值¦-1.25*¦允许不确定度¦）/标准值*24小时 ⑴ 前推时间＝（¦（自动仪器测值-标准值）/标准值¦-1.25*¦允许不确定度¦）*24小时 ⑵ 注：当允许不确定度为绝对值时采用⑴式，当允许不确定度为相对误差时采用⑵式。 （4）有效率考核分值：数据有效率＞90%，得40分；85%～90%，得35分；80%～84%，得30分；75%～79%，得24分；70%～74%，得12分；低于70%，得0分。 2.运行及维护（占考核总分的60%） （1）水站日常运行及维护情况考核（25分） 按照日常维护管理相关要求开展日常运行维护，并提供日常运行维护台账。运行过程中不得出现数据造假，不得人为干扰监测数据，发现三次数据造假或人为干扰监测数据，即辞退运行管理公司。按照日常维护管理要求，开展每日、每周、每月、每季度、每年运维工作，并提供相关运维记录，缺少一次分别扣0.01分、0.02分、0.05分、0.1分、0.2分；发现一次造假，扣1分。 （2）水站仪器质量控制考核（25分） 按照《水站质控措施实施频次要求表》开展质量控制工作，并提供相应的报告报表。一次1项目未做，扣0.1分。 （3）异常、故障响应处理情况考核（8分） 避免为了降低监测费用，出现人为停机的现象，除外部停电或其他不可抗拒的原因及以下情况外，其他情况均视为异常、故障情况季度维护停机超过3小时，及时报告采购人，可不作为异常、故障情况考核。 运维单位在修复故障后，需测试仪器准确性；出现异常、故障，供应商应高度重视，立即修复，当供应商对仪器进行恢复或修复处理后，采购人和供应商对监测数据有效性认定有争议时，采购人采用实际水样比对或质控样进行考核。 24小时内解决问题，不扣分；24小时后故障未解决，时间每增加1天，扣0.1分；故障发生192小时后，每增加1天，扣0.3分；扣完为止。 （4）协助、配合情况考核（2分） 协助、配合情况考核指在污染事故时协助和配合成都市龙泉驿生态环境局等情况，以及及时完成水站软件系统的改进、升级、完善工作与及时完成系统平台相关工作进行考核。 协助配合采购人处理应急事件及系统升级，不扣分（备注：若考核年度未发生应急事件或系统不升级，不扣分）。 3.运维考核总分 运维考核总分=数据有效率得分+ 运行及维护得分。 4.尾款拨付金额计算方式 总分≥90分，全额拨付：尾款=合同总金额-首付款； 80≤总分＜90分：尾款=90%*合同总金额-首付款； 70≤总分＜80分：尾款=80%*合同总金额-首付款； 60≤总分＜70分：尾款=70%*合同总金额-首付款； 50≤总分＜60分；采购人有权单方面终止合同，并不支付尾款； 总分＜50分；供应商需全额退还采购人首付款。 |
| 2 |  | 服务方案要求 | 供应商根据实际情况编写本项目实施方案，内容包括但不限于：①日常运行维护内容；②质量控制管理；③应急演练和应急处置；④备品备件管理；⑤档案管理；⑥后续服务；⑦人员职责分工。 供应商根据实际情况编写本项目设施设备维修及维护保养方案，内容包括但不限于：①日常故障响应措施；②配套设施维护保养措施；③重大故障响应措施。 注：本项目服务方案要求不作为实质性要求，仅作为评审因素，供应商应当根据实际情况提供真实、客观的证明材料，具体评审标准详见“评审标准”表。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 三年，合同一年一签。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市龙泉驿区 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 履约验收主体：成都市龙泉驿生态环境局。 履约验收时间：成交供应商提出验收申请之日起10个工作日内组织验收。 验收组织方式：采购人自行验收。 履约验收程序：一次性验收。 技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中“技术、服务要求”及供应商响应文件进行验收。 商务履约验收内容：对照本项目商务要求和合同约定及履约情况等进行验收，若未出现违反商务要求约定的情况，签署验收同意意见。如果出现违约情形，采购人按照违约责任约定的内容进行责任追究。 履约验收标准：按磋商文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购人、成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同生效后，采购人收到成交供应商开具的真实有效、合法等额发票之日起，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 2、在每年的维护期限结束后，成交供应商提供真实有效、合法等额发票之日起，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任 （1）采购人逾期付款：采购人逾期支付合同价款的，除应及时付足服务费外，应向成交供应商偿付欠款总额每日万分之五的违约金。 （2）供应商迟延履行：成交供应商未按合同约定时间完成服务，每逾期一日，按合同总金额每日0.1%的标准向采购人支付违约金；逾期超过30日，采购人有权单方解除合同且不向成交供应商支付任何款项，成交供应商应退还采购人已支付的全部款项，并按照合同总金额5%的标准向采购人支付违约金。若由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全额赔偿责任。 （3）供应商质量违约：成交供应商提供服务不符合磋商文件规定、合同约定、采购人要求或服务成果未达到验收标准的，成交供应商须在10日内无偿整改；成交供应商拒绝整改或整改后仍不符合要求、不合格的，采购人有权单方解除合同且不向成交供应商支付任何款项，成交供应商应退还采购人已支付的全部款项，并按照合同总金额5%的标准向采购人支付违约金。若由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全额赔偿责任。 （4）供应商擅自终止：未经采购人书面同意，成交供应商单方终止合同，需按合同总金额5%的标准向采购人支付违约金。若由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担全额赔偿责任 （5）赔偿责任范围：违约方须赔偿守约方因违约行为导致的直接经济损失（包括但不限于诉讼费、鉴定费、第三方索赔等），间接损失或预期利益损失不在赔偿范围内。 （6）采购人权利保留 采购人对成交供应商违约行为的处罚及索赔不影响采购人行使合同解除权或其他法定权利。 （7）不可抗力免责 因不可抗力导致违约，双方可协商延期履行或解除合同，但需在事件发生后30日内提供有效证明。 （8）争议解决 因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成，提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无。