## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 700,000.00

采购包最高限价（元）: 700,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 多功能经颅多普勒血流分析仪 | 2.00（套） | 700,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能经颅多普勒血流分析仪 | 2.00（套） | 700,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 多功能经颅多普勒血流分析仪 | 多功能经颅多普勒血流分析仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：多功能经颅多普勒血流分析仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 单套设备配置要求 | 1、便携式主机1台 2、手持探头（1.6MHz或2MHz） 2个 3、手持探头（4.0 MHz ）2个 4、手持探头（8.0 MHz ）2个 5、发泡软件1套 6、遥控器、电池、鼠标、键盘 1套（与主机配套使用） 7、监护探头4个（与主机配套使用） 8、监护头架1个（与主机配套使用） 9、专用台车1台（与主机配套使用） 10、彩色图像输出系统1个 11、耦合剂20瓶（与主机配套使用） |
| 2 |  | 技术参数 | ▲1、便携式主机屏幕一体化设计；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） 2、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点； 3、取样容积：1-20mm连续可调； 4、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm； ▲5、流速测量范围：手持探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） ▲6、增益范围：1～60dB可调；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） 7、高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能 ; ▲8、主机内置≥15英寸触摸屏显示器；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） ▲9、电池：主机内置电池≥6400mAh，非外接UPS电源 。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） 10、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS)、 热指数（TI）； 11、支持测量方式：两点测量、三点测量、H测量、直线测量、DFI测量、钉子波测量； ▲12、脑血流监测参数：血管痉挛指数（Lin）、脑血流速度增快百分率（PCi）、血流方向指数（DFI）、净胜血流速度指数（NFV）、自动调节指数（ARI）、平均血流偏差值（DMean）、TCD 颅内压值（TICP）；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） 13、常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度; 14、双通12深：可同时显示最多12个深度图谱，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度； 15、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； 16、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒； 17、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少40支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）； 18、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路25条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性； 19、教学培训：软件内置教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测； ▲20、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页） 21、颈脑血管手术脑循环监测模块： 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况； 术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落； 22、脑循环微栓子监测模块： （1）栓子和伪迹自动识别； （2）M-模监测微栓子高强度轨迹功能； （3）智能发泡结果分级 ; （4）智能语音识别发泡试验； （5）双向栓子计数； （6）栓子直方图统计单通道、双通道分别显示； 23、神经重症脑循环监测模块 （1）辅助识别振荡波、钉子波； （2）自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NF V)、 自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间； （3）自动计算TCD颅内压值(TICP)； （4）自动计算Lindegaard指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重度； 24、脑血流动力学监测模块;自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI) 25、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； ▲26、配备无线遥控器：可无线操控，具有自定义按键功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家向社会公开发布的说明书或技术白皮书或产品彩页) 27、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； 28、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单； 29、数据管理：至少支持数据导入及导出、数据检索、数据分类统计； 30、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； 31、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统； |
| 3 | ★ | 投标产品注册证 | 采购产品属于Ⅱ类医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证。（注：提供医疗器械注册证证明材料并加盖电子签章） |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 报价 | 投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、搬运、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和磋商文件规定的其它全部费用，即包干价。 |
| 2 | ★ | 保险 | 投标人自行运输标的物，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由投标人承担。 |
| 3 |  | 售后服务方案（此处对应“5.4.2.评审细则及标准”） | 投标人针对本项目采购需求提供售后服务方案，方案内容需包含：①产品使用培训计划；②售后服务响应体系和保障措施；③设备安装调试措施；④紧急故障应急处理方案 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日内完成货物交货及安装调试 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 达州市中心医院（达州市通川区南岳庙街56号） |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，全部货物安装调试完毕并检验合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00% 2、进度款，完成售后服务并经采购人检验完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （由于系统固化原因，若有与2.6.6.履约验收方案冲突或2.6.6履约验收方案未要求的，以此处为准） （1）验收标准：本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收； （2）验收主体：采购人； （3）验收组织形式：采购人自行组织； （4）验收时间：自供应商提出验收申请之日起7个工作日内验收； （5）履约验收程序：一次性验收； （6）技术履约验收内容：按照本项目招标文件及成交供应商的响应文件的技术要求进行履约验收； （7）商务履约验收内容：按照本项目招标文件及成交供应商的响应文件的商务要求进行履约验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期：验收合格之日起5年； 2.设备发生故障后12小时内到达现场，并给出解决方案，24小时内恢复设备正常运行，若不能恢复运行则提供备用机；（注：提供承诺函，格式自拟） 3.若采购设备涉及PACS、HIS、LIS等网络连接，所涉及的费用包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | （以下甲方指采购人，乙方指供应商） （一）违约责任： 1.甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三十的违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之贰/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同； （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2.乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之贰/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 （二）争议解决办法： 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提请诉讼维护其合法权益。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。