## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,600,000.00

采购包最高限价（元）: 2,600,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护口罩等 | 1.00（批） | 2,600,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护口罩等 | 批 | % | 100.00 | 百分比 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护口罩等 | 医用防护口罩 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：医用防护口罩等

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 型号规格（±1cm）; 单位; 最高单价限价. 1; 医用防护口罩（核心产品 ）; 16cm×11cm; 只; 6.80元/只. 9cm×24cm; 只; 7.30元/只. 2; 医用外科口罩; 耳挂式17cm×18cm，10只/袋; 袋; 3.12元/袋. 绑带式17cm×18cm，10只/袋; 袋; 3.12元/袋. 耳挂式17cm×18cm，1只/袋; 袋; 0.60元/袋. 耳挂式17cm×9cm，10只/袋; 袋; 3.12元/袋. 绑带式17cm×9cm，10只/袋; 袋; 3.12元/袋. 耳挂式17cm×9cm，1只/袋; 袋; 0.60元/袋. 3; 一次性使用隔离衣; 160、165、170、175、180、185; 套; 26.90元/套. 4; 医用一次性防护服; 160、165、170、175、180、185; 套; 81.00元/套. 160、165、170、175、180、185（含脚套）; 套; 86.00元/套. 5; 一次性使用手术衣; 120cm×140cm; 套; 14.00元/套. 130cm×150cm; 套; 15.00元/套. 6; 医用垫; 60cm×90cm; 张; 3.40元/张. 80cm×150cm; 张; 4.50元/张. 90cm×150cm; 张; 4.60元/张. 7; 一次性使用无菌医用垫单; 50cm×70cm; 张; 0.50元/张. 60cm×150cm; 张; 3.20元/张. 120cm×240cm; 张; 5.90元/张. 8; 一次性使用中单; 20cm×25cm; 张; 0.13元/张. 80cm×210cm; 张; 4.00元/张. 90cm×220cm; 张; 4.20元/张. 9; 枕套; 45cm×75cm; 个; 1.90元/个. 10; 一次性使用鞋套; 15cm×40cm; 双; 0.64元/双. 15cm×36cm; 双; 0.32元/双. 11; 医用无纺布帽; 条型，拉伸长度53cm，20个/袋; 袋; 6元/袋. 直筒型，高×顶径15cm×22cm，20个/袋; 袋; 6.56元/袋. 12; 一次性医用刷套; 10cm×25cm; 个; 0.60元/个. 13; 医用隔离面罩; 33cm×20cm; 个; 4.00元/个. |
| 2 |  | 技术要求 | 序号; 标的名称; 型号规格（±1cm）; 单位; 技术参数要求. 1; 医用防护口罩; 长×宽16cm×11cm; 只; ★1.标准与用途：符合GB 19083-2023《医用防护口罩》强制性国家标准。用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式口罩（半面罩）。经环氧乙烷消毒，包装标有灭菌或无菌标识。 2.外观：整洁完好，能密合面部，无破损、污渍，无呼吸阀，配可调节鼻夹。 ▲3.性能：口罩带可调节，与口罩体连接点断裂强力≥28N；气流量85L/min时，非油性颗粒物过滤效率≥97%，吸气阻力≤250Pa；外表面沾水等级≥3级；材料不易燃，续燃时间≤2.2S（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 4.环氧乙烷残留量＜5μg/g，独立包装。. 长×宽9cm×24cm; 只; ★1.标准与用途：符合GB 19083-2023《医用防护口罩》强制性国家标准。用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式口罩（半面罩）。经环氧乙烷消毒，包装标有灭菌或无菌标识。 2.外观：整洁完好，能密合面部，无破损、污渍，无呼吸阀，配可调节鼻夹。 ▲3.性能：口罩带可调节，与口罩体连接点断裂强力≥10N；气流量85L/min时，非油性颗粒物过滤效率≥99%，吸气阻力≤150Pa；外表面沾水等级≥3级；所用材料不应具有易燃性，续燃时间≤1S（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 4.环氧乙烷残留量＜1μg/g。独立包装。. 2; 医用外科口罩; 耳挂式17cm×18cm（长×宽），10只/袋 绑带式17cm×18cm（长×宽），10只/袋 耳挂式17cm×18cm（长×宽），1只/袋; 袋; ★1.标准与用途：符合YY 0469- 2011《医用外科口罩》行业标准。适用于医护人员在含有潜在血液、体液、分泌物污染风险的医疗环境及有创操作环境佩戴的一次性医用口罩。经环氧乙烷灭菌，为无菌或灭菌产品，颜色淡蓝色。 2.外观：整洁、形状完好，无破损、污渍，佩戴可罩住鼻、口至下颌。 3.组成：单只医用外科口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成。 4.材质：口罩体分三层，内层是非织造布，中间层为熔喷非织造布，外层是非织造布；口罩带由聚丙烯纺粘无纺布或氨纶和涤纶针织制成；鼻夹由不小于8cm的可弯折可塑性材料制成。 ▲5.性能：耳挂式口罩带和连接点断裂强力总和≥10N；2mL合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧，内侧面无渗透；细菌过滤效率≥98%，非油性颗粒过滤效率≥98%；压力差（△P）≤21Pa；口罩材料原发性刺激指数≤0.4，细胞毒性≤2级（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 6.环氧乙烷残留量＜1μg/g。 ★7.标准过渡条款：YY 0469-2023将于2026年12月1日正式实施。投标人应确保所供产品在合同履行期间符合届时有效的标准版本要求。若合同履行期间新旧标准过渡，投标人须承诺所供产品同时满足YY 0469-2011和YY 0469-2023的要求（单独提供承诺函并加盖投标人公章）。. 耳挂式17cm×9cm（长×宽），10只/袋 绑带式17cm×9cm（长×宽），10只/袋 耳挂式17cm×9cm（长×宽），1只/袋; 袋; ★1.标准与用途：符合YY 0469-2021医用外科口罩》行业标准。适用于医护人员在含有潜在血液、体液、分泌物污染风险的医疗环境及有创操作环境佩戴的一次性医用口罩。经环氧乙烷灭菌，为无菌或灭菌产品，颜色淡蓝色。 2.外观：整洁、形状完好，无破损、污渍，佩戴可罩住鼻、口至下颌。 3.组成：单只医用外科口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成。 4.材质：口罩体分三层，内层是非织造布，中间层为熔喷非织造布，外层是非织造布；口罩带由聚丙烯纺粘无纺布或氨纶和涤纶针织制成；鼻夹由不小于8cm的可弯折可塑性材料制成。 ▲5.性能：耳挂式口罩带和连接点断裂强力总和≥10N；2mL合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧，内侧面无渗透；细菌过滤效率≥98%，非油性颗粒过滤效率≥90%；压力差（△P）≤32Pa；口罩材料原发性刺激指数≤0.4，细胞毒性≤2级（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 6.环氧乙烷残留量＜1μg/g。 href="https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=0D14201093B299F0E06397BE0A0AD6C9" ★7.标准过渡条款：YY 0469-2023将于2026年12月1日正式实施。投标人应确保所供产品在合同履行期间符合届时有效的标准版本要求。若合同履行期间新旧标准过渡，投标人须承诺所供产品同时满足YY 0469-2011和YY 0469-2023的要求（单独提供承诺函并加盖投标人公章）。. 3; 一次性使用隔离衣; 160、165、170、175、180、185; 套; ★1.标准与用途：产品应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款，适用于医疗机构普通隔离防护。 2.材质、外观及缝纫要求：材质为非织造布，外观整洁、无异味，无明显油污、黄斑、污迹、异物，无漏缝、破洞、断筋。缝纫部位应平直、牢固，无跳针、漏针、断线、浮线现象，针迹密度每2cm长度不少于5针。 3.结构特点：采用连身式结构，由连帽上衣和裤子组成。袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部为弹性收口、拉绳收口或搭扣形式。 ▲4.性能：纵向断裂强力≥85N，横向断裂强力≥50N；胀破强度≥110kPa；渗水量≤0.1g，透湿率≥10000g/(m²·24h) （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 5.微生物指标：细菌菌落总数≤200CFU/g，真菌菌落总数≤100CFU/g，不得检出大肠菌群和致病性化脓菌。 6.环氧乙烷残留量≤10μg/g。 7.一次性使用隔离衣型号尺寸要求见下表： 连身式型号尺寸表（单位：（±1cm）） 型号; 身长; 胸围; 袖长; 袖口; 脚口. 160; 194; 116; 87; 18; 25. 165; 199; 122; 89; 18; 25. 170; 204; 128; 90; 18; 26. 175; 209; 134; 92; 18; 26. 180; 214; 140; 94; 18; 26. 185; 219; 146; 96; 18; 27.. 4; 医用一次性防护服; 160、165、170、175、180、185; 套; ★1.标准与用途：符合GB 19082-2023《医用一次性防护服》强制性国家标准。适用于医疗机构的人员在进行医疗、疾病防控等工作时，在可能接触具有传染性的血液、体液、分泌物、空气中颗粒物等潜在暴露风险场景下穿戴的医用一次性防护服。经环氧乙烷消毒，标志有“灭菌”字样或图示。 2.外观要求：材质为非织造布，应干燥、清洁、无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞缺陷。 3.加工及结构要求：连接部位采用针缝、粘合加工。针缝针眼需密封，针距每3cm不少于8针，线迹平直不应有跳针、漏针、断线现象；粘合部位平整、密封、无气泡。连身式结构，由连帽上衣和裤子组成，袖口、脚踝口弹性收口，帽子面部及腰部弹性或拉绳收口，装有不外露且拉头能自锁的拉链。 ▲4.关键部位材料的断裂强力：干态横向≥51N、干态纵向≥97N；湿态横向≥55N、湿态纵向≥95N（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲5.过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒物过滤效率≥99%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲6.抗渗水性：关键部位静水压＞200cmH₂O；透湿量≥6740g/（㎡·d）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲7.抗合成血液穿透性≥5级（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 8.抗静电性≤0.2μC/件。 9.环氧乙烷残留量≤2μg/g。 10.医用一次性防护服型号尺寸要求见下表： 连身式型号尺寸表（单位：±1cm） 型号; 身长; 胸围; 袖长; 袖口; 脚口. 160; 165; 120; 84; 18; 24. 165; 169; 125; 86; 18; 24. 170; 173; 130; 90; 18; 24. 175; 178; 135; 93; 18; 24. 180; 181; 140; 96; 18; 24. 185; 188; 145; 99; 18; 24.. 160、165、170、175、180、185（含脚套）; 套; ★1.标准与用途：符合GB 19082-2023《医用一次性防护服》强制性国家标准。适用于医疗机构的人员在进行医疗、疾病防控等工作时，在可能接触具有传染性的血液、体液、分泌物、空气中颗粒物等潜在暴露风险场景下穿戴的医用一次性防护服。经环氧乙烷消毒，标志有“灭菌”字样或图示。 2.外观要求：材质为非织造布，应干燥、清洁、无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞缺陷。 3.加工及结构要求：连接部位采用针缝、粘合加工。针缝针眼需密封，针距每3cm为8至14针，线迹平直不应有跳针、漏针、断线现象；粘合部位平整、密封、无气泡。连身式结构，由连帽上衣、裤子、脚套组成，袖口、脚踝口弹性收口，帽子面部及腰部弹性或拉绳收口，装有不外露且拉头能自锁的拉链。 ▲4.关键部位材料的断裂强力≥67N；断裂伸长率≥71%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲5.关键部位材料及接缝处对非油性颗粒物的过滤效率≥99%（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲6.液体阻隔功能：抗渗水性关键部位静水压≥16.00kPa；透湿量≥3850g/（㎡·d）；抗合成血液穿透性≥4级；表面抗湿性≥4级（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 7.抗静电性≤0.2μC/件。 8.环氧乙烷残留量≤4μg/g。 9.医用一次性防护服型号尺寸要求见下表： 连身式型号尺寸表（单位：±1cm） 型号; 身长; 胸围; 袖长; 袖口; 脚套. 160; 194; 116; 87; 18; 38. 165; 199; 122; 89; 18; 38. 170; 204; 128; 90; 18; 38. 175; 209; 134; 92; 18; 38. 180; 214; 140; 94; 18; 38. 185; 219; 146; 96; 18; 38.. 5; 一次性使用手术衣; （长×宽）120cm×140cm; 套; ★1.标准与用途：符合YY/T 0506.1-2023《医用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：通用要求》行业标准。适用于手术过程中防止交叉感染。 2.整体外观与材质：表面平整，无污渍、破洞等缺陷，由质量≥45g/m²的SMS无纺布或水刺无纺布制成，耐摩擦色牢度应不低于4级，目视无色差。 3.缝合处：手术衣袖子缝合处需能承受≥10N拉力，持续≥30min无破损、裂痕、袖子拉脱等情况。 ▲4.关键区域：湿态阻微生物穿透IB性能≥3.5；洁净度微粒物质IPM≤2.6；log10落絮计数≤3.11；抗渗水性≥60.2cmH₂O；干态胀破强度≥130kPa；湿态胀破强度≥89kPa；干态横向拉伸强度≥46.5N、干态纵向拉伸强度≥96.2N；湿态横向拉伸强度≥51.9N，湿态纵向拉伸强度≥94.9N（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲5.非关键区域：干态阻微生物穿透log10（CFU）≤0.28；洁净度微粒物质IPM≤2.66；log10落絮计数≤3.11；抗渗水性≥61.8cmH₂O；干态胀破强度≥120kPa；干态横向拉伸强度≥49.1N、干态纵向拉伸强度≥93.6N（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 6.环氧乙烷残留量＜1μg/g。. （长×宽）130cm×150cm; 套; ★1.标准与用途：符合YY/T 0506.1-2023《医用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：通用要求》行业标准。 2.整体外观与材质：目视无色差，耐摩擦色牢度应不低于4级、表面平整，无污渍、破洞缺陷。由质量≥35g/m²的无纺布或水刺无纺布制成。 ▲3.关键区域：面料和袖缝湿态下阻微生物穿透性能均≥6.0；面料阻液体穿透≥152cmH₂O，袖缝阻液体穿透≥58cmH₂O；面料胀破强力干态≥87kPa、湿态≥138kPa，袖缝胀破强力干态≥129kPa、湿态≥166kPa；面料断裂强力干态横向≥86N、纵向≥94N，湿态横向≥83N、纵向≥96N；袖缝断裂强力干态≥37N、湿态≥38N（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲4.非关键区域：面料湿态阻微生物穿透≥3.5，袖缝湿态阻微生物穿透≥3.4；面料胀破强力干态≥82kPa、湿态≥75kPa；袖缝胀破强力干态≥103kPa、湿态≥121kPa；面料断裂强力干态横向≥31N、纵向≥67N，湿态横向≥32N、纵向≥70N；袖缝断裂强力干态≥25N、湿态≥26N（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 5.环氧乙烷残留量＜1μg/g。. 6; 医用垫; （长×宽）60cm×90cm 80cm×150cm 90cm×150cm; 张; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：整体颜色为浅蓝色或白色，表面平整，无褶皱、污渍，各层贴合紧密。 3.材质：由三层构成，表层≥25g/m²非织造布；吸收层为皱纹卫生纸或吸水性树脂；底层≥0.012mm厚防水透气膜或聚乙烯薄膜。 4.性能：吸水速度，5mL液体≤10s；防渗漏，抗渗水性≥40cmH₂O；断裂强力，经、纬向均≥20N；细菌≤100CFU/g，真菌≤50CFU/g，无大肠菌群和致病性化脓菌。 5.无刺激过敏，无可迁移荧光物。. 7; 一次性使用无菌医用垫单; （长×宽）50cm×70cm 60cm×150cm 120cm×240cm; 张; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：整体为浅蓝色或白色，外观洁净平整，无污渍、破洞，各层结合紧密，边缘整齐。 3.材质：表层≥20g/m²薄型非织造布。 4.性能：抗渗水性≥30cmH₂O；微生物阻隔，干态≤2log10CFU，湿态≥2.8log10CFU；洁净度，微粒IPM≤3.5，落絮≤4.0log10。 5.环氧乙烷残留≤1μg/g；无荧光物。. 8; 一次性使用中单; （长×宽）20cm×25cm 80cm×210cm 90cm×220cm; 张; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：整体为浅蓝色或白色，外观洁净、无污染、无破洞，表面平整、无污渍。边缘包边或热封，拼接处牢固。 3.材质：面料≥30g/m²涂塑非织造布。 4.性能：断裂强力，经、纬向均≥15N；抗渗水性≥30cmH₂O；细菌≤200CFU/g，真菌≤100CFU/g，无大肠菌群和致病性化脓菌。 5.无可迁移荧光物，无异味。. 9; 枕套; （长×宽）45cm×75cm; 个; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：整体为浅蓝色或白色，表面洁净、平整、耐干摩擦色牢度≥ 4级，无破损，无异味。枕套缝制无跳线、无漏针，针距偏差不大于0.5mm，平直，针码在40mm内不小于6针。 3.材质：非纺织布材质平方米重量≥20g/m²。 4.结构：枕套所用的带子带长≥10cm，缝制无跳线、无漏针，平直，带子与枕套连接牢固，在10N静拉力下，连接处不断裂。 5.性能：断裂强力，经向断裂强力≥25N，纬向断裂强力≥15N。. 10; 一次性使用鞋套; （长×宽）15cm×40cm; 双; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：鞋套表面应平整，无明显褶皱、破损、污渍和异物。边缘采用热封或缝合处理，热封处应平整、牢固，无开裂；缝合处针距均匀，针距偏差不大于5%；每3cm不少于8针，无跳针、漏针现象。 3.材质：纺粘无纺布，克重为≥30g/m²。 4.性能：经向断裂强力≥12N，纬向断裂强力≥10N；经向伸长率≥15%，纬向伸长率≥12%。 5.微生物指标：细菌菌落总数≤200CFU/g，真菌菌落总数≤100CFU/g，不得检出大肠菌群和致病性化脓菌；无可迁移性荧光物质。. （长×宽）15cm×36cm; 双; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：鞋套表面应光滑，无明显气泡、杂质、破损和划痕。边缘采用热封处理，热封宽度均匀、密封宽度偏差≤5%；热封处平整、牢固，无开裂、漏封现象。 3.材质：采用聚乙烯（PE）薄膜，厚度≥0.02mm。 4.性能：纵向拉伸强度≥10MPa，横向拉伸强度≥8MPa；纵向断裂伸长率≥150%，横向断裂伸长率≥120%。 5.微生物指标：细菌菌落总数≤200CFU/g，真菌菌落总数≤100CFU/g，不得检出大肠菌群和致病性化脓菌。. 11; 医用无纺布帽; 条型，拉伸长度53cm，20个/袋 直筒型，高×顶径15cm×22cm，20个/袋; 袋; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：帽子表面应平整、洁净，无污渍、破损、毛边、异物瑕疵；缝线均匀、平直，针距每3cm不少于8针，无跳针、漏针、浮线等现象；弹性收口部分松紧均匀，周长均匀性偏差不超过标称值的10%，无断裂、变形情况。 3.材质：采用非织造布，克重≥20g/m²。 4.性能：弹性收口部分宽度3-5cm，且弹性回复率≥90%；经向断裂强力≥15N，纬向断裂强力≥12N。 5.皮肤刺激性：无皮肤刺激反应。 6.环氧乙烷残留量≤10μg/g。. 12; 一次性医用刷套; （长×宽）10cm×25cm; 个; ★1.卫生标准：产品微生物指标应符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》中的适用条款。 2.外观：整体为浅蓝色或白色，用非织造布制成，呈长方形结构的袋套用于清洁病床，表面洁净、平整、色泽均匀目视无色差，无破损，无异味；缝制针码均匀，偏差不大于5%，平直、无跳线、无漏针。 3.材质：非织造布材质平方米重量≥20g/m²。 4.性能：刷套断裂强力：纵向≥18N、横向≥15N；断裂伸长率≥80%。. 13; 医用隔离面罩; （长×宽）33cm×20cm; 个; ★1.标准与用途：符合YY/T 1904-2023《医用防护眼（面）罩》行业标准。适用于在医疗工作环境下佩戴，防止患者血液、体液、分泌物等直接溅入面部引起感染的一次性使用的医用隔离面罩。 2.结构组成：由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。防护罩可见光透射比应满足≥85%要求。其中泡沫条的材质为聚氨酯；固定装置（罩带）的材质为涤纶和氨纶。防护罩和固定装置通过卡扣固定连接。 3.性能：罩带与罩体间断裂强度不小于6N；初始污染菌数量不超过200CFU/g，且不得检出致病菌。 4.视野角度：水平视野角度≥160°，垂直视野角度≥70°。 5.可见光透射比：应不小于85%。. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务及配送要求 | ★1、投标人应承诺能够按照配送服务合同规定的质量、价格、规格及时供货。如中标后不能满足上述招标方需求，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。(投标人投标时须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人电子签章) 2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏，中标人负责包换、包退，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。 3、中标人负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。 4、装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标人在保证货物财产安全的同时，还需注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。 5、货物的包装均应有防潮、防湿、防锈、防雨及防撞等措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 ★6、中标人须按照采购人要求的时间、地点、数量及规格进行配送，配送物资须按采购人的要求提供，否则采购人有权拒收。在收到采购人计划后48小时内送到，急用情况12小时内送到，如未及时供货对采购人造成的经济损失，将追究中标人责任。中标人须向采购人公示配送人员姓名、联系方式及配送车辆信息，产品运输、搬运所需费用均由中标人承担。(投标人投标时须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人电子签章) 7、具体配送时间、地点、数量以及规格以采购人实际下单为准。中标供应商在每次配送时，应提供配送验收清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）一式两份，双方各一份存档。 ▲8、为保证产品质量及后续服务保障，中标人应确保其提供的投标产品可获得制造商提供的完整原厂服务（含质保、维保等）。中标人应在投标文件中单独提供《原厂服务保障承诺函》(投标人投标时须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人电子签章) 9、采购人将不定期对中标人所配送产品进行抽样检查，如发现与所投产品不符或者低于招标文件的产品技术要求，医院有权拒收，对有问题的批次进行退货处理，同时已经使用的有产品质量问题的产品不予付款，由此造成的损失由中标人负全责。情节严重可终止合同执行，并追究法律责任。 10、中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。中标人应安排售后服务人员定期（每 3个月）对产品质量及服务满意度进行一次巡查、回访。 11、中标人根据采购人实际需求采购情况，于每月15日前将上月对账单交采购人进行对账。 ★12、中标人配送人员需统一着装，佩戴工作牌，严格遵守采购人关于疫情管理、安全生产等方面的工作管理规定，定期开展疫情防控、安全生产等各项培训教育。若因中标人相关人员原因导致疫情传播或发生安全事故，一切责任均由中标人自行承担，且采购人有权单方面解除合同并要求中标人赔偿相关损失。(投标人投标时须单独提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人电子签章) ★13、所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案证明材料，提供有效的证书扫描件。 |
| 2 | ★ | 付款进度安排（因系统固化原因，商务要求中的付款进度安排以此为准，投标人应答此处即可） | 1、收到供应商合法票据，达到付款条件起30日内，据实结算说明为按每月实际用量×单价最高限价×中标折扣百分比进行付款，付款方式为每个月支付上个月货款。 |
| 3 |  | 项目方案 | 一、投标人应提供配送方案（包括：1、项目团队组织保障，明确提出团队管理架构与职责分工；2、供货流程以及运输配套工具；3、配送实施计划；4、配送保障措施）； 二、 投标人应提供完整的质量保证方案（包括：1、质量保证目标；2、质量保证体系；3、质量保证措施；4、质量管理制度）； 三、投标人应提供完整的应急服务方案（包括：1、应急管理机构；2、应急工作队伍及联系方式；3、应急保障措施；4、应急线路）； 四、投标人应提供完整的售后服务方案（包括：1、售后服务保障体系；2、售后服务计划；3、售后服务管理制度；4、退换货机制）。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后一年。双方签订年度供货配送合同，每次供货配送数量、金额以对应的订单为准，合同年度期满或供货配送达到本项目金额，本年度合同即为终止。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 西南医科大学附属医院忠山院区、康健中心院区 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、收到供应商合法票据，，达到付款条件起30日内，据实结算说明为收到供应商合法票据，达到付款条件起30日内，据实结算说明为按每月实际用量×单价最高限价×中标折扣百分比进行付款，付款方式为每个月支付上个月货款。 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、履约验收时间： 每批次货物送到后，现场验收该批次货物的100%。 2、其余验收内容详见第二章2.6.6.履约验收方案（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。） |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 每批次产品质保期不低于12个月，剩余有效期不低于原有效期三分之二。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任： 1 采购人违约责任 1.1采购人无正当理由不得拒收供应商货物或服务。 2 供应商违约责任 2.1供应商应按照本合同约定的时间或采购人指定的时间交付货物或服务，包括与货物配套及服务响应的所有凭证。如延期交货，供应商应及时书面通知采购人并取得了采购人的书面同意。若超过约定的交货期限，供应商应向采购人支付延期交货违约金。每逾期1天供应商应按合同价格的0.5%向采购人支付违约金，直至供应商交货为止。如供应商延期交货超过30 日，采购人有权终止合同。 2.2 供应商交付的货物质量应符合合同规定。货物质量或服务质量不符合规定时，供应商应按合同总价的5%向采购人支付违约金，并须在采购人要求的期限内更换合格的货物给采购人，否则，视供应商因不能交付货物而违约，按上述7.2.1条款相关规定支付违约金给采购人。 2.3 若供应商交付货物或服务经具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，供应商应在收到检测报告后7日内无条件为采购人更换合格的货物，如逾期未更换的，采购人有权终止合同。 2.4未经采购人书面同意，供应商擅自将本合同下权利或义务部分或全部转让任何第三方时，供应商应按合同总价的5%向采购人支付违约金，且采购人有权单方面解除合同。 2.5如供应商根据本合同约定应向采购人支付违约金或应赔偿采购人的损失的，采购人有权从其应向供应商支付的合同款或质保金中扣除；不足部分，供应商应以补足。 争议解决 1采购人和供应商双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交采购人所在地有管辖权的法院，通过诉讼解决争议。 2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同其它部分应继续执行。 3违约方应承担守约方因此而产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

标的说明（因系统固化原因，本条仅作告知说明，供应商无需单独应答，按要求制作投标文件内容即可）： 1、本项目涉及的标的名称、数量、计量单位、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购进口产品、是否涉及强制采购节能产品、是否涉及采购优先节能产品、是否涉及采购环境标志产品、是否属于医疗器械，以附件-采购清单内容为准。 2、供应商如需填报《中小企业声明函》的，需按附件-采购清单中的标的名称进行逐项填报。未按要求填报的，所填报《中小企业声明函》视为无效。