政府采购

公开招标文件

（货物类）

招标编号：2026(JKJ）214

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（盖章）

采购联系人：贾欣     联系电话：13999261321

联系地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号

代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司（盖章）

联系人：岑小龙、吕砚君、胡雪玲、周芸

联系电话：16699887301

联系地址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座807室

日期：2026年06月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分   采购需求	31

第四部分   评审方法（综合评分法）	33

第五部分   政府采购合同	82

第六部分   投标文件格式	50

# 第一部分  招标公告

新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目招标公告

项目概况 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云线上平台获取招标文件，并于2026年06月29日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2026(JKJ）214

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目

预算金额：2585400.00元

采购需求：

标项一：

标项名称:新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目

数量:不限

最高限价（元）:2585400.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医学专业设备采购，具体详见采购文件。

备注：

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人不得与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动；（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取招标文件

时间：2026年06月05日至2026年06月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月29日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月29日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： 
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，不予受理。 4、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

- 地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号

- 项目联系方式：13999261321

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

- 地 址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座807室

- 联系方式：16699887301

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：岑小龙、吕砚君、胡雪玲、周芸

电话：16699887301

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2026年医学专业设备采购项目 |
| 2 | - 采购人 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 联系人：贾欣 联系电话：13999261321 地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 联系人：岑小龙、吕砚君、胡雪玲、周芸 联系电话：16699887301 地址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座807室 |
| 4 | 采购内容及核心产品 | 采购内容：具体详见采购文件。 核心产品：医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X辐射源检定装置 |
| 5 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 3.本项目的特定资格要求：（1）投标人不得与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动； （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 6 | 是否允许联合体投标 | □是。 应满足要求： 否。 |
| 7 | 是否允许投报进口产品 | 是，允许进口。 否。 |
| 8 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否。 □是。 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行踏勘。 □统一组织。 |
| 10 | 答疑接受时间 | 联系人：岑小龙、吕砚君、胡雪玲、周芸 联系电话：16699887301 提交方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位。 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标截止时间（开标时间） | 详见招标公告 |
| 13 | 供应商在投标截止时间前提交的文件 | 详见招标公告 |
| 14 | 投标文件 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 15 | 开标时间及地点 | ☑采用不见面开标 开标时间：详见招标公告 开标地点：本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。 |
| 16 | 评标委员会的组成 | 招标采购单位依法组建评标委员会由5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。 评标专家确定方式： 政采云平台随机抽取 其他方式：评标专家库，随机抽取。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金额为：50000.00元（大写：伍万元整） 投标保证金缴纳方式：银行汇票、银行电汇、转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 1、若采用银行汇票、银行电汇、转账、本票时，投标保证金投标截止时间（以到帐时间为准）之前从供应商账户汇至新疆君凯杰工程项目管理有限公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 注：供应商向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明"（项目编号+投标保证金）"字样（每个标段应分别汇款），由于未按要求准确注明信息而导致的一切后果由供应商承担。 - 开户单位名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 - 开户银行:中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行 - 账 号: 30006 4010 400 10690 - 行 号：10388 1000 646 - 采购代理服务费缴纳账号：（同上） - 附注：（编号+项目名称）投标保证金 - 若采用金融机构、担保机构出具的保函形式递交时，须出具对本项目（项目名称）的保函，提供原件的扫描件于投标文件中，否则视为无效。保函有效期不少于投标有效期。 3、如采用电子保函方式缴纳可按照新疆政府采购网-电子保函模块。采用电子保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一分包一保函”的原则。 （2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 （3）具体办理流程详见政采云平台《关于办理电子保函操作指南》。 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“政采云电子交易金融服务平台”，使用其企业CA 证书申请购买电子投标保函。向担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。 （备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：400-800-5100；0991-8844613） ★备注：（1）投标保证金保证金缴纳截止时间同开标时间一致。（2）供应商未按照采购文件上述要求提交投标保证金的，投标将被否决。 |
| 18 | 政府采购政策落实 | 18.1各供应商根据所投标项提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。 18.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业），符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （4）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （5）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，未专门面向中小企业采购的标项评标时将给予此类企业（小型、微型）进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 18.3政府采购本国产品标准及相关政策： 需要落实政府采购政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。 （1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第五章 投标文件格式）计算。 （二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第五章 投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。 本国产品标准及相关政策价格扣除 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，价格扣除比例为 20 %。 |
| 19 | 技术部分是否采用“暗标”评审方式 | 否。 □是。 |
| 20 | 评审方法 | 资格后审 资格预审 综合评分法 最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的供应商作为中标人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：/。 |
| 22 | 代理服务费 | 招标代理服务费按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015]299号文，计算方法参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格〔2002〕1980号)文件规定，根据上述文件的规定，本次招标代理服务费以中标价格为基数，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 23 | 场地服务费 | 不交纳。 □交纳。 |
| 24 | 付款途径 | 银行转账 |
| 25 | 付款方式及币种 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：合同签定后支付货款50%，到货后支付合同总金额30%，验收合格后支付合同总金额的20%。 |
| 26 | 交货期 | 详见采购需求 |
| 27 | 交货地点 | 详见采购需求 |
| 28 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 29 | 是否需要 提交样品 | 不需要 □需要，样品要求如下 样品要求如下： |
| 30 | 现场陈述 | 不需要。 □需要，陈述要求如下： |
| 31 | 最高限价 | 最高限价：2585400.00元 注：供应商投标总报价若超过本项目采购预算（最高限价）以及单项设备报价若超过采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 32 | 其他 | 本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 33 | 招标人补充的其他内容 | 无 |
| 备注 | 低于成本价不正当竞争预防措施：如果评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。 |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

## 供应商须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”指利用政采云交易平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 供应商在政采云交易平台内针对本项目报名并下载了电子采购文件。

3.5 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.6 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云交易平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在供应商发出，传真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的第9项规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1供应商如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第10项的规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过交易平台下载最新的答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.5澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，未按最终版本招标文件制作的投标文件造成的后果由投标人自行承担。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指供应商提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，供应商须按招标文件第六部分“投标文件格式”中规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

12.2供应商递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第14项的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1电子投标文件使用政采云交易平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2电子投标文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。

13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第7项的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第8项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第11项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1供应商应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在签订合同并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至供应商的汇款帐户，资金原路返回。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表第15项的规定，若项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文件，只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，招标人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

20.开标

20.1 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标确认、结果公布等交互环节。

20.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查内容见下表：

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |
|  | 健全的财务会计制度 | 提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表，当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 纳税证明 | 提供近六月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |  |  |
|  | 缴纳社会保障资金证明 | 提供社保机构出具的近六月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供； |  |  |
|  | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  | 特定资格要求 | （1）投标人不得与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同下的政府采购活动； （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （提供声明函） |  |  |
|  | 供应商的授权委托书 | 具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 附有不参与围标串标承诺书。 |  |  |
|  | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人或采购代理机构按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的

B、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

C、投标有效期不足的；

D、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

E、不符合招标文件中有关分包规定的

F、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

G、投标人递交的电子投标文件无法满足正常开标、评标使用功能的；

H、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

I、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件要求进行。具体要求详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项规定，在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项和第24项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照投标人须知前附表第21、22、24条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.合同公示

34.1政府采购合同于签订合同之日起2个工作日内上传至政采云交易平台进行公示。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）未按要求提交履约担保

4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6）存在串通投标行为的；

7）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

8）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36.询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 2 | 高频电刀分析仪 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 3 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 4 | 婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 5 | 血液透析机检测仪 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 6 | 医用磁共振成像系统校准装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 7 | 医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X辐射源检定装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后2年 |
| 8 | II级生物安全柜校准装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后1年 |
| 9 | 酶标分析仪检定装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后1年 |
| 10 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 1 | 合同签订后15日内 | 验收合格后1年 |
| 11 | 全自动生化分析仪校准装置 | 1 | 合同签订后20日内 | / |
| 12 | 全自动封闭型发光免疫分析仪校准装置 | 1 | 合同签订后20日内 | / |
| 13 | 电解质分析仪检定装置 | 1 | 合同签订后20日内 | / |
| 14 | 血红胞分析仪检定装置 | 1 | 合同签订后20日内 | / |

## 一、测量设备名称：心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置

- （一）、技术参数

- JJF1149-2014《心脏除颤器校准规范》、JJF1860-2020《除颤器分析仪校准规范》、符合JJF 2150-2024《体外起搏器校准规范》

2、全中文界面，显示菜单根据规范设计，导向式操作，可开展经静脉起搏和经皮起搏检测；电池可拆卸。

- 3、除颤器分析仪:1.内置有不小于50Ω阻性放电负载；可扩展至少包括25Ω、75Ω、100Ω、125Ω、150Ω、175Ω；精度：±1%。

4、除颤测量功能

（1）除颤能量：（0～400）J，最大允许误差：±2%或±2J（取较大值）；

（2）同步除颤延时时间测量：量程：（0～100）ms，最大允许误差：±2ms（心电同步信号）；

（3）具有充电计时、波形回放功能，显示能量、相间延时和总斜度等指标；可显示相位1和相位2的宽度、峰值电压、平均电压、峰值流量和平均流量等指标。

5、心电监护测量功能

（1）方波信号（II导联）：

幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%；

周期：1Hz，最大允许误差±1%；

（2）正弦信号（II导联）：

幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%；

周期：（1～30）Hz，最大允许误差±1%；

（3）窦性心律信号（II导联）：

幅值：（0.5～3）mV，最大允许误差±3%；

幅值：（-0.5～-3）mV，最大允许误差±3%；

心率：（27～300）bpm，最大允许误差±1%；

6、AED测量功能参数：

提供AED可识别的室颤（VFib）、房颤（AFib）、窦性（Sinus）、室性心动过速（VTach）和停搏（Asystole）不少于五种的心电信号。

7、体外经皮起搏测量功能参数

（1）阻抗可调，范围：（50～1500）Ω，间距50Ω；显示速率、脉冲宽度、电流和能量指标；

（2）起搏电流：量程：（1～200）mA，最大允许误差：±2%或±2mA（取较大值）；

（3）起搏脉宽：量程：（5～100）ms，最大允许误差：±2%或±0.5ms（取较大值）；

（4）起搏频率：量程：（20～300）bpm，最大允许误差：±1%或±1bpm（取较大值）；

8、体外经静脉起搏测量功能

★（1）心房心室阻抗可调，范围：（200～1000）Ω，覆盖200Ω、500Ω、1000Ω；测量心房心室速率、脉冲宽度、电压、电流和能量指标，并自动计算AV间期和灵敏度等参数；

（2）脉冲幅度：

a) 脉冲电流幅度测量范围应覆盖（0.1～25）mA；最大允许误差：±2%或±0.1mA（二者取绝对值大者）；

b) 脉冲电压幅度测量范围应覆盖（0.1～20）V；最大允许误差：±2%或±0.05V（二者取绝对值大者）；

（3）脉冲宽度：测量范围应覆盖（0.6～50）ms；最大允许误差：±1%或±0.03ms（二者取绝对值大者）；

（4）脉冲频率：测量范围应覆盖（30～500）次/min；最大允许误差：±0.2%；

（5）灵敏度：

a) 测量范围应覆盖（0.5～20）mV，最大允许误差：±3%或±0.1mV（二者取绝对值大者）；

b) 可模拟输出非对称三角波（见图1）信号，脉宽T=（15±1）ms，其前沿t=（2±0.2）ms，Δt为信号幅值；

（6）AV间期：测量范围应覆盖（10～400）ms；最大允许误差：±1%；

（7）心室后心房不应期（PVARP）：测量范围应覆盖（50～500）ms；最大允许误差：±3%；

9、主要配置：心脏除颤/起搏检测仪主机1台、经静脉起搏连接线1套、经皮起搏连接线1套、充电器1套、说明书1套、专用包装箱1套、溯源证书1套。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合心脏除颤/起搏检测仪国家规范中的要求，同时凡是与JJF1149-2014《心脏除颤器校准规范》、JJF1860-2020《除颤器分析仪校准规范》、JJF 2150-2024《体外起搏器校准规范》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪/体外起搏检测仪 | 除颤能量：（0～400）J，最大允许误差：±2%或±2J（取较大值） 心电监护测量功能 （1）方波信号（II导联）： 幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%； 周期：1Hz，最大允许误差±1%； （2）正弦信号（II导联）： 幅值：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%； 周期：（1～30）Hz，最大允许误差±1%； （3）窦性心律信号（II导联）： 幅值：（0.5～3）mV，最大允许误差±3%； 幅值：（-0.5～-3）mV，最大允许误差±3%； 心率：（27～300）bpm，最大允许误差±1%； 体外经皮起搏测量功能参数： （1）阻抗可调，范围：（50～1500）Ω，间距50Ω；显示速率、脉冲宽度、电流和能量指标； （2）起搏电流：量程：（1～200）mA，最大允许误差：±2%或±2mA（取较大值）； （3）起搏脉宽：量程：（5～100）ms，最大允许误差：±2%或±0.5ms（取较大值）； （4）起搏频率：量程：（20～300）bpm，最大允许误差：±1%或±1bpm（取较大值）； | 1 | 台 |
| 2 | 充电器 | / | 1 | 套 |
| 3 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 4 | 专用包装箱 | / | 1 | 套 |
| 5 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |
| 6 | 经静脉起搏连接线 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 二、测量设备名称：高频电刀分析仪

### （一）、技术参数

1、符合JJF 1217-2025《高频电刀校准规范》。

2、线路连接自动切换，自动测量，漏电流测量可锁定最大值，电阻分布可自由调整。

3、功率测量范围：（0.1～500）W，最大允许误差：（10～50]W ±（5%×当前量程+0.1）W；（50～500）W ±5%。

4、输入电压范围（峰值电压）：（0.1～5000）V。

5、电流测量范围（峰值电流）：（0.001～7）A，最大允许误差：±（读数的2.5%+1mA）；分辨力：1mA。高频漏电流测量范围(20～1000) mA最大允许误差士(2.5%×I+1mA)

6、负载电阻范围： 不小于(50～2 000)Ω，可变电阻步进值：10Ω，电阻误差：小于±2.5%。

- 固定无感电阻R：200Ω，最大允许误差：士1%

- 工作频率(0.3～5.0) MHz

9、配置清单：高频电刀分析仪主机1台、功率测试线1套、刀柄连接线1套、中性极板报警屏蔽线1根、电源线1根、说明书1套、专用包装箱1套、溯源证书1套。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合高频电刀分析仪国家规范中的要求，同时凡是与JJF 1217-2025《高频电刀校准规范》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技～术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀分析仪主机 | 功率测量范围：（0.1～500）W，最大允许误差：（10～50）W ±（5%×当前量程+0.1）W；（50～500）W ±5% | 1 | 台 |
| 2 | 功率测试线 | / | 1 | 套 |
| 3 | 刀柄连接线 | / | 1 | 套 |
| 4 | 中性极板报警屏蔽线 | / | 1 | 根 |
| 5 | 电源线 | / | 1 | 根 |
| 6 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 7 | 专用包装箱 | / | 1 | 套 |
| 8 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 三、测量设备名称：浮标式氧气吸入器检定装置

### （一）、技术参数

1、满足《JJG 913-2015 浮标式氧气吸入器检定规程》技术要求。

2、具有低压测试、高压测试、流量测试、氧气浓度测试功能。

3、采用高清触摸屏，导航式测量软件设计，自动保存测量结果形成可视化原始数据记录，内置≥10000mAh锂电池供电，满电可持续使用12小时以上。

4、低压：

（1）低压测试范围：（0～0.6）MPa；准确度等级不低于0.2级；

5、高压：

（1）高压测试范围：（0～25）MPa；准确度等级不低于0.4级；

6、流量：

（1）流量测试范围：（0～20）L/min；精度等级：1.0级；

7、主要配置：

低压：主机1台、连接管路1套、干燥过滤器1个、溯源证书1套、说明书1本；

高压：主机1台、精密压力表1个、扳手2个、高压金属防爆过气管1条、溯源证书1套、说明书1本。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合浮标式氧气吸入器检定装置国家规范中的要求，同时凡是与《JJG 913-2015 浮标式氧气吸入器检定规程》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 低压：（1）低压测试范围：（0～0.6）MPa； （2）准确度等级：0.2级； 高压：（1）高压测试范围：（0～25）MPa； （2）准确度等级：0.4级； 流量：（1）流量测试范围：（0～20）L/min； （2）精度等级：1.0级 | 1 | 套 |
| 2 | 连接管路 | / | 1 | 套 |
| 3 | 干燥过滤器 | / | 1 | 个 |
| 4 | 精密压力表 | / | 1 | 个 |
| 5 | 扳手 | / | 2 | 个 |
| 6 | 高压金属防爆过气管 | / | 1 | 条 |
| 7 | 溯源证书 | / | 2 | 套 |
| 8 | 说明书 | / | 2 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 四、测量设备名称：婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪

### （一）、技术参数

1、符合JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》、JJF 2180-2024《婴儿辐射保暖台校准规范》。

2、采集器内置至少3000mAh蓄电池，自带倾斜传感器，高度≤3.00cm；湿度传感器配置升降支架，可调整湿度传感器到箱体几何位置中心。

★3、智能化管理系统自动采集数据、数据处理；数据及其曲线实时监控功能，采集器与管理系统独立自动存储与状态显示功能，确保数据安全。

4、温度特性：

（1）测量范围：（5～55）℃，分辨力：0.01℃，最大允许误差小于等于±0.2℃；

（2）时间常数：小于15s；

5、湿度特性：

测量范围：（0～100）% RH，分辨力：0.01%RH，最大允许误差小于等于±3%RH；

6、声级计：

测量范围：（30～100）dB A/C加权一级声级计；

7、辐射保暖台吸热装置：5个，密度：2.6g/cm³～2.9g/cm³，直径：100±2mm，高：23±1mm，质量：500±10g；

8、恒温水槽：测量范围：（20～50）℃，当设定温度为36°C时，恒温水槽工作区域内的温度应保持在36℃±0.1℃；

9、气体流量计：0～1L/min，准确度等级不低于3级；

10、电气安全分析仪

（1）符合IEC62353-2014《医疗电气设备医疗电气设备的循环试验和维修后试验》、GB9706.1-2020《医用电气设备 第一部分:基本安全和基本性能的通用要求》；

（2）采用IPS宽视角彩色触摸屏显示，内置≥3800mAh大容量电池，屏幕尺寸≥5.8寸；

（3）全中文软件界面，支持25A大电流条件下的连续测试工作，无散热保护时间；10个导联插口，配备安全的ECG接线柱，能够模拟14导联ECG和性能波形；

（4）电压测量（接触电压、点对点电压）：测量量程：0.0V～300V AC RMS；最大允许误差 ±（2%读数+0.2V）；

（5）接地电阻测量（2线或4线法）：接地电阻和点对点电阻，测量量程：0Ω～2Ω；最大允许误差：±（2%读数+0.015Ω）；

（6）测量电流：200mAac或25Aac；

（7）电流测量：泄漏电流测量项目：对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流、直接设备、直接应用部件、点对点；

（7.1） 设备电流量程:0A～20A；最大允许误差：±5%读数±（2个字或0.2A，取较大值）；

（7.2 ）漏电流测量：AC+DC（交流+直流），单独AC（交流），单独DC（直流）；

（7.3 ）漏电流测量量程：0μA～10.0mA；最大允许误差：±（读数的1% +1μA）@DC～1kHz；

（7.4） 差分漏电流测量量程：50μA～20mA；最大允许误差：±10%读数+20μA；

（8）绝缘电阻测量

（8.1）可测试5种类型绝缘电阻，包括电网（L1 和 L2）对保护性接地、应用部分对保护性接地、电源对应用部分、电源对非接地导电点、应用部分对非接地导电点的测量值；

（8.2）测试电压：500V DC 或250V DC；

（8.3）测量量程：0.5MΩ～20MΩ，最大允许误差：±（2%读数+0.2MΩ）；

（8.4）测量量程：20MΩ～100MΩ，最大允许误差：±（7.5%读数+0.2MΩ）；

（9）ECG性能波形（14导联）：幅值：0.5～2.0mV，最大允许误差：±2%，频率最大允许误差：±1%；

（9.1）ECG复合波：27～300 次/分；

（9.2）方波：0.125Hz及0.2～2.5Hz可调；

（9.3）正弦波：0.1～100.0 Hz；

（9.4）三角波：0.1～100 Hz；

（9.5）脉冲：30 BPM 和 60 BPM；

11、主要配置:数据采集器1台（包含5个温度探头、1个肤温探头），湿度探头1个，升降支架1个，控制显示器1个，声级计1个，辐射保暖台吸热装置5个，恒温水槽1台，气体流量计1台，电气安全分析仪1台，电源线1根、测试线及转接配件1套、心电导联转接头1套、用户手册/合格证1套、专用计算机（含专用软件）1套，说明书1套，专用包装箱1套，溯源证书1套。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合婴儿培养箱/辐射保暖台检测仪国家规范中的要求，同时凡是与JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》、JJF 2180-2024《婴儿辐射保暖台校准规范》、IEC62353-2014 医疗电气设备医疗电气设备的循环试验和维修后试验、GB9706.1-2020《医用电气设备 第一部分:基本安全和基本性能的通用要求》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 测量范围：（5～55）℃，分辨力：0.01℃，最大允许误差：±0.1℃ | 1 | 台 |
| 2 | 湿度探头 | 测量范围：（0～100）% RH，分辨力：0.01%RH，最大允许误差：±3%RH | 1 | 个 |
| 3 | 升降支架 | / | 1 | 个 |
| 4 | 控制显示器 | / | 1 | 个 |
| 5 | 声级计 | 测量范围：（30～100）dB A/C加权一级声级计 | 1 | 个 |
| 6 | 辐射保暖台吸热装置 | / | 5 | 个 |
| 7 | 恒温水槽 | 测量范围：（20～50）℃，误差：36℃±1℃ | 1 | 台 |
| 8 | 气体流量计 | 0～1L/min，准确度等级：≥3级 | 1 | 台 |
| 9 | 电气安全分析仪 | 漏电流测量量程：0μA～10.0mA；最大允许误差：±（读数的1% +1μA）@DC～1kHz； | 1 | 台 |
| 10 | 电源线 | / | 1 | 根 |
| 11 | 测试线及转接配件 | / | 1 | 套 |
| 12 | 心电导联转接头 | / | 1 | 套 |
| 13 | 用户手册/合格证 | / | 1 | 套 |
| 14 | 专用计算机（含专用软件） | / | 1 | 套 |
| 15 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 16 | 专用包装箱 | / | 1 | 套 |
| 17 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 五、测量设备名称：血液透析机检测仪

### （一）、技术参数

1.1、符合JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》、JJF 1541-2015《血液透析装置检测仪校准规范》检定规程。

★1.2、血液透析校准装置为一体化集成装置，主机内置温度、压力、流量、电导率等测量模块，可同时完成流量、压力、温度和电导率检测；

1.3、电导率：测量范围：（1～16）mS/cm，最大允许误差：±0.1mS/cm；测量范围：（16～50）mS/cm，最大允许误差：±0.6%；1.4、温度：测量范围：（20～100）℃，最大允许误差：±0.1℃；

1.5、压力：

测量范围：（-40～60）kPa，最大允许误差：小于等于0.4 kPa；

测量范围：（60～110）kPa，最大允许误差：小于等于 kPa；

1.6、透析液流量：测量范围：（50～2000）mL/min，最大允许误差：±3%；

1.7、血流管路流量测量模块：测量范围：（50～300）mL/min，最大允许误差：±3%；

1.8、主要配置：主机1台，手控盒1个，血流管路流量测量模块1个，流量—电导率连接管1根，静（动）脉压力检测管1根，充电器1个，称量仪器1台，电子秒表1块，密度计1个，说明书1套，溯源证书1套。

2.1、制造厂家符合JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》、JJF 2263-2025《医用液体微流量泵校准规范》和JJG 1098-2014《医用注射泵和输液泵检测仪检定规程》。

2.2、压力模块测量自动锁定最大值。

2.3、支持移动电源工作；具有检测流量、累积流量、阻塞压力、报警时间、提供背压测量条件、曲线显示功能。

2.4、流量显示数据刷新间隔为1s，流量5mL/h数据稳定时间小于1分钟。

2.5、流速：0.1mL/h，最大允许误差≤±2%。（提供法定计量机构出具的校准证书）

2.6、流量测量范围：

（1）（0～1)mL/h，分辨力：0.0001mL/h；

（1～10)mL/h，分辨力：0.001mL/h；

（10～100)mL/h，分辨力：0.01mL/h；

（100～1000)mL/h，分辨力：0.1mL/h；

（1000～3000)mL/h，分辨力：0.1mL/h；

（2）（0.1～20）mL/h，最大允许误差：±2%，重复性：≤1%；

（3）（20～200）mL/h，最大允许误差：±1%，重复性：≤0.5%；

（4）（200～3000）mL/h，最大允许误差：±2%，重复性：≤1%；

（5）累计流量测量范围：（0～10000）mL；累积流量分辨力：0.01mL；累计流量≥20mL时，误差≤±1%；

2.7、阻塞压力测量范围：（-27～380）kPa，分辨力：0.01kPa；最大允许误差：±2.0kPa；

2.8、可设置背压，设置范围：（-27～85）kPa；

2.9、主要配置: 输液泵/注射泵检测仪主机1台，专用充电器1套，说明书1套，专用包装箱1个，溯源证书1套。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》、JJF 1541-2015《血液透析装置检测仪校准规范》、JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》、JJF 2263-2025《医用液体微流量泵校准规范》和JJG 1098-2014《医用注射泵和输液泵检测仪检定规程》国家规范中的要求，同时凡是与血液透析机检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 电导率：（1～16）mS/cm±0.1mS/cm、（16～50）mS/cm±0.6%；<br/>温度：（20～100）℃±0.1℃；<br/>压力：（-110～-40）kPa±0.67kPa、（-40～60）kPa±0.27kPa、（60～110）kPa±0.67kPa；<br/>透析液流量：（300～2000）mL/min±3% | 1 | 台 |
| 2 | 手控盒 | / | 1 | 个 |
| 3 | 血流管路流量测量模块 | （50～300）mL/min±3% | 1 | 个 |
| 4 | 流量—电导率连接管 | / | 1 | 根 |
| 5 | 静（动）脉压力检测管 | / | 1 | 根 |
| 6 | 充电器 | / | 1 | 个 |
| 7 | 称量仪器 | / | 1 | 台 |
| 8 | 电子秒表 | / | 1 | 块 |
| 9 | 密度计 | / | 1 | 个 |
| 10 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 11 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |
| 12 | 输液泵/注射泵检测仪主机 | 流量：（0.1～20）mL/h±2%、（20～200）mL/h±1%、（200～3000）mL/h±2%；<br/>累计流量：（0～10000）mL，≥20mL时误差≤±1%；<br/>阻塞压力：（-27～380）kPa±2.0kPa | 1 | 台 |
| 13 | 专用充电器 | / | 1 | 套 |
| 14 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 15 | 专用包装箱 | / | 1 | 个 |
| 16 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 六、测量设备名称：医用磁共振成像系统校准装置

### （一）、技术参数

1、符合JJF2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》的建标要求。

2、MRI图像质量控制参数自动检测系统：

（1）可根据输入的原始DICOM图，测量医用磁共振成像系统的图像性能，包括信噪比、空间分辨力、低对比度分辨力、层厚、均匀性、纵横比、几何畸变，支持人工数据测量、记录、计算，支持一键自动检测。

（2）可对原始DICOM图根据需要进行滤波去噪、图像旋转、窗宽窗位调节，ROI区域勾画，提供ROI区域的面积、标准差、平均值；支持的文件类型：医学Dicom图。

3、全身 SAR 测量系统

（1）数据显示终端为触摸屏，与采集器通过无线和有线两种通讯方式与显示终端连接，可自定义输入模体内溶液质量和模体内溶液比热容，可无线传输，抗磁场干扰，数据稳定可靠，可自动计算模体温度变化和SAR值，实时显示温度和曲线；

（2）光纤测温系统：测温范围：0～65℃，校准范围：15～45℃，精度：±0.1℃；温度分辨率：0.01℃；

（3）模体最大外径360mm±1mm；

（4）模体高度210mm±1mm；

（5）模体呈环形，配固定支架；

（6）模体内空腔外径350mm±1mm；

（7）模体内空腔内径235mm±1mm；

（8）模体壁厚5mm；

（9）模体内空腔有效体积约10.568L；

（10）模体空重小于3kg；

（11）模体顶部：预留光纤温度探头安装位置；

（12）模体顶部温度探头测试孔≥1个，直径10mm（配M10螺纹密封盖）；

（13）模体侧面：预留进出溶液接口安装位置；

（14）模体侧面离底15mm处开孔直径13.2mm（配NPT1/4螺纹密封盖、NPT1/4双封闭快插接头）；

（15）模体侧面离底345mm处开孔直径13.2mm（配NPT1/4螺纹密封盖、NPT1/4双封闭快插接头）；

（16）模体配辅助加热、灌注溶液装置；

（17）主要配置：主机1台、光纤探头3个，模体1套、模体组件1套。

4、高斯计

（1）触摸屏，自动/手动量程，数据存储(自动/手动)，矢量叠加测量值和磁场角度测试值；

（2）量程范围：0.1μT ～ 50T；

2.1 0.1μT ～ 30mT，分辨力：0.0001mT；

2.2 30mT ～ 300mT，分辨力：0.001mT；

2.3 300mT～ 3000mT，分辨力：0.01mT；

2.4 3000mT～ 50000mT，分辨力：0.1mT；

2.5 最大允许误差：

（0-3T）：±1mT；

（3T-5T）：读数的±0.20%±0.005%档位量程；

（5T-50T）：读数的±0.50%±0.005%档位量程；

（3）三轴正交度误差：<0.1°；

（4）磁场感应区：0.05 ~ 0.1mm²；

（5）测试维度：三维（X,Y,Z）；

（6）测量方式：Auto（自动切换量程）；

（7）具有USB和BNC接口。

5、核磁共振性能检测模体

（1）模体均由聚甲基丙烯酸甲酯材料制作而成，10cm的立方体测试插件，包含柱形模体和球形模体；

（2）包含图像均匀性检测模块、几何畸变检测模块、 空间分辨力检测模块、低对比度分辨力检测模块和层厚检测模块；

（3）可检测图像均匀性、信噪比、层厚、空间分辨力、低对比度分辨力、几何线性等；

（4）几何畸变检测模块：两孔连线距离分别为8cm、10cm、12cm，最大允许误差为±0.5mm；

（5）空间分辨力检测模块：

5.1 空间分辨力范围1 Lp/cm～11Lp/cm的检测；

5.2 在（1Lp/cm，5 Lp/cm）区间内，线对组线条宽度相对最大允许误差为±5%，线条中心距相对最大允许误差为±10%；

5.3 在（5 Lp/cm，11Lp/cm）区间内，线对组线条宽度的相对最大允许误差为±10%， 线条中心距的相对最大允许误差为±20%；

（6）低对比度分辨力检测模块：

6.1 低对比度层的三种孔径：4mm、6mm、10mm；

6.2 每组孔深：0.5mm、0.75mm、1.0mm、2.0mm；

（7）层厚检测模块：倾斜板角度14°，最大允许误差为±3%。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合JJF2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》国家规范中的要求，同时凡是与医用磁共振成像系统校准装置检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 量程范围：0.1μT ~ 50T；<br/>最大允许误差：（0-3T）±1mT、（3T-5T）读数的±0.20%±0.005%档位量程、（5T-50T）读数的±0.50%±0.005%档位量程 | 1 | 台 |
| 2 | 光纤探头 | 测温范围：0～65℃，校准范围：15～45℃，精度：±0.1℃ | 3 | 个 |
| 3 | 模体 | 几何畸变检测模块：8cm、10cm、12cm±0.5mm；<br/>空间分辨力：1 Lp/cm～11Lp/cm，（1-5）Lp/cm±5%、（5-11）Lp/cm±10%；<br/>低对比度孔径：4mm、6mm、10mm，孔深0.5mm、0.75mm、1.0mm、2.0mm；<br/>层厚检测：倾斜板14°±3% | 1 | 套 |
| 4 | 模体组件 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （四）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用；

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用由乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内到达甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 七、测量设备名称：医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X辐射源检定装置

### （一）、技术参数

满足JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源》检定规程的建标要求。

1、多通道CT剂量仪主机

（1）CT独立剂量仪，带有CT分析软件，自动计算CT的容积剂量指数和加权剂量指数，支持电离室温度气压自动修正功能；

（2）可通过WIFI、蓝牙或其他无线方式连接平板电脑，可将测量数据传至手机或者平板电脑；

（3）数据采集以及记录均可生成表格，可记录为Excel形式输出；

★（4）通道边缘和中心辐射剂量同时测量，CT机需要一次扫描，即可获得CT剂量指数CTDI100、加权CT剂量指数CTDI(w)、容积CT剂量指数CTDI(vol)；

（5）能响不大于5%（50～150）kV；

（6）剂量长度乘积0.1mGy·cm～2Gy·cm，误差：±5%；

（7）剂量长度乘积率：0.1mGy·cm/s～10Gy·cm/s，误差±5%；

（8）年稳定性不大于2%；

（9） CT长杆电离室：长度10cm。

2、专用平板及软件

（1）平板电脑：≥8.4英寸/≥4G内存/≥32G存储；

（2）兼容Windows或Android操作系统；

（3）软件中文操作界面，软件为APP模式。

3、主要配置：多通道CT剂量仪主机1台，长杆电离室5支，平板电脑（含软件）1台，说明书1套，专用包装箱1套，溯源证书1套。

### （二）、CT剂量检测模体

1、符合JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层（CT）X射线辐射源》检定规程的建标要求。

2、材料：有机玻璃（PMMA）。

3、外径：头部：160mm，腹部：320mm。

4、厚度：150mm。

5、电离室孔径：13mm。

6、主要配置：CT剂量检测模体1套，专用包装箱1套，测试报告1套。

### （三）、CT性能检测模体

1、符合JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层（CT）X射线辐射源》检定规程的建标要求。

2、层厚检测模块：直径15cm，厚2.5cm，内嵌两组23°金属斜线（X方向、Y方向），内嵌三个密度不同的小圆柱体，用于测量层厚、CT值线性参数；

3、空间分辨力检测模块：直径15cm，厚4cm，内含21组高密度线对结构（放射状分布），用于测量空间分辨力；

4、低对比度分辨力检测模块：

（1）直径15cm，厚4cm， 内外两组低密度孔径结构（放射状分布，所有孔径最大误差±0.05mm）；

（2）内层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（3、5、7、9）mm；

（3）外层孔阵：对比度0.3%、0.5%、1.0%；直径（2、3、4、5、6、7、8、9、15）mm；

5、水模体模块：直径15cm，厚4.7cm，灌注纯水用于测量均匀性和噪声水平以及水CT值；

6、水等效组织模体：固体均匀材料，用于测量场均匀性和噪声；

7、主要配置：CT性能检测模体1套，简易水平仪1个，专用包装箱1个，溯源证书1套。

### （四）、通用技术要求

1、计量性能及技术指标必须符合JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源》国家规范中的要求，同时凡是与医用诊断计算机断层摄影装置（CT）X辐射源检定装置检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级；如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任（如设备涉及软件，该条适用）。

3、测量设备应由具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （五）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道CT剂量仪主机 | 剂量长度乘积：0.1mGy·cm～2Gy·cm±5%；<br/>剂量长度乘积率：0.1mGy·cm/s～10Gy·cm/s±5% | 1 | 台 |
| 2 | 长杆电离室 | / | 5 | 支 |
| 3 | 平板电脑（含软件） | / | 1 | 台 |
| 4 | 说明书 | / | 1 | 套 |
| 5 | 专用包装箱 | / | 1 | 套 |
| 6 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |
| 7 | CT剂量检测模体 | 电离室孔径：13mm | 1 | 套 |
| 8 | 专用包装箱 | / | 1 | 套 |
| 9 | 测试报告 | / | 1 | 套 |
| 10 | CT性能检测模体 | 低对比度0.3%、0.5%、1.0%，直径（2、3、4、5、6、7、8、9、15）mm | 1 | 套 |
| 11 | 简易水平仪 | / | 1 | 个 |
| 12 | 专用包装箱 | / | 1 | 个 |
| 13 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：无

### （六）、技术资料

1、中文操作手册1套；

2、装箱单1份；

3、出厂试验报告、合格证各1份；

4、维修手册1份。

### （七）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作；运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （八）、质量保证及售后服务

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月；在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在  48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

### （九）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （十）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 八、测量设备名称：II 级生物安全柜校准装置

### （一）、技术参数

1、便携式生物安全柜质量检测仪

1.1、气溶胶发生系统

1.1.1、工作流量9min（可调）20mL；

1.1.2、雾化转盘转速≥28000RPM，MPE：±50RPM；

1.1.3、喷嘴与转盘间距0.1mm；

1.1.4、雾化器工作噪声低于57dB，提升工作人员的工作舒适度及健康。

1.1.5、溶液为15g/L的碘化钾溶液，500mL/瓶

1.2、采样系统（具备一键启动和一键关闭功能，自动调节四路采样流量到100L/min，并且直接显示采样器吸入流量）；

1.2.1、四路采样器采样流量自动调整到100L/min，分辨率0.01L/min，误差±2%；

1.2.2、滤膜孔径3.0μm，直径25mm；

1.2.3、干燥用滤纸；

1.3、显色计数系统；

1.3.1、55mm培养皿；

1.3.2、10倍放大镜；

1.3.3、1.0g/L的氯化钯 0.1mol/L的盐酸溶液，500mL/瓶；

1.3.4、模拟手臂为63mm直径金属圆桶，模拟操作安全柜的操作者手臂，模拟手臂自带水准装置；

1.3.5、含专用可折叠支架推车，方便携带主机箱附件箱转移；

1.3.6、主机箱轻巧便携，主机重量≤6.5kg，尺寸≤（35*30*15）cm，方便携带及转移；

1.3.7、主机自带三个样品槽，可以定位放置烧杯、培养皿，便于现场操作；（提供加盖生产商公章的相关证明资料）

1.3.8、雾化器转盘外带保护装置，避免误伤检测人员；（提供加盖生产商公章的相关证明资料）

★1.3.9、自动识别:标配斑点自动拍照及计数装置，集成光学放大器及图像识别功能，实现一键自动化对采样斑点的准确计数。

2、 风速仪

（1）、测量范围：0-2m/s，测量精度：示值的±3%或 0.015m/s（取较大值），分辨率：0.001m/s；（2）、重量≤260g；

（3）、含有生物安全柜检测专用支架，便于现场操作。（支架可组装拆卸，且有标尺控制距离）

3、 照度计

（1）、测量范围：(0～2000)lx

（2）、MPE：优于±10%

4、 声级计

（1）、范围：30dB～100dB（A）

（2）、MPE：±1.0dB

5、烟雾发生装置

(1)输出≥100立方英尺/分钟，且拥有间断喷雾与连续喷雾两种模式，模式可灵活调节；

(2)液体箱及发雾时长：液体箱容量≥60mL，烟雾消耗≤1mL/分钟，能够持续发雾 40 分钟及以上；

(3)重量：≤1.7公斤（含电池）、体积小巧、方便携带。

6、 尘埃粒子计数器

1) 具备六个精准测量通道，可同时对粒径为 (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0)μm 的粒子进行检测，并实时显示对应粒子的浓度；

2) 采样流量稳定维持于：1.0cfm(28.3L/min)；

3) 内置流量自动调节系统，允许最大采样浓度：35000 颗/L；

4) 计数 MPE：±20%FS；

5) 自净时间：≤10 分钟、检测周期：（0～9999）秒；

6) 、支持交流与直流两种供电方式，满电状态下可满足10个小时连续工作；

7) 、采用西门子风机，低噪音、低功耗：≤50W、便携（重量：≤4.5Kg）；

8) 、可贮存、打印测量结果，且含数据导出功能；

9) 、配备彩色触摸屏≥7寸，操作界面简洁直观，外壳不锈钢、无物理按键、无卫生死角，满足卫生标准的检测环境要求。

7、 气溶胶光度计

1)、测量范围：自动量程范围为 0.0001% - 100.0%，动态范围高达 600μg/L；

2)、测量精度：

2.1)、灵敏度：在大于或等于 0.01% 到 100% 范围内，测量灵敏度为读数的 1%；

2.2)、重复性：在大于或等于 0.01% 到 100% 范围内，测量重复性为读数的 0.5%；

3)、具备存储、打印测量结果的功能，且拥有数据导出功能。报告形式：连续模式，存储模式，打印模式；

4)、具备对多种气溶胶原液（PAO 油、DOP 油、DEHS 油、ONDINA 油、玉米油、NACL 等）进行检测的能力，可实时测量并显示气溶胶浓度；

5)、含报警功能：当测量值超过可调的设置点时，内置音频警报器发声，控制面板和扫描探头上的视频警报器闪烁，且声音报警部分可取消；

6)、扫描探头配备彩色液晶屏≥2.8寸，软探头 360 度方向可调，可拓展超标警报时具备闪光功能。

8、 气溶胶发生器

1) 具备单通道和双通道两种配置，可自由切换；

2) 空气悬浮粒子输出范围：(1.4～56.6m3/min) ，内置泵两档调节，可拓展外接气源时输出范围：(1.4～171.7m3/min)；

3) 悬浮粒子浓度：100ug / L 在 5.66 m3/min 流量时，10ug / L 在 56.6m3/min 时流量时；

4) 发生粒子：能够产生 PAO、DOP 等多分散、多种直径的冷态粒子，且可使用 PAO 油作为气溶胶原液；

5) 内置调节阀，可调节 1～4 个喷嘴产尘，实现宽范围的气体浓度调节；

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF 1815-2020 《II级生物安全柜校准规范》 国家规范中的要求，同时凡是与生物安全柜检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用）

3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式生物安全柜质量检测仪 | 1、采样流量采样器（80~120）L/min自动连续可调，分辨率0.01L/min，误差±2% 2、雾化转盘转速≥28000RPM，MPE：±50RPM； | 1 | 台 |
| 2 | 风速仪 | 测量范围：0-2m/s，测量精度：示值的±3%或 0.015m/s（取较大值），分辨率：0.001m/s | 1 | 台 |
| 3 | 照度计 | 测量范围：0～2000lx；精度：优于±10%。 | 1 | 台 |
| 4 | 声级计 | 范围：30dB～100dB（A）；精度：±1.0dB；“A” 计权模式 。 | 1 | 台 |
| 5 | 烟雾发生装置 | 输出≥100立方英尺/分钟，且拥有间断喷雾与连续喷雾两种模式，模式可灵活调节； (2)液体箱及发雾时长：液体箱容量≥60mL，烟雾消耗≤1mL/分钟，能够持续发雾 40 分钟及以上 | 1 | 台 |
| 6 | 尘埃粒子计数器 | (1)具备六个精准测量通道，可同时对粒径为 (0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0)μm的粒子进行检测，并实时显示对应粒子的浓度； (2)采样流量稳定维持于：1.0cfm(28.3L/min)； (3)内置流量自动调节系统，能够在复杂环境下稳定工作，允许最大采样浓度：35000颗/L； (4)计数误差：±20%FS； (5)自净时间：≤10分钟、检测周期：（0~9999）秒之间任选； | 1 | 台 |
| 7 | 气溶胶光度计 | 测量范围：自动量程范围为 0.0001% - 100.0%，动态范围高达 600μg/L； 2)、测量精度： 2.1)、灵敏度：在大于或等于 0.01% 到 100% 范围内，测量灵敏度为读数的 1%； 2.2)、重复性：在大于或等于 0.01% 到 100% 范围内，测量重复性为读数的 0.5%； | 1 | 台 |
| 8 | 气溶胶发生器 | 具备单通道和双通道两种配置，可自由切换； 2) 空气悬浮粒子输出范围：(1.4～56.6m3/min) ，内置泵两档调节，可拓展外接气源时输出范围：(1.4～171.7m3/min)； 3) 悬浮粒子浓度：100ug / L 在 5.66 m3/min 流量时，10ug / L 在 56.6m3/min 时流量时； | 1 | 台 |

2、特殊附件：

### （四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、装箱单一份；

3、出厂试验报告，合格证。

4、维修手册一份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作。运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后  12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在  48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 九、测量设备名称：酶标分析仪检定装置

### （一）、技术参数

1、交流电压表，1 个，技术参数为 4 位半数字万用表，交流电压量程范围 0～500V；

2、频率表，1 个，技术参数为测量范围 45～65Hz、精度 0.5 级，适用交流电压 220±22V；

3、兆欧表，1 个，技术参数为实验电压 500V、精度 1.0 级；

4、微孔酶标板，2 个，技术参数为 96 孔规格，透明材质、12 孔设计，支持可拆；

5、分光光度计，1 台，为紫外可见分光光度计，具体参数：波长范围 190-1100nm；波长示值误差≤±0.5nm；光谱带宽≤2nm；波长重复性≤0.2nm；波长分辨力 0.1nm；杂散光≤0.05% T；基线漂移≤±0.001A/h；具备透过率 T、吸光度 A、浓度 C、能量 E 四种测光方式；配备 USB 接口、并行口，支持微型打印机、PC 打印机联机使用；光源采用进口长寿命钨灯、氘灯；检测器为进口硅光二极管；配备高亮 LCD 显示屏；

6、标准干涉滤光片，1 套，包含 4 片，峰值波长标称值分别为 405nm、450nm、492nm、620nm，波长标准值与名义值偏差 ±2nm，为经国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，可作为计量技术机构对酶标分析仪的波长参数进行检定校准用的计量标准器；

7、光谱中性滤光片，4 块，吸光度标准值分别为 0.2、0.5、1.0、1.5，测量不确定度≤0.01（k≥2），为经国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质；

8、酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质，2 套，测量不确定度≤5%（k≥2），为经国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，满足 JJG 861-2007《酶标分析仪》规程要求，配置方法符合该规程附录 A 的要求，标准物质为液体溶液；

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合 JJG 861-2007《酶标分析仪》检定规程国家规范中的要求，同时凡是与酶标分析仪检定装置检校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用）

3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具检定证书，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压表 | 量程范围 0～500V | 1 | 台 |
| 2 | 频率表 | 测量范围 45～65Hz、精度 0.5 级，适用交流电压 220±22V | 1 | 个 |
| 3 | 兆欧表 | 实验电压 500V、精度 1.0 级 | 1 | 个 |
| 4 | 微孔酶标板 | 96 孔规格，透明材质、12 孔设计，支持可拆 | 2 | 个 |
| 5 | 分光光度计 | 波长范围 190-1100nm；波长示值误差≤±0.5nm；光谱带宽≤2nm | 1 | 台 |
| 6 | 标准干涉滤光片 | 分别为 405nm、450nm、492nm、620nm，波长标准值与名义值偏差 ±2nm | 1 | 套 |
| 7 | 光谱中性滤光片 | 吸光度标准值分别为 0.2、0.5、1.0、1.5，测量不确定度≤0.01（k≥2） | 4 | 块 |
| 8 | 酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质 | 测量不确定度≤5%（k≥2） | 2 | 套 |

2、特殊附件：

### （四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、装箱单一份；

3、出厂试验报告，合格证。

4、维修手册一份。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作。运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在  48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：合同签订后15日内。

## 十、测量设备名称：医用超声诊断仪超声源检定装置

### （一）、技术参数

1.超声功率计

1.1功率范围：0- 30W

1.2分辨率：± 1 mW

1.3最小可测量功率：1mW

1.4显示灵敏度：0.001W

1.5精度:± 3%±一个读数

1.6清零方法:自动

1.7最大探头尺寸:8cm直径

1.8探头操作频率：0.5-10MHz

1.9反射靶材质：高分子复合材料

1.10挂靶方式：单杆挂靶

1.11锁定方式：双侧运输锁

1.12测试介质：脱气水

1.13电源12Vac，0.5 A

1.14可升级无线控制功能

2.低频超声体模

2.1TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

2.2TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

2.3在ＴＭ材料内嵌埋有尼龙线靶8群。

2.4 A1─A5：轴侧向分辨力靶群。其横向分支分别距声窗30，50，70，120和160mm，A1和A2两群中两相邻靶线中心水平距离依次为1，5，4，3，2mm，A3─A5三群中则依次为5，4，3，2mm。纵向分支中两相邻靶线中心垂直距离分别为4，3，2，1mm。

2.5盲区靶群。相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为10，9，8，7，6，5，4，3mm。

2.6纵向靶群。共含靶线19条，相邻两线中心距离均为10mm。

2.7横向靶群，共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20mm。

2.8仿肿瘤，位于深度70--80mm之间，呈圆柱形，直径10mm，柱轴与靶线平行。

2.9仿囊与结石，仿囊呈圆柱形，直径10mm，位于深度70--80mm之间，轴向与靶线平行。仿结石为不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4─6mm。

2.10仿囊结构，呈圆柱形，直径６mm，柱轴与靶线平行，位于深度47--53mm之间。

3.高频超声体模

3.1TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃)

3.2TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)

3.3轴向分辨力靶群：各群中最上面一条靶线分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心垂直距离由上而下依次为3，2，1，0.5mm，水平距离均为１mm。

3.4侧向分辨力靶群：分别位于深度10，30，50，70mm处，每群中靶线中心水平距离依次为4，3，2，1mm。

3.5盲区靶群：相邻靶线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为8，7，6，5，4，3，2mm。

3.6纵向靶群：共含靶线12条，相邻两线中心距离均为10mm。

3.7横向靶群：位于深度40mm处，相邻两线中心距离均为10mm。

3.8模拟病灶：TM材料内嵌埋有囊性模拟病灶3个，均为圆柱形，直径分别为2，4，6mm，柱轴均与靶线平行，轴心分别位于深度15，30，45mm处。

### （二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG639-1998医用超声诊断仪超声源国际规范中的要求，同时凡是与医用超声源校验有关的国家技术标准、国家技术要求，该装置均需满足。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用）

3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构或甲方认可的省级技术机构检校验合格后出具计量证书或测试报告，费用由供方承担。

### （三）、配套设备及附件

1、常规附件见下表

| 序号 | 设备名称 | 测量范围、准确度等级 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声功率计 | 功率范围：0- 30W 精度:± 3%±一个读数 | 1 | 台 |
| 2 | 低频超声体模 | TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃) TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃) | 1 | 台 |
| 3 | 高频超声体模 | TM材料声速：1540±10m/s(23±3℃) TM材料声衰减系数斜率：0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃) | 1 | 台 |
| 4 | 便携箱 | / | 1 | 套 |
| 5 | 溯源证书 | / | 1 | 套 |

2、特殊附件：

### （四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、装箱单一份；

3、合格证一个。

### （五）、技术培训及其他

1、甲方技术人员如需技术培训，乙方应免费提供设备相关的技术培训。

2、运输：乙方应将设备安全运输到甲方指定的实验室，并完成拆箱、安装工作。运输产生的废弃物品乙方须按甲方单位管理要求自行处理。

### （六）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方负责将设备运送到甲方指定的实验室内，费用乙方承担；乙方在交货前应将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在  48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

### （七）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

### （八）、交货时间

1、交货时间：15日内。

## 十一、测量设备名称：全自动生化分析仪校准装置

- （一）、技术参数

- 1、JJF1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》

- 2、生化分析仪校准用标准物质（吸光度标准溶液）：吸光度标称值0.5和1.0,Ur≤2%，k=2。

- 3、血清中丙氨酸氨基转移酶：（30～50）U/L和（90～110）U/L，Ur≤6%，k=2。

4、血清中葡萄糖：（4～7.1）mmol/L和（10～16）mmol/L，Ur≤4%，k=2。

5、橘红G吸光度标准物质：至少5个吸光度水平，最小＞0.1，最高＞2.0，并且在吸光度（0.1～2.0）范围内均匀覆盖，Ur≤3%，k=2。

### （二）、通用技术要求

1、计量技术指标必须符合全自动生化分析仪国家规范中的要求，同时凡是JJF1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求均需满足。

2、标准物质有具备相应资质和证书。

### （三）、技术资料

1、有效标准物质证书；

### （四）、验收

1、供方负责在需方现场验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持。

2、甲方依照技术要求按程序对标准物质进行验收。

### （五）、交货时间

1、交货时间：合同签订后20日内。

## 十二、测量设备名称：全自动封闭型发光免疫分析仪校准装置

- （一）、技术参数

- 1、满足JJF1752-2019《全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范》

- 2、校准用标准物质：人胰岛素、生长激素或甲胎蛋白等有证标准物质，Ur≤5%，k=2。包括低值和高值，在低值和告知范围内至少5个浓度的标准物质。

### （二）、通用技术要求

1、计量技术指标必须符合全自动生化分析仪国家规范中的要求，同时凡是JJF1752-2019《全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求均需满足。

2、标准物质有具备相应资质和证书。

### （三）、技术资料

1、有效标准物质证书；

### （四）、验收

1、供方负责在需方现场验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持。

2、甲方依照技术要求按程序对标准物质进行验收。

### （五）、交货时间

1、交货时间：合同签订后20日内。

## 十三、测量设备名称：电解质分析仪检定装置

- （一）、技术参数

- 1、满足JJF1051-2021《电解质分析仪检定规程》

- 2、检定用标准物质：人血清无机成分电解质标准物质：GBW(E)090794～GBW(E)090796。

- 3、电解质分析仪用溶液标准物质：K+：(1.5～7.50)mmol/L；Na+：(100～180)mmol/L；Cl-：(80～160)mmol/L；Li+：(0.40～2.00)mmol/Li；Ca2+：(0.50～2.50)mmol/L，K+：Ur=2%（k=2）；Na+：Ur=2%（k=2）；Cl-：Ur=2%（k=2）；Li+：Ur=2%（k=2）；Ca2+：Ur=2%（k=2）。

### （二）、通用技术要求

1、计量技术指标必须符合全自动生化分析仪国家规范中的要求，同时凡是JJF1051-2021《电解质分析仪检定规程》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求均需满足。

2、标准物质有具备相应资质和证书。

### （三）、技术资料

1、有效标准物质证书；

### （四）、验收

1、供方负责在需方现场验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持。

2、甲方依照技术要求按程序对标准物质进行验收。

### （五）、交货时间

1、交货时间：合同签订后20日内。

## 十四、测量设备名称：血细胞分析仪检定装置

- （一）、技术参数

- 1、满足JJG714-2012《血细胞分析仪检定规程》

2、检定用标准物质：血细胞标准物质，低中高三个水平；测量范围：WBC:（2.94~18.6）×109/L

；RBC:（1.70~4.81）×1012/L  ；HGB:（48.5~137） g/L  ；PLT:（65.7~265）×109个/L；

不确定度：WBC：Urel=2.5%,k=2；RBC：Urel=2.0%,k=2；HGB：Urel=2.0%,k=2；PLT：Urel=3.0%,k=2。

### （二）、通用技术要求

1、计量技术指标必须符合全自动生化分析仪国家规范中的要求，同时凡是JJG714-2012《血细胞分析仪检定规程》检校验有关的国家技术标准、国家技术要求均需满足。

2、标准物质有具备相应资质和证书。

### （三）、技术资料

1、有效标准物质证书；

### （四）、验收

1、供方负责在需方现场验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持。

2、甲方依照技术要求按程序对标准物质进行验收。

### （五）、交货时间

1、交货时间：合同签订后20日内。

# 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第20项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

- 初步评审及详细评审

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标文件的签章符合招标文件规定； |  |  |
| 2 | 报价符合性： 1）报价一致性：投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价； 2）报价完整性：报价是否包含采购需求明确规定的所有内容，投标总报价及单项设备报价均未超过项目采购预算或最高限价的； 3）报价合理性：是否存在恶意竞价，不合理报价情形。 |  |  |
| 3 | 投标文件载明的交货地点是否符合招标文件的要求； |  |  |
| 4 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限； |  |  |
| 5 | 投标文件载明的质保期是否满足招标文件规定； |  |  |
| 6 | 投标文件载明的投标有效期是否满足招标文件规定； |  |  |
| 7 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过 初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

政府采购政策

注：对于非专门面向中小企业的项目（如有），评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： - （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： - ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行）； - ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。 （四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

节能产品及环保产品价格折扣比例及方法：

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 节能产品折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 2 | 环保产品 | 环保产品折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

3.若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，产品不进行价格折扣认定。

定标原则

1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

2招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的详见26.1条规定。

| 评分 因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务、技术部分得分：70分 报价得分：30分 |  |
| 报价部分 （30分） |  | 30 | 经评标委员会审核，满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务、技术部分(70分) | 类似项目业绩 | 5 | 投标人近三年（2023年3月1日-至今）完成相关类项目业绩，每提供一项有效业绩得1分，满分5分，未提供不得分。（须提供合同或中标通知书扫描件并加盖投标人单位公章）。 注：提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
|  | 产品技术参数 | 50 | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，有效的满足参数，并提供检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，由评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行客观评审；无标记的指标是一般技术条款，负偏离每条扣0.5分，满分30分扣完为止；标“★”为重要技术条款；负偏离每条扣4分；满分20分 注：正偏离不加分，投标人提供的资料必须真实、有效，若发现虚假应标，或提供虚假证明材料，其投标将予以拒绝，并承担相应的法律责任。 |
|  | 产品质量 | 6 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中提供的投标产品的①功能、质量（比如：稳定性、故障率、准确度等）、②产品配置、③主要技术性能、④自动化程度、结构优化、⑤环境保护、操作条件、⑥现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性等，及满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价；根据计划及方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣1分，未提供不得分。注：缺陷具体指:内容与项目实际情况不符、凭空编造、内容不完整、逻辑混乱、引用规范标准错误、地点区域标注错误、关键内容缺漏、未完全满足采购需求等情形。 |
|  | 供货、验收方案 | 2 | - 投标人所提供货及验收方案①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行、④供货及验收进度计划。以上内容完整且完全满足项目要求得 2 分，每缺失一项内容扣 0.5 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.25 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。 |
|  | 培训方案 | 2 | 投标人所提培训方案，包括但不限于：①培训计划、②培训时间、③授课人员、④招标文件服务要求中关于培训的要求等，根据计划及方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。注：缺陷具体指:内容与项目实际情况不符、凭空编造、内容不完整、逻辑混乱、引用规范标准错误、地点区域标注错误、关键内容缺漏、未完全满足采购需求等情形。 |
|  | 优惠 承诺 | 1 | 质保期结束后硬件设备应能够提供终身维修： （1）质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），并免人工费、交通费得1分； （2）能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格得0.5分； （3）不能提供终身维修服务得0分； |
|  | 设备 说明 | 2 | 设备具体说明应通俗易懂、操作简单、方便： ①配置齐全，②便于用户使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得0.5分，不符合不得分。注：可提供对外发布的的彩页、第三方检测报告、技术白皮书等说明设备的具体性能以便专家能清楚的了解所投设备的具体情况。 |
|  | 售后 服务 | 2 | 根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①故障解决时间、②含培训方案、③运维服务方案、④故障处理应急预案、⑤响应时间等。以上内容完整且完全满足项目要求得 2 分，每缺失一项内容扣 0.4 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.2 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)扣完为止。 |

4、评标原则

4.1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五部分   政府采购合同

（以最终实际签订的合同为准）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

采购合同

招标项目名称：

二○二  年   月

采购单位（甲方）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

供货商（乙方）：

一、货物名称、规格型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物。

2、“技术服务”指由乙方所提供的包含但不限于有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。

3、报价币种、合同总价

（1）本合同总金额       元（人民币大写：     ）。合同总金额中包含设备及其包装、运输、保管、保险、组装、因质量问题引起的维修和更换、调试、技术指导和培训服务等与本次采购事宜相关的所有的费用。

（2）本合同正式签订后，若无重大变更（如有重大变更，需经双方协商一致），价格不再做任何调整，甲方为此项目不再为乙方支付任何费用。

二、交货日期

1、自合同签订后  日历天内交货，交货期不含设备检定/校准所需时间，如遇不可抗拒因素导致延期的另行约定。

2、本条中的“检定/校准时间”是以送检单日期至证书签发日期为准。

三、付款方式

四、货物运输、包装及保险

1、货物运输方式:□汽车运输  □火车运输

2、运输托办方式：□甲方自行承担  □乙方代办托运  ■乙方承担运输。

3、包装:乙方应提供设备运至合同规定的到货地点所需要的包装，以防止设备在运输过程中遭到损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防震、防压、防水及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸以及较长时间的运输。乙方应承担由于其包装不良或其防护措施不妥而引起的一切损失。包装物不回收。

4、设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方负责与承运人及保险公司交涉，同时应及时向甲方提供新的设备，以便能确保在交货期内交货。

5、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生损毁、灭失均由乙方承担全部责任。

五、交货地点、时间和联系方式

1、交货地点:送货至甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区计量测试研究院指定的设备安装现场（详细收货地址由甲方另行提供）。

2、联系人：

3、联系电话：

六、产品质量保证

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方所提供的中标货物的型号、数量、规格及技术、数量标准、售后服务必须满足招标文件及投标文件的技术要求。

3、乙方保证提供中标货物按国家标准要求制造，质量完全满足用户甲方的要求。

4、在质保期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方电话或传真后 4 小时内对甲方提出的问题给予答复，24小时内派专人到甲方现场解决问题。

七、质量保证期

1、中标货物质保期为【  】年，自中标货物性能验收合格之日起算。

2、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的，经双方协商，可按以下办法处理：

☑退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

□更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告及合同《技术协议》中要求提供的资料。

九、货物验收

货物验收依本条约定依次进行：

1、开箱验收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货根据乙方提供的装箱单进行验收。如发现有错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合做记录，签署备忘录，乙方负责在15个日历天内尽快按本合同要求做出相应处理，确保不影响工作进展，并承担一切费用。开箱验收完成后，双方共同签署《货物签收单》。

2、安装、调试验收

（1）安装、调试验收须在签署《货物签收单》之日后30个日历天内完成，如不符甲方要求或测试结果未能通过，乙方应在15个日历天内调整配置直至重新测试，如果测试仍不通过，甲方有权停止验收和拒收，且由乙方承担相应责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

（2）设备调试正常后，乙方须派出相关技术人员就设备功能进行现场指导，并由甲乙双方按投标文件规定的数量、型号、产地，根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》，《技术协议》中要求提供的资料进行现场验收，验收合格后由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收后15个日历天内以书面形式通知对方。

（3）设备安装、调试正常后，所有权随之转交，由甲方提供设备的存放地点，并负责保管和安全。

3、性能验收

设备试运行期为安装、调试正常之日起30个日历天，期满后由甲方组织相关人员进行设备性能验收，验收合格后，签署《测量设备验收单》。

十、甲、乙双方的权利和义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后7个日历天内书面通知乙方，经乙方同意，交货期相应从变更之日起顺延，若超过7个日历天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增加，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给于乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10个日历天内给于更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告之乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方延迟交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限35个日历天内仍不能交付全部货物时，甲方有权无条件解除合同。

3、乙方应严格按照投标、招标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单价设备款价的30%承担违约金。

4、乙方应保证，甲方在使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，甲方可授权乙方独立解决索赔问题，乙方将自费处理相关事宜，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

5、本合同根据公开招标结果签订。招标文件、投标文件及报价会议上签名的答疑记录、售后服务等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章之日起生效，质量保质期满后终止。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应向甲方支付合同总额10%的违约金，并按实际损失向甲方支付赔偿金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总额10%的违约金。

9、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

10、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30日历天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

11、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

12、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各文本均具有相同法律效力。

13、双方确认，本合同项下一切文件资料、通知或权利主张等均按下述地址进行送达，该地址亦为双方发生争议、纠纷后的司法送达地址：

甲方地址：河北东路188号

甲方邮箱地址：xj-jly@163.com

甲方联系人及联系电话：卓华 13999158248

乙方地址：

乙方邮箱地址：

乙方联系人及联系电话：

送达形式包括但不限于邮件、传真、公认的快递等。如果以邮件、传真方式发送的，成功发送即视为送达；以快递的方式发出，自发出之日起第五日视为送达。若联系人或联系地址等信息变更，双方均需提前一周书面通知对方并得到对方确认。如任何一方联系方式或通讯地址有误或擅自变更而导致另一方通知或文件无法送达的，由此造成的损失由过错方承担。

13、本合同中所述不可抗力是仅指双方不能预见、不能避免且不能克服的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、破坏活动、战争、政府法律或政策变化等任何其它类似的偶发事件。

（以下为签署页，无正文）

| 采购单位（甲方） | 供货商（乙方） |
| --- | --- |
| 甲方（公章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 乙方（公章）： |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 地址：乌鲁木齐市河北东路188号 | 地址： |
| 电话：0991-3191512 传真：0991-3191512 邮编：830000 | 电话： 传真： 邮编： |
| 统一社会信用代码:12650000457603450R | 统一社会信用代码： |
| 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐河北东路支行 帐 号：3002030529100249850 | 开户行： 账 号： |

# 附件：

# 技术协议

（本合同仅供参考，具体以采购人实际提供为准）

# 第六部分   投标文件格式

### 投标文件封面

（项目名称）

投标文件

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

联系地址：

日期                   （年/月/日）

## 目录

## 一、资格审查材料

## 1.1中华人民共和国政府采购法第二十二条规定

## 1.2投标保证金

## 1.3中小企业声明函

## 二、商务文件

## 2.1☆投标函

## 2.2法定代表人身份证明及授权委托书

## 2.3企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表

## 2.4近三年经营业绩表

## 2.5☆开标一览表

## 2.6☆投标报价明细表

## 2.7商务条款偏离说明表

## 2.8供应商认为有必要提供的声明及文件资料

## 三、技术文件

## 3.1物主要技术指标和运行性能：

## 四、服务文件

# 一、资格审查

1.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

须提供以下资料：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；须提供相关证明材料，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供其在工商部门注册的有效“营业执照”的复印件（如 “三证合一”须提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照；如未“三证合一”则须提供供应商的营业执照、税务登记证书及组织机构代码证）；

供应商是事业单位的，须提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，须提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，须提供其有效的“个体工商户营业执照” 复印件；

以上复印件须加盖供应商公章。

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表，当月新成立公司无需提供；

供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件；

银行资信证明无收受人和项目的限制，银行资信证明可以是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须附相关证明材料或书面声明

书面声明格式：

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

须提供社保机构出具的近六月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供；

提供近六月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；须提供书面声明

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.6、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人（或负责人），清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人或负责人（签名或签章）：

年   月   日

1.7、法律、行政法规规定的其他条件：

上述供应商须提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。上述文件为供应商必须达到的资格要求，如有任意一条未明确响应将按无效投标处理。

2、投标保证金

说明：此处附投标保证金缴纳证明文件；

退还保证金说明函

致：（采购代理公司）

我单位已按项目（项目号：）的招标文件要求，提交的保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

行号：

因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

供应商名称：	（公章）

法定代表人或被授权人：		（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

开票类型为         （专票/普票）

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：

请贵单位提供最新的开票信息，若因为贵单位提供的信息有误导致发票开错，我单位不承担任何责任；发票一经开出，会发至邮箱，请及时查收。

供应商名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

3、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的      （标项名称）合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）

日   期：  年   月   日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若为监狱企业或残疾人企业，须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

# 二、商务文件

### 2.1☆投标函

：

(供应商名称)授权                    (供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期   内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________　   传真：____________

供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.2、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》正反面

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

法定代表人《居民身份证》正反面

被授权人《居民身份证》正反面

### 2.3企业基本情况表、项目负责人简历表、拟投入本项目主要成员表

2.3.1、企业基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此处后附相关证书等材料。

2.3.2、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2.3.3、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

### 2.4近三年经营业绩表

供应商名称（公章）：　　　　　          招标编号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标（成交）通知书。

### 2.5☆开标一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：                               单位：元

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 投标总报价 | 大写：人民币 ______元 小写：¥ ______ |
| 4 | 交货期 |  |
| 5 | 质保期 |  |
| 6 | 交货地点 |  |
| 7 | 备注 |  |

法定代表人或负责人或授权代理人（签字）：             供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。
2.6☆投标报价明细表

明细报价表

（此表由各供应商按招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 品牌及规格型号 | 数量（标明单位） | 设备单价（元） | 设备总价（元） | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或负责人或授权代理人签字：            供应商（公章）：

注：供应商须参照第三部分所列明的内容全部报价。改变格式或未按照要求填报，视为未实质性响应招标文件。

### 2.7商务条款偏离说明表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

如供应商所提供内容与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

### 2.8招标文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它说明和资料

## 三、技术文件

### 3.1物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1.供应商必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与供应商在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

年  月  日

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如供应商提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

年  月  日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附表：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附：

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

# 四、服务文件

1、供应商自行编写的服务文件

项目实施方案，内容包括但不限于以下内容：

①、供货计划及安排

②货物售后服务承诺：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

③应急保障措施